Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Miško augalų lapijos ir šaknų analizės sistemos pirkimą sudaro 4 dalys:

1. Augalų šaknų ir lapų parametrų nustatymo sistema, 1 kompl. (Šaknų morfometrinės analizės sistema su programine įranga, 1 vnt.; Miško augalų lapijos analizės sistema su programine įranga, 1 vnt.);

2. Mikroplokštelių skaitytuvas (1 vnt.);

3. Mėginių paruošimo įranga, 1 kompl. (Šaldanti centrifuga, 1 vnt.; Homogenizatorius, 1 vnt.; Džiovinimo spinta, 1 vnt.);

4. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu (1 vnt.).

Prekių pristatymo vieta – LAMMC Miškų institutas, Liepų g. 1, Girionys, 53101 Kauno r. Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo, instaliavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą ir suderinimą, taip pat apmokyti naudotis įranga ne mažiau kaip 2 darbuotojus. Mokymų trukmė ne mažiau kaip 4 val.

Kartu su priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as) lietuvių ir/arba anglų kalbomis, kuriose būtų detaliai aprašyta kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą ar jos dalis.

1 dalis. Augalų šaknų ir lapų parametrų nustatymo sistema, 1 kompl.

| 1. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Šaknų morfometrinės analizės sistema su programine įranga, 1 vnt. | Laboratorinė įranga skirta augalų šaknų morfometrinei analizei iš skenuotų vaizdų, naudojama moksliniuose tyrimuose ir profesionaliam darbui. |
| 1.1.1 | Operacinė sistema | Programinė įranga suderinama su ne senesne kaip Windows 10 operacine sistema arba lygiaverte. |
| 1.1.2 | Sistemos valdymas | Automatinis vaizdų nuskaitymas ir analizės procesų valdymas. |
| 1.1.3 | Skenerio apšvietimo sistema | Apšvietimo sistema užtikrinanti vaizdus be šešėlių ar lygiavertė |
| 1.1.4 | Skenerio specifiniai parametrai | Galimybė šaknis skenuoti panardintas vandenyje |
| 1.1.5 | Duomenų gavimas/saugojimas | Automatinis saugojimas vaizdai (tiff, jpeg, png, jpeg2000, bmp ar lygiavertis), duomenys .txt formatu ar lygiaverčiais. |
| 1.1.6 | Priedų suderinamumas | Skeneris suderinamas su šaknų ir lapų matavimo programine įranga; skeneris USB (ar lygiaverte) jungtimi sujungiamas su PC |
| 1.1.7 | Kalibracija | Pagal etalonus, siekiant užtikrinti tikslius matmenų matavimus. Kalibravimo duomenys pridedami prie skenerio ir automatiškai naudojami analizės programose. |
| 1.1.8 | Sertifikatas | CE ar lygiavertis. |
| 1.1.9 | Duomenų valdymas | Programinė įranga leidžia atlikti šaknų morfologinius matavimus: nustatyti bendrą šaknų ilgį, plotą, tūrį, vidutinį skersmenį, šaknų galiukų skaičių, šaknų pasiskirstymą pagal skersmens klases, generuoti šaknų sistemos struktūros ir pasiskirstymo grafikus bei analizuoti šaknų morfologiją pagal spalvą. |
| 1.1.10 | Garantija | Suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos |
| 1.2 | Miško augalų lapijos analizės sistema su programine įranga, 1 vnt. | Laboratorinė įranga skirta lapų morfologinių parametrų analizei iš skenuotų ar fotografuotų vaizdų. |
| 1.2.1 | Operacinė sistema | Programinė įranga suderinama su ne senesne kaip Windows 10 operacine sistema arba lygiaverte. |
| 1.2.2 | Sistemos valdymas | Automatinis |
| 1.2.3 | Duomenų gavimas/saugojimas | Automatinis saugojimas vaizdai (tiff, jpeg, png, jpeg2000, bmp ar lygiavertis.), duomenys .txt format ar lygiaverčiais. |
| 1.1.4 | Priedų suderinamumas | Skeneris suderinamas su šaknų ir lapų matavimo programine įranga; skeneris USB (ar lygiaverte) jungtimi sujungiamas su PC |
| 1.2.5 | Kalibracija | Pagal etalonus, siekiant užtikrinti tikslius matmenų matavimus. Kalibravimo duomenys pridedami prie skenerio ir automatiškai naudojami analizės programose. |
| 1.2.6 | Duomenų valdymas | Programinė įranga leidžia nustatyti šiuos lapų parametrus: plotą, perimetrą, ilgį, plotį, formos indeksus, pažeidimų plotą. |
| 1.2.7 | Sertifikatas | CE ar lygiavertis. |
| 1.2.8 | Garantija | Suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos |

2 dalis. Mikroplokštelių skaitytuvas, 1 vnt.

| 2. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Paskirtis | Mikroplokštelių skaitytuvas skirtas optinių signalų matavimui mikroplokštelėse, leidžiantis atlikti absorbcijos, fluorescencijos ir liuminescencijos analizę. Prietaisas naudojamas biologinių, biocheminių ir mikrobiologinių tyrimų kiekybiniams matavimams, įskaitant fermentinius testus, mikroorganizmų aktyvumo bei metabolinių procesų vertinimą skysčiuose ir ekstraktuose. |
| 2.2 | Matavimo režimai (būtini) | Fluorescencija, liuminescencija ir UV/VIS absorbcija |
| 2.3 | Detektoriaus tipas | Aukšto jautrumo detektorius (PMT ar lygiavertis), užtikrinantis mažą triukšmo lygį |
| 2.4 | Fluorescencijos diapazonas | Ne siauresnis kaip 240-740 nm |
| 2.5 | Absorbancijos diapazonas | Ne siauresnis kaip 220-1000 nm |
| 2.6 | Liuminescencijos tipai | Glow / Flash arba lygiaverčiai |
| 2.7 | Skaitymas | Iš viršaus ir iš apačios |
| 2.8 | Temperatūros kontrolė | Temperatūros kontrolė ne mažiau kaip iki +45 °C |
| 2.9 | Purtymo tipai (būtini) | Linijinis ir orbitinis |
| 2.10 | Mikroplokštelių formatai | 6-384 plokštelių tipai |
| 2.11 | Būtini prievadai | USB |
| 2.12 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |

3 dalis. Mėginių paruošimo įranga, 1 kompl.

|  | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Šaldanti centrifuga, 1 vnt. | Skirta skystų mėginių atskyrimui pagal tankį kontroliuojamomis temperatūros sąlygomis. Prietaisas leidžia centrifuguoti mėginius, užtikrinant pastovią aušinimo temperatūrą, reikalingą biologinių ir dirvožemio mėginių komponentų (pvz., suspensijų, ekstraktų, ląstelių, mikroorganizmų frakcijų) atskyrimui, išvengiant terminio mėginių pažeidimo. |
| 3.1.1 | Rotorius | Kartu pateikiami suderinti rotoriai, leidžiantys centrifuguoti 1,5/2 ml ir 15 ml mėginius |
| 3.1.2 | Maksimali santykinė centrifuginė jėga (RCF) su fiksuoto kampo rotoriumi | Ne mažesnė kaip 20000 × g |
| 3.1.3 | Maksimali santykinė centrifuginė jėga (RCF) su svyruojančių indelių rotoriumi | Ne mažesnė kaip 4000 × g |
| 3.1.4 | Šaldymas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -9 iki +40 ֯C |
| 3.1.5 | Greitis reguliuojamas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 200 iki 14.000 rpm (reguliavimo žingsnis ne daugiau kaip 10 rpm) |
| 3.1.6 | Maitinimo srovė/energijos suvartojimas | 230 V, 50 Hz |
| 3.1.7 | Triukšmo lygis | Ne daugiau kaip 60 dB (A) |
| 3.1.8 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 3.2 | Homogenizatorius, 1 vnt. | Skirtas augalinių audinių ir dirvožemio mėginių mechaniniam homogenizavimui mėgintuvėliuose prieš laboratorines analizes. Prietaisas naudojamas mėginių paruošimui cheminiams, biocheminiams ir mikrobiologiniams tyrimams, užtikrinant mėginių vienalytiškumą ir rezultatų pakartojamumą. |
| 3.2.1 | Talpa mėgintuvėliams | Turi talpinti ne mažiau kaip 24 vnt. mėgintuvėlių po 1,5-2 ml |
| 3.2.2 | Greičio reguliavimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip 500-2000 aps./min. (turi būti tikslus žingsnio reguliavimas) |
| 3.2.3 | Skaitmeninės laiko nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 1-15 min. (reguliavimo žingsnis - 1 min.) |
| 3.2.4 | Svyravimo amplitudė | 45 mm (+/-3 mm), vertikali |
| 3.2.5 | Ekranas | LCD ar analogiško tipo |
| 3.2.6 | Maitinimo įtampa | 230 V, 50 Hz |
| 3.2.7 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 3.3 | Džiovinimo spinta, 1 vnt. | Skirta augalų mėginių džiovinimui kontroliuojamoje temperatūroje, siekiant užtikrinti vienodą drėgmės pašalinimą ir išsaugoti tiriamųjų medžiagų fizikines bei chemines savybes laboratoriniams tyrimams |
| 3.3.1 | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip iki +250 °C |
| 3.3.2 | Temperatūros nuokrypis erdvėje | Ne didesnis nei ±1,5 % |
| 3.3.3 | Valdiklis | PID reguliavimas (tikslus temperatūros valdymas) |
| 3.3.4 | Priverstinė oro cirkuliacija | Būtina užtikrinti vienodą temperatūros pasiskirstymą |
| 3.3.5 | Ekranas | Skaitmeninis ekranas (OLED, LCD, LED ar lygiavertis) parametrų stebėjimui |
| 3.3.6 | Vidinis tūris | Ne mažesnis nei 130 litrai |
| 3.3.7 | Išoriniai matmenys (plotis × gylis × aukštis) | Ne didesnis nei 720x720x800 mm |
| 3.3.8 | Galingumas | Ne mažesnis nei 1400 W |
| 3.3.9 | Saugos sistemos | Garsinė ar vaizdinė signalizacija pranešanti apie nukrypimus nuo nustatytų parametrų. |
| 3.3.10 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |

4 dalis. Stereo mikroskopas su kamera ir ekranu, 1 vnt.

| 4. | Reikalavimai | Reikalaujami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimų parametrai (rodikliai) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Paskirtis | Mikroskopas skirtas detaliai augalų lapų ir šaknų struktūros analizei, leidžiantis tirti jų morfologiją ir mikrostruktūras |
| 4.2 | Mikroskopo tipas | Profesionalus stereo priartinimo mikroskopas su lygiagrečia optika ir ekranu. |
| 4.3 | Optinė sistema | Lygiagreti. |
| 4.4 | Vamzdžio tipas | Trinokuliarinis |
| 4.5 | Okuliaras (objektyvas-i) | Didinimas 10x. |
| 4.6 | Regos laukas | Ne mažesnis nei 22 mm. |
| 4.7 | Didinimo koeficientas | Ne mažesnis kaip 9:1 |
| 4.8 | Priartinimas (Min) | Ne daugiau kaip 0,8x, |
| 4.9 | Priartinimas (Max) | Ne mažiau kaip 7,5x |
| 4.10 | Apšvietimas | Atspindėta šviesa, skleidžiama šviesa. |
| 4.11 | Šviesos šaltinis ir intensyvumas | Ne mažesnis nei LED 3W. |
| 4.12 | Fokusavimo mechanizmas | Tikslios eigos |
| 4.13 | Darbinis atstumas | Ne mažiau kaip 90 mm |
| 4.14 | Mikroskopo kamera | Valdoma per jutiklinį ekraną. Kameros CMOS tipo jutiklis arba lygiavertis, jutiklio dydis ne prastesnis nei 1/2,8 colio, raiška ne mažiau 5 MP, tvirtinimo tipas C ar lygiavertis. |
| 4.15 | Kameros sąsajos | Atminties dydis ne mažesnis nei 128 GB. Sąsajos: WiFi standartas, USB 2.0, HDMI, MicroSD kortelės lizdas (ar lygiavertės sąsajos). Palaikomos operacinės sistemos Android arba lygiavertės. |
| 4.16 | Maitinimo šaltinis | 230 V |
| 4.17 | Sertifikatas | CE ar lygiavertis |
| 4.18 | Garantija | Sistemai suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija, kuri prasideda nuo sistemos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. |