REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ (lpl) NUSTATYMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistema (toliau tekste – Sistema arba analizatorius) (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | Nauja (nenaudota) (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) | įrašo tiekėjas |
| 1.1. | Sistemos funkcionalumas | - Panaudai pateikta Sistema turi būti pilnai automatizuota arba sudaryta iš kelių modulių/analizatorių, užtikrinančių automatizuotą 1.1.2 punkte nurodytų tyrimo etapų atlikimą. - Sistema turi atlikti: - automatizuotą nukleorūgščių išskyrimą, - automatizuotą reakcijos reagentų ir nukleorūgščių išpilstymą, - automatizuotą realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos atlikimą. - Sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Sistemos komplektacija | Panaudai pateikta Sistema turi būti sukomplektuota su: - nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (-iais) analizatoriaus (-ių) ir kitos komplektuojamos įrangos pajungimui į elektros tinklą. Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti pajėgūs eliminuoti didelius elektros įtampos svyravimus, užtikrinti, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui iš elektros tinklo visi pradėti tyrimų procesai būtų įvykdyti, tyrimų rezultatai išsaugoti (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas), - vidiniu (-iais) arba išoriniu (-iais) brūkšninių kodų skaitytuvu (-ais) (kiekvienam analizatoriui), - lazeriniu spausdintuvu (1 vnt.), - išoriniu (-iais) valdymo kompiuteriu (-iais) (būtina tik tuo atveju, jei analizatorius (-iai) valdomas (-i) ir/arba rezultatų analizė atliekama išorinio (-ių) kompiuterio (-ių) pagalba), - programine įranga. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Techniniai reikalavimai Sistemai | - Sistema automatiškai arba išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu nuskaito mėginių brūkšninį kodą, reagentus bei informaciją apie juos. - Nukleorūgščių išskyrimo, reagentų ir nukleorūgščių išpilstymo metu atliekamas pilnas skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėjimas. - Perspėja vartotoją apie Sistemos veikimo sutrikimus/klaidas. - Yra apsauga nuo kontaminacijos. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Sistemos (Analizatoriaus) CE ženklinimas | Sistema turi būti CE sertifikuota bei žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomos sistemos CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus. | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Naudojimo instrukcija | Kartu su Sistema turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Reikalavimai programinei įrangai | Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinį prisijungimą, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti Analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Įrangos techninis aptarnavimas | Tiekėjas turi užtikrinti Sistemą sudarančios įrangos (aparatūrinės ir programinės dalies) techninį aptarnavimą darbo dienomis sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į LSMU ligoninę Kauno klinikas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti Sistemos darbą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Nesant galimybės pašalinti gedimą per 5 darbo dienas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią įrangą) laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Tiriamasis mėginys | Šlapimas | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Tyrimo metodai | - Nukleorūgščių išskyrimas – magnetinių dalelių principu. - Tikralaikė polimerazės grandininė reakcija (RL-PGR) arba lygiavertis. | Įrašo tiekėjas |
| 1.10. | Rezultatų pateikimas | - Tyrimo rezultatų vertinimas – automatinis. - Tyrimo rezultatus galima atspausdinti, išsaugoti elektroninėje laikmenoje, eksportuoti į LIS. | įrašo tiekėjas |
| 1.11. | Sistemos (Analizatoriaus ir/ar programinės įrangos) suderinamumas su LIS | Sistema turi būti tinkama (techniškai ir programiškai suderinama) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/ar validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 1.12. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms | - LPL tyrimų reagentai: Patvirtinti (validuoti) ne mažiau kaip 7 sukėlėjų nustatymui, įskaitant: Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis; Neisseria gonorrhoeae; Ureoplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Trichomona vaginalis. Kiekvienas sukėlėjas turi būti identifikuojamas atskirai. - Tiekėjas turi pateikti visus 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingus reagentus ir papildomas priemones (reagentus nukleorūgščių išskyrimui, amplifikacijai ir detekcijai, kontroles, kalibratorius, ploviklius, buferius, mėgintuvėlius, antgalius ir kitas darbui su Sistema gamintojo numatytas priemones). Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti šių reagentų ir priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad reagentai, kontrolės, kalibratoriai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo bei stabilumo, atidarius rinkinį, terminus, kad tyrimai bus kartojami, esant nepatikimiems tyrimo rezultatams (pagal gamintojo nurodymus). - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (turi būti pateiktas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Reagentai ir papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su pateikta Sistema (turi būti pateiktas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.13. | Reagentų žymėjimas | Reagentų kokybė, žymėjimas, kartu su reagentais pateikiama informacija turi atitikti In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti reagentų CE sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus liudijančių galiojančių dokumentų kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.14. | Tyrimų metodikos | Tyrimų atlikimo aprašai (metodikos) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba, o kartu su prekėmis – anglų ir lietuvių kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.15. | Mokymai | Tiekėjas turi apmokyti laboratorijos darbuotojus dirbti su Sistemos aparatūrine bei programine įranga. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |

1 priedas REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS LYTIŠKAI PLINTANČIŲ LIGŲ (lpl) NUSTATYMUI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn.; Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM.; Suma, EUR be PVM 60 mėn.; PVM tarifas, %; Suma, EUR su PVM 60 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Lytiškai plintančių ligų sukėlėjų kokybinis nukleorūgščių nustatymas (ne mažiau kaip 7 sukėlėjai, įskaitant: Chlamydia trachomatis; Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis; Neisseria gonorrhoeae; Ureoplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Trichomona vaginalis).; 24000; x; x; x. 1.1.; Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x.