KLAUSIMYNAS

OTOAKUSTINIS KOMPIUTERINIS APARATAS NAUJAGIMIAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OTOAKUSTINIS KOMPIUTERINIS APARATAS NAUJAGIMIAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Otoakustinis kompiuterinis aparatas naujagimiams (1 vnt.) |  |  |
| 1 | Registruojamas ausies sraigės atsakas į du vienu metu generuojamus skirtingo dažnio garso stimulus DPOAE |  |  |
| 2 | Registruojamas ausies sraigės atsakas į trumpalaikius garso stimulus TEOAE |  |  |
| 3 | Galimybė pasirinkti ne mažiau 3-ių skirtingų dažnio reikšmių intervale, ne siauresniame kaip nuo 2 kHz iki 11 kHz DPOAE |  |  |
| 4 | Galimybė pasirinkti ne mažiau 5-ių skirtingų dažnio reikšmių intervale, ne siauresniame kaip nuo 1 kHz iki 4 kHz TEOAE |  |  |
| 5 | DPOAE ne siauresnis kaip nuo 40 dB SPL iki 70 dB SPL |  |  |
| 6 | TEOAE 82 dB SPL (±3 dB) |  |  |
| 7 | Tyrimų rezultatai pateikiame integruotame OLED spalvotame ekrane |  |  |
| 8 | Integruotas ličio-jonų akumuliatorius |  |  |
| 9 | Akumuliatoriaus veikimo laikas (pilnai pakrauto) ne mažiau 12 val. |  |  |
| 10 | Ekrane atvaizduojamas akumuliatoriaus pakrovimo lygis |  |  |
| 11 | Spausdintuvas terminis |  |  |
| 12 | Registracinio popieriaus plotis ≥50 mm |  |  |
| 13 | Belaidis "Bluetooth"prijungimas prie prietaiso |  |  |
| 14 | Galimybė atspausdinti klausos tyrimo rezultatus iš tyrimo prietaiso |  |  |
| 15 | Programinė įranga skirta perkelti tyrimų duomenis į kompiuterį |  |  |
| 16 | Išorinis klausos tyrimo daviklis su laidu 1vnt |  |  |
| 17 | Vienkartinių daviklio antgalių (skirtų naujagimiams) ausies kanalo sandarumui komplektas |  |  |
| 18 | Laikymo ir transportavimo krepšys |  |  |
| 19 | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |  |
| 20 | Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |  |  |
| 21 | CE ženklinimas |  |  |
| 22 | Garantinis aptarnavimas ≥24 mėn. |  |  |
| 23 | Darbuotojų apmokymas |  |  |
| 24 | Atsarginių dalių tiekimas ne mažiau kaip 5 metus |  |  |