MOBILUS SKAITMENINIS RENTGENO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Žemiau pateikiama perkamo mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato techninė specifikacija.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai mobiliai rentgeno sistemai: | - Elektros maitinimas iš vidinių baterijų; - Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal vidinių variklių pagalba. - Automatinis stabdžių aktyvavimas susidūrus su kliūtimi |  |
| 2. | Aukšto dažnio generatorius |  |  |
| 2.1 | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 50 kV iki 125 kV |  |
| 2.2 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,5 mAs iki 320 mAs |  |
| 2.3 | Maksimali galia | ≥ 30 kW |  |
| 2.4 | Anatominės programos | Būtina |  |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |  |
| 3.1 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |  |
| 3.2 | Besisukantis anodas | Būtina |  |
| 3.3 | Maksimali srovė | ≥ 400 mA |  |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |  |
| 4.1 | Kolimatoriaus pasukimo kampas aplink savo ašį | ≥ ± 90o |  |
| 4.2 | Kolimavimo laukas | ≥ 43 cm x 43cm |  |
| 4.3 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina |  |
| 5. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija |  |  |
| 5.1 | Rentgeno vamzdį laikančio laikiklio tipas | Teleskopinė kolona |  |
| 5.2 | Maksimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≥ 2000 mm |  |
| 5.3 | Minimalus atstumas nuo grindų iki fokuso | ≤ 686 mm |  |
| 5.4 | Kolonos pasukimas kampu apie vertikalią ašį | ≥ ± 180o |  |
| 5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį | ≥ ± 180o |  |
| 5.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimas kampu | ≥ 100o |  |
| 5.7 | Sistemos plotis | ≤ 576 mm |  |
| 5.8 | Sistemos aukštis | ≤ 1400 mm |  |
| 6. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius (1 vnt.) |  |  |
| 6.1 | Scintiliatoriaus tipas | Csl (Cesium iodide) |  |
| 6.2 | Ryšys su technologo darbo vieta | Belaidis |  |
| 6.3 | Pikselio dydis | ≤ 140 µm |  |
| 6.4 | Maksimali detektoriaus apkrova | ≥ 300 kg |  |
| 6.5 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas DQE prie 1 lp/mm | ≥ 55 % |  |
| 6.6 | Automatinis baterijos krovimas sistemoje integruotame detektoriaus dėkle | Būtina |  |
| 6.7 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm |  |
| 6.8 | Įranga detektoriaus kokybės užtikrinimo procedūrai atlikti | Būtina |  |
| 6.9 | Detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė | ≥IP4 |  |
| 6.10 | Detektoriaus su baterija svoris | ≤ 2.4 kg |  |
| 6.11 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 7. | Technologo darbo vieta |  |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas | Būtina |  |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |
| 7.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 7.4 | Neapdorotų ( ang. „raw“) vaizdų išsaugojimas | Būtina |  |
| 7.5 | Pakartotinis vaizdų apdorojimas | Būtina |  |
| 7.6 | Vaizdo triukšmų sumažinimo algoritmas | Būtina |  |
| 7.7 | Virtualaus rentgenografinio tinklelio funkcija | Būtina |  |
| 7.8 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist arba lygiavertė funkcija) | Būtina |  |
| 7.9 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage funkcija) | Būtina |  |
| 7.10 | Apšvitos dozės pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report | Būtina |  |
| 7.11 | Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą | Laidinis ir belaidis (Ethernet ir Wi-Fi) |  |
| 7.12 | Technologo darbo vietos monitorius su lietimui jautriu ekranu, | Ekrano įstrižainė ≥ 19" |  |
| 7.13 | Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę arba lygiavertę. | Būtina |  |
| 8. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina |  |

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

1. Mobilus skaitmeninis rentgeno aparatas-  1 vnt.

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (C) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=60 |
| Mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametras | YRA/NĖRA |  |  |
| T1. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus pikselio dydis (µm) ( TS p 6.3) | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 =0-0,2 |  |
| T2. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus su baterija svoris (kg) ( TS p 6.10) | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0-0,4 |  |
| T3. | Atstumas nuo grindų iki fokuso ne didesnis nei 630 mm ( TS p 5.3) | Statinis: (taip/ne) | L3 =0,1 |  |
| T4. | Komplektuojamo detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė ne mažesnė nei IP6 (TS p. 6.9) | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 |  |
| T5. | Galimybė atlikti rentgeno ekspozicijas aparatui esant prijungtam prie gydymo įstaigos el. tinklo | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,1 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCv ×X

Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

a. Siūlomo objekto T1 ir T2 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2 mažiausią skaitinę vertę iš visų pirkimui pateiktų pasiūlymų, atitinkančių Techninių specifikacijų reikalavimus, (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2, T2 = L2 = 0.4,  Didžiausią parametro T1, T2 skaitinę vertę iš visų pirkimui pateiktų pasiūlymų, atitinkančių Techninių specifikacijų reikalavimus,  (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0.Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tmax-TvTmax- Tmin ×Li

b. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametrai aprašomi statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T3 = L3 = 0.1, T4 = L4 = 0.2, T5 = L5 = 0.1.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=15Ti×Y