Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

    - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

    - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

    - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

    - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projekto „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001 paprojektį „Genų technologijų centro (kompetencijų centro) steigimas (TRACEGET)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Chromatografijos sistema su išskyrimo funkcija, skirta UV-VIS spektrą absorbuojančių ir neabsorbojančių junginių gryninimui iš įvairių sintezės mišinių, ir susijusios paslaugos (toliau – prekės). Perkamos sistemos sandara:

    - Eliuentų tiekimo sistema;

    - Mėginių įvedimo vožtuvas su kilpa;

    - Frakcijų kolektorius;

    - Kolonėlių laikiklis;

    - Diodų matricos UV-VIS detektorius;

    - ELS (garinimo šviesos sklaidos, angl. Evaporative Light Scattering) detektorius;

    - Taikomoji programinė įranga;

    - Sistemos periferinė įranga ir priedai;

    - Bendri reikalavimai.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Saulėtekio al., Vilnius, Lietuva (konkretus pristatymo adresas bus patikslintas Sutarties vykdymo metu).

2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo / tiekimo / saugojimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Chromatografijos sistema su išskyrimo funkcija ir pristatymas Pirkėjo adresu | Tikslus kiekis - 3 kompl. | ☐ | ☒ | per 6 (šešias) savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| 2. | Instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą programinę įrangą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas | Tikslus kiekis - 3 kompl. | ☒ | ☐ | per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras ** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) | Techniniai dokumentai ** – gamintojo katalogas ar prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl., dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., arba ekrano nuotrauka, pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nurodyti siūlomos prekės ir (ar) komponentų pavadinimą, modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodomas prekės pavadinimas, gamintojas, prekės katalogo numeris, pateikiama gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuoroda, arba techninės dokumentacijos kopija, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas (informacija apie komponentus gali būti pateikta šioje skiltyje arba žemiau prie kiekvieno konkretaus įvardinto komponento). |  |
| 2. | Eliuentų tiekimo sistema |  |  |  |
| 2.1. | Eliuentų maišymo vožtuvas | Sistema turi sudaryti gradientą naudojant ne mažiau kaip 2 (du) eliuentus vienu metu, pasirenkamus iš ne mažiau kaip 4 (keturių) galimų eliuentų. |  |  |
| 2.2. | Gradiento tikslumas | Gradiento sudarymo tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±1 % visame gradiento intervale. |  |  |
| 2.3. | Srauto ir slėgio intervalas | Ta pati LC sistema turi užtikrinti darbą tiek greito didelio našumo, tiek lėto didelės rezoliucijos gryninimo režimais: - Didelio našumo gryninimo režimas: sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 250 mL/min srautą, išlaikant ne mažesnį kaip 30 bar slėgį. - Didelės rezoliucijos gryninimo režimas: sistema turi užtikrinti ne mažesnį kaip 100 mL/min srautą, išlaikant ne mažesnį kaip 250 bar slėgį. |  |  |
| 2.4. | Srauto tikslumas | Generuojamo srauto tikslumas turi būti ne didesnis kaip ±2 % nustatytos srauto vertės, kai srautas yra didesnis nei 50 mL/min. |  |  |
| 2.5. | Srauto atsikartojamumas | Srauto atsikartojamumas turi būti ne didesnis kaip ±1 %. |  |  |
| 2.6. | Eliuento lygio davikliai | Kiekviename eliuento kanale turi būti įrengtas aktyvus eliuento lygio daviklis, užtikrinantis automatinį įspėjimą apie eliuento pasibaigimą. |  |  |
| 3. | Mėginių įvedimo vožtuvas su kilpa |  |  |  |
| 3.1. | Mėginių įvedimas | Sistema turi užtikrinti galimybę pusiau automatiniu būdu įvesti skystus ir kietus mėginius. Mėginio įvedimo kilpa turi būti užpildoma rankiniu būdu, o injekcijos vožtuvas – automatiškai perjungiamas pradedant gryninimo procesą. |  |  |
| 3.2. | Injekcijos tūris | Sistema turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2 (dviem) keičiamomis injekcijos kilpomis, kurių tūriai atitinka 2 mL ir 10 mL nominalias vertes, leidžiant ne didesnį kaip ±25 % nuokrypį. |  |  |
| 4. | Frakcijų kolektorius |  |  |  |
| 4.1. | Funkcija | Turi užtikrinti automatinį frakcijų surinkimą. |  |  |
| 4.2. | Palaikomi mėginių/frakcijų formatai | Frakcijų kolektorius turi užtikrinti galimybę naudoti skirtingų formatų mėginių ir frakcijų surinkimo mėgintuvėlius: ne mažiau kaip 5 (±1) mL, 15 (±2) mL, 50 (±5) mL ir 480 (±30) mL. Skirtingus mėgintuvėlių formatus palaikantys stovai turi būti automatiškai atpažįstami sistemos. Turi būti galimybė keisti stovus modulio veikimo metu, trumpam sustabdant gryninimo procesą ir užtikrinant galimybę tęsti procesą po pakeitimo. |  |  |
| 4.3. | Mėginių/frakcijų talpa | Frakcijų kolektoriaus konfigūracija turi būti keičiama priklausomai nuo naudojamų mėgintuvėlių formato. Frakcijų kolektorius turi talpinti ne mažiau kaip 2 (du) mėgintuvėlių laikiklius vienu metu. Vieno laikiklio talpa turi būti ne mažesnė kaip: ne mažiau kaip 90 vietų 5 (±1) mL mėgintuvėliams; ne mažiau kaip 60 vietų 15 (±2) mL mėgintuvėliams; ne mažiau kaip 30 vietų 50 (±5) mL mėgintuvėliams; ne mažiau kaip 4 vietos 480 (±30) mL mėgintuvėliams. Prie kiekvienos sistemos turi būti pateikiama ne mažiau kaip po 3 (tris) stovus kiekvienam mėgintuvėlių tūrio formatui. Frakcijų kolektorius turi užtikrinti galimybę vienu metu naudoti skirtingų formatų mėgintuvėlių laikiklius. |  |  |
| 4.4. | Frakcijų surinkimo būdai | Turi būti galimybė vykdyti frakcijų surinkimą pagal atskiriamas gryninimo smailes ir pagal naudotojo nustatomą minimalų detektoriaus (DAD arba ELSD) signalo lygį (angl. threshold). |  |  |
| 4.5. | Surenkamų frakcijų apsauga | Pilnai užpildžius frakcijų kolektorių, sistema turi automatiškai sustabdyti gryninimo procesą ir įspėti naudotoją apie užpildytą frakcijų kolektorių. Sistema turi užtikrinti galimybę gryninimo proceso metu pakeisti užpildytą surinkimo talpą į tuščią. Pakeitus surinkimo talpą, sistema turi leisti tęsti gryninimo procesą ir frakcijų surinkimą. |  |  |
| 5. | Kolonėlių laikiklis |  |  |  |
| 5.1. | Palaikomi kolonėlių dydžiai | Laikiklis turi gebėti palaikyti kolonėlę iki 330 g arba iki 30 mm vidinio diametro. |  |  |
| 6. | Diodų matricos UV-VIS detektorius |  |  |  |
| 6.1. | Funkcija | Privalomi režimai: - vieno bangos ilgio; - kelių bangos ilgių; - spektrinio skenavimo. Dirbant kelių bangos ilgių režimu duomenų surinkimas iš ne mažiau kaip 4 (keturių) pasirinktų kanalų vienu metu. |  |  |
| 6.2. | Šviesos šaltinis | Deuterio ir volframo/halogeno lempos arba lygiavertės. |  |  |
| 6.3. | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 200 nm - 800 nm. |  |  |
| 6.4. | Pratekanti kiuvetė | Privaloma. Optinio kelio ilgis 0.3 ±0.2 mm. |  |  |
| 6.5. | Deuterio lempos (arba lygiavertės) tarnavimo laikas | Lempos tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 1500 darbinių valandų. |  |  |
| 7. | ELS detektorius |  |  |  |
| 7.1. | Šaltinis | Turi būti naudojamas ne mažesnės kaip 1 mW galios lazeris. |  |  |
| 7.2. | Reikalingas dujų srautas mėginio išgarinimui | Ne didesnis nei 4 L/min srautas |  |  |
| 7.3. | Mėginio išpurškimo slėgis | Ne mažesnis nei 3 bar |  |  |
| 7.4. | Mėginio praradimas | Ne didesnis nei 50 μL/min |  |  |
| 8. | Taikomoji programinė įranga |  |  |  |
| 8.1. | Paskirtis | Preparatyvinės chromatografinės sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos duomenų kaupimas ir ataskaitų generavimas. |  |  |
| 8.2. | Sistemos suderinamumas | Chromatografinė sistema ir jos valdymui skirta programinė įranga privalo būti vieno gamintojo, siekiant užtikrinti sklandų bendros sistemos veikimą. |  |  |
| 9. | Sistemos periferinė įranga ir priedai |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė darbo stotis | - Jei sistema valdoma atskiru kompiuteriu, kompiuterinės darbo stoties techninės savybės turi būti pilnai suderintos su siūlomos sistemos ir programinės įrangos gamintojo keliamais reikalavimais. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. - Jei sistema valdoma integruotu kompiuteriu, sistema turi būti pateikiama pilnai sukomplektuota su integruotu valdymo kompiuteriu ir visomis licencijomis pilnam sistemos funkcionalumui užtikrinti. *Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamai kompiuterinei valdymo įrangai arba atskiroms jos dalims taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir (arba) VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“ reikalavimus, sutarties vykdymo metu pristačius prekes, pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius dokumentus/paaiškinimus. |  |  |
| 9.2. | Priemonės darbui su chromatografijos sistema | Su kiekviena gryninimo sistema turi būti pateikiamos šios kolonos arba lygiavertės: - Stiklinės kolonėlės skirtos savaiminiam sorbento/mobilios fazės užpildymui: • 2 vnt. kolonos parametrai ID 15 mm x ilgis 100 mm. • 2 vnt. kolonos parametrai ID 26 mm x ilgis 100 mm. • 2 vnt. kolonos parametrai ID 36 mm x ilgis 230 mm. • 2 vnt. kolonos parametrai ID 49 mm x ilgis 230 mm. Metalinės kolonėlės skirtos didelės rezoliucijos gryninimui: • 1 vnt. metalinė kolona ID 10 mm x ilgis 150 mm, 10 µm dalelių dydis, Silica stacionari fazė • 1 vnt. metalinė kolona ID 10 mm x ilgis 150 mm, 10 µm dalelių dydis, C18 stacionari fazė • 1 vnt. metalinė kolona ID 10 mm x ilgis 250 mm, 5 µm dalelių dydis, HILIC stacionari fazė • 1 vnt. metalinė kolona ID 10 mm x ilgis 250 mm, 5 µm dalelių dydis, DIOL stacionari fazė - Plastikinės kolonėlės skirtos didelio našumo gryninimui: • 1 vnt. plastikinė kolona Silica stacionari fazė užkrauta 330g, 5 vnt. • 1 vnt. plastikinė kolona Silica stacionari fazė užkrauta 4g, 20 vnt. • 1 vnt. plastikinė kolona C18 stacionari fazė užkrauta 120g, 2 vnt. • 1 vnt. plastikinė kolona Diol stacionari fazė užkrauta 120g, 2 vnt. - Viena chiralinė preparatyvinė kolonėlė: Stacionari fazė Amylose-tris-(3,5-Dimethylphenyl-Carbamat) – ilgis 250±25 mm, vidinis diametras 20±2 mm, dalelių dydis 5.0±0.5 µm. |  |  |
| 10. | Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 10.1. | Personalo mokymai * | Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val. Mokymus darbui su įranga turi atlikti gamintojo sertifikuotas inžinierius. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad mokymus vykdys turėdami teisę, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki mokymų pradžios. Po mokymų pateikti aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą. Mokymų tiksli data, laikas ir būdas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju Sutarties vykdymo metu. Mokymai vykdomi Pirkėjo patalpose. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama. |
| 10.2. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija * | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir (arba) anglų kalba. 3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Sąvade taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje sąvado Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 10.3. | Garantinis laikotarpis * | 1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto, kai Prekės pristatomos Pirkėjui, instaliuojamos ir apmokomas personalas, pasirašymo datos). Reikalavimas netaikomas 2 lentelės 9.2 p. nurodytiems priedams. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra (aptarnavimas), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 10.4. | CE sertifikatas / EB deklaracija * | Siūloma įranga (nurodyta Techninės specifikacijos 2.1.1 – 2.1.6 p., išskyrus periferinę įrangą ir priedus (Techninės specifikacijos 2.1.8 p.) privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitiks reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |
| 10.5. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir garantinis aptarnavimas * | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. Tiekėjas turi būti siūlomos technologinės įrangos prekių gamintojas arba turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą, arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Reikalavimas netaikomas priedams (išvardintiems techninės specifikacijos 2 lentelės 9.2. punkte). Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo Sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti Sutarties vykdymo metu iki instaliavimo pradžios. | TAIP/NE | Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai (tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar gamintojo parengtus siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių ir (arba) anglų kalbą, arba kitus lygiaverčius dokumentus).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų priede Nr. 3 „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų

lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.