|  | Priedas Nr. 1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - PIRKIMO OBJEKTAS - Greitosios pagalbos automobilio su įranga įsigijimas. - Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, perkančiajai organizacijai yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus. - PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI - Pirkimo objekto apimtys: - Lentelė Nr. 1 - Prekių kiekiai Eil. Nr.; Pirkimo objekto dalies pavadinimas; Kiekis, kompl.. 1.; Greitosios pagalbos automobilis su įranga; 1. - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose Nr.1 nustatytus techninius reikalavimus. - SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA - Prekės turi būti pristatytos šiuo adresu K. Mindaugo pr. 11 Kaunas. - PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI - Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo Pirkėjui dieną): eksploatacijos ir saugos instrukcijos lietuvių kalba, EB atitikties deklaracija. - KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS - Automobiliui ir visai kartu siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėn. gamintojo gamyklinė garantija arba 150.000 km. rida automobilio mazgams: varikliui, pavarų dėžei, transmisijos mazgams, vairavimo sistemos pagrindiniams mazgams. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo transporto priemonės perdavimo Pirkėjui dienos, pasirašius perdavimo - priėmimo aktą. Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą garantinį remontą nurodytu garantiniu laikotarpiu prieš tai išvardintiems pagrindiniams automobilio mazgams. - Garantija nebus taikoma: eksploatacinėms medžiagoms (padangoms, lemputėms, saugikliams, sėdynės ir vidaus apmušalams, stiklo valytuvo šluotelėms). - PRIEDAI - TS priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai. Perkamas automobilis turintis atitikti lentelėje pateiktą specifikaciją. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius dokumentus. Eilės Nr.; Parametrai . Perkančiosios organizacijos automobiliui nustatyti minimalūs parametrai (galima siūlyti ir su geresniais); Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. (pildo tiekėjas). 1; 2; 3. Bendra informacija:. Bazinio Automobilio markė ir modelis.; Nurodyti. Greitosios medicinos pagalbos automobilio gamintojas.; Nurodyti. Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Mažiausiai 5 metų bazinio automobilio garantija arba 150.000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pristatymas – per 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą greitosios medicinos pagalbos automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti CA draudimu vienam mėnesiui.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Einamasis techninis aptarnavimas. Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise. Autoservisas turi būti ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. Greitosios medicinos pagalbos automobilio charakteristikos:. Kėbulas:. Geltona RAL1016 kėbulo spalva.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Slankiojančios durys paciento skyriaus kairėje pusėje be lango.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 250 laipsniu kampu su langais.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuotojo sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, 2 porankiai, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas, porankis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komfortiška priekinio keleivio sėdynė: reguliuojama juosmens atrama, porankis vidinėje pusėje, sėdimosios dalies nustatymas, aukščio reguliavimas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Ne mažiau kaip 6 metų garantija nuo korozijos.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Automobilio dešinėje pusėje prie stumdomų durų turi būti įrengtas automatinis elektrinis laiptelis. Laiptelis turi automatiškai atsidaryti, atidarant dešinės pusės salono duris. Uždarius duris, laiptelis automatiškai turi sugrįžti į pradinę padėtį ir neturi būti išsikišęs daugiau nei automobilio išoriniai gabaritai. Bandyta keliamoji galia ne mažiau 250 kg, bandytas ilgaamžiškumas ne mažiau 300000 ciklų. Darbinė temperatūra: nuo -300C iki +600C. Nurodyti markę, modelį.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Masė:. Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:. Automobilio ilgis ne daugiau 6100 mm.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. Automobilio ratų bazė nuo 3400 mm iki 3700 mm; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2300 mm.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis su švyturėliais – ne daugiau kaip 2900 mm.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. Paciento skyriaus vidiniai matmenys:. Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 3000 mm.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 1800 mm.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklis ir eksploatacinės savybės:. Elektra varomas variklis.. Gamyklinė galia – ne mažiau 100 kW.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. Baterijos talpa ne mažiau 85 kWh; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). CO2 emisija – 0 g/km Nuvažiuojamas atstumas pagal bazinio automobilio duomenis ne mažiau 400 km, miesto rėžimu ne mažiau 600 km; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Transmisija ir pakaba:. Pavarų dėžė – fiksuoto perdavimo; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau R16.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Ratų formulė 4x2. Priekiniai varantys ratai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Saugumas:. Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti sistema su ratų praslydimo sistema.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Šoninės oro saugos pagalvės.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). LED dienos šviesos.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekiniai rūko žibintai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Apsaugos sistema – autosignalizacija.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Gamyklinė priekinio ir galinio parkavimo atstumų sistema.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Akustinis atbulinės eigos signalas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įranga:. Klimato kontrolė vairuotojo skyriuje.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Automobilio viduje sumontuotas nepriklausomas energijos šaltinis su maitina klimato sistemą ir vidaus įrangą. Vidinė baterija ne mažiau 100Ah prie 51,2V, sovė ne mažiau 100A, išėjimo galia prie 230 AC 50Hz ne mažiau 6000W, sistemos svoris ne daugiau 65 kg. Pakraunamas nuo išorinės 230V AC įtampos galia ne mažiau 6000W arba nuo DC įtampos galia ne mažiau 3000W, UPS funkcija, perjungimo laikas ne daugiau 10 ms.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Gamyklinis visų durų centrinis užraktas, valdomas nuotoliniu būdu.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Automobilyje yra integruotas gamyklinis radijas su ne mažiau kaip 7“ spalvotu monitoriumi. Apple Car play, Android auto.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Apšvietimo lemputė vairuotojui.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Apšvietimo lemputė su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dienos šviesos.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Keltuvas ir įrankių ratui pakeisti komplektas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Normalaus dydžio atsarginis ratas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Purvasaugiai priekyje ir gale.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinio vaizdo kamera.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pakoja gale.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Guminiai kilimėliai vairuotojo kabinoje.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traukimo kilpa.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). MEDICININIO SKYRIAUS ĮRANGOS REIKALAVIMAI.. Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas:. Elektrinis 230V įtampos šildytuvas, skirtas transporto priemonėms. Galia - ne mažiau 2.0 kW.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Paciento skyriaus oro kondiconierius.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau kaip 650 m3/h.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Paciento skyriaus oro šildytuvas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Elektros instaliacija:; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip keturi 12 V lizdai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 230 V instaliacija. Išorinė 230V pajungimo rozetė, ne mažiau 16 A. Ne mažiau 10 m 230V išorinio pajungimo kabelis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valdymo monitorius vairuotojo ir dubliuojantis paciento skyriuje, turintis šias funkcijas: - Paciento skyriaus apšvietimo valdymas; - Išorės incidento vietos apšvietimo šviesos žibintų valdymas; - Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; - Lauko ir vidaus temperatūra;; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Šviesos - garso signalizacija ir apipavidalinimas:. Ant GMP automobilio stogo priekinės dalies įrengta LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų ne daugiau 60 mm, juostos ilgis ne mažiau 1500 mm. Kampuose ne mažiau kaip 4 moduliai, kiekviename ne mažiau kaip po 6 LED diodus. Priekyje ir gale ne mažiau kaip 16 modulių, kiekviename ne mažiau kaip po 3 LED diodus. Ne mažiau kaip 8 skirtingi mirksėjimo rėžimai. Turi būti nuolatinis švytėjimo rėžimas be mirksėjimo. R65 atitikimas; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Ant GMP automobilio stogo galinės dalies įrengta LED (puslaidininkių šviesos diodų) švyturėlių juosta, juostos profilio aukštis be tvirtinimo kronšteinų ne daugiau 60 mm, juostos ilgis ne mažiau 1500 mm. Kampuose ne mažiau kaip 4 moduliai, kiekviename ne mažiau kaip po 6 LED diodus. Priekyje ir gale ne mažiau kaip 16 modulių, kiekviename ne mažiau kaip po 3 LED diodus. Ne mažiau kaip 8 skirtingi mirksėjimo rėžimai. Turi būti nuolatinis švytėjimo rėžimas be mirksėjimo. R65 atitikimas; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekinėse grotelėse. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo rėžimai. R65 atitikimas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Automobilyje turi būti įrengti ne mažiau kaip du mėlyni mirksintys LED švyturėliai priekiniuose sparnuose. Po vieną kiekvienoje pusėje. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo rėžimai. R65 atitikimas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Du mėlyni mirksintys LED švyturėliai ant išorinių galinio vaizdo veidrodėlių korpusų. LED švyturėlio parametrai: Ilgis – nuo 90 iki 100 mm Plotis – nuo 35 iki 40 mm; Gylis – nuo 5 iki 10 mm. Ne mažiau 6 LED diodų su optika; LED švyturėlio vidutinė galia – ne daugiau kaip 11 W; Sinchronizavimo funkcija. Ne mažiau kaip 8 mirksėjimo rėžimai. R65 atitikimas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dvi avarinio mirksėjimo lemputės galinėse duryse, įsijungiančios atidarius galines duris.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Du 100W integruoti garsiakalbiai automobilio priekyje. Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. Turi būti įrengtas valdymo pultas su sirenos stiprintuvu ne mažiau 200W. Valdymo pultas su stiprintuvu sujungtas, ne mažiau kaip 4 sirenos tonai (Wail, Yelp, Phaser, Hi/Lo), mygtukai sirenos garso reguliavimui. „Horn“ įspėjimo funkcija. Ne mažiau kaip trys programuojami mygtukai Atitikimas ECER10 normai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Langai medicininiame skyriuje užtamsinti iki 20 % šviesos laidumo, bei 2/3 aukščio padengti neskaidria plėvele.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Apipavidalinimas pagal LST 1299 standartą, šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama 2 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Šeši LED lauko perimetro šviestuvai: du kairėje, du dešinėje pusėje ant sienos ir du gale ant stogo. Kiekvieno šviestuvo parametrai ne blogesni negu: Šviesos srautas: ne mažiau 1400 lm. Galia ne daugiau kaip 14W prie 12V. Darbinė temperatūra nuo -400C iki + 600C. Ilgis: nuo 200 iki 250 mm. Išsikišimas nuo sienos: ne daugiau 45 mm. Aptaki forma – neturi būti atsikišusių kampų, suapvalinti galai. Atitinka ECER10. Atsparumas aplinkai ne blogiau kaip IPX7. Aliuminio liejinio korpusas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Medicinos skyriaus apšvietimas:. Į medicininio skyriaus lubas integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 6 LED lempų, kiekviena ne mažiau 300 Lx.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Ne mažiau kaip du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Medicininio skyriaus įrengimas:. Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Pritaikytos tvirtinti neštuvams ar neštuvų pagrindui. Visi sujungimai lygūs, hermetiški.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 2 mm plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Kairė ir dešinė sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. Kairėje sienoje ne mažiau kaip trys bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti. Du įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 2000 mm, vienas bėgelis ne trumpesnis kaip 1000 mm. Trys įrangos tvirtinimo plokštės, ne mažesnių išmatavimų kaip 300x500 ir dvi plokštės ne mažesnės kaip 300x350 mm. Dešinėje sienoje už keleivio sėdynės trys įrangos tvirtinimo bėgeliai ne trumpesni kaip 1000 mm. Ne mažiau kaip trys tvirtinimo diržai 1000 mm ilgio su greito susegimo sagtimis ir greito išėmimo bėgelių jungtimis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Kėbulo (sienos, lubos) šilumos-garso izoliacija.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su durimis, kuriose yra atidaromas langas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų. Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta, ne mažiau kaip 4 lentynos, iš kurių trys yra reguliuojamo aukščio. Kiekvienoje lentynoje fiksavimo bėgeliai ir greito išėmimo diržai. Įranga nuo šių lentynų pasiekiama ir iš vidaus ir iš lauko per kairės pusės slankiojančias duris. Vieta pernešimo kėdutei. Vieta, dviem deguonies balionams po 10 litrų su fiksavimo mechanizmais.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekyje neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: - Integruoti tritaškiai saugos diržai; - Reguliuojamo kampo nugaros atrama; - Pasisukanti 180o kampu; - Apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms; Nurodyti markę, modelį, gamintoją.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dešinėje šalia neštuvų viena M1 klasės sėdynė su šiomis funkcijomis: - Integruoti tritaškiai saugos diržai; - Sulankstoma; - Pasisukanti 180 laipsnių kampu; - Reguliuojamo kampo nugaros atrama; - Apsiūta aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga atsparia trinčiai, cheminėms medžiagoms; Nurodyti markę, modelį, gamintoją.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau kaip 2000 mm, gylis ne mažiau kaip 200 mm, aukštis ne mažiau kaip 200 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip penki skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas.. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dešinėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė. Ilgis ne mažiau kaip 1000 mm, gylis ne mažiau kaip 150 mm, aukštis ne mažiau kaip 200 mm. Spintelėje yra ne mažiau kaip trys skyriai, uždaromi su permatomomis durelėmis. Durelės atsidaro – užsidaro paspaudimu. Viduje įrengtas LED apšvietimas. Kiekvieno skyriaus vidaus išmatavimai ne mažesni kaip 300x200x150 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti. Ne mažiau 3 modulių ir vieno infuzinės pompos laikiklio, pritaikyti montuoti dvi slėginės infuzijos pompas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Kairėje sienoje spintelė vakuuminiam čiužiniui, uždaroma pakeliamu į viršų ištisiniu dangčiu. Spintelės vidiniai išmatavimai ne mažesni kaip 1200x600x200 mm. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). GMP automobilio medicinos skyriuje privalo būti papildomos fiksavimo vietos šiai įrangai: - Defibriliatorius; - DPV aparatas; - Atsiurbėjas; - Automatinis krūtinės paspaudėjas; - Kaklo įtvarai; - Vaistai ir kiti medikamentai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dešiniame šone, virš sėdynės pasilaikymo turėklas. Pasilaikymo turėklas išilgai lubų, prie galinių, bei dešinės pusės durų.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Lašinės sistemos laikikliai lubose. Ne mažiau trijų kabliukų.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Deguonies instaliacija: centrinė instaliacija su dviem greito prijungimo deguonies rozetėmis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Spintelė prie pertvaros su darbastaliu su borteliu. Spintelės visi kampai suapvalinti ne mažiau kaip 3 mm spinduliu. Pagaminta iš medžiagos, kuri nekeičia savybių juos valant ir dezinfekuojant. Virš spintelėje numatyta tvirtinimo vieta kardiografui. Virš spintelės niša su durelėmis vienkartinėms pirštinėms trijų dydžių dėžutėms, rankų dezinfekavimo skysčiui.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Papildoma 230V rozetė ant pertvaros ar lubose spausdintuvui.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Medicininio deguonies srauto matuoklis su grietąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimų su dozatoriumi ( deguonies kaukei pajungti ) – 2 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 2 vnt., Deguonies drėkintuvai – 2 vnt.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Paciento skyriaus portatyvinis infuzinių skysčių šildytuvas:. 125.1; Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 5 litrai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 125.2; Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuvas turi palaikyti 37°C temperatūrą su ±2°C leistinu nuokrypiu; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 125.3; Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 125.4; Portatyvinio infuzinių skysčių šildytuve turi būti aliarmo pranešimai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pacientų skyriaus stacionarus integruotas šaldytuvas:. 126.1; Šaldytuvo naudingas tūris ne mažesnis kaip 7 litrai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 126.2; Šaldytuvas turi palaikyti 4°C temperatūrą su ±1,5°C leistinu nuokrypiu; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 126.3; Šaldytuve turi būti indikacinis temperatūros monitorius; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 126.4; Šaldytuve turi būti aliarmo pranešimai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 127.; Vairuotojo kabinoje vieta, skirta montuoti ryšio priemonėms (kompiuterinis lagaminas, navigacijos ekranas, planšetinis kompiuteris, radijo stotelė).; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 128.; Neštuvų platforma: - Išbandyta 10G pagreičio bandymais pagal EN1789; - Atlenkiama rampa neštuvams pakrauti, suderinta su neštuvų pakrovimo aukščiu; - Svoris ne daugiau 50 kg; - Šoninis poslinkis ne mažiau 250 mm; - Keliamoji galia ne mažiau 250 kg;; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 129.; Kita saugumo įranga:. 129.1; 2l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 129.2; Plaktukas avariniam langų išdaužimui bei peilis diržų perpjovimui.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 130.; Garantija medicininiam skyriui ir medicininei įrangai:. 130.1; 2 metų garantija medicininio skyriaus ir visai papildomai sumontuotai įrangai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 131.; Pagrindiniai neštuvai:. 131.1; Neštuvų techniniai-funkciniai parametrai: 1. pritaikyti reanimavimui, turintis tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu; 2. nugaros atramos kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 750; 3. su komplektu saugos diržų apsaugoti pacientui transportavimo metu; 4. neštuvai turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui; 5. su neamortizuojančiu čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiantis nustatyti visas transportavimo pozicijas; 6. patogiai sudedami (ne atlenkiami) porankiai; 7. teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis; 8. ištraukiamos (prailginamos) nešimo rankenos; 10. neštuvų nuosavas svoris ne daugiau 25 kg; 11. leistina neštuvų apkrova ne mažiau 220 kg. 12. kojų pakėlimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 170 13. kojų sulenkimas, kampo reguliavimas ne mažiau, kaip 300 14. Ilgis ne mažiau 190 cm, plotis ne mažiau 55 cm 15. prailginama ištraukiama galvinė dalis su pagalve Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį. Pagrindinių neštuvų transporterio techniniai-funkciniai parametrai: 1. neštuvų pakrovimas/iškrovimas iš automobilio atliekamas vieno žmogaus; 2. ratukų skersmuo ne mažiau 15 cm; plotis iki 5 cm; 3. dviejų pakopų neštuvų važiuoklės fiksavimo sistema (apsauganti neštuvus nuo nekontroliuojamo važiuoklės susilankstymo); 4. neštuvų transporteris turi žymėjimus – grafinius/spalvinius elementus neštuvų naudojimo palengvinimui; 5. greito ir saugaus neštuvų sukabinimo su neštuvų pagrindu sistema; 6. aukščio reguliavimas – ne mažiau septynios padėtys 33-100 cm intervale; 7. ne mažiau dveji ratukai su stabdžiais; 8. galima plauti aukšto slėgio vandens srove; 9. su keturiais pasukamais ratukais (kampu 360 laipsnių), priekiniai ratukai fiksuojami; 10. leistina transporterio apkrova ne mažiau 245 kg; 11. bendras neštuvų nuosavas svoris ne daugiau 55 kg (be diržų ir čiužinio); 12. ne mažesnis kaip 75 cm pakrovimo į automobilį aukštis; 13. neštuvų tvirtinimo sistema prie neštuvų platformos testuota 10G pagreičiu. 14. Pateikiama CE atitikties deklaracijos neštuvams ir tvirtinimui. Nurodyti gamintoją, pavadinimą ir modelį.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.; Atsiurbėjas (perkamas kiekis 2 vnt.). 132.1.; Gamintojas, modelis; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.2.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi atsiurbto skysčio viršijimo apsauginį vožtuvą.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.3.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi antibakterinį filtrą.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.4.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vaizdinę indikaciją su šiomis funkcijomis: a) Prietaiso įjungimo ir (ar) išjungimo indikacija; b) Vakuumo slėgio indikacija; c) Akumuliatoriaus būsenos indikacija.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.5.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.6.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 12 V DC elektros tinklo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.7.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vidinį akumuliatorių.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.8.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) komplektuojamas kartu su a) laikikliu, skirtu gleivių-skysčių siurbėjo tvirtinimui greitosios medicinos pagalbos automobiliuose; b) maitinimo šaltiniu ir (ar) pakrovėju iš 220 V AC elektros tinklo; c) ne mažiau kaip 2 antibakteriniai filtrai; d) daugkartinio naudojimo siurbimo žarna.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.9.; Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo maksimalus slėgis ne mažesnis kaip -0,8 bar.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.10.; Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo -0,1 bar iki -0,8 bar.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.11.; Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo vakuumo galia ne mažiau kaip 30 litrų/min.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.12.; Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) atsiurbimo indo talpa ne mažesnė kaip 1000 ml.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.13.; Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbo laikas iš vidinio akumuliatoriaus ne mažiau kaip 40 min., esant atsiurbimo slėgiui -0.8 bar.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.14.; Gleivių (skysčių) siurbėjo (elektrinio) darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -5 °C iki +50 °C.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.5.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 220 V AC elektros tinklo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.6.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) yra maitinamas iš 12 V DC elektros tinklo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 132.7.; Gleivių (skysčių) siurbėjas (elektrinis) turi vidinį akumuliatorių.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.; Švirkštinis infuzijos siurblys.. 133.1; Min. infuzijos greitis 0.12000 ml/val.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.2; Min. infuzijos tikslumas 2%; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.3; Pritaikytas 5- 50/60 tūrio švirkštams; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.4; Galimybė pagal vartotojo pageidavimą, užprogramuoti naujus švirkštų tipus.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.5; Galimybė indikuoti vaistų pavadinimą iš ne mažesnio, kaip 25 vaistų sąrašo.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.6; Ne mažiau kaip 5 okliuzijos slėgio lygiai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.7; Siurblyje turi būti įmontuotas vidinis NiMH arba lygiavertis akumuliatorius.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.8; Siurblio darbo iš vidinio akumuliatoriaus laikas: ne mažiau 15 val., 5 ml/val. greičiu.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.9; Galimybė infuzijos metu peržiūrėti infuzijos parametrus (infuzijos greitį, okliuzijos slėgio lygį, boluso tūrį ir kt.) ir keisti infuzijos greitį.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.10; Maitinimas: 12VDC, (220-230)V 10%, 50/60 Hz, arba iš vidinio akumuliatoriaus.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.11; Galimybe reguliuoti boluso greitį.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.12.; Siurblys turi indikuoti šiuos avarinius signalus:; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.12.1; NĖRA TINKLO; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.12.2; SILPNAS AKUMULIATORIUS; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.12.3; OKLIUZIJA; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.12.4; AKUMULIATORIUS IŠSIKROVĖ; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 133.13; Turi būti paženklintas CE ženklu ir pateiktas dokumentas, įrodantis, kad siurblys atitinka LST EN 1789 standarto (10 G, greitosios pagalbos automobiliams) reikalavimus.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 133.14; Siurblio komplekte turi būti specialus siurblio laikiklis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.; Kėdė su nuimamais elektriniais vikšrais.. 134.1; Kėdė su nuimamais elektriniais vikšrais, tinkama pacientų transportavimui lygiu paviršiumi ir laiptais, įskaitant evakuaciją.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.2; Turi būti nuimamų vikšrų sistema.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.3; Vikšrai turi būti lengvai nuimami ir uždedami, nenaudojant jokių papildomų įrankių.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.4; Aliuminio konstruktyvas turi kelti ≥ 225 kg svorį.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.5; Ratukai turi minimaliai reaguoti į paviršiaus nelygumus, užtikrinti gerą sukibimą ir manevringumą siaurose vietose.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.6; Komplekte turi būti galvos atrama ir ≥3 paciento saugos diržai.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.7; Viršutinė nugaros rankena turi būti reguliuojama ≥4 aukščio pozicijose (nuo 1000 iki 1580 mm).; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.8; Priekinės teleskopinės nešimo rankenos reguliuojamos ≥5 pozicijose (ištraukiama ≥ 340 mm).; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.9; MATMENYS Aukštis ≥1000 mm. Bendras plotis ≥516 mm. Bendras ilgis ≥695 mm. Sėdynės plotis ≥415 mm. Kėdės svoris su elektriniais vikšrais ≤ 25 kg.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 134.10; Galinės nulenkiamos nešimo rankenos, suteikiančios papildomas pakėlimo galimybes.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.11; Kojų atrama, užtikrinanti paciento komfortą transportavimo metu.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.12; Nulenkiamos atramos rankoms.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.13; Baterijomis varoma laiptais judanti sistema, leidžianti slinkti aukštyn arba žemyn ≥ 200 laiptelių vienu baterijos įkrovimu, keliant ≥225 kg svorį.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 134.14; Garantija – ne mažiau kaip 12 mėnesių.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 135.; Kaušiniai neštuvai.. 135.1; Gamintojas, modelis.. 135.2; Scoop tipo kaušiniai neštuvai turi būti pagaminti iš aliuminio rėmo ir plastikinių plokščių.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 135.3; Scoop tipo kaušinių neštuvų keliamas svoris ne mažiau kaip 220 kg.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 135.4; Scoop tipo kaušiniai neštuvuose turi būti pilnai perskiriamos neštuvų išilginės dalys.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 135.5; Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (nepailgintų) ne mažiau kaip 1600 mm.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 135.6; Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (maksimaliai pailgintų) ne mažiau kaip 2010 cm.; – Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 135.7; Scoop tipo kaušinių neštuvų ilgis (sulenktų pusiau) ne daugiau kaip 1200 mm.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 135.8; Scoop tipo kaušinių neštuvų plotis ne mažiau kaip 400 mm.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 135.9; Scoop tipo kaušinių neštuvų svoris ne daugiau kaip 9 kg.; Siūloma parametro reikšmė: _________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas – ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda – ________.. 135.10; Scoop tipo kaušiniai neštuvai komplektuojami su ne mažiau kaip 3 poromis paciento saugos diržų (su greitos fiksacijos sagtimis) ir su ne mažiau kaip 1 galvos įmobilizavimo sistema.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 136.; Galūnių įtvarų rinkinys (perkamas kiekis 2 vnt.). 136.1; Įtvarai skirti imobilizuoti nukentėjusiojo galūnes.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 136.2; Įtvarai turi būti pagaminti iš lankstaus metalo arba lygiavertės medžiagos, kuri leidžia išformuoti įtvaro formą prisitaikančią prie galūnės padėties.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 136.3; Kiekvienas įtvaras turi būti patalpintas atskirame apsauginiame užvalkale, su paminkštinimu viduje. Užvalkalas turi būti pagamintas iš medžiagos nepralaidžios skysčiams bei kraujui, lengvai valomas, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 136.4; Turi būti krepšys įtvarų transportavimui pagamintas iš Cordura arba lygiavertės medžiagos.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 136.5; Komplektacijoje: Ne mažiau 14 vienetų įtvarų: - 1500x150 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt. - 1500x120 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt.; - 1200x120 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt.; - 1000x100 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt.; - 900x120 mm (+/-10%) – ne mažiau 2 vnt.; - 800x120 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt.; - 800x100 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt. - 700x100 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt.; - 700x70 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt.; - 600x80 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt. - 600x70 mm (+/-10%) – ne mažiau 1 vnt.; - 250x50 mm (+/-10%) – ne mažiau 2 vnt.; - transportavimo krepšys – ne mažiau 1 vnt.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 137.; Kaklo įtvarų rinkinys (perkamas kiekis 10 rinkinių). 137.1; Operatyviai uždedami 2 kaklo įtvarai: vienas universalus kaklo įtvaras suaugusiesiems, vienas universalus kaklo įtvaras vaikams.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 137.2; Įtvarai turi būti reguliuojamo dydžio: - suaugusiems turi būti ≥ 4 pozicijos viename įtvare, - vaikams turi būti ≥ 3 pozicijos. Patikimas padėties fiksavimas (lygiagreti abiejų įtvaro pusių fiksacija); Patogus priėjimas apžiūrai. Su specialiomis išpjovomis / ertmėmis, įgalinčiomis patikrinti ligonio pulsą, įvesti endotrachėjinį vamzdelį. Pralaidus rentgeno spinduliams, galima naudoti atliekant kompiuterinės tomografijos ir branduolinio magnetinio rezonanso tyrimus. Be latekso.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.; Defibriliatoriaus-monitoriaus simuliatorius. 138.1; Defibriliatoriaus-monitorius simuliatorius turi atkartoti Lifepak 15 defibriliatoriaus-monitoriaus veikimą.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.2; Paskirtis: vykdyti tikroviškesnius modeliavimus, naudojant realias funkcijas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.3; Privalomos funkcijos: visiškai funkcionalus Lifepak 15 defibriliatoriaus EKG paviršius, dinaminis 12 laidų EKG, defibriliacija (AED / rankinė ), širdies stimuliatorius, gaivinimo režimas (metronomas ir kt.).; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.4; Privalomos valdiklio ir vertinimo funkcijos: valdyti visus gyvybinius parametrus naudojant instruktoriaus programinę įrangą, naršyklės pagrindu sukurta scenarijų kūrimo sistema su vaizdų ir vaizdo įrašų biblioteka, auskultacija, cukraus kiekio kraujyje ir temperatūros matavimas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.5; Gaivinimo jutiklis: pateikia instruktoriui informaciją apie paspaudimo gylį ir greitį integruotame scenarijaus valdiklio ekrane.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.6; Komplektacija: Kietas arba lygiavertis dėklas, 1 vnt. Krepšys kietam arba lygiaverčiam dėklui, 1 vnt. Suaugusiųjų pacientų ir vaikų kabelių rinkiniai (SpO2 arba lygiavertis sensorius ir prailginimo kabelis, 3 laidų EKG kabelis, neinvazinio kraujospūdžio modulis,CO2 kiekis iškvepiamame ore, EKG elektrodai), 2 komplektai Programinė įranga valdymui, 1 vnt. Wifi maršrutizatorius, 1 vnt. Apple arba lygiavertis Ipad, skirtas mokytojui, 1 vnt. Apple arba lygiavertis Ipad Pro EKG monitorius su visiškai integruotu AED / defibriliatoriumi, 1 vnt. Vaikiški elektrodai defibriliacijai, 1 komplektas Vaikiški/naujagimių elektrodai defibriliacijai, 1 komplektas Suaugusiųjų elektrodai defibriliacijai, 1 komplektas Jutikliai: grįžtamajam gaivinimo ryšiui, 1 komplektas; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.7; Instrukcijos: Anglų ir lietuvių kalbomis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 138.8; Garantija ≥ 12 mėnesių; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 139.; DPV aparato simuliatorius.. 139.1; DPV aparato simuliatorius turi atkartoti dažniausiai naudojamas DPV aparato funkcijas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 139.2; Paskirtis: vykdyti tikroviškesnius modeliavimus, naudojant realias funkcijas.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 139.3; Privalomos funkcijos: Ventiliacija CO2 matavimas CPAP IPPV PCV BiLvi ASB Gaivinimo IPPV Rankinis gaivinimas Tėkmės ir slėgio kreivės Aliarmų nustatymai ir ribos Sistemos aliarmai ir perspėjimai; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 139.4; Komplektacija: Kietas arba lygiavertis dėklas, 1 vnt. Krepšys kietam arba lygiaverčiam dėklui, 1 vnt. Programinė įranga valdymui, 1 vnt. Wifi maršrutizatorius, 1 vnt. Apple arba lygiavertis Ipad, skirtas mokytojui, 1 vnt. Apple arba lygiavertis Ipad Pro monitorius su visiškai integruotu DPV aparatu 1 vnt. Paciento kontūras – 1 vnt.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 139.5; Instrukcijos: Anglų ir lietuvių kalbomis.; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 139.6; Garantija ≥ 12 mėnesių; Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |  |  |

- Perkančioji organizacija vykdo žalią pirkimą ir nustato aplinkos apsaugos kriterijus: Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą šiame dokumente pateiktiems aplinkos apsaugos kriterijams, nustatytiems pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunktį (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai).

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai (pateikiami kartu su pasiūlymu) | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | 10.1.1. atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus*, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones**; | Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: a) Gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba b) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Kartu su pasiūlymu pateikiama bazinio automobilio gamintojo dokumentacija (nurodyti kokie konkrečiai dokumentai) |

*Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis yra lygus 0 g/km, arba M3, N2 arba N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius;

**Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų transporto priemonių išimtis šiuo atveju netaikoma, kadangi automobilis yra perkamas mokymų vykdymo tikslu.