Atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

____________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ AUTOHEMOTRANSFUZIJOS SISTEMAI SU AUTOHEMOTRANSFUZIJOS APARATU PANAUDOS BŪDU

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Įmonės kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. numeris., el. paštas |  |
| Įmonės telefono numeris |  |
| Įmonės el. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Kainų pasiūlymą užpildyti pirkimo dokumentų 5 priede „Kainų pasiūlymo lentelė“

4 lentelė PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI Eil. Nr.; Parametras; Parametro reikšmė; Siūloma parametro reikšmė. Reikalavimai autohemotransfuzijos įrenginiui (panaudai). 1.; Įrenginio paskirtis; Įrenginys, skirtas kraujo autotransfuzijai (paciento netekto kraujo surinkimui, nuolatiniam plovimui ir filtravimui bei raudonųjų kraujo kūnelių koncentrato sugrąžinimui atgal į paciento kraujotaką).. 3.; Vienkartiniai rinkiniai; Vienkartinių rinkinių konfigūracija (vieno dydžio ar kelių dydžių) priklauso nuo gamintojo sprendimo, tačiau turi užtikrinti tinkamą kraujo apdorojimą ir kokybę.. 4.; Įrenginio darbo programos; 4.1. Įrenginys turi turėti ne mažiau nei tris skirtingo greičio darbo režimus arba skirtingus greičio veikimo režimus, kurie automatiškai prisitaiko prie vienkartinių rinkinių konfigūracijos. 4.2. Įrenginys turi turėti greito veikimo režimą (greitis ne mažiau nei 100 ml/min).. 5.; Automatinė funkcija; Auto-Start galimybė nustatyti automatinį įrenginio startavimą pagal numanomą kraujo netekimo kiekį ir greitį arba pagal rezervuare surinkto kraujo kiekį.. 6.; Kokybė ir saugumas; 6.1. Eritrocitų gražinimas: ne mažiau nei 85%. 6.2. Baltymų pašalinimas: ne mažiau nei 97%. 6.2. Heparino pašalinimas: ne mažiau nei 99%. 6.3. Kalio pašalinimas: ne mažiau nei 92%. 6.5.Neemulsuotų riebalų pašalinimas: ne mažiau nei 99%.. 7.; Įrenginio jutikliai; Įrenginys turi turėti optinį jutiklį, užtikrinantį išplautos eritrocitų masės švarumą ir laisvo hemoglobino pašalinimą.. 8.; Įrenginio siurbliai ir našumas; 8.1. Įrenginys turi siurblius, užtikrinančius tinkamą eritrocitų, surinkto kraujo ir plovimo tirpalo judėjimą; 8.2. Centrifugos greitis: ne mažiau nei 1800 apsisukimų per minutę.. 9.; Įrenginio ekranas ir valdymas; Spalvotas lietimui jautrus ekranas (gali būti valdomas su pirštinėmis).. 10.; Duomenų valdymas; 10.1. USB jungtis, galimybė prijungti brūkšninių kodų skaitytuvą, spausdintuvą. 10.2. WiFi arba Ethernet sąsaja.. 11.; Įrenginio konstrukcija ir mobilumas; 11.1. Pasukamas ekranas. 11.2. Ratukai, pasisukantys 360o. 11.4. Ne mažiau nei dviejų ratukų centrinė stabdžių sistema arba ne mažiau nei du ratukai su individualiais stabdžiais.. 12.; Vakuuminis siurblys; Integruotas įrenginyje, valdomas per ekraną.. 13.; Maitinimas; Iš 230 V (±10%), 50/60 Hz elektros tinklo. 14.; Komplektacija; Komplekte su įrenginiu pateikiami visi jo eksploatavimui (darbui su perkamomis vienkartinėmis priemonėmis) reikalingi daugkartinio naudojimo priedai (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). 15.; Įrangos žymėjimas CE ženklu; Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio siūlomo įrenginio žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). 16.; Įrangos pateikimo panaudai, jos instaliavimo bei techninio aptarnavimo panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje sąlygos; - Įranga pateikiama neatlygintinai valdyti ir naudoti panaudos būdu (perkamos tik vienkartinio naudojimo priemonės); - Tiekėjas savo lėšomis pristato bei instaliuoja panaudai perduotą įrangą, apmoko Panaudos gavėjo darbuotojus naudotis pateikta įranga bei pateikia įrangos naudojimo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis; - Tiekėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpyje savo lėšomis užtikrina pateiktos įrangos autorizuotų techninio aptarnavimo paslaugų (techninės profilaktikos ir remonto) teikimą; - Reakcijos į iškvietimą įrangos gedimo šalinimui laikas – ne ilgiau kaip 48 val. (neįskaitant šventinių ir ne darbo dienų). (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). Reikalavimai autohemotransfuzijos aparato vienkartinėms priemonėms. 1.; Pagrindinis surinkto kraujo plovimo rinkinys; Rinkinį sudaro vientisa sistema susidedanti iš: centrifugos adapterio, magistralių rinkinio kraujo paėmimui iš rezervuaro, plovimui, išplautų eritrocitų surinkimui ir nuoplovų atskyrimui. Rinkinį sudaro sujungti 1000 ml išplautų eritrocitų maišas ir 10 litrų atliekų maišas. 2 magistralės su atskirais spaustukais plovimo tirpalui pajungti. Rinkinys sterilioje pakuotėje, pilnai sujungtas ir paruoštas darbui.. 2.; Pradinis kraujo surinkimo rezervuaras; Skirtas pradiniam kraujo surinkimui ir filtracijai. 3 litrų talpos, sandarus, su jungtimis vakuumui ir surenkamo kraujo magistralėms pajungti. Steriliai supakuotas, sterilus.. 3.; Aspiracijos ir antikoaguliacijos magistralė; Skirta siurbti kraują iš operacinio lauko. Dviguba magistralė su linija antikoaguliantui, su smaigu antikoaguliantui, bei lašejimo greičio reguliatoriumi. Su jungtimis siurbimo antgaliui ir jungtimi tinkama prijungti prie kraujo surinkimo rezervuaro. Sterili.. 4.; Vakuumo linija arba linijų rinkinys; Skirta pajungti sistemoje integruotą siurblį prie surinkimo rezervuaro. Su integruotu hidrofobiniu filtru, apsaugančiu siurblį nuo užteršimo kraujo produktais.. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „taip” ir pan. Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Word formatu. 5 lentelė SIŪLOMA ĮRANGA PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU Eil. Nr.; Perduodamo turto (Panaudos) aprašas; Vieneto kaina (Eur); Kiekis; Suma (Eur). Iš viso: (Eur). 6 lentelė PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS Eil. Nr.; Pateiktų dokumentų pavadinimas; Dokumento puslapių skaičius. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma prekių kaina, įkainiai (prekės vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiekėjai, tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias prekes bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas prekes galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |