OTORINOLARINGOLOGO DARBO VIETA (LOR) 

Techninė specifikacija 

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.
2. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogai arba kiti prekių techninių charakteristikų aprašymai, patvirtinti gamintojo (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų, sertifikatai.  Papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa informacija apie siūlomą prekę. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
3. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 punkto reikalavimams. Atitiktis 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai prekėms:
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	LOR darbo vieta
	Pavadinimas, modelis, gamintojas (nurodyti)

	1.1
	Pagrindinis LOR darbo vietos modulis vakuuminė siurbimo sistema
	1. oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 55 l/min;
2. vakuumas ne mažiau -85 kPa;
3. vakuumo indikatorius;
4. vakuumo reguliatorius;
5. automatinis sistemos; aktyvavimas paimant siurbumo šlangelę;
6. apsauga nuo skysčio išbėgimo;
7. antibakterinis oro filtras; 
8. siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija;
9. talpos tūris ne mažesnis kaip 1 litras.

	1.2
	Ausies plovimo sistema vandens sistema
	1. palaikoma vandens temperatūra ne mažiau 34ºC;
2. vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 400 ml/min;
3. keičiamas, daugkartinis, Luer formos nerūdijančio plieno antgalis (ar lygiavertis) ne mažiau 3 vnt. arba guminiai vienkartiniai antgaliukai ausies praplovimui ne mažiau 100 vnt.
4. apsauga nuo apsitaškymo – ne mažiau 3 vnt.;
5. vandens sistemą prijungta prie vandentiekio;

	1.3
	Darbo vietos  integruoti šviesos šaltiniai
	1. ne mažiau dviejų atskirų LED šviesos šaltinių
2. šviesos intensyvumo reguliavimas kiekvienam šviesos šaltiniui

	1.4
	LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai
	1. spalvos temperatūra ne mažiau 4500 k
2. šviesos ryškumas ne mažiau 90000 lux 
3. galvos apimties ir aukščio reguliavimas
4. įkraunamas akumuliatorius su krovikliu
5. darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 2 val.
6. akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies 

	1.5
	Pagrindinio modulio komplektacija
	1. siurblys įmontuotas į darbo vietą
2. ausų plovimo sistema
3. automatinė siurbimo šlangelių dezinfekcijos funkcija
4. automatinis sekreto talpos ištuštinimas į kanalizaciją
5. galvinio šviestuvo laikiklis
6. ne mažiau kaip 2 kietų endoskopų ir 2 lankstaus endoskopo laikikliai;
7. ne mažiau kaip 2 naudotų kietų endoskopų dezinfekavimo laikikliai;
8. bendra ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vieta;

	2.
	Video endoskopinė sistema

	2.1
	Video endoskopinė sistema su lietimui jautriu ekranu
	1. kameros rezoliucija ne mažesnė kaip 1280x960 pikselių
2. galimybė fotografuoti, įrašinėti ir saugoti video bei nuotraukas
3. duomenys gali būti saugomi taip pat USB rakte
4. ne mažiau 1 HDMI jungties
5. galimybė pajungti belaidinę klaviatūrą ir pelytę
6. monitoriaus dydis ne mažesnis kaip 22 coliai
7. laikiklis monitoriui

	2.2
	Lankstus endoskopas
	1. distalinio galo skersmuo: 3,2 ± 0,8 mm;
2. darbinis ilgis: 310mm ± 30mm;
3. matymo laukas: 75° ± 15°;
4. užlenkimo kampas: 145° ± 25°;

	2.3
	. Lankstus video endoskopas
	1. distalinio galo skersmuo: 3,2 mm ± 0,5 mm;
2. darbinis ilgis: 320mm ± 25mm;
3. matymo laukas ne mažiau 85° ;
4. užlenkimo kampas 135° ± 25°;
5. matymo gylis ne siauresnėse ribose kaip nuo 10 mm iki 50 mm;
6.  LED šviesos šaltinis;


	2.4
	Standus laringoendoskopas
	1. darbinis ilgis: 190 mm ± 20 mm;
2. matymo kampas: 70° ± 10°;
3. storis: 10mm ± 1mm;
4. reguliuojamas fokusavimas
5. galimybė išmirkyti, dezinfekuoti

	2.5
	Standus endoskopas
	1.	darbinis ilgis: 150 mm ± 40 mm;
2.	matymo kampas: 0° ± 10°;
3.	storis: 2.6 mm ± 0.2 mm;
4.	galimybė autoklavuoti

	2.6
	Standus endoskopas
	1. darbinis ilgis: 40 mm ± 20 mm;
2. matymo kampas: 0° ± 10°;
3. storis: 4 mm ± 0.2 mm;
4. galimybė autoklavuoti

	3.
	Diagnostinis timpanometras
	1. Diagnostinis timpanometras
2. Signalo dažnis 226 Hz± 10 Hz
3. Signalo intensyvumas 85 dB ± 1 dB
4. Slėgio ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo +200 iki – 400 dPa
5. Reflekso tyrimas
6. Tyrimo metodas – Ipsi
7. Integruotas ekranas
8. Terminis spausdintuvas
9. Vienkartinių ausų kištukų komplektas (skirtingų dydžių)

	4.
	Paciento kėdė
	1. elektrinis kėdės aukščio reguliavimas;
2. kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 140mm;
3. atlenkiamas nugaros atlošas;
4. galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį;
5. atrama galvai;
6. kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima medžiaga

	5.
	Gydytojo kėdė
	1. turi būti ant ratukų;
2. aukščio reguliavimas;
su nugaros atlošu;

	6.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesiai

	7. 
	Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 arba lygiaverčio reglamento reikalavimus medicinos prietaisams
	Būtina

	8. 
	Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	Pristatoma kartu su įranga

	9.
	Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti galiojantį gamintojo patvirtinimą, kad yra oficialus gamintojo atstovas, turintis teisę parduoti siūlomus produktus ir atlikti jų garantinį aptarnavimą. Gamintojo patvirtinimas turi galioti konkurso metu.
	Būtina




PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį.
2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kriterijus:

Otorinolaringologo (LOR )darbo vietai

	[bookmark: _Hlk190680716]Eil. Nr.
	Vertinimo kriterijai 
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	1.
	Pirmas kriterijus - Pasiūlymo kaina (A)
	X = 55

	2.
	[bookmark: _Hlk128493350]Antras kriterijus – Kokybė (B):
	Y = 45

	2.1.
	Vandens pratekėjimas reguliuojamas ribose, ne siauresnėse kaip nuo 50 ml/min iki 750 ml/min;

	Y1 = 15
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 15 balai

	2.2.
	Galimybė integruoti Dual Covid/SARS-2 filtrą
	Y3 = 5
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 5 balai

	2.3.
	Daugkartinis autoklavuojamas vandens filtras (porų dydis ne daugiau 0,2 mikrometrų), apsaugantis nuo legionelių ir pseudomonų.
	Y5= 10
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 10 balai

	2.4.
	Filtras turi būti padengtas iš anksto pašildytu nerūdijančio plieno apvalkalu, kad būtų užtikrinta stabili temperatūra.
	Y1 = 5
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 5 balai

	2.5.
	Timpanometras turi turėti galimybę be papildomos įrangos, išskyrus ausines ir paciento atsako mygtuko, aktyvuoti audiometrijos licenciją ir atlikti audiometriją.
	Y1 = 10
Balai skiriami tiesiogiai
Nėra – 0 balų, yra - 10 balai



3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant visų kriterijų balus. Apskaičiuojant ekonominio naudingumo balą (S) tiekėjams skirtų kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:
S= A + B

4. Pasiūlymo kainos (A) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Amin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Ap) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X). Kainos (A) balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio:

5. Antro kriterijaus (B) „Kokybė“ balai skiriami taip kaip numatyta 3 punkte pateiktos lentelės 2 stulpelyje.
6. Laimi tiekėjo pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo balas (S) yra didžiausias.
7. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nenurodo (nepasirenka) kriterijaus reikšmės, laikoma, kad kriterijui yra suteikiama nulis balų.
8. Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.
9. Suteikti balai perskaičiuojami, kai jau atlikus balų apskaičiavimą vienas iš tiekėjų iš pirkimo  pasitraukia (ar yra pašalinamas).
