Magistralių rinkinys kraujo ekstrakorporiniam UVA švitinimui ir UVA švitinimo įrenginio panaudosbūdu įsigijimas. Perkamas kiekis 1200 vnt., suma 346800,00Eur be PVM ( ir vienas įrenginys panaudai ).

1. Reikalavimai vienkartiniams rinkiniams

Reikalavimai pirkimo objektui

Rinkinio sudėtis Vienkartinio naudojimo rinkinys yra sertifikuotas CE, sterilus, funkciškai uždaras

(prijungimo taškuose integruoti antibakteriniai filtrai), pritaikytas konkrečiam

įrenginiui, kuris bus pateiktas panaudos būdu:

- Apšvitinimo maišas

- Recirkuliacijos maišas

- Vamzdelis aferezato/ląstelių prijungimui

- Vamzdelis 8-MOP prijungimui

- Vamzdelis fiziologinio tirpalo prijungimui

- Mėginio paėmimo įtaisas

Vienkartinio

rinkinio galiojimo

laikas

Ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo pristatymo datos

Apmokymai Ne mažiau kaip 8 aferezių skyriaus darbuotojų apmokymas darbui su rinkiniais

Reikalavimai

procedūrai

Apšvitinimo procedūros trukmė 8-12 min.

Tinka suaugusiems pacientams ir vaikams (<35kg kūno svorio)

Automatizuota apšvitos procedūra: automatiškai nustatomas apšvitos laikas ir 8-MOP

tūris

Aferezato tūrio reguliavimas pagal hematokritą - integruotas realaus laiko hematokrito

daviklis

Apšvitos homogeniškumo užtikrinimas – ląstelių recirkuliacija

Reikalavimai

saugumui ir

atsekamumui

Galimybė palaikyti aferezatohematokritą<3% - integruotas realaus laiko hematokrito

daviklis

Procedūros parametrų išsaugojimas: galutinis aferezato tūris, hematokritas, apšvitos

laikas, 8-MOP tūris, apšvitos energijos kiekis, vienkartinės sistemos ID, operatoriaus

ID;

Kiekvienos procedūros ir vienkartinio rinkinio atsekamumui naudojama RFID

technologija – vienkartinis rinkinys turi RFID etiketę

Procedūros duomenų bylos perdavimas į kompiuterį ir ataskaitos spausdinimas

8-MOP injekcijos portas su antibakteriniu filtru

2. Reikalavimai UVA apšvitos įrenginiui

Reikalavimai įrangai

Reikalavimai įrangai CE ženklas

Mobilumas – svoris ne daugiau kaip 25 kg

Lietimui jautrus ekranas, kuriame nurodomi procedūros veiksmai

Akustinis ir vizualinis aliarmavimas

Automatinis apšvitos proceso duomenų ir ataskaitų išsaugojimas

Ryšiai/apmokymai Prijungimas prie kompiuterio ir sukurto ryšio validacija tiekėjo lėšomis

(duomenų eksportas)

Ne mažiau kaip 8 aferezių skyriaus darbuotojų apmokymas darbui

Turi būti paruoštos ir pateiktos naudojimosi instrukcijos anglų ir lietuvių kalba

Brūkšninių kodų skaitytuvas integruotas prie įrenginio

Paruošimas

darbui/Techninis

aptarnavimas/remontas

Turi būti užtikrintas pilnas prietaiso instaliavimo procesas ir kvalifikavimas*

Techninis aptarnavimas/remontas turi būti užtikrintas visą sutarties laikotarpį

pagal gamintojo rekomendacijas.

Negalint suremontuoti per 72 val. nuo informacijos apie gedimą gavimo,

įrenginys keičiamas nauju, tiekėjo lėšomis atliekama validacija*

naujam/pakaitiniam įrenginiui.

*Tiekėjo lėšomis atliekamas pilnas kvalifikavimo procesas pagal OQ, IQ ir PQ reikalavimus. Kvalifikavimas

ir kvalifikavimo dokumentacijos pateikimas vykdomas pagal GGP vadovo 15 priedo “Kvalifikavimas ir

validacija” reikalavimus. Dokumentacija paruošiama lietuvių kalba.

Papildomi reikalavimai

Reikalavimas

TERMINAI

Įrangos ir vienkartinių rinkinių pristatymo pristatymas: 4 sav. nuo

užsakymo datos

Validacijos atlikimo terminas:

Validacija inicijuojama iškart, pateikus įrangą ir vienkartinius rinkinius;

Validacija ir validacijos dokumentai ruošiami tiekėjo lėšomis (ne vėliau kaip

per 14 d. nuo validacijos proceso įvykdymo pabaigos, suderinus su kraujo

centro atsakingu asmeniu)

KOKYBĖS

REIKALAVIMAI

• CE ženklinimas

• ISO 13485:2016

• MDR 2017/745 atitiktis

DOKUMENTACIJA

• Atitikties deklaracija

• Sterilizacijos sertifikatai

• Naudojimo instrukcijos/vadovas lietuvių kalba

• Kokybės sertifikatai

• Validacijos dokumentai po atliktos validacijos

Vienkartinis rinkinys turi

turėti:

• Katalogo/Partijos numerį

Pagaminimo/galiojimo datą