| Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pirkimo sąlygų 1 priedas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Intraokuliniai lęšiai (Nr. 11266-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo kodas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjo patvirtinimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui: po 1 vnt. ,prašydama pateikti pavyzdžius, perkančioji organizacija nurodys pavyzdžių laužiamąją galią. Pavyzdžius pristatyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Nepristačius nurodyto kiekio prekių pavyzdžių nustatytu terminu pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Tiekėjai privalo siūlyti tik gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytą produkciją. Tiekėjų pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, vienai pirkimo daliai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 2 metai nuo prekių pateikimo perkančiajai organizacijai datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti kokybiškos ir tinkamos naudoti pagal paskirtį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms nurodyti įkainiai. (Pirkimo dalis, kurioms pasiūlymas neteikiamas, galima pašalinti iš lentelės). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai: 1. Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. 2. Suma ir maksimalaus kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir įkainiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.D. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. |  | Maksimalus kiekis 36 mėn. |  | Vieneto įkainis EUR, be PVM |  |  |  | Suma EUR, be PVM |  | Atitikimas techniniams reikalavimams |  | Siūlomos priemonės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą gamintojo parengtoje techninėje dokumentacijoje, kurioje būtina nurodyti dok. psl. Nr., pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |  |  |
| 1. | Užpakalinės kameros sulankstomi vienos dalies toriniai intraokuliniai lęšiai tiekiami su gamintojo suderinta injekcine sistema. |  | 1.Medžiaga: Minkštas sulankstomas hidrofobinis akrilatas su UV spindulių apsauga, su / be mėlynos šviesos filtru. Vandens kiekis medžiagoje ne daugiau 1 %, arba lygiavertė medžiaga. |  | Vnt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Bendras ilgis: 13,00mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Optikos diametras: 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Optikos kraštas: Užpakalinis kraštas stataus kampo, pašiurkštintas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Optinės dalies savybės: Asferinė, torinė, abipus išgaubta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Refrakcijos indeksas: ne mažesnis kaip 1,47. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Laužiamoji galia: nuo +10,0 iki +30 dioptrijų. Žingsnis kas 0,5 D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. IOL cilindro galia: 1.0D, 1.5D, 2.25D, 3.0D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6.0D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Konstrukcija: Vienos dalies. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.Atraminių elementų forma: C, atraminių elementų paviršius pašiurkštintas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Lęšio pateikimo sąlygos: Lęšis tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, su gamintojo suderinta injekcine sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Injektoriaus savybės: lęšis implantuojamas sukant arba stumiant injektoriaus rankenėlę pagal chirurgo pasirinktą operacinę techniką ar klinikinę situaciją. Injektoriaus galiukas turi apsaugą leidžiančią kontroliuoti ir pasirinkti įvedimo į priekinę kamerą gylį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Užpakalinės kameros sulankstomas monolitinis padidinto regos atstumo (EDOF) torinis asferinis IOL su kasete implantavimui. |  | 1. Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. UV spindulių filtravimas: 20,0D IOL pralaidumas ne daugiau 10% esant 403 nm ilgio bangoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Bendras ilgis: 13,00mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Optikos diametras: 6,0 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. Optinės dalies paviršiuje suformuotas 2,2 mm skersmens ir ~ 1,0 µm storio priedas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, išlaiko monofokaliniams lęšiams būdingą regos trikdžių dažnį ir gerina regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio. Išlaiko jautrumą kontrastui mezopijos sąlygomis, lyginant su monofokaliniu lęšiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Refrakcijos indeksas: ne mažiau nei 1.55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Laužiamoji galia: nuo +6.0 iki +34.0 D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. IOL cilindro galia: nuo +1.0 D iki +3.75 D (ne mažiau 5 modelių). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Konstrukcija: monolitiniai, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Užpakalinės kameros sulankstomas monolitinis torinis asferinis IOL su kasete implantavimui. |  | 1. Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. UV spindulių filtravimas: 20,0D IOL pralaidumas ne daugiau 10% esant 403 nm ilgio bangoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Mėlynos šviesos pralaidumas(filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Bendras ilgis: 13,00 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Optikos diametras: 6,00 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Optinės dalies savybės: priekinis paviršius suformuotas su sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Optikos krašto savybės: mažinantis atspindžius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Refrakcijos indeksas: 1,54-1,55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Laužiamoji galia: nuo +10,0 D iki +30,0 D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. IOL cilindro galia: nuo +1.0 D iki +6.0 D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Konstrukcija: monolitinis, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją. Torinis elementas suformuotas užpakaliniame lęšio paviršiuje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Rotacinis stabilumas: ne daugiau kaip 1.4 °±2.00 ° (pateikti įrodantį straipsnį su ne mažiau kaip 100 akių tyrimų). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Lęšio pateikimo sąlygos: tiekiamas sterilioje pakuotėje, sausas, preimplantuotas į vienkartinį injektorių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai padidinto regos atstumo (EDOF) asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui. |  | 1. Medžiaga: hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga. |  | vnt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. UV spindulių filtravimas: 20,0D IOL pralaidumas ne daugiau 10% esant 403 nm ilgio bangoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Mėlynos šviesos pralaidumas(filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Bendras ilgis: 13,00 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Optikos diametras: 6,00 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Optinės dalies savybės: asferinė, torinė, abipus išgaubta. Optinės dalies paviršiuje suformuotas 2,2 mm skersmens ir ne mažiau 1,0 µm storio priedas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Padidinto regos atstumo technologija: bangos fronto formavimo, išlaiko monofokaliniams lęšiams būdingą regos trikdžių dažnį ir gerina regos aštrumą matymo diapazone nuo matymo iš toli iki 40 cm židinio nuotolio. Išlaiko jautrumą kontrastui mezopijos sąlygomis, lyginant su monofokaliniu lęšiu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Refrakcijos indeksas: ne mažiau nei 1.55. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Laužiamoji galia: nuo +6,0 D iki +34,0 D. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Konstrukcija: monolitiniai, IOL priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. Atraminių elementų forma: modifikuota „L“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. Lęšio pateikimo sąlygos: lęšis pateikiamas sausas, sterilioje pakuotėje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma |  |  |  |  |
| Bendra pirkimo dalies kaina, EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumento pavadinimas |  |  |  |  | Lapų skaičius |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |  |  |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas |  |  |  |
| Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtiekėjo pavadinimas |  |  |  |  | Subtiekėjo kodas |  |  |  |  |  |  | Perduodama veikla |  |  |  |  |  |  |