Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO DALIS

VAIZDO LARINGOSKOPAS - 5 VNT.

	Eil.

Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems

parametrams

(nurodyti tikslius

siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	
	Vaizdo laringoskopas
	Modelis, Gamintojas
	

	1. 
	Paskirtis
	Intubacinio vamzdelio įvedimo ir kvėpavimo takų atvaizdavimas realiame laike
	

	2. 
	Vaizdo laringoskopo tipas
	Kompaktiškas, nešiojamas su integruotu LED šviesos šaltiniu ir vaizdo kamera
	

	3. 
	LCD ekranas
	1. Integruotas

2. ≥ 3,5 colio įstrižainė

3. Spalvotas, pilno vaizdo

4. Ne mažiau 640 x 480 taškų gebos

5. Sukiojamas aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn
	

	4. 
	Integruoti fiksuotų kadrų ir vaizdo įrašymo įrenginiai
	Su vidine atmintimi  ≥ 4 GB
	

	5. 
	Vaizdo kamera
	1. CMOS arba lygiavertė

2. Ne mažiau 2,0 mln. pikselių

3. Nerasojanti, be išankstinio pašildymo
	

	6. 
	Vaizdų išvestis
	1. USB arba lygiavertė 

2. Fiksuotų kadrų ir vaizdo įrašų perkėlimui į kompiuterį ar kitus išorinius įrenginius
	

	7. 
	Mentelės, yra galimybė naudoti
	1. Daugkartines, ne mažiau 3 dydžių. 

2. Vienkartines, ne mažiau 3 dydžių.
	

	8. 
	Maitinimas
	Ličio akumuliatorius, ne mažiau 3,0 Ah talpos
	

	9. 
	Pilnai įkrauto akumuliatoriaus  darbo laikas
	≥ 120 minučių darbo
	

	10. 
	Svoris be mentelės 
	≤ 0,4 kg
	

	11. 
	Komplektacija
	1.Vaizdo laringoskopas – 1 vnt.

2.Daugkartinė mentelė vaikams – 1 vnt.

3.Daugkartinė mentelė suaugusiems – 1 vnt.

4.Daugkartinė mentelė suaugusiems padidinta – 1vnt.

5.USB laidas ir tinklo adapteris – 1 kompl.

6. Transportavimo lagaminas – 1 vnt.
	

	12. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	13. 
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	14.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	15.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	


2 PIRKIMO DALIS
SPINALINIŲ LENTŲ RINKINYS, SKIRTINGŲ IŠMATAVIMŲ – 1 KOMPL.
	Eil.

Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems

parametrams

(nurodyti tikslius

siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	
	Spinalinių lentų rinkinys, skirtingų išmatavimų
	Modelis, Gamintojas
	

	1.
	Lenta stuburo įmobilizacijai  (vaikiška)          
	 2 vnt.
	

	1.1.
	Lenta stuburo įmobilizacijai             
	1. Pagaminta iš polietileno, be latekso (ar lygiavertė) rentgenokontrastinė
	

	1.2.
	Ergonomiška, užapvalintais kampais, įgaubta (patogiam ligonio pozicionavimui bei pernešimui).
	Būtina
	

	1.3.
	 Ne mažiau10 išlietų rankenų nešimui palengvinti, bei ne mažiau 8 konstrukcinių elementų pritvirtinti fiksavimo – imobilizavimo priemonėms.
	Būtina
	

	1.4.
	Išmatavimai (plotis xilgis x storis)
	 30 (±1) cm x 110 (±2) cm x 5 (±1) cm
	

	1.5.
	Svoris
	≤ 4,5kg
	

	1.6.
	Komplektacija
	1. Fiksavimo diržai - stuburo lentos voratinklinio diržo sistema, kuri padeda imobilizuoti vaiką pacientą tinkamoje padėtyje, sužymėta centrimentais, kad būtų galėti naudoti kaip matuoklę;

2. Fiksavimo diržų ilgis ne trumpesnis nei 700 mm, plotis ribose 500 - 610 mm; matavimo juosta ne trumpesnė nei 1500 mm ūgiui; 

3.  Tvirtinimo diržų kiekis ne mažiau kaip 10 vnt.;
4. Galvos atramos tvirtinimo diržai - būtina                 
	

	1.7.
	Lengvai valoma ir dezinfekuojama
	Būtina
	

	2.
	Lenta stuburo įmobilizacijai             
	 3 vnt.
	

	2.1.
	Lenta stuburo įmobilizacijai             
	1. Pagaminta iš polietileno, be latekso (ar lygiavertė) rentgenokontrastinė
	

	2.2.
	Ergonomiška, užapvalintais kampais, įgaubta (patogiam ligonio pozicionavimui bei pernešimui).
	Būtina
	

	2.3.
	 Ne mažiau14 išlietų rankenų nešimui palengvinti, bei ne mažiau 8 konstrukcinių elementų pritvirtinti fiksavimo – imobilizavimo priemonėms.

	Būtina
	

	2.4.
	Išmatavimai (plotis x ilgis x storis)
	 40 (±1) cm x 185 (±2) cm x 5 (±1) cm
	

	2.5.
	Svoris
	≤ 6 kg
	

	2.6.
	Komplektacija
	1. Fiksavimo diržai - ne mažiau 8 vnt. Diržai turi būti universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. Prie lentos tvirtinasi perneriant per kilpas, esančias diržų galuose;
2. Galvos fiksavimo įtvaras, tvirtinamas prie lentos fiksuojančių juostų pagalba. Saugus reguliavimas įvairaus dydžio galvos apimtims tiek išilgine, tiek skersine kryptimis. 

3.Galvos fiksavimo sistema sudaryta iš:
 3.1. pagrindo ir šoninių atramų. Šoninėse atramose išformuotos ertmės prieiti prie paciento ausų. Pagrindas su keičiama paminkštinta atrama galvai. 
3.2. kaktos ir smakro prilaikymo juostų. 
	

	2.7.
	Lengvai valoma ir dezinfekuojama
	Būtina
	

	3.
	Garantinis  aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	4.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	5.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	


3
3 PIRKIMO DALIS
3 PIRKIMO DALIS

PLYŠINĖ LEMPA – 1 VNT.

	Eil.

Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems

parametrams

(nurodyti tikslius

siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	
	Plyšinė lempa
	Modelis. Gamintojas
	

	1. 
	Plyšinės lempos mikroskopas ir apšvietimo sistema
	Stacionari, apšvietimo sistema iš apačios (Zeiss tipo arba lygiavertė)
	

	2. 
	Būtini ne mažiau 3 didinimai
	(8x, 12x, 20x) ± 5%
	

	3. 
	Stebimo lauko diametrai (atitinkamai 2 p. reikalaujamiems didinimams)
	≥ 25 ÷ 10 mm 
	

	4. 
	Okuliarai
	10x ± 5%
	

	5. 
	Okuliarų ametropijos kompensacija 
	≥ ± 8 D
	

	6. 
	Plyšio plotis
	Tolygiai didėjantis 

Apatinė riba ne daugiau 0 mm

Viršutinė riba ne mažiau 14 mm
	

	7. 
	Plyšio ilgis
	Fiksuotos padėtys: (0.5, 3.5, 8, 14 mm) ± 5%,

Tolygiai: ≥ nuo 1 iki 14 mm
	

	8. 
	Plyšinio vaizdo pasukimas
	≥ ± 90º, tolygiai
	

	9. 
	Plyšinio vaizdo išcentravimas
	≥ ± 4º horizontaliai, fiksuota padėtis ties 0o
	

	10. 
	Plyšio projekсinės prizmės pasukimo sritis
	≥ 180o, kampinio skirtumo skalė, fiksacija ties 0o
	

	11. 
	Kritimo kampas
	0o, horizontaliai
	

	12. 
	Filtrai
	1. Mėlynas

2. Žalias (be raudis)

3. Karštį atspindintis

4. Uždanga difuziniam apšvietimui

5. Barjerinis (geltonas)
	

	13. 
	Darbinis atstumas
	70 ± 3 mm nuo prizmės iki paciento akies
	

	14. 
	Instrumento bazės eiga 
	Vertikaliai: ≥ 30 mm

x-ašis: ≥ 110 mm

y-ašis: ≥ 90 mm
	

	15. 
	Atramos smakrui vertikali eiga
	≥ 59 mm
	

	16. 
	Apšvietimo lempa
	Halogeninė 10÷15 W
	

	17. 
	Apšviestumo reguliavimas
	Tolygus 
	

	18. 
	Maitinimas
	220 V ±10%, 50 Hz
	

	19. 
	Instrumentinis staliukas
	Elektriškai keičiamo aukščio, skirtas plyšinės lempos sumontavimui
	

	20.
	Garantinis  aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	21.
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	22.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	


4 PIRKIMO DALIS
ĮTVARŲ RINKINIAI (KOMPLEKTAI) – 10 VNT.
	Eil.

Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametrų reikšmė
	Atitikimas reikalaujamiems

parametrams

(nurodyti tikslius

siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1.
	 Įtvarų rinkinys (komplektas):
	1 vnt.
	

	1.1.
	Čiurnos įtvaras
	Kulkšnies sąnario įtvaras. Skirtas kulkšnies sąnario imobilizavimui, stabilizavimui ir apsaugai. Įtvaras – suvarstomo bato tipo konstrukcijos su integruota juostų  sistema ir papildomomis fiksavimo plokštelėmis ( ar lygiavertės konstrukcijos). Konstrukcija  turi užtikrinti stabilią kulkšnies sąnario padėtį bei galimybę reguliuoti suspaudimo (kompresijos) lygį. Pagamintas iš elastingos, orui laidžios medžiagos (ar lygiavertės).
	

	1.2.
	Kelio įtvaras
	Kelio sąnario įtvaras. Skirtas naudoti esant vietiniams uždegiminiams procesams, per dideliam fiziniam krūviui, vietiniam patinimui ar vidutiniam kelio sąnario nestabilumui, atsiradusiam dėl raiščių ar menisko pažeidimų. Įtvaras pagamintas iš 3 mm ± 1mm storio SRX® medžiagos su kilpinio audinio išoriniu paviršiumi ir vidiniu NeptuneTM pamušalu (ar lygiavertės). Turi būti du lengvi lankstai, pagaminti iš kompozito ir aliuminio (ar lygiavertės medžiagos), kurie suteikia papildomą atramą ir stabilumą kelio sąnariui. Įtvaras turi turėti  dvi elastingas, nuimamas juostas, leidžiančias individualiai reguliuoti kompresijos lygį.
	

	1.3.
	Blauzdos įtvaras
	Blauzdos įtvaras. Skirtas blauzdos raumenų ir sausgyslių apsaugai bei stabilizavimui. Įtvaras – besiūlės  konstrukcijos, elastingas, pagamintas iš ortopedinio kompresinio audinio (ar lygiavertės medžiagos).
	

	1.4.
	 Šlaunies įtvaras
	Šlaunies įtvaras. Skirtas šlaunies raumenų apsaugai ir palaikymui, taip pat naudoti esant kirkšnies ir šlaunies srities skausmo sindromui, atsiradusiam dėl perkrovos ar mikrotraumų sukeltų uždegiminių procesų. Įtvaras – besiūlės konstrukcijos, elastingas, pagamintas iš ortopedinio kompresinio audinio (ar lygiavertės medžaigos)
	

	1.5.
	Dilbio – riešo įtvaras
	Riešo sąnario įtvaras. Skirtas riešo sąnario stabilizavimui ir palaikymui, užtikrinant riešo padėties kontrolę. Įtvaras pagamintas iš kvėpuojančios, drėgmės nesugeriančios

medžiagos. Įtvaras turi suvarstymo sistemą, užtikrinančią patogų uždėjimą ir individualų pritaikymą. Įtvaras turi anatomiškai suformuotą atraminę plokštelę, pagaminta iš lengvo, formuojamo aliuminio (ar lygiavertės medžiagos), skirta palaikyti riešą neutralioje, fiziologiškai taisyklingoje padėtyje.
	

	1.6.
	Alkūnės įtvaras
	Alkūnės sąnario įtvaras. Skirtas alkūnės imobilizavimui po lūžių, išnirimų ar atliktų alkūnės operacijų, užtikrinant saugų ir kontroliuojamą judesių apribojimą. Įtvaras turi turėti du lankstus,pagamintus iš kompozito ir aliuminio (ar lygiavertės medžiagos). Lankstai turi būti  su reguliuojamais kampais sąnarių šonuose, kurie užtikrinta tikslų alkūnės lenkimo ir tiesimo kontrolės laipsnį. Įtvaras pagamintas iš neopreno medžiagos (ar lygiavertės).
	

	1.7.
	Peties – žąsto įtvaras
	Rankos imobilizavimo įtvaras. Skirtas rankos imobilizacijai, gydant raktikaulio, mentės, žąstikaulio ir dilbio lūžius, taip pat peties ir alkūnės sąnarių išnirimus. Įtvaras pagamintas iš neopreno medžiagos (ar lygiavertės) užtikrinančios tinkamą elastingumą ir komfortą dėvint.
	

	1.8.
	Kaklo įtvaras
	Dviejų dalių ortopedinė apykaklė su tracheostomine anga. Skirta kaklo imobilizavimui ir stabilizavimui,. Įtvaras pagamintas iš anatomiškai pralaidaus orui putų audinio ( ar lygiaverčio) su polipropileno sutvirtinimais. Priekinėje įtvaro dalyje yra tracheostominė anga, suteikianti galimybę pasiekti trachėją ir kontroliuoti pulsą kaklo arterijose. Tvirtinimas ir reguliavimas turi būti atliekamas naudojant Velcro tipo juosteles.
	

	2.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	

	3.
	Kartu  pateikiama  dokumentacija:

Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	4.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	


