## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"/APPENDIX TO THE TERMS OF PURCHASE 'PROPOSAL FORM'
Kam/For: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data/Date:
Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai) / Supplier name (If a group of economic operators participates, list all members)
Įmonės kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai) / Company code (If a group of economic operators participates, list all participants’ codes)
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai) / Supplier address (If a group of economic operators participates, list all members’ addresses)
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi PVM mokėtųjų kodai) / Supplier VAT payer code (If a group of economic operators participates, list all VAT payer codes)
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): / Supplier / Responsible partner of the economic operator group’s account number, bank name and bank code(s):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: / Name and surname of the person responsible for the offer:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas: / Phone number, fax number, email address of the person responsible for the offer:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: / Supplier / Economic operator group’s, in case of winning, person signing the contract – name, surname, position:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: / Supplier / Economic operator group’s, in case of winning, person responsible for contract execution – name, surname, phone number, email address:
Tiekėjo patvirtinimai: / Supplier confirmations:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: / By this offer, we confirm that we agree with all the procurement conditions established in:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose / the public procurement documents
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). / other procurement documents (including their explanations and supplements)
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui / We confirm that the information and data provided in the offer are correct and include everything necessary for proper contract execution
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai). / We confirm that if the members of collegial supervisory/management bodies are not listed in the offer, these bodies do not exist in the legal entities (applies when the procurement documents specify grounds for exclusion)
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. / The offer is valid until the deadline specified in the procurement documents
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
Automatizuotas laktato ir gliukozės matuoklis Terumo Quantum sistemai. 2 vnt./ Automated lactate and glucose meaasurement device for Terumo Quantum system. 2 pcs.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus: / Economic operators (including quasi-subcontractors – natural persons intended to be engaged in case of winning the procurement), whose capacities the supplier relies on to meet the required qualification criteria:
Pavadinimas* / Name* |  | Kodas, adresas / Code, address | Perduodama veikla / Transferred activity |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) / Share of the transferred activity from the entire procurement contract (EUR or %) | Kval. Reikalavimo Nr. / Qualification Requirement No.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi): / Activities intended to be transferred to subcontractors / sub-suppliers / sub-contractors (mandatory to indicate) and the names of these economic operators (if known):
Pavadinimas / Name |  | Kodas, adresas / Code, address | Perduodama veikla* / Transferred activity* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) / Share of the transferred activity from the entire procurement contract (EUR or %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus): / The following documents are submitted together with the offer (it is mandatory to list all documents submitted with the offer):
Nr. / No. | Dokumento pavadinimas / Document title |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne / Is the document confidential? Yes / No
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS. / The price of the goods indicated in the offer, excluding its components, subcontractors, as well as other information that must be disclosed or otherwise made publicly available in accordance with legal regulations, is not considered confidential information. Confidential information primarily includes commercial (industrial) secrets and confidential aspects of the offers. Information that must be disclosed publicly under the laws of the Republic of Lithuania cannot be indicated by the supplier as confidential. Therefore, if the supplier designates such information as confidential, the contracting authority has the right to disclose it. If the supplier does not indicate any confidential information, it is considered that there is no confidential information in the supplier’s offer. Pursuant to the Rules on Disclosure of Information in the Central Public Procurement Information System, approved by the Director of the Public Procurement Office on 19 June 2017, Order No. 1S-91 “On Approval of the Rules on Disclosure of Information in the Central Public Procurement Information System,” the contracting authority will publish the winning participant’s offer in the CPIS, except for the information that the supplier has indicated as confidential.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose ), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą. / If the offer contains confidential information. Considering that we have indicated that the offer includes confidential information, and in accordance with Article 58(3) of the Public Procurement Law (Interested participants may request the contracting authority to provide the winning offer from the day the contracting authority notifies participants of the decision to determine the winning offer until the end of the postponement period. The contracting authority may provide the winning offer to interested participants by providing the information specified in paragraph 1 of this Article (The contracting authority notifies candidates and participants in writing within no later than 3 working days of the decision to determine the winning offer, for which a procurement contract will be concluded, and provides a summary of the relevant information specified in paragraph 2 of this Article that has not yet been provided during the procurement procedure (for the participant whose offer was not rejected: characteristics and relative advantages of the winning offer, including the price, which made this offer the best), indicates the established order of offers, the winning offer, and the exact end of the postponement period.)) and Article 20(3) (If the contracting authority has doubts about the confidentiality of the information provided in the supplier’s offer, it must request the supplier to prove why the information is confidential. If the supplier does not provide such evidence within the deadline specified by the contracting authority, which cannot be shorter than 3 working days, or provides inadequate evidence, the information is considered not confidential.) as well as the clarification provided by the Public Procurement Office (Supplier name, prices, rates, manufacturers and models of proposed goods, product descriptions (technical specifications) – are not confidential information. To learn what else cannot be confidential, read the new informational publication prepared by the Public Procurement Office “Confidentiality in Public Procurement” https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose ). Together with the offer, we provide justification for the confidential information.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: / Position of the supplier or its authorized person:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: / Name and surname of the signing person:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI: |  | SPECIAL REQUIREMENTS:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. |  | 1. The Supplier must provide documents proving that the proposed equipment meets the quality and technical requirements specified in the technical specification of the procurement documents. The Supplier must submit manufacturer-prepared catalogs and/or descriptions of the technical characteristics of the proposed equipment (if the manufacturer’s catalog does not fully reflect compliance with the requirements of the technical specification) (in PDF format) with a translation into Lithuanian or English. In these documents, the Supplier must visually indicate (i.e., clearly mark – using color highlighting and/or arrows and/or underlining) the specific locations in the submitted documents where the required technical characteristics are described, and specify which technical requirement point they correspond to. The Supplier must also provide links to the manufacturer’s website (if available), where the contracting authority’s evaluators can verify the authenticity of the submitted data. The contracting authority has the right to request the originals of the catalogs and technical descriptions, and if the Supplier does not provide them, the offer will be rejected.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  | 2. All specified materials and/or specific names, standards, types, etc., are subject to “or equivalent.” A Supplier offering an equivalent product must reliably demonstrate in their offer that the proposed product is equivalent and meets the requirements set out in the technical specification.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. |  | 3. The proposed products must have a CE certificate or an EC declaration. The Supplier must submit a copy of the CE certificate or EC declaration together with the delivered product. When providing a copy of the EC declaration, technical documents substantiating that the proposed product complies with the required standards and regulations applicable to the product class must also be submitted.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. |  | 4. The Supplier must be the manufacturer of the proposed equipment or the official authorized representative of the equipment manufacturer, or must have a written agreement with such an authorized representative for the distribution of this equipment, and must provide documentation confirming this together with the offer*. The Supplier must have authorization from the manufacturer to perform installation and warranty servicing of the proposed equipment, or must have a written agreement with another economic operator authorized by the manufacturer to perform installation and warranty servicing. Documents proving that the Supplier will perform the contract with the right to install and provide warranty servicing must be submitted together with the equipment.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas. |  | 5. The offer price must include delivery of the equipment to the warehouse of Vilnius University Hospital Santaros Clinics, transportation from the warehouse to the installation site, installation (assembling the delivered equipment as required by the manufacturer, installing system software, the operating system, and specialized software), removal (disposal) of packaging materials remaining after installation, and staff training.
6. | Garantinis laikotarpis |  | 6. Warranty period 1. Not less than 12 months. 2. The warranty includes free repair of the equipment, including all parts and materials required for repairs, as well as free periodic maintenance performed at the frequency recommended by the manufacturer, including the parts and materials needed for such maintenance. These requirements do not apply to defects not covered by the warranty when the equipment fails due to user fault.
1. Ne mažiau nei 12 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  | 7. Documentation provided with the equipment 1.User manual in Lithuanian or English. 2. Service documentation in Lithuanian or English.
1. Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
8. | Personalo mokymai: |  | 8. Staff training: 1. Training for ≥ 3 employees of the Tissue Bank and Cell Therapy Department. Duration ≥ 1 academic hour. 2. Staff training must be carried out no later than one month after the delivery of the equipment. 3. Staff training may be conducted on-site or remotely.
1. Mokymai ≥ 3 Audinių banko ir ląstelių terapijos skyriaus darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinės valanda.
2. Personalo apmokymai vykdomi ne vėliau kaip per mėnesį nuo įrangos pristatymo datos
3. Personalo apmokymai turi būti vykdomi gyvai arba nuotoliniu būdu
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo. |  | 9. Environmental requirements. In order to reduce the consumption of natural resources, the Parties agree not to prepare or use paper documents when implementing the Contract. All communication and documentation under this Contract must be prepared electronically and submitted via electronic means. In exceptional cases, documents related to the execution of the Contract may be submitted in paper form if such a format is required by law or if the Customer requests it; in such cases, recycled paper must be used that complies with the minimum environmental protection criteria approved by the Minister of Environment of the Republic of Lithuania on 13 December 2022, Order No. D1-401 “On the List of Products Subject to Environmental Criteria for Public Procurement and the Rules for Applying Environmental Criteria by Contracting Authorities and Contracting Entities When Purchasing Goods, Services or Works.”
10 | Prietaisui turi būti atliekamas IQ/OQ pagal gamintojo ir GGP reikalavimus (pagal EU GMP Annex 15: Qualification and Validation). Užpildyti IQ/OQ protokolai pateikiami per ne ilgesnį laikotarpį, nei 2 savaites nuo kvalifikavimo atlikimo (su pasiūlymu pateikiamas laisvos formos įsipareigojimas). Reikalavimai IQ ir OQ atlikimui: 1. Visi kvalifikavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Geros gamybos praktikos (GMP) gairėmis – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation. 2. Kvalifikavimo procesas turi būti vykdomas nuosekliai, užtikrinant darbų atsekamumą ir dokumentacijos vientisumą. Visi bandymai ir jų įrašai turi būti atsekami – nurodant, kas ir kada atliko bandymą, kokia sąlyga buvo tikrinama ir kokie gauti rezultatai. Po kiekvieno bandymo turi būti suformuluota testavimo išvada. 3. Kvalifikavimo protokolas privalo būti: parengtas ir patvirtintas prieš kvalifikacijos pradžią; pasirašytas ir patvirtintas po darbų užbaigimo; suderintas su užsakovu iš anksto. 4. Prieš atliekant matavimus kvalifikavimo atlikimo protokolai (šablonas, pildymas, tvirtinimas) yra derinami ir patvirtinami užsakovo paskirto atsakingo asmens, ir yra vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatomus priimtinumo kriterijus remiantis GxP reikalavimais ir vidinėmis organizacijos procedūromis. 5. Kvalifikavimo IQ, OQ, PQ protokolai turi būti pateikiami anglų kalba. Protokolo turinys turi apimti (bet neapsiriboti): kvalifikavimo tikslą ir apimtį, trumpinių žodynėlį, vaidmenų paskirstymą, įrangos veiklos priimtinumo kriterijus, IQ, OQ, PQ protokolus, kvalifikavimo išvadas, nuokrypių sąrašą ir priedus. 7. Visi įrašai (įskaitant priedus) pildomi gyvu laiku, ranka, įrašą patvirtinant atlikusio asmens parašu ar inicialais ir data. 8. Kvalifikavimo metu nustatyti nuokrypiai (IQ, OQ, PQ etapų metu) turi būti registruojami ir įvertinami pagal reikšmingumą (kritiniai / nekritiniai). Kiekvienas nuokrypis turi būti išanalizuotas, išspręstas ir uždarytas iki galutinio protokolo patvirtinimo. Visi nuokrypiai tiekėjo dokumentuojami protokole arba jo priede, nurodant priežastį, įvertinimą, siūlomus korekcinius veiksmus (CAPA), uždarymo datą, atsakingą asmenį. 9. Kvalifikacijos protokolas negali būti laikomas užbaigtu ar patvirtintu, jei yra neuždarytų nuokrypių. 10. Prie kvalifikacijos protokolo turi būti prisegti visi priedai, pagrindžiantys atliktus bandymus ir rezultatus. 11. Visi priedai turi būti: aiškiai sunumeruoti, turėti nuorodą į atitinkamą protokolo skyrių ar testą, pasirašyti atsakingo asmens (vardas, pavardė, parašas, data), įskaitomi, patvirtinti ir patikrinti. 12. Aktualūs duomenys (pvz., neatitiktys, ribinės vertės, patvirtinimai) turi būti aiškiai pažymėti (paryškinimu ar kitu būdu). |  | 10. IQ/OQ must be performed according to the manufacturer’s and GMP requirements (in accordance with EU GMP Annex 15: Qualification and Validation). The completed IQ/OQ protocols must be submitted no later than two weeks after the qualification is performed (a free-form commitment is submitted together with the proposal). Requirements for Performing IQ and OQ: 1. All qualification activities must be carried out in accordance with Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines – EudraLex Volume 4, Annex 15: Qualification and Validation. 2. The qualification process must be conducted systematically, ensuring traceability of activities and the integrity of documentation. All tests and their records must be traceable – indicating who performed the test and when, what condition was checked, and what results were obtained. A testing conclusion must be formulated after each test. 3. The qualification protocol must be: prepared and approved before the start of qualification; signed and approved after completion of the work; agreed upon with the client in advance. 4. Before performing measurements, the qualification execution protocols (template, completion, approval) must be reviewed and approved by the responsible person designated by the client and evaluated according to the acceptance criteria established by the contracting organization based on GxP requirements and internal organizational procedures. 5. IQ, OQ, and PQ qualification protocols must be submitted in English. The content of the protocol must include (but not be limited to): the objective and scope of qualification, glossary of abbreviations, role assignments, equipment acceptance criteria, IQ/OQ/PQ protocols, qualification conclusions, a list of deviations, and appendices. 6. All records (including appendices) must be completed in real time, by hand, and confirmed with the signature or initials and date of the person performing the entry. 7. Deviations identified during qualification (during IQ, OQ, PQ stages) must be recorded and assessed for significance (critical / non-critical). Each deviation must be analyzed, resolved, and closed before the final protocol approval. All deviations must be documented by the supplier in the protocol or its appendix, specifying the cause, assessment, proposed corrective actions (CAPA), closure date, and responsible person. 8. The qualification protocol cannot be considered completed or approved if there are any open deviations. 9. All appendices supporting the tests performed and their results must be attached to the qualification protocol. 10. All appendices must be clearly numbered, include a reference to the relevant section or test in the protocol, be signed by the responsible person (name, surname, signature, date), legible, approved, and verified. 11. Relevant data (e.g., inconsistencies, limit values, approvals) must be clearly marked (by highlighting or other means).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745 |  | * *The Order of the Minister of Health of the Republic of Lithuania No. V-383 of 3 May 2010 “On the Approval of the Procedure for the Installation, Use, and Maintenance of Medical Devices” (hereinafter – the Procedure) establishes requirements for the use and maintenance of medical devices, which must be followed by healthcare institutions and persons using medical devices when providing services to healthcare institutions, as well as persons performing maintenance of medical devices in healthcare institutions. Section II, point 6 of this Order states that institutions may use only medical devices that comply with the requirements of Regulation (EU) 2017/745 or the Technical Regulation on the Safety of In Vitro Diagnostic Medical Devices approved by the Minister of Health. Section III, point 15 of this Order states that a medical device may be installed only by the medical device manufacturer or a person appointed by the manufacturer. Based on the requirements of the Procedure and the rules established by the Regulation regarding the placing on the market and putting into service of medical devices and accessories intended for human use, the special procurement conditions must require that the Supplier is the manufacturer of the proposed equipment or the official authorized representative of the manufacturer, or has a written agreement with such an authorized representative for the distribution of the equipment and submits documentation confirming this together with the offer, as well as has authorization from the manufacturer to perform installation and warranty servicing of the proposed equipment, or has a written agreement with another economic operator authorized by the manufacturer to perform installation and warranty servicing. The Supplier must submit these documents together with the goods, proving the right to install and provide warranty servicing (hereinafter – Requirements). These Requirements apply only to those medical devices defined in the Regulation. According to the Regulation, a medical device is any instrument, apparatus, implement, software, implant, reagent, material, or other article intended by the manufacturer to be used alone or in combination for one or more specific medical purposes for humans: 1. diagnosis, prevention, monitoring, prediction, prognosis, treatment, or alleviation of disease, 2. diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an injury or disability, 3. investigation, replacement, or modification of the anatomy or of a physiological or pathological process or state, 4. providing information by means of in vitro examination of specimens derived from the human body, including donated organs, blood, and tissues, 5. the device does not achieve its principal intended action by pharmacological, immunological, or metabolic means in or on the human body, but such means may assist its function, 6. devices intended to control or support conception. Based on the above arguments, it is mandatory to include in point 4 of the special procurement conditions the requirements formulated in this justification for this specific procurement. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## TS
Automatizuotas laktato ir gliukozės matuoklis Terumo Quantum sistemai. 2 vnt./ Automated lactate and glucose meaasurement device for Terumo Quantum system. 2 pcs.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. / No. | Parametrai / Parameters | Reikalaujamo parametro reikšmė / Required parameter value | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) / Supplier’s proposed product parameter values (File or document name and page number indicating the location of the documents confirming the proposed technical parameters, proposed product catalogue number)
1 | Gamintojas / Manufacturer | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas / The exact manufacturer of the proposed equipment must be specified
2 | Modelis / Model | Privalo būti nurodytas įrangos modelis / The equipment model must be specified
3 | Paskirtis / Purpose | Gliukozės ir laktato matavimas bioreaktoriuje/ Glucose and lactate measurement in bioreactor
4 | Suderinamumas / Compatibility | Pilnai suderinamas su Terumo Quantum sistema (su pasiūlymu pateikiamas siūlomo įrenginio gamintojo arba Terumo įrodymas dėl suderinamumo) / Fully compatible with the Terumo Quantum system (proof of compatibility from the proposed device’s manufacturer or Terumo must be provided with the offer)
5 | Sterilumas | Matavimai atliekami užtikrinant aseptines sąlygas bioreaktoriuje / Measurements are performed while maintaining aseptic conditions in the bioreactor
6 | Matavimų atlikimo būdas | Įrenginys arba kartu su įrenginiu naudojami komponentai prijungiami prie bioreaktoriaus, o matavimai atliekami automatizuotu būdu (be operatoriaus buvimo patalpoje)
7 | Matavimų dažnumas / Measurement frequency | Konfiguruojamas naudotojo, galima sudaryti matavimų grafiką / Configurable by the user, allows the creation of a measurement schedule
Ne rečiau nei 1 kartą per valandą / At least once per hour
Be naudotojo įsikišimo įrenginys gali atlikti ne mažiau nei 20 analizių / Without user intervention, the device can perform at least 20 analyses
8 | Gliukozės koncentracijos matavimo intervalas / Glucose concentration measurement range | Ne siauresnis negu 0,1 - 15 g/l / Not narrower than 0,1 – 15 g/l
9 | Laktato koncentracijos matavimo intervalas / Lactate concentration measurement range | Ne siauresnis negu 0,1 - 6 g/l / Not narrower than 0.1 – 6 g/l
10 | Programinė įranga / Software | Su įrenginiu neribotam laikui suteikiama programinė įranga įrenginio valdymui ir matavimų rezultatų peržiūrai / Software for device control and measurement result review is provided for the unlimited period of time
11 | Programinės įrangos funkcionalumai / Software functionalities | Programinė įranga leidžia keisti laktato ir gliukozės matavimo dažnumą nuotoliu / The software allows remote adjustment of lactate and glucose measurement frequency
Programoje pateikiami atliktų matavimų rezultatai, matavimo atlikimo laikas ir data / The software displays measurement results, measurement time and date
Matavimų rezultatus galima eksportuoti / Measurement results can be exported
12 | Komplektacija /Equipment package | Įrenginio komplektacijoje yra visi komponentai, reikalingi gliukozės ir laktato matavimui. Su įrenginiu suteikiamos visos priemonės bei reagentai, reikalingos atlikti instaliavimui, IQ ir OQ / The equipment package includes all components necessary for glucose and lactate measurement. All consumables required for installation, IQ and OQ are provided with the device
|  | Kiekis / Quantity | 2
|  | Mato vienetas / Unit of measure | vnt./ units
Vieneto kaina be PVM, Eur / Unit price excl. VAT, EUR
|  | Suma be PVM, Eur / Amount excl. VAT, EUR | 0
|  | PVM suma, Eur / VAT amount, EUR | 0
|  | Suma su PVM, Eur / Total amount incl. VAT, EUR | 0