Techninė specifikacija

Diagnostinė ultragarso sistema (su papildomu monitoriumi)

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarsinis aparatas | 1 kompl. |  |
| 2. | Sistemos architektūra | 1.Mobili, su ratukais; 2.Pilnai skaitmeninė sistema; 3.Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 8 000 000; |  |
| 3. | Atliekami tyrimai | 1.Abdominaliniai; 2.Smulkių kūno dalių; 3. Ginekologiniai tyrimai; 4. Akušeriniai tyrimai; |  |
| 4. | Sistemos valdymas | 1.Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 2.Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; 3.Lietimui jautraus ekrano įstrižainė ≥ 14 colių; 4.Skaitinė raidinė klaviatūra. |  |
| 5. | Monitorius | 1.Aukštos raiškos LED, LCD, OLED arba lygiavertis; 2.Monitoriaus įstrižainė ≥ 22 coliai; 3.Skiriamoji geba ≥ 1920×1080 taškų; 4.Vaizdo monitorius kilnojamas aukštyn ir žemyn, pasukamas į šonus. |  |
| 6. | Pagrindinės techninės charakteristikos | 1.Maksimalus vaizduojamas gylis ≥ 50 cm; 2. Palaikomų daviklių dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 21 MHz; 3. Aktyvių jungčių davikliams skaičius ≥ 4; 4.Maksimalus sistemos dinaminis diapazonas ≥ 370 dB. |  |
| 7. | Vaizdavimo režimai | 1.2D režimas; 2.Vienmatis režimas M; 3.Spalvinio doplerio režimas; 4.Pulsinės bangos doplerio režimas; 5.Galios doplerio režimas; 6.Audinių doplerio režimas; 7.Mikrokraujagyslių vizualizacija. 8.Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais. 9.Tripleksinis režimas |  |
| 8. | PW dopleris | 1.Kraujotakos greitis PW režime ≥ 15 m/s. 2. PRF pulsinio doplerio režime ≥ 1.0 ~ 30.96 KHz |  |
| 9. | Spalvinis dopleris | 1.PRF spalvinio doplerio režime ≥ 0.5~ 12.00 KHz 2. Maksimalus kadrų dažnis spalvinio doplerio režime ≥ 500 kadrų/s |  |
| 10. | Sistemos praplėtimo galimybė ateityje | 1.Elastografijos modulis; 2.Kontrastinių tyrimų modulis; 3.Kepenų riebalingumo įvertinimo modulis. |  |
| 11. | Tyrimo automatizavimo funkcijos | 1.Automatinė vaizdo parametrų optimizacija vieno mygtuko paspaudimu; 2.Automatinis spektrinių kreivių matavimas; 3.Automatinė kraujotakos krypties, greičio skalės ir kampo korekcijos nustatymo funkcija; |  |
| 12. | Konveksinis daviklis | 1.Darbinis dažnių diapazonas - nuo ne daugiau 1 MHz iki ne mažiau 5 MHz; 2.Vaizduojamas kampas ≥ 100º; 3.Elementų skaičius ≥ 140; |  |
| 13. | Endokavitalinis daviklis | 1.Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 5 MHz iki 9 MHz; 2. Maksimalus vaizdavimo laukas ≥ 160 laipsnių; 3.Elementų skaičius ≥ 180 |  |
| 14. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | 1.Informacijos perdavimo DICOM Store/Send; 2.Vaizdų spausdinimo DICOM Print; 3.Atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; 4.Užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. |  |
| 15. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 500 GB |  |
| 16. | Išorinės jungtys | 13.1. USB arba lygiavertė; 13.2. LAN arba lygiavertė; 13.3. HDMI arba lygiavertė; |  |
| 17. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 18. | Papildomi reikalavimai | 1.Ultragarsinio gelio šildytuvas; 2.Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti. |  |
| 19. | Garantija | Visam perkamam Ultragarsinio aparato komplektui taikoma garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai. |  |
| 20. | Papildomas paciento monitorius prie diagnostinės ultragarso sistemos | • Monituoruojami parametrai – EKG, AKS (NIBP), SpO2, Temp, Resp, IBP, C.O. • Komplektuojami priedai: 3 arba 5 laidų EKG laidas (pagal poreikį), 3 dydžių manžetės su jungiamąja žarnele, SpO2 daviklis, temperatūros daviklis, (IBP ir C.O. priedai komplektuojami atskirai) |  |
| 21. | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento kopiją) |  |