| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo gastroskopas |  |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 210° |  |
|  |  | Žemyn ≥ 90° |  |
|  |  | Kairėn ≥ 100° |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 100° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Suderinamumas | - Suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą. - Suderinamas su turimu įranga šviesos šaltiniu CLV-190 ir vaizdo sistemos centrau CV-190 |  |
| 1.10 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 1.11 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |