MEDICININIŲ INSTRUMENTŲ PLOVIMO - DEZINFEKCIJOS MAŠINA (1 VNT.)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Mašina turi būti skirta įvairių medicininių instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. |  |
|  | Konstrukcinis išpildymas | Dviejų durų modelis (dvipusis) |  |
|  | Įrenginio išoriniai matmenys mm (AxPxG) | Aukštis ≤ 2000 Plotis ≤ 680 Gylis ≤ 700 |  |
|  | Kameros matmenys mm (AxPxG) | Aukštis ≥ 800 Plotis ≥ 560 Gylis ≥ 570 |  |
|  | Kameros medžiaga | Ne blogesnės kaip AISI 316 L markės plienas |  |
|  | Kameros dydis pagal DIN standartą. | Instrumentų plovimo dezinfekavimo mašina, kurioje telpa ne mažiau kaip 12 vienetų DIN standarto dydžio krepšelių. |  |
|  | Korpuso panelių medžiaga | Ne blogesnės kaip AISI 304 markės plienas |  |
|  | Apšvietimas kameros viduje | LED apšvietimas šviečiantis pagal instrumentų plovimo mašinos statusą. |  |
|  | Kameros tūris | ≤ 270 litrų |  |
|  | Plovimo mašinos durys | 1. Durų atidarymas – automatinės durys, slankiojančios žemyn; 2. Durų medžiaga – Dvigubas grūdintas stiklas. |  |
|  | Valdymas | Integruotas mikroprocesorius valdantis plovimo procesą |  |
|  | Valdymo ir kontrolės ekranai | 1. Lietimui jautrūs mygtukai su grafiniu ekranu ne mažesniu kaip 3,5 colių arba lygiavertis valdymas, abejose (pakrovimo/iškrovimo) pusėse 2. Galimybė realiu laiku stebėti ciklo fazes. |  |
|  | Programos | 1. Viso galimas programų kiekis 40; 2. Gamintojo instaliuotos standartinės programos 10; 3. Dezinfekcijos fazei turi būti galimybė pasirinkti dezinfekciją pagal temperatūrą ir laiką arba lygiavertė. |  |
|  | Integruotas elektrinis džiovinimo modulis su HEPA filtru | - Filtro klasė ne blogesnė už H14 - Maksimalus džiovinimo ventiliatoriaus srautas ≥150 m³/h |  |
|  | Vandens cirkuliacinio siurblio našumas | ≥ 600 l/min |  |
|  | Elektros maitinimas | 380 - 415V/50Hz arba lygiavertis trifazis |  |
|  | Automatinė plovimo slėgio kontrolė | Būtina |  |
|  | Integruotos chemikalų dozavimo pompos su srauto jutikliais tiksliam chemikalų dozavimui | Nemažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | Absorbuojama galia | Ne daugiau kaip 12 kW |  |
|  | Galia | Ne daugiau kaip 18 kW |  |
|  | Pilna prieiga prie įrenginio komponentų jų aptarnavimui ir remontui | Iš mašinos pakrovimo pusės |  |
|  | Įrenginyje yra atskiras skyrius cheminių dezinfektantų konteinerių talpinimui | Būtina, talpa ne mažiau kaip 4vnt. , ne mažiau 5 litrų kanistrams. |  |
|  | Integruota vandens minkštinimo sistema | Būtina |  |
|  | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
|  | Integruotas garo kondensatorius | Būtina |  |
|  | Turi būti galimybė prie mašinos prisijungti nuotoliniu būdu. | Būtina |  |
|  | Komplektacija : |  |  |
| 27. | Transportavimo vežimėliai. 2vnt. | - Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Pritaikyta siūlomai plovimo mašinai su fiksavimo prie kameros mechanizmu. - Su vandens surinkimo sistema. |  |
| 28. | Pakrovimo rėmas 4 lygių. 1vnt. | - Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Ne mažiau kaip 3 išimami lygiai. - Talpina ne mažiau kaip 8 DIN standarto krepšelius. |  |
| 29. | Pakrovimo rėmas tuščiaviduriams instrumentams plauti. 1vnt. | 1. Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2.Ne mažiau kaip 70 jungtys tuščiaviduriams instrumentams plauti. 3.Talpinantis ne mažiau kaip 4 DIN standarto krepšelius. |  |
| 30. | Mašinos instaliacija, prijungimas prie įrengtų komunikacinių sistemų ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuoti į kainą | Būtina |  |
| 31. | Mašina turi atitikti (EU) 2017/745 medicinos prietaisams standartą, arba lygiavertis | Būtina, kartu su pasiūlymu pateikti dokumento kopiją |  |
| 32. | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įrenginiu pristatoma naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis . |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)