TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1.Rinomanometrijos priedai:

1.1. PFT filtrai:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- filtrai turi būti suderinti su SpiroScout su rinomanometrijos opcija ar lygiaverte sistema  (pateikti gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo su Ganshorn įranga);

- ilgis 73 mm ± 1 mm;

- prijungiamos dalies skersmuo 29 mm ± 1 mm;

- integruota apsauginė filtro membrana;

- pagaminti iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;

- apsauga nuo virusų ir bakterijų, ne mažiau nei 99,97% ±0,01 %;

- supakuota po 1 vnt., pakuotėje po 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 pak.

1.2. Nosies adapteriai skirtini rinomanometrijos tyrimams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- turi būti suderinti su SpiroScout su rinomanometrijos opcija ar lygiaverte sistema  (pateikti gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo su Ganshorn įranga);

- pakuotėje ne mažiau nei 50 vnt.

| Poz.Nr. | Reikalavimas | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Vidutinio dydžio | 15 mm ± 1 mm | - pak. |

- Miego arterijų šuntai:

- karotidinis šuntas pilnai su atraumatiniais galiukais ir centimetriniu žymėjimu;

- sudedamųjų karotidinio šunto dalių medžiaga:

- kateterių – silikonas, poliuretanas ar lygiavertė medžiaga (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- balionėlių -  silikonas, lateksas ar lygiavertė medžiaga (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kateterio diametras 8F - 9F (būtina galimybė pasirinkti iš dviejų dydžių);

- kateterio ilgis 300± 10 mm

- išpučiami balionėliai:

- vidinės miego arterijos balionas turi būti su integruotu apsauginiu nuo plyšimo balionėliu: balionėlio diametras esant maksimaliam užpildymui 8 ±1 mm;

- bendrosios miego arterijos balionėlis spalviniai pažymėtas:

balionėlio diametras esant maksimaliam užpildymui 14 ±1 mm;

- būtina spalviniai pažymėta „T“ arba lygiavertė (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus) tipo jungtis praplovimui, infuzinei terapijai, kraujo tėkmės ir slėgio monitoringui bei smulkių dalelių atsiurbimui;

- pakuotėje supakuoti po 1 vienetą;

- supakuotas dviguboje sterilioje pakuotėje;

- ant pakuotės nurodytas sterilumo galiojimo laikas.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- CPAP/NIV šalmas (neinvazinei plaučių ventiliacijai):

- šalmas, skirtas CPAP terapijai;

- skirtas vienam pacientu;

- permatomas;

- turi ne mažiau nei dvi uždaromas angas zondams ir/ar kateteriams;

- turi ne mažiau nei dvi 22 M jungtis;

- įvairių dydžių (M, L, XL, XXL);

- turi dvikryptį, integruotą  vožtuvą, saugantį nuo uždusimo;

- su reguliuojamais, netraumuojančiais tvirtinimo diržais;

- pageidautina, kad rinkinyje būtų manometras, reguliuojamas PEEP vožtuvas, spaudimo ribos 0- 20cmH2O.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________