## Technine specifikacija
SPS 1 priedas
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Pirminis antialerginis kelio sąnario endoprotezas pagal VLK 2026 01 15 raštą Nr. 4K- 1355, pirkimo Nr. 12231“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC direktyvos ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. 6. Prekėms turi būti suteikiamas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
Pirminis antialerginis kelio sąnario endoprotezas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | SIŪLOMA |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, siūlomos prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | PLANUOJAMA
[6 empty] | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR be PVM |  |  | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma Eur be PVM | Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma Eur su PVM
1 | Pirminis cementinio tvirtinimo totalinis kairio kelio sąnario endoprotezas nikeliui, kobaltui, titanui, manganui, paladžiui, beriliui, sidabrui alergiškiems žmonėms | 33183100-7 | Endoprotezas skirtas pacientui, kuriam nustatyta alergija nikeliui, kobaltui, titanui, manganui, paladžiui, beriliui, sidabrui. Endoprotezo medžiaga chromo-kobalto lydinys. Visi kelio sąnario endoprotezo metaliniai komponentai (šlaunikaulinis, blauzdikaulinis komponentai, augmentai, stiebai, tarpusavyje sutvirtinantys elementai) turi būti padengti antialergine daugiasluoksne keramikine danga. Endoprotezo tvirtinimas cementinis. Šlaunikaulinio komponento savybės- asimetrinis, skirtingo dydžio šlaunikauliniai komponentai suderinami ne mažiau kaip su 2 skirtingų dydžių blauzdikauliniais komponentais. Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija – kairė ir dešinė, ne mažiau 8 dydžių. Blauzdikaulio komponento dydžių variacija – ne mažiau 11. Didžiausias blauzdikaulinis komponentas ne mažesnis negu 85 mm skersmens. Blauzdikaulio platformos padėtis – fiksuota. Blauzdikaulio komponento augmentai lateralinai/medialiniai, ne mažiau 2 storių kiekvienam blauzdikaulinio komponento dydžiui. Blauzdikaulinio komponento prailginimo stiebas, cementuojamas, ne mažiau 3 diametrų ir 2 ilgių, iš kurių trumpasis stiebas 50 – 60 mm ilgio. Ne mažiau kaip dviejų tipų intarpai, iš kurių vienas yra didelio stabilumo (constraint). Intarpo medžiaga – ne blogesnės kokybės nei ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE). Intarpo dydžių ir storių variacija – ne mažiau 6 dydžių ir 6 storių. Kelio girnelė – ne mažiau 4 dydžių. | kompl. | 1 | [5 empty] | 11500 | 12075
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM
PVM suma Eur
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM