Pastaba: pilkai pažymėtas vietas pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

VIENKARTINĖS INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS (NR. 11163-2)

2026-   -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o sertifikatai ir standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu techninėje specifikacijoje  nustatytas reikalavimas, kad prekė turi būti sterili, tiekėjas turi pristatyti sterilios prekės pavyzdį. Kiti reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui nustatyti pirkimo sąlygų 8 skyriuje. Tuo atveju, jeigu įvertinus prekės pavyzdį bus nustatyta, kad pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų šioms prekėms, arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

3. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  nuostatų  reikalavimus. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą.

4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

5. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Visi pasiūlyme nurodyti įkainiai turi būti nurodyti su ne daugiau kaip keturiais skaitmenimis po kablelio, pasiūlymo kaina  - su ne daugiau kaip dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Specialieji reikalavimai ir pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Numatomas maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. įkainis | Maksimalaus kiekio kaina EUR, be PVM | PVM proc. | Maksimalaus kiekio kaina EUR su PVM | Siūlomos prekės parametrai Prekės pavadinimas, prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intrasakulinis galvos smegenų arterijų aneurizmų uždarymo prietaisas | Paskirtis - intrasakuliniam galvos smegenų kraujagyslių aneurizmų su plačiu kaklu gydymui. Forma - kubo arba sferos; Struktūra - itin tankaus pynimo sienelės struktūra, tankiausios pynimo zonos turi 60% metalo sienelės tankį; Dydžiai - kubo formos - nuo 3mm x 2mm iki 11mm x 9mm, sferos formos 4mm - 11 mm diametro; Tinkamų gydymui aneurizmų dydžiai - nuo 2mm iki 10 mm diametro; Suderinamumas - įvedamas per specializuotus sutvirtintus 17’’, 21’’, 27’’ arba 33’’ VIA tipo kateterius (komplektuojamus kartu); Repozicionavimas - iki atjungimo gali būti pilnai repoziciuonuojamas keletą kartų po pilno išskleidimo atgal gražinant įrenginį į kateterio vidų; Atjungimas - specialaus įrenginio pagalba elektro-terminiu būdu (komplektuojamus kartu) | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Embolizacinė medžiaga | Embolinė medžiaga - kopolimeras sujungtas su jodu; Embolinė medžiagos parametrai - tankis LV, 25 %; 30 %; 35%, klampumas pagal viskuoziškumo atitikmenį - 12cSt, 16 cSt, 36 cSt ir 72 cSt ; Kiekis pakuotėje - 1 švirkštas su 1 ml skysta emboline medžiaga ir 1 švirkštas su DMSO ir mikrokateterio šakotuvo adapteriai; Galima naudoti iš karto išėmus iš pakuotės be papildomo medžiagos paruošimo; Po implantacijos medžiaga neduoda artefaktų KT tyrimų metu, suderinama su elektro koaguliacija (neduoda žiežirbų kaustikuojant) atviros operacijos metu ir neduoda tatuiruotės efekto, jei įšvirkščiama į artimesnes kūno paviršiui kraujagysles | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pintas mikrokateteris galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms | Pintas iš ne mažiau kaip 2 volframo ar analogiškų vielų; Progresyvios pynės arba lygiavertė technologija, užtikrinanti galiuko atsparumą užlinkimui; Distalinė dalis lankstesnė, nei proksimalinė; Vidinė danga - PTFE ar analogiška; Išorinė danga – hidrofilinė ar analogiška; Turi apimti diametrų intervalą: nuo 0,42 iki 1,02 mm (0,0165” – 0,0401”); Išoriniai diametrai (proks./dist) nuo 2,2/1,9F iki 5,1/5,1F; Ilgiai, 135 cm, 140 cm, 155 cm.; Turi būti modifikacija, pritaikyta trombo aspiracijai; 2 rentgenokontrastiniai žymekliai distaliniame gale, vienas pačiame galiuke, kitas 3 cm nuo distalinio galo; Įvairios distalinio galo konfigūracijos: tiesus, MP | vnt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stentas miego arterijoms su polimeriniu ar lygiavertės medžiagos tinkleliu | Pagamintas iš nitinolo arba lygiavertis; Struktūra: atvirų gardelių stentas; Stento vielutės storis 240 µm; Padengtas polietileno – tereftalato (PET) ar lygiavertės medžiagos tinkleliu; ≤ 6F Rx tipo ar lygiavertė įvedimo sistema; Sistemos darbinis ilgis – ne mažesnis nei 135 cm; Suderinamas su: 8F nukreipiančiuoju kateteriu, 6F introdiuseriu ir 0,014” pagrindine viela; Stento ilgis pasirinktinai: 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm; Skersmuo pasirinktinai: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm; PET ar lygiavertės medžiagos tinklelio storis ne didesnis kaip 20 µm; PET ar lygiavertės medžiagos tinklelio akutės dydis ne didesnis nei 150 µm–180 µm; 4 rentgenokontrastiniai markeriai stento galuose. | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Intracerebrinės mikrovielos | Mikroviela pagaminta iš nerūdijančio plieno, kurios distalioji dalis ne mažiau kaip trijų sluoksnių; Mikrovielos šerdis apvali, distaliai plonėjanti; Lankstus spiralės pynimo galas, kurio ilgis 9-34 cm; Distalinis galiukas rentgenokontrastinis, kurio ilgis 3-9 cm; Dengta hidrofiline ar analogiška danga, kurios ilgis ne mažiau 170 cm; Galimybė rinktis vielas su papildoma polimerine danga ir ypatingai minkštais galiukais; Mikrovielų skersmens pasirinkimas turi apimti šiuos dydžius: 0,008", 0,010", 0,014", 0,018"; Ilgis - 200 cm ir 300 cm; Komplektuojamos su suktuku, vielos įvedimo ir galiuko palenkimo priemonėmis. | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nukreipiantieji kateteriai ilgoms ir sudėtingoms intracerebrinėms arterijų procedūroms | Pagaminti iš vandens neįgeriančio poliamido; Turi būti laboratorinių tyrimų rezultatai, kad lėtai įgeria vandenį ir todėl ilgai išlaiko formą (>2 val); Poliamidas rentgenokontrastinis; Pintas per visą ilgį iš nerūdijančio plieno tinklo; PTFE arba analogiška vidinė danga; "Modifikacijos: išorinis skersmuo ne didesnis 6 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,071“; išorinis skersmuo ne didesnis 7 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,081“; išorinis skersmuo ne didesnis 8 Fr – vidinis skersmuo ne mažiau 0,090“." Ilgis nuo 80 iki 130 cm (turi būti galimybė rinktis bent 3 ilgių variantus kiekvienam dydžiui); Hidrofilinės dangos ilgis distaliai nuo 5 iki 115 cm; Galimi tiesūs ar 45 laipsniais užlenkti galiukai su rentgenokontrastiniu žymekliu; Gali būti komplektuojami su dilatatoriumi, kad panaudoti be introdiuserio, tokiu būdu sutaupant 2 Fr darbinio kateterio spindžio, reikalingo sudėtingoms procedūroms ar esant smulkioms arterijoms | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nukreipiamieji balioniniai kateteriai | Vidinis kateterio diametras ne mažesnis kaip 0.087" (imtinai), išorinis - ne didesnis kaip 0.112" (imtinai); Kateteris dengtas hidrofiliniu dengimu ne mažiau kaip 20 cm; Kateterio struktūra pinta ir sustiprinta; Ne mažiau kaip du skirtingi ilgiai intervale nuo 85cm iki 95cm (imtinai); Kateteris suderinamas su 8F introdiuseriu. | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nukreipiamieji kateteriai | Kateteris pintas hibridiniu pynimu. Rentgenokontrastinis kateterio galas; Vidinis spindis padengtas PTFE ar analogiška medžiaga; Kateterio diametrai: • išorinis 5 F, vidinis diametras ne mažiau kaip 0,050“; • išorinis 6 F, vidinis diametras ne mažiau kaip 0,070“; • išorinis 7 F, vidinis diametras ne mažiau kaip 0,078”; Kateteris ilgiai intervale nuo 90 - 100 cm (imtinai) ne mažiau kaip 2 ilgiai; Kateterių modifikacijos: tiesūs, MPD, MPC, Burke, Simmons, Headhunter. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mikrostentas galvos smegenų aneurizmų ir insulto gydymui | Savaime išsiplečiantis – nitinolinis Parametrinio dizaino - stentas yra suformuotas susukto lakšto principu stabilumui kraujagyslėje ir didesnei radialinei jėgai, uždarų akučių tipo. Gali būti visiškai ištrauktas net ir po pilno išskleidimo Galimybė pakartotinai išskleisti |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Mikrostentas galvos smegenų aneurizmų ir insulto gydymui, neatskiriamas | Neatskiriami, skirti kraujagyslėms nuo 2,0 iki 5,5 mm Įvedamas per .021" (4mm diametro stentams) arba .027" mikrokateterį (6mm diametro stentams); Stumiančiosios vielos ilgis pasirinktinai 180 ir 200 cm (±1 cm) Stentų diametrai - 4 ir 6mm, stentų ilgiai -20-40mm; Atstumas nuo distalaus galo iki fluoroskopiško saugos žymeklio <130cm; Stentų pasirinkimo galimybė su keliomis žymeklių konfigūracijomis: Su 3 distaliniais žymekliais 4mm diametro stentai, su 4 distaliniais žymekliais - 6 mm diametro stentai ir 1 proksimalus žymeklis visų diametrų stentams; Galimybė pasirinkti 4 ir 6mm diametro stentus su papildomais 5-10 rentgenokontrastiškais žymekliais spirališkai išdėstytais per visą stento ilgį. | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Mikrostentas galvos smegenų aneurizmų ir insulto gydymui (su atskyrimo galimybe) | Atskiriami, skirti kraujagyslėms nuo 2,2 iki 6 mm Įvedamas per .021" (3-4mm diametro stentams) arba .027" mikrokateterį (5-6mm diametro stentams) Galimybė pakartotinai išskleisti Skirti kraujagyslėms nuo 2,2 iki 6 mm Stumiančiosios vielos ilgis - 180cm (±1 cm); Stentų diametrai - 3-6mm; Stentų ilgiai - 15-40mm, bendras ilgis - nuo 15,6 iki 54,2 mm (priklausomai nuo stento diametro) Su 3 distaliniais žymekliais 3-4mm diametro stentai, su 4 - 5-6 mm diametro stentai ir 1 proksimalus žymeklis visų diametrų stentams Stentas atskiriamas elektrolizės būdu | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Radialinio priėjimo kateterio rinkinys skirtas intervencinių priemonių įvedimui | Radialinio priėjimo kateterio rinkinys skirtas intervencinių priemonių įvedimui; Rinkinyje 2 kateteriai - radialino priėjimo nukreipiantis ir selektyvinis priėjimo kateteriai; Maksimalus nukreipiančio įvedimo kateterio išorinis/vidinis diametras - 0.93" (7F)/0.79" (8F), darbinis ilgis - 95-105 cm, hidrofilinis kateterio padengimas 25 cm ilgyje, Kateterio galas - 5-6 cm ilgio nitinolinė spiralė, atraumatinis. Kateterio korpusas - kintamo stangrumo. Maksimalus išorinis/vidinis selektyvaus radialinio priėjimo kateterio diametras - 0.70"/0.40", darbinis ilgis - 120-130 cm, galiuko konfigūracija - Berenstein ir SIM2 | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kateteris skirtas embolizacinių spiralių bei kt. intervencinių priemonių ir diagnostinių/terapeutinių medžiagų įšvirkštimui | Vieno spindžio, su slidžia išorine danga optimaliam praėjimui kraujagyslėje ir PTFE padengimu vidinėje dalyje. Kateterio korpusas kintamo stangrumo: distalinėje dalyje - spiralė, hibridinė vidurinė dalis - spiralės ir pynės konstrukcija, proksimali dalis - su dvigubo pynimo vijomis; Atraumatinis užapvalintas galiukas, su 2 rentgenokontrastiškais žymekliais; Vidinis kateterio diametras 0.017", ilgis 150cm; Proksimalus išorinis kataterio diametras - 2,2Fr (0,029"); Distalus išorinis kateterio diametras -1,8Fr (0,024"); Įvairios galiuko konfigūracijos: tiesi, J formos, 45°, 90°; Distalaus kateterio galo ilgis 6cm (±0,5cm); Distalios viengubos spiralės ilgis 15cm (±0,5cm); Suderinamas su ≥ 0.035" vidinio diametro nukreipiančiu kateteriu ir ≤.014" viela pravedėju | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kateteris skirtas mikrostentų įvedimui ir diagnostinių/terapeutinių medžiagų įšvirkštimui | Vieno spindžio, su slidžia išorine danga optimaliam praėjimui kraujagyslėje ir PTFE padengimu vidinėje dalyje. Kateterio korpusas kintamo stangrumo: distalinėje dalyje - spiralė, hibridinė vidurinė dalis - spiralės ir pynės konstrukcija, proksimali dalis - su dvigubo pynimo vijomis; Atraumatinis užapvalintas galiukas, su 1 distaliniu rentgenokontrastišku žymekliu; Vidinis kateterio diametras 0.021", ilgis - 160cm (±1cm); Proksimalus išorinis kataterio diametras - 2,6Fr; Distalus išorinis kateterio diametras - 2,3Fr; Distalaus kateterio veleno ilgis 6cm (±0,5cm); Distalios viengubos spiralės ilgis 15cm (±0,5cm); Suderinamas su ≥ 0.038" vidinio diametro nukreipiančiu kateteriu ir ≤.018" viela pravedėju | vnt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kateteris skirtas mikrostentų įvedimui ir diagnostinių/terapeutinių medžiagų įšvirkštimui | Vieno spindžio, su slidžia išorine danga optimaliam praėjimui kraujagyslėje ir PTFE padengimu vidinėje dalyje. Kateterio korpusas kintamo stangrumo: distalinėje dalyje - spiralė, hibridinė vidurinė dalis - spiralės ir pynės konstrukcija, proksimali dalis - su dvigubo pynimo vijomis; Atraumatinis užapvalintas galiukas su distaliniu rentgenokontrastišku žymekliu; Vidinis kateterio spindis 0.027", ilgis 150cm; Proksimalus išorinis kateterio diametras - 3,1Fr (0,040"); Distalus išorinis kateterio diametras - 2,8Fr (0,036"); Distalaus kateterio veleno ilgis 6cm (±0,5cm); Distalios viengubos spiralės ilgis 15cm ir 30cm (±0,5cm) pasirinktinai; Kateterio ilgis 160 cm (±1cm); Suderinamas su ≥ 0.0445" vidinio diametro nukreipiančiu kateteriu ir ≤.025" viela pravedėju | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Skysta embolizacinė medžiaga AVM procedūroms | Skystas polimeras, pagamintas iš etileno-vinilo-alkoholio (EVOH) kopolimero ir dimetilsulfoksido (DMSO) tirpalo su mikronizuoto tantalo dalelėmis rentgnokontrastiškumui pagerinti (tantalo kiekis nesumažintas); Nelipnus; Kontroliuojamos embolizacijos, įšvirkštimo ir įvedimo galimybė; Galimybė sustabdyti ir pradėti iš naujo įšvirkštimą; Kontroliuojamas kateterio ištraukimas; Skirtingų klampumų: 18 (6% 1% EVOH), 20 (6.5% 1% EVOH) ir 34 (8% 1% EVOH); Pakuotėje: 1,5ml embolizacinės medžiagos, 1,5ml DMSO ir 3 vnt. 1ml švirkštų | vnt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Stentas - ištraukiklis išeminio insulto gydymui | Savaime išsiplečiantis nitinolio krepšelis; stento dizainas su bent 6 vijomis vidurinėje dalyje, sujungtomis rentgeno kontrastiniais markeriais. Stentas fiksuotas prie 195 cm ilgio įvedimo vielos; Stento ilgis, kai skersmuo 3 mm - 15; 20 mm, suderinamas su 0,017 mikroketeriu; Stento ilgis, kai skersmuo 4 mm - 20; 30 mm, suderinamumas su 0,021 mikrokatetriu. Stento ilgis, kai skersmuo 6 mm - 30; 50 mm, suderinamumas su 0,021 ir 0,027 mikrokateteriu. Markeriai Distalinėje stento dalyje: platinos-iridžio Centrinėje dalyje auksiniai žymekliai, išdėstyti sraigtiniu būdu išilgai krepšelio ilgio. Žymeklių skaičius priklauso nuo ištraukėjo dydžio. Proksimalinėje dalyje: auksinis žymeklis, ribojantis krepšelio galą. Kai stento skersmuo 3 mm – turi turėti 2 markerius; kai 4 ir 6 mm - 3 markerius ; Matomumas - RX" | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 16 | Torakoabdominalinis aortos stengraftas (A+B) | Rinkinys skirtas infrarenalinės, torakoabdominalinės, jukstarenalinės ir pararenalinės pilvinės aneurizmos gydymui. Stentgraftų sistema turi susidėti iš pagrindinės dalies su atšakomis ir distalinės bifurkacinės dalies. Turi būti galimybė prijungti papildomus prailginimus. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis medicininio plieno arba lygiaverčio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – poliesteris arba lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | (A) Torakoabdominalinio aortos stengrafto proksimalinė dalis | Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortoje arba kitame stentgrafte. Cilindrinis stentgraftas su keturiomis atšakomis. Kiekviename atšakos gale turi būti du rengenokontrastiniai markeriai. Distalinė ir proksimalinė stengrafto dalys turi būti žymimos rengenokontrastiniais markeriais. Visi rengenokontrastiniai markeriai turi padėti poziciuonuoti stengraftą aortoje. Proksimalinis diametras turi būti 34-36mm (±2mm), distalinis - 18-22mm (±2mm), ilgis - 202 mm (±20mm). Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, atsparus lenkimams, išorėje dengtas hidrofiline danga, vidinė dalis padengta PTFE arba lygiaverte danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 22 F, vožtuvo ilgis turi būti ne ilgesnis nei 11 cm, introdiuserio ilgis 60 cm (±5cm). Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 16.2 | (B) Torakoabdominalinio aortos stengrafto distalinė bifurkacinė dalis | Distalinio bifurkacinio stengrafto proksimalinis diametras turi būti 22 - 24 mm (±2mm), distalinis diametras nuo 11 iki 12 mm, ilgis nuo grafto pradžios iki kontralateralinės kojos pabaigos turi būti nuo 81 iki 132 mm (±10mm). Lengvesniam pozicionavimui turi turėti ne mažiau keturių auksinių rentgenokontrastinių markerių proksimalinėje dalyje bei bent vieną distalinėje dalyje stentgraftų persidengimo vietoje. Turi turėti vieną auksinį rengenokontrastinį markerį žymintį bifurkacijos pradžią. Kūno kontralateralinė atšaka turi turėti specialų «V» formos aukso rentgenokontrastinį žymeklį. Įvedimo sistemą turi sudaryti išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Turi būti suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistemos vožtuvo ilgis turi būti nuo 8 cm iki 10 cm, intodiuserio ilgis 40 cm (±5cm). Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. | vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Mažo profilio krūtininės aortos dalies stentgraftas (tiesaus ir siaurėjančio dizaino) | Skirti krūtinės aortos aneurizmų ir lėtinių disekacijų gydymui. Turi galimybę prijungti distalinį prailgintoją (-us). Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - nedengtą stento dalį ir kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortos lanke proksimaliau a.subclavia. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – poliesteris. Turi būti tiesaus ir siaurėjančio dizaino. Dengtos dalies ilgis nuo 105 iki 233 mm. Diametras nuo 24 iki 46 mm. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos introdiuserio diametras turi būti 16F-20F ir įvedimo introdiuserio ilgis 85 cm. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | Vnt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Abdominalinės aortos dalies stentgrafto sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Abdominalinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | Skirti abdominalinės aortos dalies aneurizmų gydymui. Pilvinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) endoprotezo kamienas. Suprarenalinė fiksacija. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis plieno Z- formos stentas. Vidinė danga – poliesteris. Dizainas: triguba modulinė sistema, sudaryta iš pagrindinio korpuso ir dviejų klubinių atšakų. Proksimalinis endoprotezo galas turi specialią atidengtą dalį dėl suprarenalinės fiksacijos. Pagrindinio kūno proksimalaus galo aktyvią suprarenalinę fiksaciją užtikrina laipsniškai išdėlioti ant nedengtos karkaso dalies kabliukai. Kūno proksimalus galas turi ne mažiau keturių auksinių rentgenokontrastinių markerių. Kūno kontralateralinė atšaka turi specialų « V » formos aukso rentgenokontrastinį žymeklį. Endoprotezo kūno ilgis pagal trumpąją atšaką nuo 82 mm iki 149 mm ir proksimalinis diametras nuo 22 mm iki 36 mm. Įvedimo sistemos diametras nuo 18 F iki 22 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema esant būtinybei leidžia repozicionuoti endoprotezą pusiau išskleistoje būsenoje. Įvedimo sistema leidžia kontroliuojamą stentgrafto kūno atpalaidavimą nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. Įvedimo sistema turi fiksuojančio suprarenaliną žiedą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Įvedimo sistema turi fiksuojančio ipsilateralinės atšakos distalinį galą pravedėjo išpalaidavimo mechanizmą. Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus; Turi turėti galimybę būti konvertuojamas į vienos klubinės atšakos stentgraftą specialaus konverterio pagalba. Turi būti galimybė uždaryti klubinę arteriją specialiu klubiniu uždarikliu. Turi būti galimybė pritaikyti fenestruotą pagrindinį kūną esant trumpam aneurizmos kakleliui. Turi būti galimybė prijungti ipsi arba kontralateralinę koją su prijungiama vidinės klubinės arterijos atšaka. Kartu su stentgraftu turi būti komplektuojama kontralaterali klubinės arterijos dalis su įvedimo sistema. Klubinės arterijos dalis turi būti įvairių ilgių, dengta dalis nuo 39 mm iki 122 mm. Klubinės arterijos dalies diametrai turi būti įvairių dydžių, nuo 9 iki 24 mm. Kontralateralios dalies įvedimo sistemos išorinis diametras ne daugiau 16F. Komplektuojamas kartu su balionu stentgrafto modeliavimui ir fiksacijai .A35 | vnt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų distalinis prailgintojas | Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų distaliniai prailgintojai (kontralateralinė koja). Turi būti įvairaus ilgio, ilgiausias – ne trumpesnis nei 122 mm. Turi būti įvairaus diametro, didžiausias – ne didesnis nei 24 mm. Skirti abdominalinės aortos endoprotezo kamieno ir kontralateralinės kojos prailginimui. Įvedimo sistemos mažiausias diametras turi būti nuo 14 F iki 16 F. Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi rentgenkonstinį žymeklį, hidrofilinę dangą, hemostazinį vožtuvą ir nėra būtinas atskiro introdiuserio naudojimas. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis nitinolio Z- formos vientisos vielos stentas. Vidinė endoprotezo danga – poliesteris. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | vnt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 18.3 | Abdominalinės aortos dalies stentgraftų proksimalinės dalies prailgintojas | Vienkartiniai, sterilūs pilvinės aortos dalies endoprotezų proksimalinės dalies prailgintojai. Turi būti įvairaus ilgio, ilgiausias - ne trumpesnis nei 73 mm. Turi būti įvairaus diametro, didžiausias – ne mažesnis nei 36 mm. Įvedimo sistemos didžiausias diametras turi būti ne didesnis nei 22 F. Suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | vnt. | 6 |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Abdominalinės aortos dalies (bifurkacinis) stentgraftas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Abdominalinės aortos dalies dviejų klubinių atšakų (bifurkacinis) stentgraftas | 1. Skirtas pilvinės aortos dalies aneurizmų gydymui; 2. Kaklelio fiksacijos vietos ilgis ir kampas, tinkamas gydymui - 10 mm jei kaklelio kampas iki 60° ir 15 mm jei kaklelio kampas 60° - 75°; 3. Komponentai - sistema susideda iš 1 kūno ir 2 klubinių kojų, 4. Fiksacija - dviguba - suprarenalinė ir infrarenalinė (nedengtas proksimalus tvirtinimo žiedas (karūna) su kabėmis ir kabliukai dengtoje dalyje); 5. Endoprotezo kūno diametras - 20 iki 36 mm; 6. Endoprotezo kūno ilgis (pagal trumpąją atšaką) - 80 iki 120 mm; 7. Endoprotezo kūno sistemos diametras - 18-19 Fr OD; 8. Klubinių kojų diametras - 9 mm iki 24 mm; 9. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm; 10. Klubinių kojų sistemos diametras - 13F - 14F; 11. Repozicionavimas - pilnai repozicionuojamas kūnas procedūros metu abiejomis kryptimis iki karūnos išskleidimo; 12. Struktūra - kūno ir klubinių kojų karkasas iš nitinolio ir dakrono, kūno klubinės kojos tvirtinimo vietoje specialūs kabliukai papildomai kojos fiksacijai. Kūno ir kojų sistemos suderinamos su 0.035” diametro viela-pravedėju | vnt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 19.2 | AAA stentgafto distalinis prailgintojas | 1. Paskirtis - distalinis (klubinis) prailgintojas ; 2. Klubinių kojų diametras - 15 mm proksimaliai ir 9 mm iki 24 mm distaliai; 3. Klubinių kojų ilgis - 80 mm - 160 mm; 4. Klubinių kojų įvedimo sistemos diametras - 13F - 14F; 5. Struktūra - karkasas iš nitinolio ir dakrono. Dakronas - (angl. dacron) - poliesterinio pluošto prekinis pavadinimas Klubinių kojų įvedimo sistema suderinama su 0.035” diametro viela-pravedėju | vnt. | 24 |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kraujagyslinis ištraukėjas | Skirtas vielų ir kitų svetimkūnių ištraukimui iš kraujagyslių spindžio, stentgrafto implantavimo metu. Turi būti sudarytas iš 4 persidengiančių nitinolinių kilpų, kilpos diametras ne mažiau nei 40 mm, kateterio diametras ne daugiau 8F, ilgis nuo 55 cm iki 100 cm, suderinamas su 0,035 viela. | vnt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui | Balionas, skirtas aortos okliuzijai ir aortos protezų modeliavimui. Balionas turi būti visiškai adaptatyvus (angl. Full compliant) Pritaikytas darbui su 0,035“ viela. Pritaikytas darbui su ≤12F introdiuseriu. Išplėsto baliono darbinio diametro ribos ne siauresnės nei 10-46mm. Darbinis baliono kateterio ilgis ≥100cm. | vnt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 22 | Introdiuseriai struktūrinės širdies ligos ir aortos procedūroms | Introdiuseriai struktūrinės širdies ligos ir aortos procedūroms. Sudaryti iš tuščiavidurio vamzdelio su šonine atšaka ir šerdies - dilatatoriaus, kuri turi stabilios fiksacijos vamzdelyje mechanizmą; introdiuserių diametrai - 12F, 14F, 16F, 18F, 20F, 22F, 24F, 26F; visų diametrų introdiuserių vamzdeliai yra dviejų ilgių - 28±2 cm ir 64±2 cm; atsparūs persilenkimui; padengti hidrofiline danga; šerdis - dilatatorius prie vamzdelio vidinio paviršiaus priglunda be tarpelio. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kraujagyslių uždarymo po aortos stentavimo sistema | Kraujagyslių uždarymo sistema, skirta nuo 12 F iki 25 F diametro femoralinės arterijos punkcijos vietai uždaryti. Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančios medžiagų (kolageno ir PLGA jungiklio), sujungtų poliesterio siūlu. Viršutinioji (kolageno pagrindo) dalis prispaudžiama plieniniu užraktu | vnt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 24 | Mechaninės trombektomijos rinkinys periferinių arterijų gydymui su trombinės masės smulkinimo funkcija Su aparatu (1 vnt.) trombams siurbti panaudai | Skirtas ūminei ir lėtinei periferinių arterijų trombozei gydyti. 6Fr, 8Fr rotacinis kateteris, jungiamas elektromagnetinės rankenos pagalba prie rotacinio mechanizmo; Kateterio ilgiai - 85, 110, 135 cm. Komplektuojamas su 0,018”, 180 cm hidrofiline viela, su steriliais dangalais kateteriui ir rotoriaus elekromechaninei daliai uždengti. Kartu su kateteriais privaloma pateikti aparatą trombams siurbti panaudai. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kateteriai intravaskulinės litotripsijos prietaisui su generatoriuMI panaudai | Taikomi kalcifikuotų kraujagyslių gydymui, naudojant kintamos pulsuojančios mechaninės energijos perdavimą iš žemo slėgio užpildyto baliono į kalcifikuotus segmentus skirtinguose kraujagyslės sienelės gyliuose, sudarant mikro įtrūkimus. Galimybė rinktis iš kateterių skirtų koronarinėms, periferinėms ar žemiau kelio esančioms kraujagyslėms. Koronarinio kateterio baliono diametrai 2.50; 3.00; 3.50; 4.00 mm; ilgis 12 mm; skirta naudoti su 0.014“ viela pravedėju; kateterio ilgis 138 cm. Periferinio kateterio baliono diametrai 3.50; 4.0; 4.50; 5.00; 5.50; 6.00; 6.50; 7.00; 8.00 mm; ilgis 60 mm; kateterio ilgis 135 cm. Žemiau kelio skirto kateterio baliono diametrai 2,50; 3,00; 3,50; 4,00 mm; ilgis 40 mm; kateterio ilgis 135 cm. Kartu su kateteriais pateikiamas generatorius panaudai. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | Savaime išsiskleidžiantis stentas pakinklio ir sudėtingos anatomijos periferinių arterijų stentavimui | Nitinoliniai, savaime išsiskleidžiantys stentai skirti pakinklio ir sudėtingos anatomijos arterijų stentavimui. Stento dizainas –pintas iš ne mažiau kaip 6 porų elastinių nitinolio vielų, uždarų gardelių geometrijos. Itin didelės radialinės jėgos (ne mažiau kaip 4 kartus didesnės nei įprastų nitinolio stentų) ir didžiulio lankstumo. Ergonomiška kelių žingsnių įvedimo sistema, užtikrinanti tikslų stento išskleidimą ir leidžianti aktyviai kontroliuoti išskleidžiamo stento atkarpos gardelių tankį ir stento ilgį. Rentgenokontrastiniai stento ilgio markeriai proksimaliniame ir distaliniame įvedimo sistemos gale. Įvedimo sistema - 6 F nuo 4mm iki 7mm stentams ir 7 F – 8mm diametro stentams, sistemos ilgiai 80cm ir 120 cm 0,014“ ir 0,018" vielai. Stento diametrai – 4-8 mm. Stento ilgiai – 40-200 mm. | vnt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 27 | Periferiniai savaime išsiplečiantys 3D spiralinės konstrukcijos stentai, naudojami su 0.035“ pravedimo viela | 3D spiralinė konstrukcija sukuria besisukančią kraujo tėkmę stentuotoje kraujagyslėje, sąlygodama mažesnę intimos hiperplaziją; Stento išskleidžiamo mechanizmas PIN-PULL tipo; Kiekviename stento gale integruota po 3 tantalo rentgenokontrastinius žymeklius; Integruota Y formos jungtis praplovimui ar kontrastinės medžiagos įšvirkštimui; Naudojami su 0.035“ pravedimo viela; Naudojami su 6 F introdiuseriu visiems dydžiams; Stentų diametrai: 5, 6, 7 mm; Stentų ilgiai: 60, 80, 100, 125, 150, mm (visiems stentų diametrams); Įvedimo kateterio darbinis ilgis 113 cm. | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Savaime išsiskleidžiantis stentas 0.035'' vielai | Trigubo apvalkalo kateteris; Kateterio ilgis: 80 ir 130 cm; Suderinamas su 6F introdiuseriais; Suderinamas su 8F kreipiamaisiais kateteriais; Suderinamas su 0,035” kreipiančiomis vielomis; 4 tantalo žymekliai kiekviename stento gale; Nėra šokinėjimo efekto; Ergonomiška rankena; Stento skersmuo; 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00; 10,00 mm. Stento ilgis: 40; 60; 80; 100; 150; 200 mm. | vnt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 29 | Renalinių arterijų stentai | Balionu išplečiamas stentas, pagamintas iš kobalto chromo. „Double helix“ arba lygiavertis dizainas. Gijų storis 120 µm (ø 4.5 – 5.0 mm); 140 µm (ø 6.0 – 7.0 mm). Stentas padengtas proBIO (Amorphous Silicone Carbide). Proximalioje dalyje auksiniai markeriai. Stento diametrai: 4.5 mm; 5.0 mm; 6.0 mm; 7.0 mm. Stento ilgiai: 12mm; 15 mm; 19 mm. Kateteris Rx tipo. Naudojamas su 0.014" viela pravedėju. Galiukas – minkštas, trumpas, kūgiškas. Balionas su 2 įspaustais auksiniais markeriais, kurie užtikrina nepriekaištingą matomumą ir tikslią stento vietą. Suderinama su 4F ir 5F įvedimo sistema. Kateterio ilgis: 140 cm. Nominalus slėgis 10 atm. RBP: 15 atm (ø 4.5 – 6.0 mm); 13 atm (ø 7.0 mm). | vnt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 30 | Dengtas stentas | Tinkams gydyti itin vingiuotas arterijas; ePTFE dengtas didelio lankstumo stentas dėl: ∙ Atvirų celių dizaino ir alternatyvių jungčių; ∙ Įdėtų smailių, siekiant išvengti gijų kontakto; Suspaustas ant PTA baliono ir turintis: ∙ Trumpą defliacijos laiką ∙ Gerą stumiamumą ir atsekamumą OTW tipo Suderinamumas su viela pravedėju: 0,035” Kateterio ilgis: 80 ir 140 cm NP: 9 atm RBP: • Ø 5-7mm: 15 atm • Ø 8mm: 14 atm • Ø 9-10mm: 13 atm Maksimalus po išplėtimo: • Ø 5-8mm: ≤10mm • Ø 9-10mm: ≤ 12mm CoverTech kapsuliavimo arba lygiavertė technologija Suderinamumas su introdiuseriu 6F (iki Ø8mm, L 17mm), 7F (≥8mmØ, L27mm) 3 žymekliai kiekviename stento gale Stento medžiaga: CoCr L605 Padengimas: ePTFE Atatranka: ≤ 10 % Sutrumpėjimas: • Ilgis 17 mm: ≤ 12 % • Ilgis 57 mm: ≤ 8 % Stento skersmuo: 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm Stento ilgis: 17; 27; 37; 57 | vnt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 31 | Nukreipiantieji (Support) kateteriai | Vienkartiniai, sterilūs, nukreipiantieji (support) kateteriai PKI procedūroms. Bioslide hidrofilinis distalinis padengimas ne mažiau 40 cm. Diametras: 0.014‘‘ , 0.018‘‘ , 0.035‘‘ Ilgis : 65 cm, 90 cm , 135 cm , 150 cm 3 rentgenokontrastiniai markeriai 50 mm prie 0.035‘‘ , 15 mm prie 0.014‘‘ & 0.018‘‘ Suderinamumas (‘’compatibility’’) su introduseriu: 0.035’’ prie 5F (1.7mm) 0.018’’ prie 4F (1.33mm) 0.014’’ prie 4F (1.33mm) | vnt. | 150 |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu;

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*?Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%, Eurais) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |