2 priedas

REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ GLIUKOZĖS IR LAKTATŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai arba reikalavimai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos įrangos atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Analizatorius – 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  |  |
| 2. | Analizatoriaus paskirtis | Skirtas gliukozės ir laktatų tyrimams atlikti. |  |  |
| 3. | Matavimo principas | Fermentinis, amperometrinis |  |  |
| 4. | Elektrodas | Chip - sensorius |  |  |
| 5. | Mėginių vietų kiekis rotoriuje | Ne mažiau 20 vietų |  |  |
| 6. | Papildomos vietos rotoriuje ne mažiau kaip | 1 standarto, 2 kontrolių ir 1-a skubiems tyrimams |  |  |
| 7. | Matavimo ribos ne siauriau nei | Gliukozė: 0,8 – 50 mmol/L Laktatai 0,5 -30 mmol/L |  |  |
| 8. | Matavimo tikslumas CV | Gliukozei iki 3 % Laktatams iki 3 % |  |  |
| 9. | Instaliuoto sensoriaus tarnavimo laikas | Gliukozės analitei: ne mažiau kaip 60 dienų Laktatų analitei: ne mažiau kaip 50 dienų |  |  |
| 10. | Tiriamoji medžiaga | Kraujas, serumas, plazma |  |  |
| 11. | Mėginio tūris | Ne daugiau nei 20 mikrolitrų |  |  |
| 12. | Ne mažiau kaip trys kalibracijų tipai | 1. pradedant (kalibravimas vyksta prieš kiekvieną matavimą), 2. periodiškai vyksta automatiškai kas 60 minučių), 3. pagal laiko skaičiavimą (kalibravimas vyksta praėjus 60 minučių po paskutinio kalibravimo prieš pradedant ėminių/mėginių matavimą) |  |  |
| 13. | Displėjus | Grafinis, sensorinis |  |  |
| 14. | Darbiniai reagentai | Visi reagentai ir kontrolės išpilstyti ir paruošti naudojimui |  |  |
| 15. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Integruotas analizatoriuje, nuskaitantis brūkšninį kodą nuo būgne įstatytų mėgintuvėlių |  |  |
| 16. | Atmintis | Ne mažiau 400 tyrimų rezultatų |  |  |

Bendrieji reikalavimai panaudai siūlomai įrangai:

1. Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių gliukozės ir laktatų nustatymo tyrimų atlikimo laikotarpiui Pirkėjui neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis Tiekėjui nuosavybės teise priklausančia įranga, atitinkančia šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

2. Siūlomo analizatoriaus pagaminimo metai ne senesni kaip 2025 m. Analizatoriaus turi būti naujas (nenaudotas, nenaudotas reprezentacijai).

3. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, numatytą gamintojo, kuri yra reikalinga įrangos veikimui užtikrinti: nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginį (arba analizatoriuje integruotas nuo tinklo pakraunamas akumuliatorius) ir (ar) kitą gamintojo numatytą įrangą (spausdintuvas, jei įranga valdoma išorinio kompiuterio pagalba, pristatomas (komplektuojamas) su kompiuteriu, t.t.) (toliau – papildoma įranga). Priemones tyrimų protokolų spausdinimui ir kitas kanceliarines prekes (pvz. kasetes į spausdintuvus) tiekėjas privalės tiekti nemokamai.

4. Siūloma įranga turi būti ženklinta CE arba lygiaverčiu ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ar lygiaverčio ženklinimo galiojantį sertifikatą originalo ir lietuvių kalbomis.

5. Reikalaujamų techninių parametrų įrodymui kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos naudojimo instrukciją ir (ar) katalogą/ bukletą/brošiūrą ar kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį techniniams reikalavimams, anglų ir lietuvių kalbomis. Pasiūlymo formoje ir Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretus techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstas. Gamintojo deklaracijos dėl techninių parametrų, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.,

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga ir įrangos techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi įrangos gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

____________________________________________		______________________		________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	          	              (Parašas)	       	                   (Vardas ir pavardė)