Gyvų augalų skaitytuvo pirkimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimą sudaro 1 dalis: Gyvų augalų skaitytuvas 1 vnt.

Tiekėjas turi atlikti įrangos pristatymo, montavimo, instaliavimo bei testavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą ir suderinimą, taip pat apmokyti naudotis įranga darbuotojus.

Kartu su priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as) lietuvių ir/arba anglų kalbomis, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti įrangą ar jos dalis.

Gyvų augalų skaitytuvas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami minimalūs reikalavimai (LT) | Minimum technical requirements (ENG) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Pusiau automatinė sistema, sumontuota ant mobilios konstrukcijos (su ratukais), skirta naudoti šiltnamyje ir turinti ne mažiau du lazerinius skenerius. | A semi-automatic system mounted on a mobile, wheeled frame for greenhouse use, carrying at least 2 laser scanners. |
| 2 | Konfigūracija/ Configuration | Ne mažiau kaip 2 jutikliai, veikiantys poroje (DualScan principu arba lygiaverčiu metodu), užtikrinantys ne mažesnę nei 12 ir 13 punktuose nurodytą erdvinę raišką. | At least 2 high-resolution sensors operating in pairs (based on the DualScan principle or an equivalent method), ensuring a spatial resolution not lower than that specified in points 12 and 13. |
| 3 | Skenavimo technologija/ Scanning technology | Jutiklių technologija: 3D lazerinis linijinis skenavimas + multispektrinis RGB ir NIR ar lygiavertis Galimybė vertinti augalus saulės šviesoje, dirbtiniame apšvietime ir tamsoje. | Sensor technology: 3D laser line scanning + multispectral RGB and NIR or equivalent Ability to assess crops in sunlight, artificial light, and darkness. |
| 4 | Lazerio klasė/Laser class | 1 klasė | Class 1 |
| 5 | Bangos ilgiai/ Wavelengths | RGB srities: 465–485 nm; 530–550 nm; 624–634 nm; NIR srities: 720–750 nm; lazeris: 935–945 nm arba lygiavertis spektrinis pasiskirstymas, leidžiantis apskaičiuoti nurodytus fiziologinius indeksus | RGB area: 465–485 nm; 530–550 nm; 624–634 nm; NIR area: 720–750 nm; laser: 935–945 nm or an equivalent spectral distribution enabling the calculation of the specified physiological indices |
| 6 | Skenavimo greitis/ Scanning speed | Ne mažesnis kaip 100 mm/s | Not less than 100 mm/s |
| 7 | Grįžtamasis greitis/ Return speed | Ne mažesnis kaip 250 mm/s | Not less than 250 mm/s |
| 8 | Vieno skenavimo ciklas/ Single scan cycle | Ne ilgesnis kaip 60 sekundžių | Not longer than 60 seconds |
| 9 | Skenavimo ilgis/ Scanning length | Ne mažesnis kaip 1900 mm ir ne didesnė kaip 2500 mm | Not less than 1900 mm not more than 2500mm |
| 10 | Nuskaitymo plotas/ Scanning area | Ne mažesnis kaip 0,85 m² vienam jutikliui | Not less than 0.85 m² per sensor |
| 11 | Linijinio aktuatoriaus eiga/ Linear actuator stroke | Ne mažesnė kaip 1900 mm ir ne didesnė kaip 2500 mm | Not less than 1900 mm and not more than 2500 mm |
| 12 | Rezoliucija X ašyje/ Resolution on X axis | Ne didesnė kaip 0.27 mm (400 mm atstumu) arba lygiavertė | Not more than 0.27 mm (at 400 mm distance) or equivalent |
| 13 | Rezoliucija Z ašyje/ Resolution on Z axis | Ne didesnė kaip 0,05 mm (400 mm atstumu) arba lygiavertė | Not more than 0.05 mm (at 400 mm distance) or equivalent |
| 14 | Profiliai per sekundę/ Profiles per second | Ne mažiau kaip 160 | Not less than 160 |
| 15 | Duomenų perdavimas/ Data transfer | Gigabit Ethernet arba lygiavertė | Gigabit Ethernet or equivalent |
| 16 | Programinė įranga/ Software | Automatizuotas 3D vaizdinimas ir multispektrinis apdorojimas bei augalų parametrų generavimas. Failų išvestis: .ply ir .csv. arba lygiavertė Programinės įrangos funkcijos: automatizuotas mokymasis, koreliacija, dėžutės diagrama. Programinė įranga privalo automatiškai skaičiuoti šiuos rodiklius: skaitmeninę biomasę, augalo aukštį, 3D lapų plotą, projekcinį lapų plotą bei ne mažiau kaip 3 fiziologinius indeksus (NDVI, NPCI, PSRI ar lygiaverčius) | Automated 3D imaging & multispectral processing and plant parameters generation. File output: .ply and .csv. or equivalent Software features: machine learning, correlation, boxplot. The software must automatically calculate the following indicators: digital biomass, plant height, 3D leaf area, projected leaf area and at least 3 physiological indices (NDVI, NPCI, PSRI or equivalent) |
| 17 | Duomenų saugojimas/ Data storage | Ne mažiau kaip 1.5 TB serverio talpa | At least 1.5 TB server storage |
| 18 | Elektros maitinimas/ Power supply | 230 VAC, 1 fazė, 50–60 Hz | 230 VAC, single phase, 50–60 Hz |
| 19 | Energijos sąnaudos/ Power consumption | Ne didesnės kaip 700 W | Not greater than 700 W |
| 20 | Apsaugos klasė/ Protection rating | Ne mažesnė kaip IP65 (jutikliai IP67) ar lygiavertė | Not lower than IP65 (sensors IP67) or equivalent |
| 21 | Darbinė temperatūra/ Operating temperature | Ne mažesnės ribos kaip 5–40 °C | Minimum range 5–40 °C |
| 22 | Darbinė drėgmė/ Operating humidity | 0–90 % RH (nekondensuojanti) | 0–90 % RH (non-condensing) |
| 23 | Konstrukcija/ Construction | Mobilus aliuminio ar lygiavertės medžiagos rėmas su ratukais | Mobile aluminum (or equivalent) frame with wheels |
| 24 | Matmenys/ Dimensions | Ne didesni kaip 3000 × 800 × 2000 mm | Not exceeding 3000 × 800 × 2000 mm |
| 25 | Garantija/ Warranty | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. | Minimum 24 months |
| 26 | Diegimas | Tiekėjas turi atlikti įrangos montavimo, instaliavimo darbus, turi įvykdyti paleidimą bei konfigūraciją bei perduoti įrangos naudojimo instrukcijas ir kt. reikalingus dokumentus. Prekių pristatymo vieta: Liepų g. 1, Girionys, 53101 Kauno r., Lietuva | The supplier must perform equipment installation, perform commissioning and configuration, and provide the equipment user manuals and other required documentation. Place of delivery of the goods: 1 Liepų St., Girionys, LT-53101 Kaunas District, Lithuania |
| 27 | Darbuotojų apmokymas vietoje | Turi būti apmokyti ne mažiau kaip 3 laboratorijos darbuotojai gyvai ne mažiau kaip 36 val. (kaip tinkamai paruošti eksperimentus ir efektyviai naudotis ir prižiūrėti prietaisą bei kaip valdyti ir analizuoti gautus duomenis ir kt.) | At least three laboratory staff members must be trained in person for at least 36 hours (including how to properly prepare experiments, efficiently operate and maintain the device, and manage and analyze resulting data, etc.). |
| 28 | Nuotolinės pagalbos paketas | Turi būti valandinis nuotolinis palaikymas. Tiekėjas privalo užtikrinti nuotolinę pagalbą garantiniu laikotarpiu, darbo dienomis, per ne ilgiau kaip per 8 darbo valandas. Paslauga apima valandines konsultacijas, diagnostiką ir smulkius programinės įrangos nustatymų koregavimo darbus. | Hourly remote support must be provided. The supplier shall provide remote assistance during the warranty period on working days, with a response time of no more than 8 working hours. The service includes hourly consultations, diagnostics, and minor software configuration adjustments. |
| 29 | Priežiūra vietoje | Garantiniu laikotarpiu turi įtraukta prietaiso techninė priežiūrą vietoje ne mažiau 36 valandos ir turi apimti visus gamintojo numatytus patikros algoritmus (jutiklių kalibravimą, mechaninių dalių patikrą, programinės įrangos atnaujinimus bei specialisto kelionės ir pragyvenimo, darbo išlaidas) | During the warranty period, on-site technical maintenance of the device for a minimum of 36 hours must be included and shall cover all inspection procedures specified by the manufacturer (including sensor calibration, inspection of mechanical components, software updates, and the specialist’s travel, accommodation, and labor costs). |