KREPUOTAM POPIERIUI  ĮSIGYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 30 x 30 cm

- ½ kiekio spalvoto, ½  kiekio  baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;

- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;

- popieriaus lapo masė 60  1 g/m2;

- atlaikantis  ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;

- atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;

- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;

- lapų išmatavimai 30 x 30 cm;

- pakuotėje 1000-3000 vnt.

Orientacinis poreikis: 160 000 vnt.

- Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 60 x 60 cm

- ½ kiekio spalvoto, ½  kiekio  baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;

- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;

- popieriaus lapo masė 60  1 g/m2;

- atlaikantis  ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;

- atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;

- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;

- lapų išmatavimai 60 x 60 cm;

- pakuotėje 400-750 vnt.

Orientacinis poreikis: 550 000 vnt.

- Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 100 x 100 cm

- ½ kiekio spalvoto, ½  kiekio  baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;

- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;

- popieriaus lapo masė 60  1 g/m2;

- atlaikantis  ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;

- atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;

- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;

- lapų išmatavimai 100 x 100 cm;

- pakuotėje 125 - 260 vnt.

Orientacinis poreikis: 410 000 vnt.

- Krepuotas popierius, skirtas sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 120 x 120 cm

- ½ kiekio spalvoto, ½  kiekio  baltos spalvos, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- sudėtis: ne mažiau kaip 95 proc. celiuliozės;

- skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;

- popieriaus lapo masė 60  1 g/m2;

- atlaikantis  ne mažiau 7 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;

- atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

- atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pailgėjimas ne mažiau 10 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- plyšimo stiprumas ne mažiau 145 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;

- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;

- lapų išmatavimai 120 x 120 cm;

- pakuotėje 100-150 vnt.

Orientacinis poreikis: 84 000 vnt.

- Popierius, skirtas sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 120 x 120 cm

- sudėtis: 1 lapas – celiuliozė, pastiprinta sintetiniu pluoštu, 1 lapas – 100 proc. sintetinis pluoštas, abu lapai skirtingų spalvų;

- abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- skirti sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;

- išorinis lapas atlaikantis   9 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;

- atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

- atsparumas tempimams: vidinis lapas ne mažiau 1,5 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis),  išorinis lapas ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pailgėjimas ne mažiau 8 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- plyšimo stiprumas: vidinio lapo ne mažiau 150 kPa, išorinio lapo ne mažiau 200 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- lapų išmatavimai 120 x 120 cm;

- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;

- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;

- pakuotėje 100-150 vnt.

Orientacinis poreikis: 147 000 vnt.

- Popierius, skirtas sunkių sterilizuojamų medicininių gaminių pakavimui 150 x 130 cm

- sudėtis: 1 lapas – celiuliozė, pastiprinta sintetiniu pluoštu, 1 lapas – 100 proc. sintetinis pluoštas, abu lapai skirtingų spalvų;

- abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus:

- skirti sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai;

- išorinis lapas atlaikantis   9 kg sterilizuojamos pakuotės svorį;

- atitinka EN 868-2; ISO 11607-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pateikti atitikties reglamentui 2017/745/ES (MDR) sertifikatą arba lygiavertį dokumentą;

- atsparumas tempimams: vidinis lapas ne mažiau 1,5 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis),  išorinis lapas ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pailgėjimas ne mažiau 8 proc. (išilginis) (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- plyšimo stiprumas: vidinio lapo ne mažiau 150 kPa, išorinio lapo ne mažiau 200 kPa (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- lapų išmatavimai 150 x 130 cm;

- tiekiamas sandarioje dviguboje pakuotėje;

- ant pakuotės „CE“ ženklinimas;

- pakuotėje 100-150 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.