TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PARENCHIMINIAM IKS, OKSIGENACIJAI IR SMEGENŲ TEMPERATŪRAI MONITORUOTI KATETERIO RINKINIAMS ĮSIGYTI

- Kateterio rinkiniai parenchiminiam IKS, oksigenacijai ir smegenų temperatūrai monitoruoti:

- rinkinys turi būti skirtas parenchiminiam IKS, PO2 ir temperatūros monitoravimui;

- rinkinį turi sudaryti:

- PTO kateteris;

- dviejų spindžių kateterio tvirtinimo sistema su fiksavimo varžtais;

- kateteris turi būti implantuojamas chirurgiškai varžto pagalba, fiksuojamas prie odos specialiais sparneliais;

- kateteris turi būti poliuretaninis, dengtas titanu arba lygiaverte medžiaga;

- turi būti galimybė atlikti MRT iki 3T aplinkoje (pateikti tai patvirtinančius dokumentus),

- kateterio dydis 5FR, ilgis 55-60 cm;

- kateteris turi būti graduotas ne rečiau kaip kas 1 centimetrą, ir ne rečiau kaip kas 5 cm pateikiama skaitmeninė išraiška įvedimo gyliui kontroliuoti;

- implantuojant kateteris nereikalauja papildomo kalibravimo;

- IKS matavimo diapazonas ne siauriau kaip (- 40 mmHg) – ( + 400 mmHg);

- veikimo principas:

- spaudimo į mikroschemą matavimas;

- mikroschema įmontuota kateterio proksimalinėje dalyje;

- PtiO2 matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 0-200 mmHg;

- rinkinio komponentai supakuoti steriliai (simbolis ant pakuotės).

- komponentai skirti vienkartiniam naudojimui (pažymėta simboliu);

- ant pakuočių pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- tinkamas darbui su Reumedic Datalogger MPR2Log02 monitoriais.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

______________