## Sheet1
|  |  | Gynybos resursų agentūros prie KAM | Gynybos resursų agentūros prie KAM
|  |  | direktorius | direktorius
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | Smūginės bangos terapijos aparatas.
1.1 | Paskirtis: | Skirta raumenų skausmams malšinti ir pagerinti gydomoje vietoje kraujotaką, naudojama ortopedijoje ir fizioterapijoje.
1.2 | Smūginės bangos prietaiso tipas | 2.1. Radialinis; 2.2. Matavimo vienetai: Bar; 2.3. Suspausto oro kompresorinis arba lygiavertis.
1.3 | Smūginės bangos slėgis | 1. Minimalus nuo 0,3 ± 0,2 bar. 2. Maksimalus ne mažiau kaip 5,0 Bar.
1.4 | Smūginės bangos pasikartojimo dažnis | Reguliuojamas parametras. Reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 1 iki 21 Hz ( pageidautina 0,1 Hz žingsniu).
1.5 | Galimybė papildyti antgalių komplektaciją | Stuburo, fascijos ir R-SW aplikatoriaus antgaliai
1.6 | Gydomosios programos įdiegtos į sistemą | Ne mažiau 10
1.7 | Galimybė vartotojui susikurti ir išsaugoti savo programas | Būtina
1.8 | Smūginės bangos terapiniai režimai | Ne mažiau kaip 2 skirtingų tipų veikimo režimai.
1.9 | Valdymas jutiminiu ekranu | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 8 colių; 2. Ekrane pateikiama indikacijų meniu su gydymo pasiūlymais ir anatominėmis poveikio schemomis
1.10 | Aplikatorius | 1. Galia; 2. Pasikartojimo dažnis. 3. Aplikatoriaus rankena turi atlaikyti ne mažiau kaip 2 milijonus smūgių - pageidautina.
1.11 | Komplektacija: | 1. Pagrindinis smūginės bangos prietaisas – 1 vnt. 2. Ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių aplikatoriaus galvutės – ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio. 3. Aplikatoriaus laikiklis ne mažiau kaip – 2 vnt. 4. Gelis vandens pagrindu, Hipoalerginis. ne mažiau - 250 ml, 2 vnt.
1.12 | Maitinimo šaltinis | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz
1.13 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
2 | ELEKTROKOAGULIATORIUS
2.1 | Paskirtis | Chirurginėms procedūroms atlikti.
2.2 | Monopolinis pjovimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Grynasis pjovimas be koaguliacijos efekto, ne mažiau 100%, galia šiuo režimu ne mažiau 300 W, 300 Ω; 1.2 Mišrus pjovimas su koaguliacijos efektu, ne mažiau 50%, galia šiuo režimu ne mažiau 200 W, 300 Ω; 1.3 Pjovimas su stipriu koaguliacijos efektu, ne mažiau 25%, galia ne mažiau 200 W, 300 Ω; 2. Pjovimo režimų aktyvavimas - elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
2.3 | Monopolinis koaguliavimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.2 Nekontaktinė , aukštos įtampos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 500 Ω. 1.3 Delikati, gilesnės skvarbos koaguliacija, galia ne mažiau 120 W, 100 Ω. 2. Koaguliavimo režimų aktyvavimas- elektrinio peilio rankenėle arba kojine pamina. 3. Galingumo kontrolė- dinaminė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
2.4 | Bipolinis rėžimas | 1. Režimai, ne mažiau nei šie: 1.1 Maža galia 1-15 W, 100 Ω (±5%) 1.2 Vidutinė galia 16-40 W, 100 Ω (±5%) 1.3 Didelė galia 45-95 W, 100 Ω (±5%) 2. Dinaminė galios kontrolė 3. Bipolinio rėžimo aktyvavimas- automatinis arba kojine pamina.
2.5 | Bipolinis audinių sulydymas | 1. Pageidautina automatinis. 2. Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu- pageidautina. 3. Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai- pageidautina 4. Maksimalus galingumas/varža- galia ne mažiau 300W arba sistema užtikrinanti iki 7mm kraujagyslių sulydymą. 5. Sulydymo režimo aktyvinimas - sulydymas rankena arba kojine pamina. 6. Galingumo kontrolė- automatinė galios kontrolė, atsižvelgiant į audinių varžą.
2.6 | Neutralaus elektrodo monitoringo sistema ar paciento kontrolės sistema | 1. Neutralaus elektrodo kontakto su audinio paviršiumi stebėjimo sistema- būtina. 2. Neutralaus elektrodo kontakto kokybės stebėjimo sistema, veikianti gamintojo numatytu dažniu, užtikrinančiu saugumą 3. Audinio paviršiaus stebimos varžos intervalas ne siauresnėse ribose- nuo 0 iki 150 Ω 4. Neutralaus elektrodo monitoringo sistemos srovės stipris- < 100 µA RMS (±5%)
2.7 | Išėjimai | 1. Monopolinis, ne mažiau kaip 2 vnt. 2. Bipolinis, ne mažiau kaip 1 vnt. 3. Bipoliniai audinių sulydymui, ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Neutralaus elektrodo, ne mažiau kaip 1 vnt.
2.8 | Automatinis instrumentų atpažinimas ir automatinis nominalios galios parinkimas | Būtina.
2.9 | Ekranas | Ne mažiau 5 colių liečiamas ekranas, arba funkcijos nustatomos jungikliais.
2.10 | Matmenys | Ne didesn i nei 200 mm x 400 mm x 450 mm
2.11 | Svoris | Ne daugiau nei 11 kg
2.12 | Elektrokoaguliatoriaus priedai | 1. Nelimpantis bipolinis pincetas, tiesus 20-22 (±0,5) cm ilgio su 2 (±0,3) mm darbiniais galiukais. Pinceto jungtis tinkanti prietaisui, ne mažiau kaip 3 vnt. 2. Bipolinis kabelis suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis, ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 3. Daugkartinio naudojimo, vienkartinių neutralių elektrodų pajungimo kabelis, suderinamas su siūlomu elektrochirurginiu generatoriumi. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 2 vnt. 4. Neutralūs elektrodai 2 zonų, ne mažiau kaip 100 vnt. 5. Monopolinės rankenėlės su dviem valdymo mygtukais. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 3 m, ne mažiau kaip 5 vnt. 6. Monopoliarinės rankenos vienkartiniai peiliukai 5 (±0,5) cm ilgio, ne mažiau kaip 100 vnt. 7. Bipolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. 8. Monopolinis pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. Visi komplektacijoje pateikiami priedai turi būti viviškai suderinami su siūlomu prietaisu.
2.13 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn.
3 | STOVAS, INFUZIJŲ
3.1 | Pagamintas | Nerūdijančio plieno, ar plieno padengto atsparia korozijai danga. Atsparus dezinfekcijai. Aukštis reguliuojamas ir fiksuojamas mechaniškai.
3.2 | Pagrindas | Su ne mažiau kaip 5 manevringais ratukais. Ratukai dengti guma - pageidautina, mažiausiai 1 iš jų – su stabdžiais (fiksuojami).
3.3 | Kabliai | Su ne mažiau kaip 4 kabliais infuziniam skysčiui pakabinti. Maksimalus svoris vienam kabliui ne mažiau 3 kg.
3.4 | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 110- 210 cm.
3.6 | Komplektacija | 1. Reguliuojamo aukščio dvigubą plastikinio butelio laikiklį ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Padėklas fiksuojamas prie vamzdžio ne mažesnis nei 11 cm x 17 cm. Gylis ne mažiau kaip 5 cm., su stūmimo rankena. Gali būti kai atskirai komplektuojama dalis
3.7 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas