Telšių Žemaitės gimnazija

Chemijos ir fizikos laboratorijų laboratoriniai baldai

Techninė specifikacija

I. Bendrieji reikalavimai

1. Tiekėjo pristatyti baldai turi būti atvežti ir sumontuoti užsakovo nustatytose patalpose. Prieš tai padarant įsipareigojant atvykti į užsakovo vietą ir atlikti papildomus skaičiavimus norint išvengti netikslumų. Baldams statomiems prie sienų taikomas 5% galimas pokytis atlikus matavimus prieš tai informuojant apie tokį esamą poreikį perkančiąją organizaciją ir pasirašius tarpusavio susitarimą.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys techninių reikalavimų atitikimą.

II. Reikalavimai baldams

1. Laboratoriniai baldai turi būti sertifikuoti pagal EN 13150 ir EN 14727 arba lygiaverčių standartų reikalavimus ir išduoti sertifikatai. Baldams pažymėtiems * šie ir žemiau esantys reikalavimai nėra taikomi – jiems taikomi tik techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai.

2. Laboratoriniai baldai turi būti nedegūs, neabsorbuojantys, atsparūs UV spinduliuotei, lengvai valdomi ir apsaugoti nuo korozijos. Baldai turėtų būti pagaminti iš plieno lakštų (stalo rėmai gali būti iš plieninių profilių), galvanizuoti (cinko sluoksnio storis ne mažiau, kaip 2,5 µm), dažyti milteliniu būdu iš abiejų pusių poliuretano laku, kurio sluoksnis 40 µm- 120 µm arba lygiaverte medžiaga.  Spintelės ir spintos turi būti pagamintos tik iš lakštinio metalo – be uždarų profilių. Visi baldai turi būti nudažyti balta arba jai artima spalva, o cokoliai juoda arba jai artima spalva.

3. Poliuretaniniai dažai, dengiantys cinkuoto plieno lakštą, iš kurio pagaminti laboratoriniai baldai (rėmo profiliai, spintelės, multimedijos kolonos, aukštos spintos), turi turėti: bandymo ataskaitą pagal EN 2808:2008 standartą, išduotą akredituotos laboratorijos, patvirtinančią, kad ant cinkuoto lakštinio metalo padengtas poliuretano lako sluoksnis atitinka reikalaujamą storį. Galiojančią gaisrinės reakcijos klasifikaciją, kurios įvertinimas: A2-s1, d0, pagal EN 13501-1 standartą, išduotą įgaliotos, notifikuotos ir akredituotos institucijos.

4. Laboratoriniai baldai turi turėti dokumentą, patvirtinantį cinkuoto metalo lakštų, padengtų poliuretano laku, atsparumo korozijai bandymą pagal EN ISO 9227:2012 arba lygiavertį standartą, kuriame išvaizdos rodikliai RP ir RA pagal EN ISO 10289:2002 turi būti ne blogesni nei 10, o įtrūkimų, lupimosi, rūdžių ir kitų defektų rodikliai pagal EN ISO 4628:2005 – ne blogesni nei 0. Dokumentas, apimantis visus aukščiau nurodytus ar lygiaverčius standartus, turi būti išduotas akredituotos laboratorijos.

5. Laboratorinių spintelių korpusai pagaminti visiškai iš 0,75 mm – 0,8 mm storio lakštinio metalo; kiekviena spintelės sienelė pagaminta iš atskirai, prieš surinkimą poliuretano laku padengto cinkuoto metalo lakšto. Spintelių šoninės sienelės, kurios nesiliečia su kitomis spintelėmis, taip pat iš vidaus dengiamos dvigubu lako sluoksniu. Spintelių ir aukštų spintų šonų storis – 20 mm, siekiant padidinti konstrukcijos standumą, lakštas yra lenkiamas vertikaliai ir horizontaliai. Spintelių ir aukštų spintų galinės sienelės pagamintos iš vientiso lakštinio metalo, tvirtinamos prie korpuso srieginėmis jungtimis ir gali būti nuimamos tam, kad būtų galima aptarnauti inžinerinius tinklus, esančius už spintelių. Durų lankstai su 270° atidarymo kampu, viengubi, išorinės jungties, prispaudžiami, su stabdžiu. Lankstai pagaminti iš korozijai atsparių cinko lydinių, nikeliuoti. Priekinės rankenėlės 200 mm ilgio, atstumas tarp laikomosios dalies ir spintelės priekio – daugiau nei 25 mm. Laikomoji dalis nuo vertikalės pakreipta maždaug 40°, su nuimamu permatomu plastikiniu dangteliu, po kuriuo galima įdėti kortelę su spintelės turinio aprašymu. Kortelės, įdedamos į įstrižą rankenėlės plokštumą ir visiškai pasislepiančios po dangteliu, matmenys: 121 mm x 10 mm. Rankenėlės pagamintos iš vientiso liejinio cinko lydinio, chromuotos.

6. Aptarnavimo celės (angl. “media cell”) sudarytos iš montavimo kolonų, naudojamų medijų, elektros energijos, kompiuterinio tinklo ir kt. tiekimui į laboratorinį stalą, pagamintos tik iš cinkuoto plieno lakštų ir atvirų profilių. Kolonos yra kvadratinio skerspjūvio, 150x150 mm. Kiekvienoje kolonos pusėje (trijose pusėse – jei kolona montuojama prie sienos, keturiose – jei salos tipo kolona) turi būti galimybė montuoti bet kokio tipo komunikacijas (230 V ir 400 V elektros lizdus, dujų vožtuvus, techninių dujų išleidimo taškus, plautuvių čiaupus, vandens išleidimo taškus, kompiuterines jungtis ir kt.). Kolonos plotis ir gylis – 150 mm. Media celės stovinčios ant grindų, aukštis – 1620 mm (virš stalviršio, kiekvienoje iš keturių kolonos pusių sumontuoti du skydeliai). Kolonos visu aukščiu virš stalviršio aprūpintos nuimamais montavimo/apsauginiais skydeliais, tvirtinamais prie visų keturių kolonos pusių. Montavimo ir dangos skydeliai (t. y. skydeliai be įmontuotų komunikacijų) turi šiuos matmenis: 150 mm x 300 mm (montuojami priekinėje kolonos pusėje) ir 120 mm x 300 mm (montuojami kolonos šonuose).

7. Stalų A/C tipo rėmai turi būti pagaminti iš stačiakampio profilio, kurio matmenys ne mažesni kaip 50x25x3 mm, o aukštis turi būti reguliuojamas bent nuo -5 iki +20 mm. Rėmai turi atlaikyti apkrovą ne mažesnę kaip 250 kg/m² (C tipo rėmas) ir 350 kg/m² (A tipo rėmas). Atskirų rėmo modulių jungimas į eilę turi būti atliekamas nedubliuojant bendrųjų konstrukcinių modulių elementų.

8. Laboratorinių baldų stalviršiai (išskyrus mokyklinius stalus) turi būti pagaminti iš fenolinės dervos. Stalviršis turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Atsparumas sausam karščiui, testuotas pagal EN 438 – ne mažiau kaip 4, esant 180 °C

- Atsparumas drėgnam karščiui, testuotas pagal EN 12721 – ne mažiau kaip 4, esant 100 °C

- Atsparumas įbrėžimams, testuotas pagal EN 438 – ne mažiau kaip 4

- Atsparumas spalvos pokyčiui, testuotas pagal ASTM G53-91 (315–400 mm) – ne mažiau kaip 6

- Tamprumo modulis, testuotas pagal ISO 178 – ne mažiau kaip 9000 N/mm²

- Tempimo stipris, testuotas pagal ISO 527-2 – ne mažiau kaip 70 N/mm²

- Lenkimo stipris, testuotas pagal ISO 178 – ne mažiau kaip 100 N/mm²

- Dėl priešgaisrinės saugos priežasčių turi būti klasifikuojami kaip be liepsnos išplitimo, vidutinio dūmų išsiskyrimo, be degių lašų.

- Stalviršis turi būti atsparus cheminiams reagentams – ne mažiau, kaip NaOH 40%, H2SO4 85%, HCl 37% - neturi būti spalvos pakitimų, blizgesio praradimo ar paviršiaus tekstūros pokyčių.

9. Traukos spinta – pagaminta iš 0,7–1 mm storio plieno lakšto (pagrindas iki 2 mm), cinkuoto (cinko sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2,5 µm). Dažai ir spalva – baltos spalvos poliuretano lakas. Pasirinkti traukos spintos elementai (langų rėmai, spoileriai ir dangtis virš lango, valdymo skydelis) – juodos arba lygiavertės spalvos.

10. Traukos spintos langas pagamintas iš apsauginio stiklo su VSG (daugiasluoksniu laminuotu stiklu: stiklas-folija-stiklas) apsauginiu stiklu, kurio storis ne mažesnis, kaip 6,3 mm.

11. Vidinis apšvietimas – ne mažiau, kaip 500 liuksų LED lempos, išdėstytos 300 mm žemiau darbo kameros lubų.

12. Valdymo skydelis turi rodyti ne mažiau, kaip  dabartinę oro srauto per traukos spintos kamerą vertę [m3/h], garsinį ir vaizdinį signalą – per mažas vėdinimas, per didelis vėdinimas, vaizdinį signalą, kai langai yra per aukštai pakelti.

III. Laboratoriniams baldams ir traukos spintai reikalingi dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu

1. Laboratoriniai stalai su nepriklausomos laboratorijos išduotu sertifikatu, patvirtinančiu atitiktį EN 13150 standartui.

2. Nepriklausomos laboratorijos sertifikuotos spintelės, spintelės ir priedai, patvirtinantys atitiktį EN 14727 standartui.

3. Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal EN ISO 9001, ISO 45001, EN ISO 14001 ir EN ISO 50001 arba jiems lygiaverčius standartus.

4. Cinkuotų lakštų (iš kurių pagaminti: stelažai, spintelės, spintelės ir priedai bei priedai, sijos su medijos atramomis), padengtų poliuretano laku, atsparumo korozijai bandymo inertiniame ir rūgštiniame druskos purškime pagal PN-EN ISO 9227: 2012 standartą dokumentas, kuriame visų išbandytų mėginių RP ir RA išvaizdos rodikliai pagal PN-EN ISO 10289:2002 standartą yra ne mažesni kaip 10, o įtrūkimų, lupimosi, rūdijimo ir pūslių susidarymo rodikliai pagal PN-EN ISO 4628:2005 standartą yra ne didesni kaip 0. Šis dokumentas taikomas visiems aukščiau išvardytiems standartams ir jį išduoda akredituota laboratorija.

5. Baldų poliuretano dažų, dengiančių baldus, klasifikacija pagal reakciją į ugnį, kurios klasė yra ne mažesnė kaip A2-s1, d0, pagal EN 13501-1; dokumentas, išduotas įgaliotos, notifikuotos ir akredituotos įstaigos.

6. Akredituotos laboratorijos išduota bandymų ataskaita pagal PN EN 2808: 2008 standartą, patvirtinanti ant cinkuotos skardos užteptos poliuretano miltelių dažų dangos storį.

7. Bendrojo naudojimo traukos spintos, nepriklausomos laboratorijos išduotas sertifikatas, patvirtinantis atitiktį EN 14175.

8. Traukos spintos su nepriklausomos laboratorijos išduotu sertifikatu, patvirtinančiu atitiktį Direktyvai 2014/30/ES (elektromagnetinis suderinamumas).

9. Traukos spintos su nepriklausomos laboratorijos išduotu sertifikatu, patvirtinančiu atitiktį Direktyvai 2014/35/ES (žema įtampa).

10. Traukos spintos su nepriklausomos laboratorijos išduotu sertifikatu, patvirtinančiu atitiktį Direktyvai 2006/42/ES (mašinos).

11. Traukos spintos su CE atitikties deklaracijomis.

IV. Aplinkos apsaugos reikalavimai (tikrinami Sutarties vykdymo metu)

1.  Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktu ir 2 priedo VII skyriaus 7 punktu.

Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai baldams:

1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

1.1. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:

1.1.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

1.1.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

1.2. Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius 2 punkto „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

1.2.1.  Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

1.2.2. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

1.2.3. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus.

1.3. Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turės pateikti prekių pristatymo metu.

1.4. Tiekėjui sutarties projekte yra numatytos sankcijos už šių aplinkos apsaugos reikalavimų nesilaikymą. Aplinkos apsaugos reikalavimai tikrinami sutarties vykdymo metu. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai:

1) Prekių priėmimo perdavimo–aktas;

2) Minimalių aplinkos apsaugos kriterijų atitiktį įrodantys dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos 4 skyriuje.

1.5. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

PREKIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Perkamas kiekis, vnt. | Reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (gamintojas, siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1 | Laboratorinė sala - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 5400x1500x900, ±20mm. - Turi būti atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. mažos kriauklės pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, išmatavimai 290 x 120 x165 mm, ±20mm. Prie kiekvienos iš kriauklių turi būti į stalviršį integruotas vandens maišytuvas. - Rėmas A arba C tipo - Virš salos turi būti ne mažiau, kaip 2 vnt. aptarnavimo blokai (nuo lubų): Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 1200 x 200 x 350 mm, ±20mm: Kiekviename iš blokų turi būti ne mažiau, kaip 4 skydeliai su 3 elektros lizdais 230 V ir ne žemesnės, kaip IP 44 apsaugos klasės | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 2. | 2 | Laboratorinis demonstracinis stalas - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1850x600x900, ±20mm. - Turi būti atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Rėmas A arba C tipo - Stalviršyje turi būti įmontuoti ne mažiau, kaip 3 elektros lizdai 230 V ir ne žemesnės, kaip IP 44 apsaugos klasės - Po apačia turi būti mobili spintelė su ratukais, su vienomis durimis, stalčiumi, užrakinama. Išmatavimai (plotis x aukštis): 450x 740 mm, ±20mm | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 3. | 1 | Laboratorinė plovimo stotelė - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 900x600x900, ±20mm. - Turi būti chemijai atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Po apačia turi būti instaliacinė spintelė su dviem uždaromomis durelėmis. - Turi būti 1 x PP (polipropileno) arba lygiavertės medžiagos kriauklė, išmatavimai 320 x 320 x 195 mm, ±20mm. - Turi būti 1 x šalto/karšto vandens maišytuvas, dengtas PP danga arba lygiaverte danga. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 4. | 2 | Laboratorinis sieninis stalas - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 6000x600x900, ±20mm. - Chemijai atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Rėmas A arba C tipo. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 5. | 29 | Aukšta kėdė su kojų lanku* - Sėdynė turi būti pagaminta iš 100% perdirbamo polipropileno arba lygiavertės medžiagos. - Sėdynė turi būti dvigubos struktūros, sukurianti oro pagalvėlės efektą. - Sėdynės tvirtinimas turi būti integruotas į pačią sėdynę ir uždengtas. - Atlošas privalo turėti angą. - Atlošas suformuotas taip, jog ant kėdės galima sėdėti ir atbulomis. - Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau, kaip 8 skirtingų spalvų. (Perkančioji organizacija kėdžių spalvas nurodys sutarties pasirašymo metu). - Atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – 430 x 480x425 mm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. - Kėdė turi būti pasukama su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir padengtu milteliniu būdu. Turi būti kojų lankas. - Aukštis turi būti reguliuojamas juoda dujine spyruokle. - Komplektuojama su ratukais kietoms grindims. - Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresniame diapazone, kaip nuo 51 iki 75 cm. - Kėdės turi būti sertifikuotos ne mažiau kaip pagal GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, metalinės ir plastikinės dalys) sertifikatus. Privaloma pateikti sertifikatus kartu su pasiūlymu. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 6. | 10 | Dviviečiai mokinių stalai* - Stalviršio dydis (ilgis x plotis mm) 1300x500 mm, ±20mm. - Stalo kojos: plieninės, T formos su papildomu skersiniu tarp šoninių kojų. - Kojų aukštis turi būti reguliuojamas ne prastesniame diapazone nei 590-820 mm su 5 pakopomis. - Aukščiui reguliuoti naudojamas „Allen“ tipo raktas arba lygiavertis. - Kojos turi būti dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais arba lygiaverčiu metodu. - Stalviršis: Ne mažiau nei 16 mm storio pagamintas pagal termodinaminę technologiją. Turi būti pagamintas iš buko drožlių medienos su apvalintais kraštais ir kampais. - Stalviršio atsparumo klasė ne prastesnė nei IC3 pagal DIN EN 13329. - Stalviršis sertifikuotas pagal DIN EN 438-2 ir DIN68861. Privaloma pateikti sertifikatus kartu su pasiūlymu. - Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 „Auksiniu“ standartu ar lygiaverčiu arba aukštesniu. Privaloma pateikti sertifikatus kartu su pasiūlymu. - Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Privaloma pateikti sertifikatus kartu su pasiūlymu. - Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. Privaloma pateikti dokumentą kartu su pasiūlymu. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 7. | 1 | Laboratorinis demonstracinis stalas - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 1850x600x900, ±20mm. - Turi būti atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Rėmas A arba C tipo. - Stalviršyje turi būti įmontuoti ne mažiau, kaip 3 elektros lizdai 230 V ir ne žemesnės, kaip IP 44 apsaugos klasės. - Po apačia turi būti mobili spintelė su ratukais, su vienomis durimis, stalčiumi, užrakinama. Išmatavimai (plotis x aukštis): 450 x 740 mm, ±20mm. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 8. | 1 | Laboratorinis sieninis stalas - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 4500x600x750, ±20mm. - Turi būti chemijai atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Rėmas A arba C tipo. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 9. | 1 | Laboratorinis plovimo stotelė - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 600x600x900, ±20mm. - Turi būti chemijai atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Po apačia turi būti instaliacinė spintelė su dviem uždaromomis durelėmis. - Turi būti 1 x PP (polipropileno) arba lygiavertės medžiagos kriauklė, išmatavimai 320 x 320 x 195 mm, ±20mm. - Turi būti 1 x šalto/karšto vandens maišytuvas, dengtas PP danga arba lygiaverte danga. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 10. | 26 | Mokinio kėdė* - Kėdė turi būti iš dviejų dalių: sėdynė iš pilnai perdirbamo, dvigubos sienelės struktūruoto polipropileno ir metalinių Z formos kojų. - Metalinių kojų diametras turi būti ne mažesnis nei 22 mm. Kojos turi būti dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais. - Koja turi būti vientisa, t. y. forma padaryta sulenkus metalo vamzdį 5 kartus. Kojų pagrindas padengtas plastiku. - Turi būti skylė nugarinėje kėdės dalyje (patogiam kėdės pakėlimui viena ranka). - Kėdės dydį turi būti galimybė rinktis iš 6 skirtingų dydžių pagal DIN EN 1729 standartą. - Produktas turi atitikti BIFMA e3 – 2019 baldų tvarumo standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį. Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 „Auksiniu“ standartu arba aukštesniu. Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. Privaloma pateikti sertifikatus kartu su pasiūlymu. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 11. | 1 | Laboratorinė sala - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 2400x1350x900, ±20mm. - Turi būti chemijai atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Rėmas A arba C tipo. - 1200 mm, ±20mm pločio medijos kolona, ​​stovinti ant kambario grindų, su savo išlygintomis kojelėmis; kolonos turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno lakšto ir dažytos poliuretanu; kiekvienoje iš 4 kolonos šonų turi būti įrengti užspaudžiami skydeliai medijos įrenginiams; skydelis turi būti su elektros lizdais, turinčiais galinį gaubtą ir CE ženklą, prie stalo turi būti prijungtas GST tipo kištukais; tarp kolonų lentynos, kurių storis ne mažesnis kaip 25 mm, pagamintos iš cinkuoto plieno lakšto (šonai, priekis ir apačia) ir grūdinto stiklo (viršutinis paviršius): ne mažiau, kaip 1 x montavimo kolona 150 x 150 mm, aukštis 1620 mm, ±20mm; ne mažiau, kaip 1 x lentyna 900 x 150 mm (fiksuota 1320 mm aukštyje), ±20mm; ne mažiau, kaip 1 x lentyna 900 x 300 mm (fiksuota 1620 mm aukštyje), ±20mm; ne mažiau, kaip 1 x montavimo kolona 150 x 300 mm, aukštis 1620 mm, ±20mm; ne mažiau, kaip 4 x skydelis su 3 lizdais, el. 230V IP 44. - 1200 mm, ±20mm pločio medijos kolona, ​​stovinti ant kambario grindų, su savo išlygintomis kojelėmis; kolonos turi būti pagamintos iš cinkuoto plieno lakšto ir dažytos poliuretanu; kiekvienoje iš 4 kolonos šonų turi būti įrengti užspaudžiami skydeliai medijos įrenginiams; skydelis turi būti su elektros lizdais, turinčiais galinį gaubtą ir CE ženklą, prie stalo turi būti prijungtas GST tipo kištukais; tarp kolonų lentynos, kurių storis ne mažesnis kaip 25 mm, pagamintos iš cinkuoto plieno lakšto (šonai, priekis ir apačia) ir grūdinto stiklo (viršutinis paviršius): ne mažiau, kaip 1 x lentyna 900 x 150 mm (fiksuota 1320 mm aukštyje), ±20mm; ne mažiau, kaip 1 x lentyna 900 x 300 mm (fiksuota 1620 mm aukštyje), ±20mm; ne mažiau, kaip 1 x montavimo kolona 150 x 300 mm, (aukštis 1620 mm ), ±20mm; ne mažiau, kaip 2 x skydelis su 3 lizdais, el. 230V IP 44. Viršuje turi būti ne mažiau, kaip 4 vnt. ištraukimo rankovių, kurių diametras 100 mm, ±5mm; tvirtinimas tūri būti prie lubų. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 12. | 1 | Laboratorinis sieninis stalas su pakabinamomis spintelėmis - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) : 5120x750x900, ±20mm. - Chemijai atsparus stalviršis (žr. reikalavimai baldams 8 punktas). - Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. mažos kriauklės pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos, išmatavimai 290 x 120 x165 mm, ±20mm. Prie kiekvienos iš kriauklių turi būti į stalviršį integruotas vandens maišytuvas. - Rėmas A arba C tipo. - Virš stalo turi būti pakabinamos sieninės spintelės: Ne mažiau, kaip 3 vnt. spintelė, išmatavimai 1200 x 630 mm, ±20mm, turi būti su dvejomis durimis ir lentyna; Ne mažiau, kaip 1 vnt. spintelė, išmatavimai 1500 x 630 mm, ±20mm, turi būti su dvejomis durimis ir lentyna. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 13. | 1 | Laboratorinė traukos spinta - Išoriniai matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1200x900x2550 mm, ±20mm. - Darbinės kameros matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1100x800x1500 mm, ±20mm - Stalviršis iš keramikos ir jos storis visame plokščiosios dalies paviršiuje turi būti 28 +/- 2 mm (plonesnės plokštės su briaunomis nenaudojamos), o iškilus kraštas – 35 +/- 2 mm. Keramikos kietumas pagal Moso skalę: 7, vidutinis įgeriamumas ne didesnis kaip 5 %, tūrinis tankis 2,17 g/cm3, vidutinis atviras poringumas 10,1 %, lenkimo stipris ne mažesnis kaip 44 MPa, linijinis plėtimasis ne didesnis kaip 0,7 % 25–1200 laipsnių Celsijaus diapazone, gniuždymo stipris ne mažesnis kaip 130 MPa (mažiausiai 10 mėginių vidurkis), švino ir kadmio emisija mažesnė kaip 0,0005 mg/dm2 – šie parametrai turi būti patvirtinti akredituotos laboratorijos bandymų ataskaita. - Spintos konstrukcija atspari korozijai ir chemikalams, nedegi, pagaminta iš 0,7 mm - 1 mm storio plieno lakšto (pagrindas iki 2 mm), cinkuota (cinko sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2,5 µm), iš abiejų pusių padengta milteliniu būdu poliuretano laku (lako sluoksnio storis 40 µm - 120 µm). - Ventiliacija turi būti tiesiai per stogą, be dvigubos sienelės. - Turi būti ne mažiau, kaip viena kriauklė ir vienas kranas. (vientisa keramika, išdėstyta palei dešinę darbinės kameros sienelę). Virš kriauklės snapelis išeina iš dešinės darbinės kameros šoninės sienelės ne toliau kaip 400 mm. Nuo stalviršio priekinio krašto. - Turi būti ne mažiau, kaip 3 el. lizdai. - Turi būti lempa. - Turi būti oro monitoringo sistema. - Turi būti rankiniu būdu valdomas priekinis langas. - Po apačia turi būti spintelė, kurios plotis 900 mm, ±20mm. Skirta laikyti neagresyvius cheminius reagentus. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |
| 14. | 17 | Aukšta kėdė su kojų lanku* - Sėdynė turi būti pagaminta iš 100% perdirbamo polipropileno arba lygiavertės medžiagos. - Sėdynė turi būti dvigubos struktūros, sukurianti oro pagalvėlės efektą. - Sėdynės tvirtinimas turi būti integruotas į pačią sėdynę ir uždengtas. - Atlošas privalo turėti angą. - Atlošas suformuotas taip, jog ant kėdės galima sudėti ir atbulomis. - Turi būti galimybė rinktis iš ne mažiau, kaip 8 skirtingų spalvų. (perkančioji organizacija kėdžių spalvas nurodys sutarties pasirašymo metu). - Atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – 430 x 480x425 mm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. - Kėdė turi būti pasukama su penkių žvaigždžių kryžminiu pagrindu, pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir padengtu milteliniu būdu. Turi būti kojų lankas. - Aukštis turi būti reguliuojamas juoda dujine spyruokle. - Komplektuojama su ratukais kietoms grindims. - Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas ne siauresniame diapazone, kaip nuo 51 iki 75 cm. Privaloma pateikti sertifikatus kartu su pasiūlymu. | Gamintojas:____________________________ Siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas: |