AUTOMATIZUOTA ULTRAGARSINĖ KRŪTŲ TYRIMŲ SISTEMA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nuoroda į pateiktus techninių charakteristikų aprašymus anglų arba lietuvių kalba (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistema skirta automatizuotam krūtų ultragarso tyrimui | Nurodyti gamintoją, modelį |  |  |
| 2. | Sistemos architektūra | - Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; - Pilnai skaitmeninė sistema. |  |  |
| 3. | Sistemos valdymas | Lietimui jautrus ≥ 40 cm ekranas sistemos funkcijų valdymui |  |  |
| 4. | Tūrinis tomografinis duomenų registravimas | Būtina, su galimybe rekonstruoti: 1. Transversalias projekcijas; 2. Koronarines (frontalines) projekcijas. |  |  |
| 5. | Tyrimas turi būti atliekamas automatiniu režimu, minimizuojant operatoriaus veiksmų skaičių. | Būtina, su realaus laiko skenavimo plokštumos atvaizdavimu |  |  |
| 6. | Automatizuotas ultragarso daviklio prispaudimas tyrimo metu | Ne mažiau kaip trijų pasirenkamų lygių. Prispaudimo jėgos ribos ne blogiau kaip nuo 2,5 iki 9 kg |  |  |
| 7. | Vieno tūrinio skenavimo trukmė | Ne daugiau kaip 40 sek. |  |  |
| 8. | Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų) | Būtina |  |  |
| 8.1 | Specializuota vaizdo apdorojimo programinė įranga | Apimanti: - Spenelio šešėlio kompensavimą; - Krūtinės ląstos sienos aptikimą; - Krūties ribų nustatymą; - Vaizdo anotavimo priemones randams, čiuopiamiems dariniams žymėti. |  |  |
| 9. | Reikalavimai ultragarsiniam davikliui |  |  |  |
| 9.1 | Integruotas automatiniam krūties skenavimui skirtas plataus paviršiaus atvirkštinio verstumo konveksinis daviklis | Būtina |  |  |
| 9.2 | Aktyvaus skenavimo paviršiaus ilgis | Ne mažesnis kaip 15 cm |  |  |
| 9.3 | Darbinis dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 6 iki 15 MHz |  |  |
| 9.4 | Maksimalus skenavimo gylis | Ne mažiau kaip 6 cm |  |  |
| 9.5 | Elementų kiekis | Ne mažiau kaip 750 |  |  |
| 10. | Pacientų duomenų apsauga | Ne blogesnis negu AES 256 šifravimas |  |  |
| 11. | Vaizdų peržiūra ir analizė |  |  |  |
| 11.1 | Darbo stotis tyrimų peržiūrai ir analizei | Būtina |  |  |
| 11.2 | Peržiūros programinė įranga turi leisti vienu metu matyti kelias projekcijas | Būtina |  |  |
| 11.3 | Turi būti galimybė atlikti matavimus, žymėti radinius ir kurti ataskaitas | Būtina |  |  |
| 11.4 | Turi būti galimybė palyginti skirtingų tyrimų duomenis | Būtina |  |  |
| 11.5 | Turi būti galimybė peržiūrėti visą 3D tūrį sluoksnis po sluoksnio | Būtina |  |  |
| 11.6 | Kelių sluoksnių peržiūros režimas | Ne mažiau kaip 12 vaizdų. |  |  |
| 11.7 | Galimybė keisti sluoksnio pjūvio storį | Būtina, ne mažiau kaip nuo 0,5 iki 10 mm |  |  |
| 11.8 | Integracijos galimybė su mamografijos vaizdų peržiūros darbo stotimi SenoIris | Būtina |  |  |
| 12. | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga | 1. Informacijos perdavimo DICOM Store/Send 2. Atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist |  |  |
| 13. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI jungtis arba Display Port; 3. USB jungtis. |  |  |
| 14. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba lygiaverčio dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos prekės atitinka ES direktyvų reikalavimus) kopiją |  |  |
| 15. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija |  |  |

Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų X priede. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

*Pastaba. Esant poreikiui Perkančioji organizacija gali paprašyti galimo laimėtojo pateikti dokumentus (VPĮ 51 str. 12 d.), pagrindžiančius užpildytoje deklaracijoje (6 priedas) pateiktos informacijos teisingumą.

3. Perkančioji organizacija laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis atitinka VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 1 ir  2 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje (taikoma 1 pirkimo dalies prekėms, kurių BVPŽ kodai yra: 48000000-Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos, 31154000-Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai).

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.

4. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, jei jis, jo subtiekėjas (-ai) ar ūkio subjektas (-ai), kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys atitinka VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje nustatytas sąlygas. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

5. Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės gali kelti grėsmes nacionaliniam saugumui, jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją. Perkančioji organizacija iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytą dokumentą.

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus (taikoma 1 pirkimo dalies prekėms, kurių BVPŽ kodai yra: 48000000-Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos, 31154000-Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai).

Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.