TSD-203, VPP-23

Šaldančios centrifugos su priedais techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekranas | 1. LED arba LCD, arba lygiavertis. 2. Ekrane vienu metu rodomi parametrai: laikmatis, centrifugavimo jėga ir/arba greitis, kameros temperatūra. |  |
| 2. | Veikimo laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 min. |  |
| 3. | Centrifugavimo programų atmintis | Ne mažiau kaip 10 programų |  |
| 4. | Šaldymo funkcija | Centrifugoje yra instaliuota šaldymo funkcija |  |
| 5. | Laiko skaičiavimo nuo pasiekto greičio funkcija | Laiko skaičiavimas nuo pasiekto nustatyto greičio. |  |
| 6. | Temperatūros palaikymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Temperatūros palaikymas mėginių kameroje nuo −9 °C iki +40 °C |  |
| 7. | Centrifugavimo jėga (RCF) | Centrifugos: ≥ 20 500 ×g |  |
| 8. | Maksimalus greitis | Centrifugos: ≥ 14 000 aps./min. |  |
| 9. | Minimalus greitis | Ne daugiau nei 300 aps./min |  |
| 10. | Triukšmingumas | ≤ 60 dB |  |
| 11. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 12. | Komplektacija | Centrifuga komplektuojama su svyruojančio tipo rotoriumi mėgintuvėlių centrifugavimui. |  |
| 13. | Reikalavimai rotoriui | 1. Rotorius svyruojančio tipo (angl. swing-out). 2. Rotoriaus keitimas – nenaudojant papildomų įrankių. 3. Rotorius – skirtas darbui su keičiamais adapteriais (įdėklais) skirtingų tipų mėgintuvėliams. 4. Su siūlomu rotoriumi išcentrinė jėga ≥ 3200 × g. 5. Su siūlomu rotoriumi maksimalus greitis ≥ 4500 aps./min. |  |
| 14. | Adapteriai (įdėklai) | 1. Komplekte – šie adapteriai (įdėklai): 1.1. Adapteris (įdėklas) kraujo mėgintuvėliams – įdėklo talpa ne mažiau kaip 6 vnt. mėgintuvėlių; (tinkamas centrifuguoti mėgintuvėlius, kurių matmenys: tūris 2–5 ml, skersmuo 13 mm, aukštis 75 mm.) – 4 vnt. 1.2. Adapteris (įdėklas) „Falcon“ tipo mėgintuvėliams – įdėklo talpa ne mažiau kaip 4 vnt. mėgintuvėlių; (tinkamas centrifuguoti mėgintuvėlius, kurių matmenys: tūris 15 ml, skersmuo 17 mm, aukštis 120 mm, kūgio formos dugnu) – 4vnt. 2. Adapteriai (įdėklai) – tinkami naudoti su siūlomu svyruojančio tipo rotoriumi. |  |
| 15. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 18. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.