
TSD-210, VPP-64
Oksigenatorių, skirtų kardiochirurginėms operacijoms techninė specifikacija 
(orientacinis kiekis 2400 vnt.)
	Eilės

Nr.
	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos
	Siūlomos techninės charakteristikos

	1.
	Aukšto biosuderinamumo oksigenatoriai suaugusiems, skirti prailgintos trukmės perfuzijoms, atliekant širdies operacijas dirbtinės kraujo apytakos sąlygomis
	

	1.1.
	Maksimali kraujotaka turi būti ne mažiau kaip 6 l/min
	

	1.2.
	Oksigenatorius turi būti membraninis (kapiliarinis)
	

	1.3.
	Turi būti integruotas šilumos keitiklis
	

	1.4.
	Veninio-kardiotominio rezervuaro tūris turi būti ≥ 4 l
	

	1.5.
	Veninių magistralių vidinis diametras turi būti 1/2"
	

	1.6.
	Statinis užpildymo tūris turi būti ne daugiau kaip 260 ml
	

	1.7.
	Darbinis dinaminis tūris turi būti ne daugiau kaip 520 ml
	

	1.8.
	Minimalus darbinis tūris ne daugiau kaip 210 ml
	

	1.9.
	Oksigenatoriaus membranos paviršiaus plotas ne daugiau kaip 2,5 m2
	

	1.10.
	O2 perdavimas prie 7 l/min ne mažiau kaip 390 ml/min
	

	1.11.
	CO2 šalinimas prie 7 l/min ne mažiau kaip 280 ml/min
	

	1.12.
	Kontaktuojančios su krauju dalys turi būti padengtos kraujo baltymus ir ląsteles atstumiančia medžiaga (aukštas biosuderinamumas)
	

	1.13.
	Oksigenatorius gali dirbti su vakuuminiu drenažu, vakuumo lygiui talpykloje neviršijant -50 mmHg
	

	1.14.
	Oksigenatoriaus komplekte esančios magistralės turi būti pagamintos pagal pridedamą brėžinį (1 priedas)
	

	1.15.
	Oksigenatoriaus komplektacijoje turi būti pateikti:

a) vienkartinis lygio daviklio laikiklis, skirtas DKA aparato S5 lygio davikliui tvirtinti prie kardiotominio rezervuaro – 1 vnt.;
b) vienkartiniai gaubteliai (membranos), skirti invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklio Medex MX960 prijungimui – 2 vnt.
c) tiesi pereinamoji jungtis 3/8" - 1/4", turinti atšaką su standartine luer-lock jungtimi kranelio pajungimui, pateikiama atskiroje sterilioje pakuotėje – 1 vnt.
	


Pastabos, papildomi  reikalavimai:
1. Vamzdynas ir oksigenatorius su rezervuaru turi būti komplektuojami atskirai ir tiekiami atskirose pakuotėse.
2. Būtinas siūlomų prekių žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). 
PAGE  
1

