TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – VU Pažangiųjų šviesos technologijų ekscelencijos centras. Projekto Nr. S-A-UEI-23-6.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – femtosekundinis osciliatorius su pristatymu (toliau – prekė(-ės)).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

- Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223 Vilnius.

- Prekių apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Femtosekundinis osciliatorius | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių apimtys ir (ar) kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.5.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas: Femtosekundinis osciliatorius. Kiekis – 1 vnt. |  |  |  |
| 1. | Nurodyti konkretų gamintojo modelį, tipą (jei taikoma) | Būtina | (Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelį, tipą) |
| 2. | Spinduliuotės bangos ilgis | Centrinis bangos ilgis turi būti šiose ribose: 1010 - 1060 nm |  |
| 3. | Impulsų pasikartojimo dažnis | Fiksuotas šiose ribose: 75 MHz – 80 MHz |  |
| 4. | Vidutinė išvadinė galia | Šiose ribose: 8 – 9 W |  |
| 5. | Osciliatoriaus impulsų trukmė (FWHM aproksimuojant Gauso arba sech2 funkcija) | Ne daugiau kaip 120 fs |  |
| 6. | Impulso energija | 100 nJ |  |
| 7. | Ilgalaikis galios stabilumas (100 val.) | ≤ 0.5% |  |
| 8. | Pluošto kokybės parametras M2 | ne didesnis nei 1.2 |  |
| 9. | Pluošto pozicijos nuokrypis | < 10 μrad/°C |  |
| 10. | Spinduliuotės poliarizacija | Tiesinė, poliarizacijos kontrastas – ne mažesnis kaip 100:1 |  |
| 11. | SMA arba BNC (arba lygiavertės) išvadas osciliatoriaus impulsų voros stebėjimui | Būtina |  |
| 12. | Osciliatorius paruoštas maitinimui iš 230±10V, 50 Hz vienos fazės kintamos įtampos tinklo | Būtina |  |
| 13. | Maitinimo blokas | Turi būti pridėtas |  |
| 14. | Aušintuvas | Turi būti pridėtas |  |
| 15. | Garantinis terminas* | Garantinis terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėn., bet ne trumpesnis nei gamintojo nustatytas standartinis garantinis laikotarpis tokiai įrangai. | [Pasirinkite] [Nurodyti tiekėjo siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais] Pasiūlymo pateikimo metu deklaruojamas parametro atitikimas, papildomų techninių dokumentų pateikti nereikalaujama |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nurodyti pirkimo sąlygų 3 priede „Sutarties projektas“.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.