## 3dalis
3 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS ELEKTROLITŲ TYRIMŲ AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI
3.1. Reagentai bei papildomos priemonės elektrolitų tyrimų sistemos analizatoriui (1vnt.) (įsigyjamam panaudos būdu) (...........................................)
(Analizatoriaus pavadinimas)
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. 2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų(atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam visų tyrimų skaičiui per 30 mėnesių atlikti (kokybės kontrolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį). 3. Reagentai ir papildomos medžiagos/ priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu. 4. Siūlomi reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti originalios, skirtos tiekėjo siūlomam analizatoriui (kartu su pasiūlimu pateikti gamintojo patvirtinimą). 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje:gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus prietaisų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius,pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf) formatu su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 5. Kartu su reagentais turi būti pateikiama lietuvių ir originalo kalbomis naudojimo instrukcijos ir saugos duomenų lapai. 6. PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui. 7. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai). 8. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. 9. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu. 10. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą(jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis)bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą, 11. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną. 12. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 30 mėn. (kokybės kontolės tyrimai įskaičiuoti į tyrimų kiekį) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | K+, Na+, Cl-; tyrimas |  | 19000
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
3 pirkimo dalies reagentų suma/ar papildomų priemonių bendra suma EUR: | [7 empty] | 0
PASTABOS:
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI SIŪLOMAM ELEKTROLITŲ TYRIMŲ AUTOMATINIAM SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | [6 empty] | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | 2 | 3 | [6 empty] | 4
1 | Elektrolitų analizatorius su barkodų skaneriu ir integruotu spausdintuvu ir integruotais akumuliatoriais | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/ modelis, gamintojas (pagaminta ne seniau nei 3metai iki pasiūlymų pateikimo dienos)
2 | Mėginys | Serumas, plazma, heparinizuotas bendras kraujas, šlapimas
3 | Matavimo metodas | ISE (Ion Selective Electrode), variacijos koeficientas (CV%) iš serumo mėginių ≤ 1%
4 | Matuojami parametrai | K+, Na+, Cl-; trys analitės vienu tyrimu
5 | Matavimo ribos | iš serumo ir hep.kraujo: Na+ - 25 – 245 mmol/L K+ - 1,0 – 20,0mmol/L Cl- - 25 – 250 mmol/L |  | iš šlapimo: Na+ - 10 – 400 mmol/L K+ - 1,0 – 120,0mmol/L Cl- - 10 – 400 mmol/L
6 | Mėginio kiekis | ≤ 65 µL
7 | Matavimo laikas | ≤ 35 s
8 | Kalibracija | 2 taškų, automatinė ir rankinė
9 | Atmintis | Ne mažiau 1000 paskutinių tyrimų su data ir laiku ir ne mažiau 300 paskutinių kokybės kontrolės duomenų kiekvienam lygiui (ne mažiau 3 lygiai), bei kalibracijos duomenims su paieškos bei spausdinimo funkcija.
10 | Mėginio paėmimas | Įsiurbiamas per įsiurbimo adatą
11 | Kokybės kontrolė | Skysta, paruošta naudoti, kokybės kontrolė (serumas), ne mažiau kaip 3 lygių kiekvienam parametrui, integruotos kokybės kontrolės programa / spausdinamas kok.kontr.rezultatas ir kok.kontrolės ribos/ Ribos ir LOT suvedamos barkodo pagalba.
12 | Reagentai, elektrodai | Vientisas, neardomas pakas (kartridžas). Reagentų kasetėje- integruoti elektrodai, reagentai, kalibratoriai ir atliekų talpa. Reagentų, elektrodų keitimas lengvai atliekamas vartotojo. Reagentų pako galiojimo laikas ne mažiau kaip 6 mėn. Pateikti gamintojo patvirtinimą.
13 | Reagentų, kokybės kontrolės, operatoriaus, paciento ir mėginio duomenų įvedimas | Barkodų skaneris ir rankinis duomenų įvedimas pasirinktinai naudojant skaičius ir raides.
14 | Integruotas vidinis spausdintuvas | Ne mažiau 57mm pločio popieriui, tyrimo rezultatas spausdinamas su normos ribomis kiekvienam parametrui. Rezultato parametras, esant aukščiau arba žemiau nustatytų normos ribų, išskiriamas/pažymimas kita spalva, žvaigždute, rodykle ar pan.
15 | Maitinimas | Tiekėjas privalo pateikti analizatorių su integruotomis baterijomis arba nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (UPS), užtikrinančiu nepertraukiamą analizatoriaus veikimą elektros tiekimo sutrikimų metu ne trumpiau kaip 1 val.,arba prisiimti visą atsakomybę už pasekmes,atsiradusias dėl elektros tiekimo trikdžių,įskaitant (bet tuo neapsiribojant) remonto,duomenų atstatymo ir kitas susijusias išlaidas.
16 | Valdymas | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas (touch-screen). Tyrimo atlikimo metu analizatorius vartotojui ekrane rodo/rekomenduoja tyrimo seką ir atliekamą procedūros eigą.
17 | Darbinė aplinka | Ne siauresnė nei 15 – 35 °C, iki 85% drėgnio.
18 | Elektrolitų ir reagentų monitoringas | Ekrane realiu laiku monitoruojamas tikslus likusių tyrimų kiekis ir reagentų pako galiojimo laikas bei elektrodų būklė.
19 | Analizatoriaus galimybė jungtis į ligoninės HIS/LIS, dvikrypčiu ryšiu. | Būtina
20 | Įranga pažeklinta CE ženklu,turi atitikti IVDD 98/79 EC arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746. | Būtina
Pastaba: . Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos