KLAUSIMYNAS

OPERACINIS STALAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OPERACINIS STALAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Operacinis stalas skirtas paciento padėties fiksavimui ir palaikymui operacijų metu. |  |  |
| 1.1.1. | 1. Stalas mobilus, su 4 stalo pagrinde integruotais (paslėptais) ratukais, pasukamais 360°, kad būtų užtikrintas maksimalus mobilumas; 2. Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus; 3. Elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas; 4. Didžiausia leistina stalo dinaminė darbinė (visose padėtyse) apkrova ne mažiau kaip 250 kg. |  |  |
| 1.1.2. | Reikalavimai stalviršiui: 1. Stalviršis sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų: galvos atrama, nugaros atrama, sėdmenų atrama ir dviejų dalių kojų atrama; 2. Galvos atramos sekcija nuimama; 3. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama; 4. Galvos ir kojų dalis galima sukeiti vietomis; 5. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos; 6. Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje; 7. Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 8. Po stalviršiu ertmė/niša su bėgeliais šonuose (ant kurių pasideda aplikatoriaus laikiklio kraštai), tinkama įstatyti ligoninėje naudojamą specialų aplikatoriaus laikiklį, kurio išmatavimai 400 x 390 x 10 mm. |  |  |
| 1.1.3. | Operacinio stalo ilgis (be papildomų priedų) ≤ 210 cm. |  |  |
| 1.1.4. | Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių) ≥ 50 cm. |  |  |
| 1.1.5. | Reikalavimai čiužiniui: 1. Čiužinio storis 60-90 mm; 2. Čiužinys fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Čiužinys su antipraguliniu efektu; 4. Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams. |  |  |
| 1.1.6. | Stalviršio padėties reguliavimas: 1. Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°; 2. Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 25°; 3. Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –20° iki +20°; 4. Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 700 mm iki 1050 mm; 5. Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –40° iki +70°; 6. Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 90° iki + 10°; 7. Galvinės dalies reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 50° iki +50°; 8. Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ ≥ 210°; 9. Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≤ 100°; 10. Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija; 11. Išilginis stalviršio poslinkis ≥ 340 mm. |  |  |
| 1.1.7. | Operacinio stalo valdymas - elektrinis, atliekamas specialios valdymo rankenos arba valdymo pulto pagalba. |  |  |
| 1.1.8. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai (pateikiami kartu su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo): 1. Atramos rankomas – 2 vnt. 1.1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 1.2. Su rankos fiksavimo diržais; 1.3. Reguliuojamo aukščio; 1.4. Atramos matmenys: ilgis ≥ 600 mm, plotis ≥ 160 mm; 2. Lankas anesteziologo zonos atskyrimui, „L“ formos, reguliuojamo pločio – 1 vnt. 3. Kojų laikikliai - 2 vnt. (pora) 3.1. Bato tipo, su pneumatiniu valdymo mechanizmu; 3.2. Leistinas maksimalus paciento svoris ≥ 220 kg; 3.3. Nukreipimo žemyn/aukštyn reguliavimo ribos nuo ≤ -55° iki ≥ +85°; 3.4. Abdukcijos reguliavimo ribos nuo ≤ -9° iki ≥ +25°. 4. Kojų laikikliai, Goepel tipo, reguliuojamo aukščio ir padėties - 2 vnt. (pora) 5. Infuzinis stovas su ≥ 2 kabliukais, tvirtinamas prie bėgelio - 1 vnt. 6. Urologinis / ginekologinis nerūdijančio plieno indas skysčiams, su išimamu sieteliu, reguliuojamos padėties, tvirtinamas prie bėgelio - 1 vnt. 7. Diržas ligonio fiksavimui prie operacinio stalo – 2 vnt. 8. Galvos atrama/paminkštinimas - gelinis (arba lygiavertės medžiagos), žiedo arba pasagos formos – 1 vnt. 9. Stalo valdymo pultelis, laidinis – 1 vnt. |  |  |
| 1.1.9. | Stalo gale turi būti įrengta spec. niša, skirta aplikatoriaus laikikliui su pagrindo stovu (brachiterapijos procedūroms). Laikiklio išmatavimai ilgis 400 mm +/- 2 mm, plotis 390 mm +/- 2mm, aukštis 100 mm +/- 1 mm |  |  |
| 1.1.10. | Maitinimo šaltinis: 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas;2. Įkraunamas akumuliatorius. |  |  |
| 1.1.11. | Operacinio stalo valymas ir dezinfekcija - operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). |  |  |
| 1.1.12. | Žymėjimas CE ženklu - Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |
| 1.1.13. | Garantinis terminas ≥ 24 mėn. |  |  |