KLAUSIMYNAS

OFTALMOLOGINIS MIKROSKOPAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

OFTALMOLOGINIS MIKROSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | OFTALMOLOGINIS MIKROSKOPAS |  |  |
| 1 | Paskirtis: skirtas akių operacijoms |  |  |
| 2 | Reikalavimai stovui: mobilus, grindinis, su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. |  |  |
| 3 | Valdymo ir kontrolės sąsaja: prisilietimu valdomas grafinis ekranas |  |  |
| 4 | Mikroskopo režimų išsaugojimas: galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 5 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. |  |  |
| 5 | Valdymo perjungimas: galimybė perjungti mikroskopą į rankinį (mechaninį) valdymą, funkcinių sutrikimų atveju |  |  |
| 6 | Valdymas: mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (su kartu komplektuojamu laidu gedimo atvejui) bei rankenų pagalba |  |  |
| 7 | Maksimalus pasiekiamas atstumas: ne mažiau kaip 125 cm (nuo mikroskopo stovo centrinės ašies iki objektyvo centrinės ašies) |  |  |
| 8 | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas: ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
| 9 | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas: ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
| 10 | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį: ne mažiau kaip 270 laipsnių |  |  |
| 11 | Mikroskopo pakėlimo kampas: į priekį ne mažiau nei +90 laipsnių; Atgal ne mažiau nei -15 laipsnių |  |  |
| 12 | Mikroskopas: apochromatiškai koreguota optikos sistema |  |  |
| 13 | Motorizuota didinimo sistema su apochromatine optika: didinimo sritis ne mažiau kaip 1:4 |  |  |
| 14 | Motorizuota fokusavimo sritis: ne mažiau kaip 50 mm |  |  |
| 15 | Mikroskopo bendras didinimas: keičiamas ne mažesniame intervale kaip nuo 3,6x iki 13,6x |  |  |
| 16 | Keičiamo kampo, lankstomas aukštyn, žemyn, binokuliarinis vamzdis: motorizuotas, automatiškai aoverčiantis vaizdą, tinkamas naudoti su gydymo įstaigoje naudojama bekontaktinės vizualizacijos sistema, skirta užpakalinės vitrektomijos operacijoms |  |  |
| 17 | Okuliarai chirurgui: 10x ± 0,5x arba 12.5x ± 0,5x |  |  |
| 18 | Objektyvo lęšis (f): 200 ± 5mm |  |  |
| 19 | XY koordinačių valdymo blokas: Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60mm x 60mm |  |  |
| 20 | „Anuliavimo“ mygtukas: X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį |  |  |
| 21 | Akių dugno reflekso sustiprinimo sistema: integruota raudono akių dugno reflekso sustiprinimo sistema. |  |  |
| 22 | Reikalavimai šviesos šaltiniui: pritaikytas oftalmologinėms operacijoms, šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė; |  |  |
| 23 | Filtrai: filtras arba kitos priemonės įgalinančios perjungti apšvietimo spektrą į analogišką halogeniniam apšvietimui, integruotas UV filtras. |  |  |
| 24 | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas: kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba |  |  |
| 25 | Video kamera: būtina galimybė papildomai ateityje įsigyti:pilnai integruota, be papildomo išorinio šakotuvo; ne blogesnė nei HD skiriamosios gebos |  |  |
| 26 | Ekranas: prisilietimui jautrus, spalvotas, įstrižainė ne mažiau kaip 45 cm, tinkamas naudoti steriliomis sąlygomis |  |  |
| 27 | Montavimas: ant reguliuojamos padėties alkūnės ant mikroskopo stovo |  |  |
| 28 | Kojinio valdymo įrenginys: belaidis kojinio valdymo įrenginys |  |  |
| 29 | Asistento mikroskopas: būtina galimybė ateityje papildomai įsigyti asistento mikroskopą atitinkantį šias sąlygas:pilnai integruotas nesumažinantis šviesos pagrindiniame mikroskope, asistentas turi matyti tos pačios kokybės vaizdą kaip ir chirurgas, turi būti galimybė persukti asistento mikroskopą tiek į dešinę, tiek į kairę pusę pagrindinio (chirurginio) mikroskopo atžvilgiu. |  |  |
| 30 | Įrangos žymėjimas CE ženklu: kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |  |
| 31 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis: ne mažiau 24 mėnesių |  |  |