Techniniai reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Daugiapjūvis rentgeno kompiuterinės tomografijos (KT) aparatas veido-kaklo bei galūnių kaulų-sąnarių-minkštųjų audinių skenavimui |  |  |
| 2. | Kompiuterinio tomografo bazinė skenavimo dalis: |  |  |  |
| 2.1 | Pagrindiniai skenavimo režimai: | - Spiralinis skenavimas; - Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas |  |  |
| 2.2 | Minimalūs pjūvių skaičius, gaunamas iš vieno pasisukimo | ≥ 500 |  |  |
| 2.3 | Aukšta skiriamoji geba, | Tūrinio taško (voxel) dydis ≤ 0,25 mm |  |  |
| 2.4 | Detektoriaus matrica | ≥ (1500 x 1500) elementų |  |  |
| 2.5 | Detektoriaus taško dydis | ≤ 135 µm |  |  |
| 2.6 | Apšvitos režimai | Ne mažiau nei 3: mažos dozės, standartinis, aukštos raiškos |  |  |
| 2.7 | Skenavimo trukmė | ≤ 20 s |  |  |
| 2.8 | Kompiuterinio tomografo angos pacientui diametras | ≤ 45 cm |  |  |
| 2.9 | Tomografo žiedo pasukimo kampo diapazonas | Didesnis nei nuo +10° iki -90° |  |  |
| 2.10 | Galimybė skenuoti vertikalia ašimi (natūrali svorio apkrova) | Būtina |  |  |
| 2.11 | Ekspozicijos trukmės valdymo diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 5 iki 22 s |  |  |
|  | Anatominės programos | Ne mažiau nei čiurnos, pėdos, kelio, rankos pirštų, riešo, dilbio, galvos ir kaklo, veido sinusų |  |  |
| 3. | Rentgeno spindulių šaltinio charakteristikos: |  |  |  |
| 3.1 | Rentgeno šaltinio architektūra | Vieno rentgeno vamzdžio sistema |  |  |
| 3.2 | Įtampos pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 85 iki 95 kV |  |  |
| 3.3 | Anodo srovės (mA) diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 2 iki 10 mA |  |  |
| 3.4 | Spindulių filtrų skaičius | ≥ 2 |  |  |
| 4. | Rentgeno vaizdų rekonstrukcijos sistemos charakteristikos: |  |  |  |
| 4.1 | Vaizdų rekonstrukcijos atlikimas | Vaizdų 2D ir 3D rekonstrukcija |  |  |
| 4.2 | Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti | Būtina |  |  |
| 4.3 | DICOM 3.0 funkcionalumai/protokolai: | - DICOM Storage; - DICOM Query/Retrieve; - DICOM Worklist; - DICOM MPPS; - DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |  |
| 5. | Reikalavimai integruotam kompiuteriui |  |  |  |
| 5.1 | Operatyvioji atmintis | ≥ 32 GB |  |  |
| 5.2 | Kietojo SSD disko talpa | ≥ 512 GB |  |  |
| 5.3 | Operacinė sistema | Windows 11 arba lygiavertė |  |  |
| 5.4 | Jungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą | Prietaisas jungiamas į PACS tinklą pagal DICOM standarto Send, Query ir Retrieve protokolus |  |  |
| 6. | Mobilios sistemos parametrai |  |  |  |
| 6.1 | Gabaritai | Ne didesni nei (IxPxA) 190 x 80 x 170 cm |  |  |
| 6.2 | Svoris | ≤ 380 kg |  |  |
| 6.3 | Mobilumas | Mobili sistema, su ratukais pervežimui |  |  |
| 6.4 | Srovės šaltinis | Vienos fazės 220-240 V |  |  |
| 6.5 | Srovės šaltinio galios poreikis | ≤ 2000 W |  |  |