TSD-198, VPP-8156, VPP-8420, VPP-8421

Elektrodų techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. EEG ir ENMG priemonės.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Vienkartinis adatinis elektrodas (orientacinis kiekis 2000 vnt.) | 1. Adatinis koncentrinis, skirtas raumenų būklės tyrimui elektromiografijos būdu; 2. Sterilus, vienkartinio naudojimo. 3. Elektrodo ilgis 38 mm 2 mm, skersmuo 0,4-0,5 mm; 4. Elektrodas prie elektromiografijos aparato prijungiamas ekranuotu, 100-120 cm ilgio laidu, skirtu daugkartiniam naudojimui, elektrodo sujungimo su kabeliu jungtis be „rakto“ (tikslaus orientavimo nereikalaujantis sujungimas); 5. Darbui su tiekiamais elektrodais turi būti pateikti ir jungiamieji kabeliai (atitinkantys 1 punkto 4 dalies reikalavimus), tinkantys elektrodų prijungimui prie LSMU ligoninėje Kauno klinikose eksploatuojamų elektromiografijos aparatų „Nicolet Viking“. Jungiamieji kabeliai tiekiami nemokamai (įskaičiuoti į elektrodų kainą). Su pirma elektromiografijos elektrodų siunta, nepriklausomai užsakyto kiekio, pateikiami keturi kabeliai, vėliau – ne mažiau kaip po vieną kabelį kiekvieniems 300 vnt. elektrodų. |  |
| - 2. | Vienkartinis elektrodas lipdukas (orientacinis kiekis 20 000 vnt.) | 1. Iš anksto geliuotas (pre-gelled), be metalo, minkštas, plonas, lankstus. 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui. 3. Suderinamas su daugkartinio naudojimo laidais su krokodiliniais gnybtukais. 4. Dydis (20x35) 1 mm 5. Prekės gali būti tiekiamos didesnėmis nei 1 vnt. pakuotėmis, tačiau bendras konkursui siūlomas kiekis turi būti ne mažesnis už nurodytą. (firmos „FIAB“ vienkartiniai elektrodai lipdukai, katalogo nr. F3001ECG arba firmos „Natus Medical Incorporated“ vienkartiniai elektrodai lipdukai, katalogo nr. 101169 arba lygiaverčiai) |  |
| - 3. | Diskinis klijuojamas EEG elektrodas su laidu (orientacinis kiekis 300 vnt) | 1. Tinkantys darbui su encefalografais „Mizar Sirius“, „Schwarzer“, „Micromed“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). 2. Skirti daugkartiniam naudojimui; 3. Elektrai laidžiais klijais klijuojami prie paciento galvos odos; 4. Jungiamojo laido ilgis 150 cm ± 10 cm; 5. Laido jungtis „female“ tipo, 1,5 mm diametro, atitinkanti DIN 42802 standartą (arba lygiavertė); 6. Elektrodą sudaro klijuojamoji dalis ir elektrodo dalis; 7. Klijuojamoji dalis plokščio žiedo formos, 14 ± 0,5 mm diametro, pagaminta iš plastmasės arba lygiavertės medžiagos; 8. Metalinė elektrodo dalis 6 ± 0,5 mm diametro, pagaminta iš specialiu būdu suspaustų ir sukepintų (angl. „sintered“) sidabro ir sidabro chlorido miltelių lydinio (Ag/AgCl) (arba lygiaverčių medžiagų). (Firmos „Schwarzer“ kodas 505015 arba lygiavertis). |  |
| - 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti siūlomos prekės žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

- Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

4.   Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

5.   Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos

6.   1 ir 2 poz. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų  siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

2 pirkimo dalis. Individualūs lipnūs elektrodai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Individualus lipnus elektrodas (orientacinis kiekis 400 vnt.) | 1. Individualus lipnus elektrodas, skirtas elektroterapinėms procedūroms, įskaitant TENS, EMS / NMES. 2. Lankstus pagrindas. 3. Elektrai laidus. 4. Lipnus, su hidrogelio arba lygiaverčiu laidžiu kontaktiniu sluoksniu. 5. Apvalios formos, Ø 32 mm (± 3 mm). 6. Su 2,0 mm (DIN 42802 arba lygiaverčio standarto) lizdine („female“) jungtimi. 7. Skirtas individualiam (vieno paciento) naudojimui. |  |
| - 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti siūlomos prekės žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

2. Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

4.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos

5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų  siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

3 pirkimo dalis. Vakuuminiai elektrodai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Vakuuminis elektrodas (orientacinis kiekis 12 vnt) | 1. Siūlomas vakuuminis elektrodas tinkamas naudoti su gamintojo ,,ITO“ elektrostimuliacijos aparatu ES-5200 su vakuumo moduliu SU 520. (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Skersmuo 80 mm (± 1 mm). 3. Apvalios formos. 4. Pagamintas iš medžiagų, atitinkančių RoHS reikalavimus. 5. Skirtas vakuuminės terapijos procedūroms. 6. Daugkartinio naudojimo. 7. Garantinis laikotarpis ≥ 24 mėn. (gamintojo „ITO“ vakuuminis elektrodas B (S), Ø80, pilkas arba lygiavertis). |  |
| - 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti siūlomos prekės žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

3. Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.

4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.