## Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## I PIRKIMO OBJEKTO DALIS „IŠMANIEJI LAIKRODŽIAI – APYRANKĖS“

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Numatoma įsigyti: išmaniuosius laikrodžius – apyrankes (toliau – prekė).

Įsigytos prekės bus naudojamos pacientų namų aplinkoje ir skirtos nuotoliniam pagrindinių gyvybinių rodiklių (fizinio aktyvumo, širdies ritmo, miego kokybės ir kitų sveikatos rodiklių) fiksavimui. Rodikliai bus automatiškai perduoti į VšĮ Antakalnio poliklinikos suteikiamą internetinę duomenų platformą (toliau – Platforma). Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus pacientų sveikatos rodiklių duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

Įsigyjamos prekės leis: užtikrinti nuolatinį ir objektyvų pacientų sveikatos stebėjimą ne stacionarinėmis sąlygomis; laiku identifikuoti sveikatos būklės pokyčius ar pablogėjimus; skatinti pacientų įsitraukimą į savo sveikatos būklės valdymą; optimizuoti sveikatos priežiūros specialistų darbą, leidžiant jiems priimti sprendimus remiantis realaus laiko duomenimis.

1.2. Prekių kiekis – 300 vnt.

1.3. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: VŠĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, Vilnius, iš anksto sutartu laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val., švenčių išvakarėse – valanda trumpiau, pietų pertrauka: 12:00 – 12:45 val.).

1.4. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų, jeigu prekės su visais jų priklausiniais, priedais ar dokumentais pristatytos laikantis Sutarties nuostatų. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.

1.5. Prekės bus perkamos neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos.

1.6. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis produktas ar metodas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

### 2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

### 2.1. Prekių techniniai parametrai ir reikalaujama charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Išmanieji laikrodžiai – apyrankės |  |
| 1.1. | Prekė turi turėti integracinę sąsają, naudojantis programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API), nuolatiniam automatiniam duomenų apsikeitimui be papildomų vartotojo veiksmų | Būtina |
| 1.2. | Prekė turi turėti Bluetooth sąsają duomenų perdavimui į išmaniuosius įrenginius. Prekė turi būti suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS arba lygiavertėmis | Bluetooth sąsaja. Prekė suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS arba lygiavertėmis |
| 1.3. | Ekrano tipas | OLED arba lygiavertis, skaitmeninis, lietimui jautrus |
| 1.4. | Dirželis ant riešo | Su galimybėmis pritaikyti S/M arba M/L dydžius |
| 1.5. | Įkraunama ličio polimerų baterija | Būtina |
| 1.6. | Veikimo laikas | Ne mažiau kaip 40 val. |
| 1.7. | Atsparumas vandeniui | Ne mažiau 5 ATM (tinka plaukimui) |
| 1.8. | Širdies dažnio ramybės būsenoje matavimas | Būtina |
| 1.9. | Pulso oksimetrijos matavimas (kraujospūdžio deguonies kiekis) visą parą | Būtina |
| 1.10. | Aktyvumo stebėjimo funkcijos: žingsnių skaitiklis, intensyvumo minutės | Būtina |
| 1.11. | Akselerometras | Būtina |
| 1.12. | Pulso oksimetrijos jutiklis | Būtina |
| 1.13. | Laiko aktyvumo stebėjimo duomenys | Būtina |
| 1.14. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

3. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

3.1. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.1 papunktį:

3.1.1. jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas, pateikdamas prekes Pirkėjui, pateikia prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame papunktyje nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda;

3.1.2. Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 val. ir nuo 13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 val. ir nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Jeigu prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

3.2. Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, nustatytiems 3.1.1-3.1.2 papunkčiuose, bus tikrinama prekių pristatymo metu.

_____________

## Pirkimo sąlygų 2.2 priedas „Techninė specifikacija“

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## II PIRKIMO OBJEKTO DALIS „AUTOMATINIAI ŽASTINIAI KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIAI“

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Numatoma įsigyti: automatinius žastinius kraujospūdžio matuoklius (toliau – prekė).

Įsigytos prekės bus naudojamos pacientų namų aplinkoje ir skirtos nuotoliniam pagrindinių gyvybinių rodiklių (arterinio kraujospūdžio ir pulso) fiksavimui. Rodikliai bus automatiškai  perduoti į VšĮ Antakalnio poliklinikos suteikiamą internetinę duomenų platformą (toliau – Platforma). Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus pacientų sveikatos rodiklių duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

Įsigyjamos prekės leis: užtikrinti nuolatinį ir objektyvų pacientų sveikatos stebėjimą ne stacionarinėmis sąlygomis; laiku identifikuoti sveikatos būklės pokyčius ar pablogėjimus; skatinti pacientų įsitraukimą į savo sveikatos būklės valdymą; optimizuoti sveikatos priežiūros specialistų darbą, leidžiant jiems priimti sprendimus remiantis realaus laiko duomenimis.

1.2. Prekių kiekis – 299 vnt.

1.3. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: VŠĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, Vilnius, iš anksto sutartu laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val., švenčių išvakarėse – valanda trumpiau, pietų pertrauka: 12:00 – 12:45 val.).

1.4. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų, jeigu prekės su visais jų priklausiniais, priedais ar dokumentais pristatytos laikantis Sutarties nuostatų. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.

1.5. Prekės bus perkamos neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos.

1.6. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis produktas ar metodas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Prekių techniniai parametrai ir reikalaujama charakteristika:

| Eil Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 2. | Automatiniai žastiniai kraujospūdžio matuokliai |  |
| 2.1. | Prekė turi turėti integracinę sąsają, naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK), nuolatiniam automatiniam duomenų apsikeitimui be papildomų vartotojo veiksmų | Būtina |
| 2.2. | Prekė turi turėti Bluetooth sąsają duomenų perdavimui į išmaniuosius įrenginius. Prekė turi būti suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS arba lygiavertėmis | Bluetooth sąsaja. Prekė suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS arba lygiavertėmis |
| 2.3. | Pulso aritmijų aptikimas | Būtina |
| 2.4. | Kraujospūdžio matuoklis turi turėti funkciją, kuri padeda pasirinkti optimalų oro pripūtimą į manžetę patogesniam paciento kraujospūdžio išmatavimui | Būtina |
| 2.5. | Kraujospūdžio matuoklis po kiekvieno matavimo turi parodyti ekrane indikatorių, jeigu paciento kraujospūdis yra padidėjęs atsižvelgiant į Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) klasifikaciją | Būtina |
| 2.6. | Judesio indikatorius – aptinka rankos judesius matavimo metu | Būtina |
| 2.7. | Datos ir laiko funkcija | Būtina |
| 2.8. | Išsikraunančių baterijų indikatorius | Būtina |
| 2.9. | Galima naudoti su įkraunamomis baterijomis arba iš elektros tinklo | Būtina |
| 2.10. | Kraujospūdžio matavimo ribos | Ne daugiau nei nuo 40 iki ne mažiau nei 260 mmHg |
| 2.11. | Pulso matavimo ribos | Ne daugiau kaip nuo 40 iki ne mažiau nei 180 dūžių per minutę |
| 2.12. | Kraujospūdžio matavimo tikslumas | Ne daugiau nei ±3 mmHg |
| 2.13. | Pulso dažnio tikslumas | Ne daugiau nei ±5 % rodmens vertės |
| 2.14. | Ekranas | LCD ekranas arba lygiavertis su spalviniu kraujospūdžio indikatoriumi |
| 2.15. | Manžetė | Standi, universalaus ilgio bei dydžio, tinka žastui 22–42 cm apimties |
| 2.16. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

3. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

3.1. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.1 papunktį:

3.1.1. jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas, pateikdamas prekes Pirkėjui, pateikia prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame papunktyje nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda;

3.1.2. Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 val. ir nuo 13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 val. ir nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Jeigu prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

3.2. Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, nustatytiems 3.1.1-3.1.2 papunkčiuose, bus tikrinama prekių pristatymo metu.

__________________

## Pirkimo sąlygų 2.3 priedas „Techninė specifikacija“

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## III PIRKIMO OBJEKTO DALIS „MEDICININĖS IŠMANIOSIOS APYRANKĖS“

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

1.1. Numatoma įsigyti: medicinines išmaniąsias apyrankes (toliau – prekė).

Įsigytos prekės bus naudojamos pacientų namų aplinkoje ir skirtos nuotoliniam pagrindinių gyvybinių rodiklių (širdies veiklos, įskaitant širdies ritmo ir kitų kardiologinių parametrų sekimą) fiksavimui. Rodikliai bus automatiškai  perduoti į VšĮ Antakalnio poliklinikos suteikiamą internetinę duomenų platformą (toliau – Platforma). Platforma suteiks galimybę analizuoti surinktus pacientų sveikatos rodiklių duomenis, generuoti ataskaitas, kurti ir valdyti individualius priežiūros planus, bendrauti su pacientais bei gauti įspėjimus apie būklės pokyčius ar nukrypimus nuo plano.

Įsigyjamos prekės leis: užtikrinti nuolatinį ir objektyvų pacientų sveikatos stebėjimą ne stacionarinėmis sąlygomis; laiku identifikuoti sveikatos būklės pokyčius ar pablogėjimus; skatinti pacientų įsitraukimą į savo sveikatos būklės valdymą; optimizuoti sveikatos priežiūros specialistų darbą, leidžiant jiems priimti sprendimus remiantis realaus laiko duomenimis.

1.2. Prekių kiekis – 55 vnt.

1.3. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: VŠĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, Vilnius, iš anksto sutartu laiku (I-IV 8:00 – 17:00 val., V 8:00 – 15:45 val., švenčių išvakarėse – valanda trumpiau, pietų pertrauka: 12:00 – 12:45 val.).

1.4. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų, jeigu prekės su visais jų priklausiniais, priedais ar dokumentais pristatytos laikantis Sutarties nuostatų. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas savo sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas.

1.5. Prekės bus perkamos neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos.

1.6. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis produktas ar metodas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

2. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

2.1. Prekių techniniai parametrai ir reikalaujama charakteristika:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 3. | Medicininės išmaniosios apyrankės |  |
| 3.1. | Prekė turi turėti integracinę sąsają, naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK), nuolatiniam automatiniam duomenų apsikeitimui be papildomų vartotojo veiksmų | Būtina |
| 3.2. | Prekė turi turėti Bluetooth sąsają duomenų perdavimui į išmaniuosius įrenginius. Prekė turi būti suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS arba lygiavertėmis | Bluetooth sąsaja. Prekė suderinama su mobiliosiomis operacinėmis sistemomis Android ir iOS arba lygiavertėmis |
| 3.3. | Dirželis ant riešo | Su galimybėmis pritaikyti S/M arba M/L dydžius |
| 3.4. | PPG (fotopletizmografija) mėginių ėmimas | Būtina |
| 3.5. | Judesių jutiklis | Būtina |
| 3.6. | EKG | Būtina |
| 3.7. | Širdies dažnio (HR) matavimo ribos | Ne daugiau kaip nuo 40 iki ne mažiau kaip 200 bpm |
| 3.8. | Širdies dažnio (HR) matavimo tikslumas | Ne daugiau kaip ±5 bpm |
| 3.9. | RR intervalo ribos | Ne daugiau kaip nuo 300 iki ne mažiau kaip 2000 ms |
| 3.10. | Kraujo deguonies prisotinimo (SpO2) matavimo ribos | Ne daugiau kaip nuo 70 iki ne mažiau kaip 100 % |
| 3.11. | Kraujo deguonies prisotinimo (SpO2) matavimo tikslumas | Ne daugiau kaip ±4 % (išskyrus aukštą judrumą ir žemą perfuziją) |
| 3.12. | Šviesos diodų indikatoriai, pranešantys apie įrenginio būseną (įkrovimą, Bluetooth ryšį, EKG matavimą) | Būtina |
| 3.13. | USB magnetinis įkrovimo laidas | Būtina |
| 3.14. | Baterijos veikimo trukmė | Ne mažiau kaip 40 val. |
| 3.15. | Miego stebėjimas su miego fazių atpažinimu (budrumas, lengvas, gilus, REM) | Būtina |
| 3.16. | Atitinka EU MDR sertifikavimą arba lygiavertį, IEC 60601 standartų arba lygiaverčius reikalavimus | Būtina |
| 3.17. | MDR CE ženklinimas arba lygiavertis | Būtina |
| 3.18. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |

3. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

3.1. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.1 papunktį:

3.1.1. jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas, pateikdamas prekes Pirkėjui, pateikia prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame papunktyje nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda;

3.1.2. Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 val. ir nuo 13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 val. ir nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Jeigu prekes veža kurjerių tarnybos, šis reikalavimas netaikomas. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.

3.2. Prekių atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams, nustatytiems 3.1.1-3.1.2 papunkčiuose, bus tikrinama prekių pristatymo metu.

_____________________