TSD-222, VPP-5465

Angiografijos įrangos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai sistemos darbo režimams | 1. Skaitmeninė impulsinė rentgenoskopija; 2. Skaitmeninė impulsinė rentgenografija; 3. Skaitmeninė atminties angiografija (DSA); 4. Erdvinė rotacinė DSA; 5. Tūrinė kompiuterinė tomografija. |  |
| 2. | Reikalavimai arkai, pritvirtintai prie grindų |  |  |
| 2.1. | Rotaciniai kampai RAO ir LAO galvos padėtyse | 1. RAO ≥ 120 2. LAO ≥ 120 |  |
| 2.2. | Pavertimo kampai CRAN ir CAUD galvos padėtyse | 1. CRAN ≥ 55 2. CAUD ≥ 45 |  |
| 2.3. | Kampinio judėjimo greitis atliekant rotacinius ir pavertimo kampo keitimo judesius | ≥ 25/s |  |
| 2.4. | Kampinio judėjimo greitis atliekant sukimosi angiografiją galvos padėtyje | ≥ 55/s |  |
| 2.5. | Automatinis lanko pozicionavimas | Pagal išsaugotą poziciją |  |
| 2.6. | Motorizuotas automatinis lanko pozicionavimas | Pagal pasirinkto išsaugoto vaizdo projekciją |  |
| 2.7. | C lanko (arkos) gylis | ≥ 90 cm |  |
| 3. | Reikalavimai arkai, pritvirtintai prie lubų |  |  |
| 3.1. | Maksimalus arkos sukimosi kampas neurologinėms intervencinėms procedūroms | ≥ 115° |  |
| 3.2. | Arkos judėjimo greitis palei angiografijos stalą darbo zonoje | ≥ 12 cm/s |  |
| 4. | Reikalavimai rentgeno spindulių detektoriams: |  |  |
| 4.1. | Abu sistemos detektoriai naudoja skaitmeninius vaizdo jutiklius | Būtina. Abu sistemos detektoriai naudoja skaitmeninius vaizdo jutiklius |  |
| 4.2. | Detektoriaus vaizdo jutiklio scintiliatorius | CsI tipo |  |
| 4.3. | Vaizdo jutiklio įrašomo vaizdo toninis gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 4.4. | Reikalavimai priekiniam detektoriui: | 1. Detektoriaus aktyviosios matricos įstrižainė ≥ 48 cm; 2. Vaizdo matricos skiriamoji geba ≥ 4,5 mln. pikselių; 3. Pikselio dydis (žingsnis tarp elementų) - ≤ 160 µm; 4. Detektoriaus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm ≥ 77 %. |  |
| 4.5. | Reikalavimai šoniniam detektoriui: | 1. Detektoriaus Aktyviosios matricos įstrižainė ≥ 39 cm; 2. Vaizdo matricos skiriamoji geba ≥ 2,2 mln. pikselių; 3. Pikselio dydis (žingsnis tarp elementų) - ≤ 184 µm; 4. Detektoriaus kvantinis vaizdo jutiklių efektyvumas (angl. DQE) prie 0 lp/mm ≥ 70 %. |  |
| 5. | Kolimatoriams ir filtrams taikomi reikalavimai: |  |  |
| 5.1. | Spinduliuotės spektro filtrai | Abu rentgeno vamzdžiai turi ≥ 3 skirtingus filtrus spinduliuotės spektro modifikavimui |  |
| 5.2. | Kolimavimo keitimas | Sistema leidžianti keisti kolimavimą nenaudojant rentgeno spindulių |  |
| 5.3. | Galimybė automatiškai ir sinchroniškai pasukti detektorių bei kolimatoriaus bloką, leidžiantį atlikti vaizdo pasukimą | Sistema turi turėti galimybę automatiškai ir sinchroniškai pasukti detektorių bei kolimatoriaus bloką, leidžiantį atlikti vaizdo pasukimą (angl. image rotation). |  |
| 6. | Reikalavimai rentgeno generatoriams: |  |  |
| 6.1. | Aukšto dažnio spindulių generatoriai | Kiekvienam rentgeno vamzdžiui naudojami aukšto dažnio spindulių generatoriai |  |
| 6.2. | Maksimali galia | ≥ 100 kW |  |
| 6.3. | Generuojamas įtampos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 125 kV |  |
| 7. | Reikalavimai rentgeno vamzdžiams: |  |  |
| 7.1. | Židinių skaičius | ≥ 2 |  |
| 7.2. | Mažiausias fokusavimo dydis | ≤ 0,4 mm |  |
| 7.3. | Maksimalus fokusavimo dydis | ≤ 0,9 mm |  |
| 7.4. | Anodo šiluminė talpa | ≥ 5,0 MHU |  |
| 7.5. | Didžiausia anodo šiluminė galia | ≥ 1,5 MHU/min |  |
| 7.6. | Tinklelinis (angl. grid) arba impulsinis srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režime | Būtinas tinklelinis (angl. grid) arba impulsinis srovės pertraukimas skaitmeninės fluoroskopijos režime |  |
| 7.7. | Didžiausia galima vamzdžio srovė fluoroskopijoje | ≥ 200 mA |  |
| 7.8. | Paciento apšvitos matavimas | Kontrolinė paciento apšvitos matavimo sistema |  |
| 8. | Reikalavimai paciento stalui, pritaikytam neurologinėms intervencinėms procedūroms: |  |  |
| 8.1. | Motorizuotas stalviršio judėjimas | Vertikalus, išilginis ir skersinis |  |
| 8.2. | Stalviršio matmenys (ilgis × plotis) | ≥ (225 × 50) cm |  |
| 8.3. | Stalviršio eiga | 1. Išilginio judėjimo eiga ≥ 120 cm; 2. Skersinio judėjimo eiga ≥ 35 cm. |  |
| 8.4. | Pasukimo funkcija | ≥ 240º |  |
| 8.5. | Pavertimo funkcija | ≥ ± 15º |  |
| 8.6. | Maksimali stalo apkrova | ≥ 250 kg |  |
| 8.7. | Išilginis paciento padengimas rentgeno lauku | ≥ 200 cm |  |
| 8.8. | Ekspozicijos valdymas | Belaidžiu ekspozicijos valdymo pedalu |  |
| 8.9. | Stalas komplektuojamas su čiužiniu, reguliuojamais porankiais, paciento tvirtinimo diržais ir lašinės stovu | 1. Čiužinys tinka neurologinėms ir periferinėms angiografijos procedūroms ir yra naudojamas kartu su galvos atrama, reguliuojamais porankiais (2 komplektai), tvirtinimo diržais arba kitomis priemonėmis, kurios užtikrina paciento stabilumą procedūros metu; 2. Lašinės stovas, tvirtinimas prie stalo. |  |
| 9. | Vartotojo sąsaja tyrimų patalpoje (operacinėje): |  |  |
| 9.1. | Sistemos valdymo pultas | 1. Su lietimui jautriu valdymu; 2. Tvirtinamas bet kurioje stalo pusėje. |  |
| 9.2. | Sistemos valdymo pultu valdomos funkcijos: | 1. Arkų pozicijos ir kampų keitimas; 2. Kolimavimas; 3. Procedūrų tipo parinkimas; 4. Vaizdų apdorojimas; 5. Paciento monitoriaus valdymas (vaizdų šaltinio ir jų išdėstymo pasirinkimas). |  |
| 9.3. | Vaizdo monitorius | 1. Tvirtinamas prie lubų, ant lengvai pozicionuojamos „rankos“ arba bėginės lubinės sistemos; 2. Ekrano įstrižainė ≥ 55"; 3. Skiriamoji geba ≥ 8 mln. taškų; 4. Maksimalus rodomų vaizdų šaltinių kiekis viename monitoriuje ≥ 8; 5. Galima keisti vaizdo šaltinių langų dydį, poziciją, kiekį, naudojant sensorinio valdymo pultą operacinėje; 6. Apsauginis monitoriaus ekranas; 7. Automatinis adaptavimas prie aplinkos apšvietimo. |  |
| 9.4. | Paciento gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius | 1. Su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu: su akumuliatoriumi arba UPS (arba lygiaverte) sistema; 2. Registruojamų kreivių ir duomenų spausdinimas; 3. Tvirtinamas prie stalo; 4. Išvedantis realaus laiko informaciją į vaizdo monitorius operacinėje ir operatoriaus patalpose; 5. Matavimo kanalai: a) EKG; - AKS; - SpO2; - Temperatūra; - Kvėpavimo dažnis; - Invazinis kraujospūdis ≥ 2 kanalų; - Invaziniai hemodinaminiai matavimai (vožtuvų gradientai ir sritys). |  |
| 9.5. | Pasikalbėjimo įrenginys | Pasikalbėjimui tarp pultinės ir operacinės |  |
| 10. | Vartotojo sąsaja operatoriaus patalpoje: |  |  |
| 10.1. | Reikalavimai angiografijos sistemos valdymo konsolei/kompiuteriui: | 1. Rentgenoskopijos ir rentgenografijos darbo režimų parinkimas, referentiniai ir realaus laiko vaizdai, EKG kreivės vaizdavimas, paciento demografiniai duomenys; 2. Vaizdo apdorojimas – šviesumo ir kontrasto reguliavimas, vaizdo didinimas, kolimavimas, kiekybiniai matavimai (kampas, atstumas); 3. Būtina galimybė procedūros metu peržiūrėti papildomus pacientus iš vidinės atminties ar PACS archyvo. |  |
| 10.2 | Reikalavimai monitoriams valdymo patalpoje (ne mažiau kaip 2 vnt.) | 1. Įstrižainė ≥ 24"; 2. Skiriamoji geba ≥ 2 mln.; 3. Maksimalus ekrano skaistis ≥ 250 cd/m2. |  |
| 10.3. | DICOM formato tyrimų eksportavimas į išorines duomenų laikmenas | USB įrašymo įrenginiai |  |
| 11. | Duomenų ir vaizdo apdorojimo sistema: |  |  |
| 11.1. | Jonizuojančiosios spinduliuotės mažinimo ir valdymo sistema | Sudaryta iš programinės įrangos ir specializuotų algoritmų, veikiančių realiame laike, kurie gerina vaizdo kokybę ir leidžia atlikti procedūras su mažesne doze („OPTIQ“, „Clarity IQ“ arba lygiavertės technologijos) |  |
| 11.2. | Vidinis archyvas rentgenografiniams vaizdams saugoti | ≥ 25000 vaizdų (1k raiškos) |  |
| 11.3. | Rotacinės DSA gautų vaizdų erdvinės rekonstrukcijos įranga su pikselių poslinkio korekcija | Būtina rotacinės DSA gautų vaizdų erdvinės rekonstrukcijos įranga su pikselių poslinkio korekcija |  |
| 11.4. | Sistemos gebėjimas per vieną tą pačią angiografinio nuskaitymo procedūrą atlikti tūrinių vaizdų rekonstrukcijas (KT tipo) iš dviejų ar daugiau skirtingų fazių | Sistema turi gebėti per vieną tą pačią angiografinio nuskaitymo procedūrą atlikti tūrinių vaizdų rekonstrukcijas (KT tipo) iš dviejų ar daugiau skirtingų fazių |  |
| 11.5. | Tyrimų atlikimas rotacinės angiografijos režimu | Programinės ir aparatinės įrangos paketas, leidžiantis atlikti tyrimus rotacinės angiografijos režimu nepriklausomai nuo srities (tiek galvos, tiek pilvo), siekiant gauti paciento trimatį modelį |  |
| 11.6. | Galvos kraujagysių su dideliu kontrastu ir aukšta skiriamąja geba vaizdavimas, remiantis 3D rotaciniu nuskaitymu su intraarteriniu kontrastu | Būtinas galvos kraujagyslių su dideliu kontrastu ir aukšta skiriamąja geba vaizdavimas, remiantis 3D rotaciniu nuskaitymu su intraarteriniu kontrastu |  |
| 11.7. | 3D žemėlapis „Roadmap“ (arba lygiavertis) | 3D žemėlapis „Roadmap“ (arba lygiavertis) |  |
| 11.8. | Programa stento ir srauto deflektorių vizualizavimui | Būtina programa stento ir srauto deflektorių vizualizavimui |  |
| 11.9. | DSA žemėlapio naudojimas | DSA žemėlapio naudojimas kartu su kraujagyslių žemėlapiu siekiant sumažinti kontrastinės medžiagos kiekį ir rentgeno spinduliuotės dozę |  |
| 11.10. | Programinės ir techninės įrangos paketas, leidžiantis vienu metu rodyti dvi realaus laiko fluoroskopijos serijas | Būtinas programinės ir techninės įrangos paketas, leidžiantis vienu metu rodyti dvi realaus laiko fluoroskopijos serijas |  |
| 11.11. | Metalų ir artefaktų mažinimo programinė įranga | Būtina metalų ir artefaktų mažinimo programinė įranga |  |
| 11.12. | DICOM funkcionalumas | Yra šios funkcijos: - DICOM Print; - DICOM Send (arba Store); - DICOM Modality Worklist; - DICOM Radiation Dose Structured Report. |  |
| 12. | Ultragarso sistema |  |  |
| 12.1. | Ultragarsinis aparatas | Ultragarsinis aparatas su belaidžiais davikliais, visiškai integruotas į angiografijos sistemą arba nešiojamas ultragarsinis aparatas su laidiniais arba belaidžiais davikliais ir integruotu monitoriumi, kurio įstrižainė ≥ 10" |  |
| 13. | Automatinis angiografinis švirkštas: |  |  |
| 13.1. | Automatinio angiografinio švirkšto tvirtinimas | Prie stalo arba lubų, arba ant mobilaus stovo |  |
| 13.2. | Dvigubos talpos konstrukcija | ≥ 150 ml kiekvienai talpai |  |
| 13.3. | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas | Automatinio angiografinio švirkšto valdymas kontrolinėje patalpoje |  |
| 14. | Operacinis šviestuvas: |  |  |
| 14.1. | Operacinio šviestuvo tvirtinimas | Prie lubų arba lubinės konstrukcijos |  |
| 14.2. | Apšvietimo stiprumas | - ≥ 70000 lux; - Apšvietimo stiprumas reguliuojamas. |  |
| 15. | Apsaugos priemonės: |  |  |
| 15.1. | Apsauginės širmos | - Užtikrinančios kūno apsaugą iki juosmens; - Tvirtinamos abiejose paciento stalo pusėse; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Kiekis ≥ 2 vnt. |  |
| 15.2. | Švinuoto stiklo ekranas | - Švinuoto stiklo ekranas su prie ekrano kabinamomis užuolaidėlėmis; - Švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb; - Kiekis ≥ 1 vnt. |  |
| 15.3. | Individualios apsaugos priemonės gydytojams (-joms), slaugytojams (-joms) bei radiologijos technologui (-ei) | - Priemonės sudarytos iš trijų sudedamųjų dalių (dvipusės liemenės, dvipusio sijono ir apykaklės); - Sijono ir liemenės švino ekvivalentas priekyje, įskaitant šonus: ≥ 0,5 mmPb, nugaroje ≥ 0,25 mmPb; - Apykaklės švino ekvivalentas ≥ 0,5 mmPb; - Pagaminta iš palengvintų medžiagų (būtina pateikti gamintojo arba pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą, kad siūlomos apsaugos priemonės bus pagamintos iš palengvintų medžiagų); - Galimybė pasirinkti skirtingų dydžių apsaugos priemones; - Kiekis ≥ 8 komplektai. |  |
| 15.4. | Rentgeno apsauginiai akiniai gydytojams | - FIT OVER arba lygiaverčio tipo; - Priekinė apsauga ≥ 0,75 mmPb, šoninė apsauga ≥ 0,35 mmPb; - Svoris ≤ 100 g; - Apsauginių akinių priedai: - Saugojimo dėžutė; - Akinių galvos dirželis. - Kiekis ≥ 3 vnt. |  |
| 15.5. | Apsauginių prijuosčių kabykla | - Mobili; - Kiekis ≥ 2 vnt. |  |
| 15.6. | Mobili širma operatoriaus ar operacinės slaugytojos apsaugai | 1. Mobili su ratukais; 2. Su reguliuojamo aukščio švinuotu stiklu; 3. Stiklo plotis ≥ 70 cm; 4. Aukščio reguliavimo diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 120 cm iki 185 cm; 5. Korpuso švino ekvivalentas ≥ 1 mm Pb; 6. Stiklo švino ekvivalentas ≥ 0,5 mm Pb. |  |
| 16. | Komplekte su angiografijos aparatu pateikiami priedai: | - Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą angiografijos aparato instaliavimo metu); - Įranga pacientų apšvitos registravimui pagal ES direktyvas ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“; - Paciento pozicionavimui skirtos priemonės: galvos laikiklis, pagalvėlės, atramos, fiksavimo priemonės; - UPS tipo arba lygiavertis nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis angiografijos aparato apsaugai nuo elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų ir galimybei pabaigti procedūrą fluoroskopijos režime. |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Papildomos sąlygos montavimui | Angiografijos sistema intervencinei radiologijai bus montuojama šiuo metu naudojamos angiografijos sistemos vietoje. Jei konkursą laimėjusio tiekėjo pateiktos angiografijos sistemos tvirtinimo taškai ar konstrukcijos nebus tinkami prie esamų pozicijų ir reikės pritaikyti arba perdaryti tvirtinimo taškus ar konstrukcijas ir/arba perkelti į kitą vietą, šiuos darbus (įskaitant apdailos darbus) tiekėjas turės atlikti savo lėšomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimo patvirtinimas). |  |
| 19. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 78:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) |  |
| 20. | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą, jo korekciją (jei instaliavimo metu atsirastų poreikis keisti suderintą projektą), projekto ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą, jo korekciją (jei instaliavimo metu atsirastų poreikis keisti suderintą projektą), projekto ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |  |
| 21. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti angiografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks angiografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) |  |
| 22. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių siūlomo angiografijos aparato ir su juo komplektuojamų automatinio angiografinio švirkšto bei operacinio šviestuvo žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų), kopijas) |  |
| 23. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 25. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 26. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |