TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2026 – 02 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Sterilizacinės ir medicinos įranga“

IX Pirkimo dalis

Defibriliatorius. Techninė specifikacija

Defibriliatorius (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Vaikų ir suaugusių gaivinimui, gyvybinių funkcijų stebėjimui |  |
| 2. | Svoris | Ne daugiau nei 9 kg kartu su daugkartinėmis mentelėmis. |  |
| 3. | Apsauga nuo vandens bei kietųjų dalelių | Ne mažesnė nei IP 33. |  |
| 4. | Galimybė dirbti tiek nuo elektros tinklo, tiek nuo įmontuotos baterijos | Būtina |  |
| 5. | Baterijos tipas | Ličio jonų arba lygiavertė |  |
| 6. | Baterijos talpa | Baterijos talpa ne mažesnė nei 60 Wh arba užtikrina ≥100 šokų arba ≥4 valandų darbo. |  |
| 7. | Defibriliatoriaus/monitoriaus ekrano tipas | 1. Spalvotas LCD arba lygiavertės technologijos; |  |
| 9. | Dydis | Ne mažiau nei 6,5 coliai |  |
| 10. | Prietaisas turi integruotą terminį spausdintuvą | Būtina |  |
| 11. | Prietaise naudojama defibriliacijos bangos forma | Bifazinis defibriliacijos impulsas. |  |
| 12. | Standartiniai energijos nustatymai automatiniame rėžime | 1. Suaugusiems: ≥ 200 J (atsižvelgiant į gamintojo rekomenduojamą energijos seką) 2. Vaikams: iki 50 J, naudojant pediatrinius elektrodus arba automatinį režimo perjungimą. |  |
| 13. | Prietaiso persijungimas į vaikų rėžimą, kai prijungiami pediatriniai elektrodai | Automatinis arba rankinis |  |
| 14. | Standartiniai energijos nustatymai rankiniame rėžime | Rankiniame rėžime energija reguliuojama nuo 2 J iki ≥ 200 J |  |
| 15. | Įkrovimo laikas šokui | Laikas reikalingas saugojimo kondensatoriui įkrauti iki 200 J energijos, esant rankiniam rėžimui Su visiškai įkrauta baterija – ne ilgiau nei 9 sekundės |  |
| 16. | Ciklo laiko ritmo analizė – automatiniame rėžime | Su pilnai įkrauta baterija - 1 šokas ne vėliau nei 11 sekundžių |  |
| 17. | Ciklo laikas tarp šokų (shock-shock) | Ne daugiau nei 15 sekundžių |  |
| 18. | Darbo rėžimai įskaitant, bet neapsiribojant: | 1. Sinchronizuotas su širdies veikla <60 ms po R bangos; 2. Nesinchronizuotas; 3. Automatinis. |  |
| 19. | Šoko perdavimas | Naudojant vienkartinius, lipnius defibriliacijos elektrodus ir naudojant defibriliacijos menteles. |  |
| 20. | Defibriliacijos elektrodai | Elektrodų kabelis ne trumpesnis nei 2 metrai. |  |
| 21. | Prietaisas turi išorinės kardiostimuliacijos funkciją | Būtina |  |
| 22. | Kardiostimuliatoriaus darbo rėžimai | 1. Pareikalavimo; 2. Fiksuoto dažnio. |  |
| 23. | Stimuliuojančio impulso forma | Stačiakampė vienfazė su nuolatiniu srovės šaltiniu arba lygiavertė. |  |
| 24. | Kardiostimuliacijai naudojami tie patys elektrodai, kaip ir automatiniai defibriliacijai | Būtina |  |
| 25. | Defibriliatoriaus/monitoriaus registruojamos derivacijos | Sinchroniškai įrašoma ne mažiau nei 6 derivacijos. |  |
| 26. | EKG paciento kabelis | Ne mažiau nei 4 laidų. |  |
| 27. | Širdies susitraukimų dažnis | Diapazonas ne siauriau nei nuo 20 iki 280 dūžių/min. |  |
| 28. | Blokada, kuria sukelia defibriliacijos šokas | Ne daugiau nei 5 sekundės |  |
| 29. | Prietaisas turi turėti neinvazinio kraujos spaudimo matavimo modulį | Būtina |  |
| 30. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo rėžimai | 1. Automatinis 2. Rankinis |  |
| 31. | Matavimo metodas : Oscilometrinis | Būtina |  |
| 32. | Tikslumas | Ne daugiau nei ± 3mmHg ir ± 2 dūžiai/min |  |
| 33. | Prietaisas turi turėti SpO2 matavimo modulį | Būtina |  |
| 34. | SpO2 stiprintuvo tipas | Massimo arba Nellcor arba lygiavertis |  |
| 35. | SpO2 matavimo diapazonas ne siauriau kaip | Nuo 70% iki 100 % |  |
| 36. | Blokada, sukelta defibrilacijos šoko | Ne daugiau nei 10 sekundžių |  |
| 37. | Prietaisas turi turėti galimybė perduodi duomenis (ne mažiau kaip): | Duomenų perkėlimas į USB atmintinę arba bluetooth |  |
| 38. | Komplektacija: | Ne mažiau: 1. Defibriliatorius su daugkartinėmis mentelėmis 1 vnt.; 2. SpO2 daviklis suaugusiems -1 vnt., 3. SpO2 daviklis vaikams -1 vnt. 4. Manžetė suaugusiems – 1 vnt. 5. Manžetė vaikams – 1 vnt. 6. Vežimėlis transportavimui – 1 vnt. arba lygiavertė komplektacija pagal gamintojo projektinius sprendimus |  |
| 39. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 40. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 41. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 42. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. ** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |