  TVIRTINU
   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
        sveikatos centro direktorė
        Neringa Tarvydienė
        2026 – 02 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Sterilizacinės ir medicinos įranga“

X Pirkimo dalis

EKG monitoravimo sistema. Techninė specifikacija

EKG monitoravimo sistema (2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūloma parametro reikšmė
1.	Registratoriai	Ne daugiau nei 90 x 65 x 20 mm
2.	Svoris	Ne daugiau nei 125 g
3.	Apsauga	Ne prasčiau nei IP22
4.	Klaviatūra	Ne mažiau nei 2 mygtukai registratoriaųs valdymui bei paciento įvykių žymėjimui
5.	Ekranas	OLED arba lygiavertis
6.	Atmintis	Vidinė ar išorinė atmintis ne mažiau nei 32 GB
7.	EKG užrašymo trukmė	Ne mažiau 72 val. nepertraukiamo EKG įrašymo
8.	Skiriamoji geba	Ne mažiau nei 15 bit.
9.	Kanalų skaičius	Ne mažiau nei 3.
10.	Diskretizavimo dažnis, ne siauriau nei	≥4000 Hz
11.	Prieširdžių virpėjimo detekcija	Automatinė prieširdžių virpėjimo detekcija, naudojant klinikinėje praktikoje pripažintus algoritmus, įskaitant (bet neapsiribojant) P bangos analize.
12.	Paciento judesių detekcija	Būtina
13.	Maitinimo šaltinis (vidinės arba išorinės keičiamos baterijos)	Ličio jonų baterija arba keičiama AA arba AAA tipo baterija arba lygiavertė, užtikrinanti ne mažiau 72 val. nepertraukiamo EKG įrašymo, kaip reikalaujama 7. punkte
14.	Analizavimo programa turi turėti ne mažiau nei išvardintas funkcijas:
14.1.	QT, ST ir kardiostimuliatoriaus analizė	Būtina
14.2.	Modulinės ataskaitos	Būtinos
14.3.	Pacientų judesių detekcija	Būtina
14.4.	Širdies variabilumo analizė (HRV)	Būtina
14.5.	QRS komplekso matavimas ir redagavimas	Būtinas
14.6.	Paciento dienoraščio grafikas	Būtinas
14.7.	Aritmijų peržiūra bei analizė	Būtina
14.8.	Širdies ritmo kintamumo laiko srityje analizė	Būtina
14.9.	Širdies ritmo matuoklis	Būtinas
15.	Kompiuteris 1 vnt. (BVPŽ 30200000-1)
16.	Operacinė sistema	Windows arba lygiavertė (BVPŽ 48900000-7)
17.	Operatyvioji atmintis (RAM)	Ne mažiau nei 16 GB
18.	Procesorius	Ne prasčiau nei Intel Core i5
19.	Monitorius 1vnt.
20.	Dydis	Ne mažiau nei 23 coliai
21.	Raiška	Ne prasčiau nei 1920x1080 taškų.
22.	Komplektacija:	Ne mažiau: / 1. Kompiuteris; (BVPŽ 30200000-1) / 2. Monitorius; / 3. Programinė įranga; (BVPŽ 48900000-7) / 4. Licencija duomenų analizei; / 5. Ilgalaikiai EKG registratoriai-2 vnt. / 6. Spalvotas spausdintuvas.
23.	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745	Būtina
24.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
25.	Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; / 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; / 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas.
26.	Garantinio laikotarpio terminas	Ne mažiau 24 mėn. / Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.

3. ** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73)
* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:
a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;
b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

4. Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

Eil. Nr.	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)
1.	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
2.	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
3.	Siūlomas kompiuteris turi atitikti EnergyStar arba lygiaverčio ženklo reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį dokumentą.