   TVIRTINU
   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
                                                                                 sveikatos centro direktorė
                                                                                 Neringa Tarvydienė
                                                                             2026 – 02 –

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Sterilizacinės ir medicinos įranga“
V Pirkimo dalis 

 Mobili odontologinė darbo vieta. Techninė specifikacija
Mobili odontologinė darbo vieta (1 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai

	1.
	Paskirtis (taikymas)
	Odontologinėms procedūroms
	

	2.
	Integruotas skaleris su šviesa
	1. Ultragarsinis skaleris su LED šviesa; 

2. Dažnis ne mažesnis nei 25 kHz ir ne didesnis nei 50 kHz  ± 5kHz;
3. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema; 
4. Komplekte ne mažiau 3 antgaliukai burnos higienai, ne mažiau 2 priveržimo raktai.
	

	3.
	Bendras svoris
	≤ 22 kg
	

	4.
	Integruotas bešepetėlinis mikrovariklis
	1. Su vidiniu vandens aušinimu; 

2. Šviesa LED;
3. Nerūdijančio plieno arba lygiavertis korpusas; 

4. Greitis 2000-40,000 ±1000min-1;
5. Autoklavuojamas mikrovariklis; 
6. Sukimo momentas ne blogiau 3.0 Ncm.
	

	5.
	Integruota valdymo sistema
	Skaleris ir mikrovariklis valdomas ekrano arba atskirų valdiklių pagalba.
	

	6.
	Integruotas daugiafunkcinis švirkštas
	Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). 
	

	7.
	Seilių atsiurbimo antgalis
	Būtina
	

	8.
	Švaraus vandens butelis
	≥ 500ml 
	

	9.
	Atliekų konteineris
	≥ 1000 ml
	

	10.
	Transportavimas
	Visa sistema susipakuoja į mobilų vežimėlį ant ratukų, kad užimtų kuo mažiau vietos.
	

	11.
	Integruotas kompresorius
	Būtina
	

	12.
	Integruotas siurblys
	Būtina
	

	13.
	Kampinis antgalis
	Su šviesolaidžiu ir vidiniu vandens aušinimu, perdavimo santykis 1:1, maks. Greitis 40,000 ±1000min-1, galvutės dydis 9,5 ±0,1 mm, vientisas nerūdijančio plieno korpusas, grąžto keitimas mygtuku, sterilizuojamas gariniame sterilizatoriuje.
	

	14.
	Kampinis greitinantis antgalis
	Su šviesolaidžiu ir vidiniu vandens aušinimu iš ≥2 taškų, perdavimo santykis 1:5, maks. Greitis 200,000 ±10,000min-1, galvutės dydis 10 ±0,1 mm. vientisas nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos korpusas, grąžto keitimas mygtuku, sterilizuojamas gariniame sterilizatoriuje.
	

	15.
	Priežiūros priemonės (ne mažiau):
	Komplekte turi būti tepimo ir valymo priemonė antgaliams (vienas flakonas, skirtas valyti ir tepti antgalius).
	

	16.
	Maitinimas
	230V, 50Hz.
	

	17.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina


	

	18.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai

Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	

	19.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, adresu Tilto g. 2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	20.
	Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis;

3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. 
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.
2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.
3. ** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:
	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


