  TVIRTINU
   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės
                                                                                 sveikatos centro direktorė
                                                                                 Neringa Tarvydienė
                                                                             2026 – 02 -
Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Sterilizacinės ir medicinos įranga“

I Pirkimo dalis 

 Odontologinė darbo vieta. Techninė specifikacija
Odontologinė darbo vieta (2 vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė



	1.
	Paskirtis (taikymas)
	Odontologinėms procedūroms
	

	2.
	Paciento kėdė

	2.1
	Kėdės valdymas
	Elektrinis – mechaninis valdymas 
	

	2.2.
	Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris)
	Ne mažiau 135 kg.
	

	2.3.
	Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos
	1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje:
   - ne daugiau kaip 40 cm.

2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje:
   - ne mažiau kaip 75 cm.
	

	2.5.
	Paciento kėdės apmušalas
 
	1. Besiūlė danga;

2. Galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau kaip iš 2 spalvų;

3. Apmušalas prisitaikantis prie paciento kūno formos;

4. Apmušalas eco ar lygiavertės medžiagos, atsparios trinčiai, drėgmei, dezinfekcinėms valymo medžiagoms. 
	

	2.6.
	Kėdės padėčių programavimas
	Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys 
	

	2.7.
	Kėdės valdymas
	Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado
	

	2.8.
	Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis
	Ne mažesnis kaip 1900 mm.
	

	2.9.
	Galvos atlošo padėties reguliavimas
	Ne mažiau kaip 2 ašimis.
	

	2.10.
	Porankiai
	Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas.
	

	2.11.
	Kojūgalio apsauginė danga
	Kojūgalis turi turėti nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę.
	

	2.12.
	Visos įstaigos įrangos darbui reikalingos komunikacijos
	Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę.   
	

	3.
	Gydytojo instrumentų dalis

	3.1.
	Būtini gydytojo instrumentai.


	Ne mažiau kaip 4 rankovės, iš kurių:

1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 

su šviesa

2  rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa 

3 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa

4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa
	

	3.2.
	Instrumentų bloko tvirtinimas
	Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko kartu su šviestuvu ir kilnojasi kartu su kėde.
	

	3.3.
	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis.
	Būtinas
	

	3.4.
	Vienas bendras jungiklis
	Būtinas. 

Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą.
	

	3.5.
	Pneumatinis disko formos instrumentų valdymo pedalas
	Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas. 
	

	3.6.
	Instrumentų rankovių išvedimas
	Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos
	

	3.7.
	Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai
	Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais. 
	

	3.8.
	Į instrumentus tiekiamo aušinančio  oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai
	Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais).
	

	3.9.
	Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija.
	Būtina
	

	3.10.
	Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei  kitoms darbo priemonėms
	Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu.
	

	3.11.
	Instrumentų stalelio valdymo pultas
	Spalvotas, liečiamas arba mygtukinis ekranas.
	

	3.12.
	Pulto valdymo funkcijos
	Ne mažiau nurodytų:

1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo;

2) šviestuvo įjungimo/išjungimo;

3) Programuojamų kėdės padėčių ir skalavimo pozicijos.
4) spjaudyklės apiplovimo įjungimo;

5) stiklinės pripildymo;

6) ne mažiau 5 skirtingiems gydytojams suprogramuoti įrangos parametrai.
	

	3.14.
	Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams
	Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 2 litrų talpos indu.
	

	4.
	Spjaudyklės blokas

	4.1.
	Būtini asistento instrumentai:


	Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (ne mažiau dviejų dydžių siurbliukų antgaliai).
	

	4.2.
	Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde
	Būtina.
	

	4.3.
	Asistento instrumentų laikiklis
	Ne mažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio  padėtis keičiama  nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant   horizontalią laikiklio padėtį.
	

	4.4.
	Spjaudyklė
	Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180o
	

	4.5.
	Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai 
	Būtina
	

	5.
	Apšvietimo sistema

	5.1.
	Apšvietimo lempa
	LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema, ne mažiau 8 LED elementų.
	

	5.2.
	Apšvietimo lempos montavimas
	Prie spjaudyklės bloko
	

	5.3.
	Apšvietimo lempos pozicionavimas
	Valdoma ≥ 3 ašimis
	

	5.4.
	Šviesos spalvinė temperatūra
	4200 – 6000  ± 200 K
	

	5.5.
	Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas
	Būtinas
	

	5.6.
	Rankenos
	Šviestuvas turi ≥2 rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais.
	

	5.7.
	Maksimalus šviesos intensyvumas
	Ne mažiau 50000 liuksų.
	

	6.
	Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis  su pašvietimu.   

	6.1.
	Variklio sūkiai
	Reguliuojamas apsisukimų skaičius apsisukimų skaičius ne siauresniame diapozone nei 300 - 40000 aps/min. ± 200 aps/min. Su reversu.
	

	6.2.
	Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. 
	Būtina
	

	6.3.
	Su LED pašvietimu
	Būtina
	

	6.4.
	Maksimalus sukimo momentas
	Ne mažiau 3,5 Ncm
	

	7.
	Gydytojo kėdutė 
	1. Laisva stumdoma su ≥5 ratukais. 

2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 

3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 

4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -4/+10 laipsnių) ir atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -17/+8 laipsnių)

5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš ne mažiau kaip 2 variantų.
	

	8.
	Kampinis antgalis mikrovarikliui
	1. su šviesolaidžiu;

2. aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško;

3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu;

4. apsisukimų perdavimo santykis 1:1;

5. apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min;

6. vientisas nerūdijančio plieno korpusas.
	

	9.
	Turbininis antgalis
	1. su šviesolaidžiu;
2. ne mažiau 26 W galingumas; 

3. nerūdijančio plieno korpusas;
4. švarios galvutės sistema;

5. komplekte priežiūros priemonė – ne mažiau 500 ml flakonas antgalių valymui ir tepimui, sudėtyje turi būti alkoholio;

6. Komplekte greitoji jungtis PTL su LED šviesa.
	

	10.
	Tiesus antgalis
	1. su šviesolaidžiu;

2. aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško;

3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu;

4. apsisukimų perdavimo santykis 1:1;

5. apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min;

6. vientisas nerūdijančio plieno korpusas
	

	11.
	Maitinimas
	230V, 50Hz.
	

	12.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina


	

	13.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.
	

	14.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	15.
	Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis;

3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. 
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba kitas asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus  Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte.
3. ** Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) 

* Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. 
4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


