## II_Kaunas
Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_ 2 priedas
„Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams
ORO KOKYBĖS TYRIMO STOČIŲ ĮRANGOS PIRKIMAS
Įranga Kauno miesto aglomeracijos stotims (2 pirkimo objekto dalis)
Siūlomų Prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams
Lentelėjė nurodyti visi Specialiųjų pirkimo sąlygų 2_2 priedo „Techninė specifikacija“reikalavimai. Jei nurodyti riekalavimai nesutaps su Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais, tiekėjai turi vadovautis Specialiųjų pirkimo sąlygų 2_2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytais reikalavimais.
Tiekėjai privslo pildyti šią spalva pažymėtus langelius
Tiekėjai nepildo šia spalva pažymėtų langelių
Eil. Nr (pagal tech.sp.reikalavimų numeraciją) | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Reikalavimo įgyvendinimas Taip/Ne (Pildo tiekėjas, raudonai nuspalvintų langelių pildyti nereikia) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės, rodikliai, dydžiai, sprendimai, aprašymai, komplektacija ir kitokie paaiškinimai. Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi (Pildo tiekėjas, raudonai nuspalvintų langelių pildyti nereikia) | Pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu | Nuorodos į konkretų pasiūlymo puslapį ar kartu pateiktą dokumentą, kuriame pagrindžiama, įrodoma nurodytos reikšmės, parametrai, funkcijos ir t.t. (Pildo tiekėjas, raudonai nuspalvintų langelių pildyti nereikia)
Bendri reikalavimai
1. | Visa 1.1 – 1.7 papunkčiuose nurodyta įranga (kiekvienas įrangos komplektas) turi būti pristatyta kartu su komplektuojančių dalių ir medžiagų rinkiniais, kurie pilnai atitinka įrangos gamintojo eksploatavimo ir priežiūros vadovuose (angl. "user manual") nurodytus pavadinimus ir kiekius, užtikrinančius nepertraukiamą įrangos veikimą (įranga dirbs nuolat, t. y. 24/7) privalomu 2 metų garantiniu laikotarpiu, kuris prasideda atitinkamos įrangos tarpinio prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dieną. Komplektuojančių dalių ir medžiagų pavadinimus, kiekius ir kainas tiekėjas privalo nurodyti užpildydamas specialiųjų pirkimo sąlygų 6_2 priedą „2 POD įkainiai ir pasiūlymo kainos skaičiuoklė“. Tuo atveju, jei nurodytu 2 metų garantiniu laikotarpiu paaiškėja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, o tuo pačiu su perkama įranga ir pristatė ne visą reikalingą komplektuojančių dalių ir medžiagų, kurios turės užtikrinti nepertraukiamą įrangos veikimą 2 metų garantiniu laikotarpiu, kiekį arba iš vis jų nenurodė ir nepristatė, tiekėjas privalės savo lėšomis ir jėgomis pristatyti pirkėjui trūkstamą kiekį tokių komplektuojančių dalių ir medžiagų. Pirkėjas dėl to negalės patirti jokių papildomų išlaidų
2. | Visą pirkimo objekto dalyje perkamą įrangą (1.1 – 1.8 papunkčiuose nurodytą įrangą), įskaitant ir atitinkamos įrangos komplektuojančias dalis ir medžiagas, tiekėjas privalės pristatyti ir instaliuoti 2 ir 4 lentelėse nurodytose aplinkos oro tyrimo stočių paviljonuose (išmontuoti šiose stotyse esamą įrangą ir jos vietoje sumontuoti naują, viską prijungti prie stočių duomenų kaupiklių ir užtikrinti matavimo duomenų perdavimą į duomenų bazę). Išmontuotą įrangą tiekėjas pristatyti į Aplinkos apsaugos agentūrą A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 25 kabinetas arba kitą vietą, suderintą su atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu. Matavimo stoties veikimas turi būti atstatytas (visi išmontavimo ir sumontavimo darbai atlikti ir atkurtas duomenų pardavimas į duomenų bazę) ne ilgiau kaip per 24 val. nuo stoties išjungimo (duomenų perdavimo nutraukimo). Tiekėjas, pasirengęs pristatyti įrangą ir atlikti jos montavimo ir diegimo darbus, apie tai ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas privalo pranešti pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui ir suderinti su juo tikslią datą bei laiką kiekvienam oro tyrimo stočių paviljonui
3. | Naujos įrangos pristatymo į nurodytas vietas, dabar stotyse esamos įrangos išmontavimo ir pristatymo į pirkėjo nurodytą vietą, naujos įrangos sumontavimo, prijungimo prie stoties duomenų kaupiklio ir matavimo duomenų perdavimo į duomenų bazę užtikrinimo, darbo su įranga apmokymo ir supažindinimo kaštus tiekėjas turi įskaičiuoti į siūlomos įrangos kainą. Pirkėjas atliekant išvardintus darbus papildomų išlaidų patirti negali
4. | Įrangos pristatymo ir perdavimo tiekėjui terminas - 7 (septyni) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, tos dienos neskaičiuojant. Per šį terminą:
4.1. | tiekėjas turi pristatyti įrangą, pilnai sukomplektuoti, išmontuoti stotyje esamą seną įrangą ir pristatyti į pirkėjo nurodytą vietą, jos vietoje sumontuoti ir instaliuoti naują įrangą, parengti ją darbui, prijungti prie stoties duomenų kaupiklio ir užtikrinti matavimo duomenų perdavimą į duomenų bazę, perduoti visus dokumentus, nurodytus Techninėje specifikacijoje (įskaitant ir darbo su įranga instrukcijas) visuose 2 ir 4 lentelėse nurodytose aplinkos oro tyrimo stočių paviljonuose. Kartu turi pristatyti ir pirkėjui perduoti atitinkamos 1.1 – 1.7 papunkčiuose nurodytos įrangos komplektuojančios dalis bei medžiagas
4.2. | tiekėjui atlikus išvardintus įpareigojimus konkrečiame aplinkos oro tyrimo stočių paviljone, šalys pasirašo tarpinį prekių priėmimo perdavimo aktą. Tokie aktai turi būti pasirašyti kiekvienam Techninės specifikacijos 2 ir 4 lentelėse nurodytam aplinkos oro tyrimo stočių paviljonui
4.3. | Sutarties šalims pasirašius tarpinius prekių priėmimo perdavimo aktus kiekvienam Techninės specifikacijos 2 ir 4 lentelėse nurodytam aplinkos oro tyrimo stočių paviljonui, tiekėjas turi įvykdyti mokymus lietuvių kalba (jei mokymai vedami kita kalba, tiekėjas turi užtikrinti jų vertimą į lietuvių kalbą ir padengti visus tokių paslaugų kaštus) ne mažiau kaip 4 (keturiems) pirkėjo nurodytiems darbuotojams, kurių turi pakakti norint pradėti savarankiškai dirbti su įranga, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis įrangos funkcijomis, jos priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta su ja dirbti. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su pirkėju raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir laiką. Mokymai turi vykti pirkėjo patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, nebent tiekėjas pateiks argumentus ir pagrindimą, kad mokymai turi vykti kitoje vietoje. Mokymus turi pravesti kiekvienos 1.1 – 1.7 papunkčiuose nurodytos įrangos gamintojo ar gamintojo įgalioti atstovai, kurie yra apmokyti ir turintys raštiškus patvirtinimus, kad jiems suteikta teisė vesti mokymus darbui ir eksploatacijai su atitinkamo gamintojo įranga. Tinkamais patvirtinimais laikomi pažymėjimai, sertifikatai, įgaliojimai ar kitokie tai pagrindžiantys dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti pirkėjui prieš mokymų pradžią
4.4. | tiekėjui įvykdžius mokymus, Sutarties šalys pasirašo galutinį prekių priėmimo perdavimo aktą
5. | Tiekėjai visai siūlomai įrangai turi suteikti ne trumpesnį nei 2 (dviejų) metų garantinį laikotarpį, terminą skaičiuojant nuo atitinkamo tarpinio prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjai gali suteikti ir papildomą garantinį laikotarpį siūlomai įrangai, tai nurodydami savo pasiūlymuose pildant specialiųjų sąlygų 5_2 priedą „Pasiūlymų formos“
6. | Kartu su kiekviena 1.1 – 1.8 papunkčiuose nurodyta įranga tiekėjas privalės skaitmeniniu pavidalu, USB laikmenoje, pateikti dokumentaciją - eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba
7. | Kartu su pasiūlymu tiekėjai kiekvienai 1.1 – 1.8 papunkčiuose nurodytai įrangai privalo pateikti:
7.1. | įrangos eksploatavimo ir priežiūros vadovą (angl. "user manual") lietuvių ir/arba anglų kalbomis |  |  | Taip
7.2. | dokumentus (specifikacijas ir/arba aprašus ir/arba brėžinius ir/arba schemas), šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_2 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nurodytus pateikti kaip privalomus kartu su pasiūlymu, kurie turi paaiškinti ir/ar pagrįsti bei patvirtinti siūlomos įrangos ir tiekėjų nurodytų reikšmių (parametrų, dydžių, funkcionalumų) atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams
8. | Siūlomų įrangų atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams, prie kurių šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_2 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nenurodyta, jog tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodančius dokumentus, bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, t . y. Prekių perdavimo – priėmimo metu
| 1. Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įranga, 1 kompl.: | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
1.1 | Vieną įrangos komplektą turi sudaryti:
1. kietųjų dalelių ėminių ėmimo sistema, 1 vnt. (reikalavimai nurodyti 1.3 punkte)
2. kietųjų dalelių matavimo optinis jutiklis, 1 vnt. (reikalavimai nurodyti 1.4 punkte)
3. kietųjų dalelių analizatorius (matavimo įrangos valdymo sistema), 1 vnt. (reikalavimai nurodyti 1.5 punkte)
| 4. matavimo įrangos veikimo kontrolei ir matavimų kokybės užtikrinimui (kalibravimui) būtinos priemonės, 1 kompl. (reikalavimai nurodyti 1.4.punkto 3 reikalavime. Pildant Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_ 2 priedą „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, būtina nurodyti komplektaciją ir pateikti įrodančius dokumentus) |  |  | Taip
| 5. 47 mm skersmens kvarcinio stiklo pluošto filtrai, 300 vnt. |  |  | Taip
1.2 | Įranga turi būti sertifikuota pagal EN 16450-2017 „Aplinkos oras. Automatinės kietųjų dalelių (PM10; PM2,5) koncentracijos matavimo sistemos“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus
| Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai |  |  | Taip
1.3 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių ėminių ėmimo sistemai:
| 1. ėminių ėmimo linijos ilgis: ne mažesnis kaip 1,5 m |  |  | Taip
| 2. integruota imamo oro ėminio drėgmės kompensavimo įranga, automatiškai valdoma priklausomai nuo imamo ėminio temperatūros ir drėgmės |  |  | Taip
| 3. integruotas 47 mm skersmens arba lygiavertis plokštuminio filtro laikiklis filtrui, skirtam imti aplinkos oro ėminį cheminei kietųjų dalelių sudėčiai bei masei nustatyti |  |  | Taip
| 4. ėminio linijos įėjimo galva Sigma-2 tipo (aprašas VDI 2119) arba lygiavertė |  |  | Taip
1.4 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo optiniam jutikliui:
| 1. aerozolių spektrometras skirtas dalelių dydžiui nustatyti |  |  | Taip
| 2. jutiklis yra atskirtas nuo kietųjų dalelių analizatoriaus ir su juo sujungiamas išorinėmis jungtimis |  |  | Taip
| 3.jutiklis turi būti tikrinamas ir kalibruojamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius arba pagal gamintojo rekomendacijas, atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas. Tikrinimo metu turi būti atliekamas nulinio taško (zero check), oro ėminio ėmimo srauto greičio bei sistemos hermetiškumo patikrinimas. Kalibravimo metu turi būti atliekamas koregavimas bent viename matavimo diapazono taške. Tikrinimui ir kalibravimui atlikti reikiamos priemonės pateikiamos kartu su įranga |  |  | Taip
| 4. dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu |  |  | Taip
1.5 | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių analizatoriui:
| 1. automatiškai realiame laike matuoja KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas |  |  | Taip
| 2. kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 masės koncentracijos sertifikuotas matavimo diapazonas, ne siauresnis kaip: KD10 0 – 100µg/m3 ir KD2,5 0 – 50µg/m3 |  |  | Taip
| 3. išplėstinė matavimo neapibrėžtis (expanded measurement uncertainty, WCM): ne didesnė kaip 11% KD2,5 ir ne didesnė kaip 8% KD10 |  |  | Taip
| 4. optiškai matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0,2 µm iki 17 µm |  |  | Taip
| 5. matuojamų dalelių paskirstymo pagal dydį kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30 |  |  | Taip
| 6. išvestys: ne mažiau kaip: RS232 – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: Ethernet – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| 7. taikomi ryšio protokolai: Bayern-Hessen, ASCII, Modbus ir UDP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą |  |  | Taip
| 8. naudotojo sąsaja: integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami realaus laiko matavimo rezultatai: |  |  | Taip
| KD2,5, KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija |  |  | Taip
| dalelių skaičius |  |  | Taip
| imamo ėminio slėgis |  |  | Taip
| temperatūra ir santykinė drėgmė |  |  | Taip
| Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  | Taip
| 9. pilnas matavimo duomenų (angl. „row data“) kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi arba lygiaverte. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 metų nepertraukiamų matavimų duomenis, atliekant matavimus kas 1 min |  |  | Taip
| 10. valdymas: nuotolinis valdymas ir kontrolė prisijungus prie matavimo įrangos internetu |  |  | Taip
| 11. darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip +5 – +40°C |  |  | Taip
| 12. analizatoriaus matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm) |  |  | Taip
13. analizatorius instaliuojamas oro taršos matavimo stoties 19” stelaže
1.6 | Matavimo įranga turi būti pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei
| Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus |  |  | Taip
1.7 | Matavimo įrangos kontrolė - rodoma ekrane arba prisijungus nuotoliniu būdu: |  |  | Taip
| faktinis pagrindinių matavimo įrangos sudedamųjų dalių (imamo oro ėminio srauto greičio, oro ėminio siurblio, ėminio drėgmės kompensavimo įrangos, aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės ir slėgio jutiklių) veikimo būsena |  |  | Taip
| faktinės išmatuotų būsenos rodiklių reikšmės |  |  | Taip
| galimos rodiklių tolerancijos ribos, kurias viršijus, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą |  |  | Taip
| ar lygiavertė informacija |  |  | Taip
| Būsenos informacija išsaugoma kartu su kiekvienu duomenų įrašu |  |  | Taip
1.8 | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą.
1.9 | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V |  |  | Taip
1.10 | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo |  |  | Taip
1.11 | Kietųjų dalelių matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stoties Nr. 0044 paviljone
| 2. Sieros dioksido (SO2) dujų matavimo įranga, 2 kompl. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
2.1 | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14212:2024 „Oro kokybė. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją” ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus
| Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai |  |  | Taip
2.2 | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-10 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos |  |  | Taip
2.3 | Privalomi matavimo vienetai: µg/m3, ppb, mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus |  |  | Taip
2.4 | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,3 ppb |  |  | Taip
2.5 | Naudotojo sąsaja: integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami: |  |  | Taip
| realaus laiko matavimo rezultatai |  |  | Taip
| data |  |  | Taip
| laikas |  |  | Taip
| įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai) |  |  | Taip
| Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  | Taip
2.6 | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: |  |  | Taip
| oro ėminio slėgis |  |  | Taip
| temperatūra |  |  | Taip
| srauto greitis |  |  | Taip
| aplinkos slėgis |  |  | Taip
| UV lempos intensyvumas |  |  | Taip
| Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane |  |  | Taip
| Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą |  |  | Taip
2.7 | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže. |  |  | Taip
| Matavimo įrangos matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm) |  |  | Taip
2.8 | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertės |  |  | Taip
| Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje |  |  | Taip
2.9 | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (UV lempos, skruberio, oro ėminio įėjimo filtro, oro ėminio siurblio) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo |  |  | Taip
2.10 | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai |  |  | Taip
2.11 | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama nesertifikuotu difuziniu SO2 dujų vamzdeliu, kaitinimo krosnele ir “nulinių” dujų sistema, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui |  |  | Taip
2.12 | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus |  |  | Taip
2.13 | Išvestys: ne mažiau kaip: RS232 – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: Ethernet – 2 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą |  |  | Taip
2.14 | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių |  |  | Taip
| Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos |  |  | Taip
2.15 | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V |  |  | Taip
2.16 | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo |  |  | Taip
2.17 | Sieros dioksido matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0041 ir 0044 paviljonuose
Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže.
2.18 | Sieros dioksido matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga turi būti pateiktas kalibravimo sertifikatas
| 3. Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) matavimo įranga, 2 kompl. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
3.1 | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14211:2024 „Aplinkos oras. Standartinis azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas taikant chemiliuminescenciją“ ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus
| Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete. |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai |  |  | Taip
3.2 | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-10 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos |  |  | Taip
3.3 | Privalomi matavimo vienetai: µg/m3, ppb, mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus |  |  | Taip
3.4 | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,4 ppb |  |  | Taip
3.5 | Naudotojo sąsaja - integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami: |  |  | Taip
| realaus laiko matavimo rezultatai |  |  | Taip
| data |  |  | Taip
| laikas |  |  | Taip
| įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai) |  |  | Taip
| Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  | Taip
3.6 | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: |  |  | Taip
| oro ėminio slėgis |  |  | Taip
| temperatūra |  |  | Taip
| srauto greitis |  |  | Taip
| aplinkos slėgis |  |  | Taip
| NOx konverterio temperatūra |  |  | Taip
| lygiavertė informacija |  |  | Taip
| Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane |  |  | Taip
| Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą |  |  | Taip
3.7 | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže |  |  | Taip
| Visos matavimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm) |  |  | Taip
3.8 | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertė |  |  | Taip
| Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje |  |  | Taip
3.9 | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (oro siurblio diafragmos, ozono skruberio, oro ėminio įėjimo filtro, katalizatoriaus) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo |  |  | Taip
3.10 | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai |  |  | Taip
3.11 | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama nesertifikuotu difuziniu NO2 dujų vamzdeliu, kaitinimo krosnele ir “nulinių” dujų sistema, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui |  |  | Taip
3.12 | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus |  |  | Taip
3.13 | Išvestys: ne mažiau kaip: RS232 – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: Ethernet – 2 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą |  |  | Taip
3.14 | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių |  |  | Taip
| Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos |  |  | Taip
3.15 | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V |  |  | Taip
3.16 | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo |  |  | Taip
3.17 | Azoto oksidų matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0041 ir 0044 paviljonuose
Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže
3.18 | Azoto oksidų matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą
| 4. Anglies monoksido (CO) matavimo įranga, 2 kompl. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
4.1 | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14626:2024 „Oro kokybė. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektrometriją” ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus
| Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete. |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai |  |  | Taip
4.2 | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-50 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos |  |  | Taip
4.3 | Privalomi matavimo vienetai: mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus |  |  | Taip
4.4 | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,02 ppm |  |  | Taip
4.5 | Naudotojo sąsaja - integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami: |  |  | Taip
| realaus laiko matavimo rezultatai |  |  | Taip
| data |  |  | Taip
| laikas |  |  | Taip
| įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai) |  |  | Taip
| Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  | Taip
4.6 | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: |  |  | Taip
| oro ėminio slėgis |  |  | Taip
| srauto greitis |  |  | Taip
| aplinkos slėgis |  |  | Taip
| katalizatoriaus temperatūra |  |  | Taip
| Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane |  |  | Taip
| Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą |  |  | Taip
4.7 | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže. |  |  | Taip
| Visos matavimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm) |  |  | Taip
4.8 | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertė |  |  | Taip
| Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje |  |  | Taip
4.9 | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (oro siurblio diafragmos, skruberio, oro ėminio įėjimo filtro, katalizatoriaus) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo |  |  | Taip
4.10 | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai |  |  | Taip
4.11 | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama “nulinių” dujų sistema ir priedais CO dujų balionui, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui |  |  | Taip
| CO dujų baliono (talpa 50 litrų, sriegio išmatavimai pagal DIN 477: W 1″) priedai: tinkamas reduktorius ir skaitmeninis manometras, kuris rodo esamą balione dujų slėgį. Manometras prijungimas prie stoties duomenų kaupiklio ir nuotoliniu būdu leidžia stebėti balione esančių dujų slėgį. Manometro matavimo duomenys siunčiami į duomenų bazę kartu su CO matavimo duomenimis. |  |  | Taip
| Tiekėjas privalo nurodyti manometro gamintoją ir modelį |  |  | Taip
4.12 | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei. |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus |  |  | Taip
4.13 | Išvestys: ne mažiau kaip: RS232 – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: Ethernet – 2 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą |  |  | Taip
4.14 | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių |  |  | Taip
| Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos |  |  | Taip
4.15 | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V |  |  | Taip
4.16 | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo |  |  | Taip
4.17 | CO matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0041 ir 0044 paviljonuose
Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže
4.18 | Anglies monoksido matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą.
| 5. Ozono (O3) matavimo įranga, 2 kompl. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
5.1 | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14625:2025 „Oro kokybė. Standartinis ozono koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fotometriją” ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus
| Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami internete. |  |  | Taip
| Kartu su paasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai |  |  | Taip
5.2 | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-10 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos |  |  | Taip
5.3 | Privalomi matavimo vienetai: µg/m3, ppb, mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus |  |  | Taip
5.4 | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,3 ppb |  |  | Taip
5.5 | Naudotojo sąsaja - integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami : |  |  | Taip
| realaus laiko matavimo rezultatai |  |  | Taip
| data |  |  | Taip
| laikas |  |  | Taip
| įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai) |  |  | Taip
| Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  | Taip
5.6 | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: |  |  | Taip
| oro ėminio slėgis |  |  | Taip
| srauto greitis |  |  | Taip
| aplinkos slėgis |  |  | Taip
| UV spinduliuotės intensyvumas |  |  | Taip
| Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane |  |  | Taip
| Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą |  |  | Taip
5.7 | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže |  |  | Taip
| Visos matavimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm) |  |  | Taip
5.8 | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertė |  |  | Taip
| Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje |  |  | Taip
5.9 | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (oro siurblio diafragmos, oro ėminio įėjimo filtro, UV šaltinio, vožtuvo) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo |  |  | Taip
5.10 | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai |  |  | Taip
5.11 | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama su O3 dujų generatoriumi (UV ozonatorius) ir “nulinių” dujų sistema, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui |  |  | Taip
5.12 | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus |  |  | Taip
5.13 | Išvestys: ne mažiau kaip: RS232 – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: Ethernet – 2 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą |  |  | Taip
5.14 | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių |  |  | Taip
| Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos |  |  | Taip
5.15 | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo |  |  | Taip
5.16 | O3 matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0041 ir 0044 paviljonuose
Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže.
5.17 | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V |  |  | Taip
5.18 | Ozono matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą
| 6. Amoniako (NH3) dujų matavimo įranga, 1 kompl. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
6.1 | NH3 matavimo principas: tiesioginis, nekonvertuojant NH3 į kitus cheminius junginius, skirtas amoniako dujų matavimui aplinkos ore ir atitinkantis vieną iš šių matavimo metodų: Diferencinės optinės absorbcijos spektroskopija/ Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS); Kvantinė kaskadinė lazerinės absorbcijos spektroskopija/ Quantum Cascade Laser Absorption Spectroscopy (QCLAS); Ertmės žiedinė spektroskopija/ Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS); Ne ašies integruota ertmės išvesties spektroskopija/ Off-axis integrated cavity output spectroscopy (OA-ICOS); Optinio grįžtamojo ryšio ertmės sustiprintos absorbcijos spektroskopija/ Optical-Feedback Cavity-Enhanced Absorption Spectroscopy (OF-CEAS); Atviro kelio Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių sistemos/ Open-Path Fourier Transform Infrared Systems (FTIR) |  |  | Taip
6.2 | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 - 10 ppm |  |  | Taip
6.3 | Apatinė aptikimo riba: ≤ 1,0 ppb |  |  | Taip
6.4 | Oro ėminio paruošimas: sukomplektuota NH3 dujų ėminio ėmimui skirta įranga, kuri atitinka ėminio ėmimo iš aplinkos oro į analizatorių reikalavimus, nurodytus „Guidance documents on measurements and modelling of novel air quality pollutants: ammonia (NH3)“, skyriuje „5.1.1 Sampling system“ (šaltinis: https://riurbans.eu/wp-content/uploads/2024/12/ENV_GUIDANCE-DOCUMENT_ST6_NH3.pdf) |  |  | Taip
6.5 | Naudotojo sąsaja: integruotas LCD arba spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami : |  |  | Taip
| realaus laiko matavimo rezultatai |  |  | Taip
| data |  |  | Taip
| laikas |  |  | Taip
| įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai) |  |  | Taip
| informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  | Taip
6.6 | Matavimo duomenų eksportas: automatinis, į oro taršos matavimo stoties duomenų kaupiklį ir USB laikmeną arba lygiavertę, nenaudojant papildomos programinės įrangos |  |  | Taip
6.7 | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže |  |  | Taip
| Visos matavimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 3U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm) |  |  | Taip
6.8 | Matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 5°C iki 30°C imtinai |  |  | Taip
6.9 | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama įrengimais, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui: |  |  | Taip
| nesertifikuotu difuziniu NH3 dujų vamzdeliu, |  |  | Taip
| kaitinimo krosnele |  |  | Taip
| “nulinių” dujų sistema |  |  | Taip
6.10 | Išvestys: ne mažiau kaip: RS232 – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: Ethernet – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| išvestys: USB - 3 vnt. arba lygiaverčio tipo |  |  | Taip
| Taikomi ryšio protokolai: Modbus, AK, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą |  |  | Taip
6.11 | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių |  |  | Taip
| Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos |  |  | Taip
6.12 | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo |  |  | Taip
6.13 | NH3 matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stoties Nr. 0044 paviljone
Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže
6.14 | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V |  |  | Taip
6.15 | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei |  |  | Taip
| Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus |  |  | Taip
6.16 | Amoniako matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga turi būti pateiktas kalibravimo sertifikatas.
| 7. Meteorologinių parametrų matavimo jutiklis, 2 kompl. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
7.1 | Kompaktiško oro jutiklio „viskas viename“ korpuso koncepcija, apjungianti 5 matuojamus parametrus viename korpuse: |  |  | Taip
| aplinkos temperatūra |  |  | Taip
| santykinės drėgmė |  |  | Taip
| aplinkos slėgis |  |  | Taip
| vėjo kryptis |  |  | Taip
| vėjo greitis |  |  | Taip
7.2 | Priverstinai (elektros ventiliatoriaus pagalba) ventiliuojama temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklių apsauga nuo tiesioginės saulės radiacijos |  |  | Taip
7.3 | Aplinkos temperatūros matavimo intervalas: ne siauresnis kaip -35 - +50 °C |  |  | Taip
| Matavimo tikslumas: ≤ ±0,5 °C |  |  | Taip
7.4 | Santykinės drėgmės matavimo intervalas: ne siauresnis kaip 0 - 100 % RH |  |  | Taip
| Matavimo tikslumas: ≤ ±2 % RH |  |  | Taip
7.5 | Aplinkos slėgio matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 300 - 1200 hPa |  |  | Taip
| Matavimo tikslumas: ≤ ±0.5 hPa diapazone 0 - 40 °C |  |  | Taip
7.6 | Vėjo krypties matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 – 359,9° |  |  | Taip
| Rezoliucija: ≤ 0,1° |  |  | Taip
| Matavimo tikslumas (vidutinis kvadratinis nuokrypis (angl. RMSE)): ≤ 3° esant vėjo greičiui > 1,0 m/s |  |  | Taip
7.7 | Vėjo greičio matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 – 35 m/s |  |  | Taip
| Rezoliucija: ≤ 0,1 m/s |  |  | Taip
| Matavimo tikslumas: ≤ ±0.3 m/s |  |  | Taip
7.8 | Jutiklio sandarumo klasė: ne mažesnė kaip IP66 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą |  |  | Taip
7.9 | Jutiklio darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip: -35 - +50 °C |  |  | Taip
7.10 | Jutiklis jungiamas su matavimo duomenų kaupikliu tik viena kabelio jungtimi |  |  | Taip
7.11 | Matavimo duomenų perdavimo sąsaja: RS485 arba lygiavertė |  |  | Taip
| Duomenų perdavimo protokolai: UMB-Binary, UMB-ASCII, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, XDR ir SDI-12 arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą |  |  | Taip
7.12 | Jutikliai turi būti instaliuoti 8 m aukštyje nuo žemės paviršiaus ant oro taršos matavimo stočių Nr.0041 ir 0044 paviljonuose esančių metalinių bokštų bei prijungti prie stoties matavimo duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos
Visos tvirtinimo ir prijungimo prie duomenų kaupiklio medžiagos, jungiamieji kabeliai ir kiti montavimui bei instaliavimui reikalingi priedai turi būti įskaičiuoti į įrangos kainą ir pirkėjui papildomai nekainuoti
7.13 | Kartu su įranga būtina pateikti jutiklio gamintojo kalibravimo sertifikatą.
8. | 8. Matavimo stoties duomenų perdavimo modemas, 2 vnt. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
8.1 | Ne mažesnio nei 4G LTE GSM tinklo modemas arba maršrutizatorius turi būti pramoninio tipo ir turi atitikti Lietuvos ryšio operatorių standartus (užtikrinti pilną veikimą naudojant Lietuvos GSM operatorių SIM korteles) |  |  | Taip
turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 1 p ir 47 str. 9 d. 1 p . Reikalavimo atitikimas bus tikrinamas įrangos priėmimo metu.
8.2 | Modemas privalo turėti integruotą energijos valdymo funkciją (pavyzdžiui: automatinį nenaudojamų prievadų maitinimo išjungimą, procesoriaus galios mažinimą neaktyviu periodu arba palaikyti Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) arba lygiavertį standartą). Kartu su įranga tiekėjas turės pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (duomenų lapus) arba laisvos formos gamintojo patvirtinimą, kuriame turi būti nurodytos įdiegtos energijos taupymo technologijos.
8.3 | Tiekėjas privalo prijungti modemą prie stoties duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos. Stotys, kuriose turi būtų instaliuoti modemai: Nr.Nr. 0041 ir 0044