Specialiųjų pirkimo sąlygų 2_3 priedas

„Techninė specifikacija“

ORO KOKYBĖS TYRIMO STOČIŲ ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendra informacija

Oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – pirkėjas).

Aplinkos oro kokybės vertinimas atliekamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, padalintoje į Vilniaus bei Kauno miestų aglomeracijas ir zoną (Lietuvos Respublikos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų), patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 470/581 „Dėl zonų ir aglomeracijų sąrašų patvirtinimo“.

Aplinkos oro kokybės vertinimas atliekamas pagal gautus duomenis iš aplinkos oro tyrimo stočių, kurių sąrašas ir vieta nurodyta 1 lentelėje. Daugiau informacijos apie aplinkos oro tyrimo stotis yra pateikta svetainėje: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/oras/oro-monitoringo-vietos/.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Stoties Nr. | Buvimo vieta | Geografinės koordinatės (LKS 94) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vilniaus miesto aglomeracija |  |  |  |
|  | 0001 | Vilnius, Senamiestis | 582873, 6060885; |
|  | 0002 | Vilnius, Lazdynai | 578074, 6061735; 577691, 6060501; |
|  | 0003 | Vilnius, Žirmūnai | 583080, 6065083; |
|  | 0004 | Vilnius, Savanorių pr. | 580566, 6060340; |
|  | 0099 | Vilnius, Visorių 30 | 580701, 6067706; |
| Kauno miesto aglomeracija |  |  |  |
|  | 0041 | Kaunas, Dainava | 499113, 6084336; |
|  | 0044 | Kaunas, Noreikiškės | 489472, 6083062; |
| Zona |  |  |  |
|  | 0043 | Kėdainiai | 497318, 6127174; |
|  | 0042 | Jonava | 518192, 6104082; |
|  | 0031 | Klaipėda, centras | 320353, 6178480; |
|  | 0033 | Klaipėda, Šilutės pl. | 322660, 6176420; |
|  | 0022 | Šiauliai | 456781, 6200613; |
|  | 0021 | Naujoji Akmenė | 430134, 6243457; |
|  | 0023 | Mažeikiai | 396752, 6243040; |
|  | 0012 | Panevėžys | 522972, 6176785; |
|  | 0051 | Rūgšteliškis, Utenos r. | 626734, 6149406; |
|  | 0052 | Dubininkas, Varėnos r. | 518820, 5995188; |
|  | 0053 | Plateliai, Plungės r. | 368221, 6210278; |
|  | 0061 | Marijampolė | 458226, 6046995. |

- Pirkimo objektas – Aplinkos oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkimas. Perkama įranga yra būtina užtikrinti Lietuvos oro kokybės tyrimo stočių matavimų kokybę ir galimybę rinkti, analizuoti ir perduoti duomenis tokiu būdu, kiekiu ir tikslumu, kaip reikalauja 2024 m. gruodžio 10 d. įsigaliojusi Europos parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/2881 „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ (Direktyva - ES - 2024/2881 - EN - EUR-Lex), EMEP stebėsenos strategija 2020–2029 m. ECE/EB.AIR/144/Add.1 (https://unece.org/pep/decisions) ir 2024 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programa (527 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo) bei jose pateikti tyrimo duomenų kokybės tikslai ir standartiniai metodai.

- Pirkimo objektas skaidomas į 5 (penkias) dalis:

I pirkimo dalis. Įranga Vilniaus miesto aglomeracijos stotims;

II pirkimo dalis. Įranga Kauno miesto aglomeracijos stotims;

III pirkimo dalis. Įranga zonos stotims;

IV pirkimo dalis. Ėminių ėmimo įranga oro kokybės tyrimų stotims;

V pirkimo dalis. Naujas oro kokybės matavimo stoties paviljonas.

- Tiekėjai pasiūlymus gali teikti dėl vienos, kelių arba visų pirkimo objekto dalių.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

III pirkimo dalis. Įranga zonos stotims

Pirkimo objektas – laboratorinė įranga, skirta aplinkos oro kokybės monitoringui zonos stotims pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos oro taršos stebėseną. Laboratorinę įrangą (toliau – įranga, Prekės) sudaro:

2 lentelė

|  | Laboratorinės įrangos sudėtis | Preliminarūs, tuo pačiu ir maksimalūs kiekiai, kuriuos perkančioji organizacija gali įsigyti per visą įrangos užsakymo laikotarpį (kompl.) | Iš jų kiekiai, kuriuos perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti iš karto (kompl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įranga | 2 | 1 |
| 1.2 | Sieros dioksido (SO2) dujų matavimo įranga | 7 | 7 |
| 1.3 | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) matavimo įranga | 11 | 11 |
| 1.4 | Anglies monoksido (CO) matavimo įranga | 3 | 3 |
| 1.5 | Ozono (O3) matavimo įranga | 9 | 9 |
| 1.6 | Ultrasmulkiųjų dalelių (UFP) matavimo įranga | 1 | 1 |
| 1.7 | Meteorologinių parametrų matavimo jutiklis | 12 | 11 |
| 1.8 | Matavimo stoties duomenų kaupiklis | 1 | 0 |
| 1.9 | Matavimo stoties duomenų perdavimo modemas | 12 | 11 |

- 2 lentelės 3 stulpelyje nurodyti preliminarūs, tuo pačiu ir maksimalūs įrangos kiekiai, kuriuos perkančioji organizacija gali įsigyti per visą pirkimo sutarties įrangos užsakymo laikotarpį (12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos):

  - 2 lentelės 4 stulpelyje nurodyti įrangos kiekai, kuriuos perkančioji organizacija įsipareigoja įsigyti iš karto. Šios įrangos pristatymo terminas - 7 (septyni) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, tos dienos neskaičiuojant;

  - Likusius įrangos kiekius, perkančioji organizacija pagal savo poreikį gali užsakyti per visą įrangos užsakymo laikotarpį (12 mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos). Šios įrangos pristatymo terminas - 3 (trys) mėnesiai nuo raštiško perkančiosios organizacijos užsakymo dienos, tos dienos neskaičiuojant. Ši įranga turėtų būti pristatyta ir instaliuota Marijampolės oro taršos matavimo stoties  paviljone Nr. 0061. Neatsiradus poreikiui, perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti ir įsigyti šiame punkte nurodytų įrangos komplektų.

- Visa 1.1 – 1.7 papunkčiuose nurodyta įranga (kiekvienas įrangos komplektas) turi būti pristatyta kartu su komplektuojančių dalių ir medžiagų rinkiniais, kurie pilnai atitinka įrangos gamintojo eksploatavimo ir priežiūros vadovuose (angl. "user manual") nurodytus pavadinimus ir kiekius, užtikrinančius nepertraukiamą įrangos veikimą (įranga dirbs nuolat, t. y. 24/7) privalomu 2 metų garantiniu laikotarpiu, kuris prasideda atitinkamos įrangos tarpinio prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dieną. Komplektuojančių dalių ir medžiagų pavadinimus, kiekius ir kainas tiekėjas privalo nurodyti užpildydamas specialiųjų pirkimo sąlygų 6_3 priedą „Įkainiai ir pasiūlymo kainos skaičiuoklė“. Tuo atveju, jei nurodytu 2 metų garantiniu laikotarpiu paaiškėja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, o tuo pačiu su perkama įranga ir pristatė ne visą reikalingą komplektuojančių dalių ir medžiagų, kurios turės užtikrinti nepertraukiamą įrangos veikimą 2 metų garantiniu laikotarpiu, kiekį arba iš vis jų nenurodė ir nepristatė, tiekėjas privalės savo lėšomis ir jėgomis pristatyti pirkėjui trūkstamą kiekį tokių komplektuojančių dalių ir medžiagų. Pirkėjas dėl to negalės patirti jokių papildomų išlaidų.

- Visą pirkimo objekto dalyje perkamą įrangą (2 lentelės 1.1 – 1.9 papunkčiuose nurodytą įrangą), įskaitant ir atitinkamos įrangos komplektuojančias dalis ir medžiagas, tiekėjas privalės pristatyti ir instaliuoti 3 ir 5 lentelėse nurodytose aplinkos oro tyrimo stočių paviljonuose (išmontuoti šiose stotyse esamą įrangą ir jos vietoje sumontuoti naują, viską prijungti prie stočių duomenų kaupiklių ir užtikrinti matavimo duomenų perdavimą į duomenų bazę) per 1.1 ir 1.2 atitinkamame punkte nurodytą terminą. Išmontuotą įrangą tiekėjas turės pristatyti į Aplinkos apsaugos agentūrą A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 25 kabinetą arba kitą vietą, suderintą su atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu. Matavimo stoties veikimas turi būti atstatytas  (visi išmontavimo ir sumontavimo darbai atlikti ir atkurtas duomenų pardavimas į duomenų bazę) ne ilgiau kaip per 24 val. nuo stoties išjungimo (duomenų perdavimo nutraukimo). Tiekėjas, pasirengęs pristatyti įrangą ir atlikti jos montavimo ir diegimo darbus, apie tai ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas privalo pranešti pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui ir suderinti su juo tikslią datą bei laiką kiekvienam oro tyrimo stočių paviljonui.

- Naujos įrangos pristatymo į nurodytas vietas, dabar stotyse esamos įrangos išmontavimo ir pristatymo į pirkėjo nurodytą vietą, naujos įrangos sumontavimo, prijungimo prie stoties duomenų kaupiklio ir matavimo duomenų perdavimo į duomenų bazę užtikrinimo, darbo su įranga apmokymo ir supažindinimo kaštus tiekėjas turi įskaičiuoti į siūlomos įrangos kainą. Pirkėjas atliekant išvardintus darbus papildomų išlaidų patirti negali.

- Per 1.1 papunktyje nurodytą įrangos pristatymo terminą:

  - tiekėjas turi pristatyti įrangą aplinkos oro tyrimo stočių paviljonuose Nr. 0012, 0021, 0022, 0023, 0031, 0033, 0042, 0043, 0051, 0052 ir 0053 (įrangą tarp stočių paskirstant kaip nurodyta 3 ir 5 lentelėse), pilnai sukomplektuoti, išmontuoti stotyse esamą seną įrangą ir pristatyti į pirkėjo nurodytą vietą, jų vietoje sumontuoti ir instaliuoti naujas įrangas, parengti jas darbui, prijungti prie stočių duomenų kaupiklių ir užtikrinti matavimo duomenų perdavimą į duomenų bazę, perduoti visus dokumentus, nurodytus Techninėje specifikacijoje (įskaitant ir darbo su įranga instrukcijas). Kartu turi pristatyti ir pirkėjui perduoti atitinkamos 1.1 – 1.7 papunkčiuose nurodytos įrangos komplektuojančias dalis bei medžiagas;

  - tiekėjui atlikus išvardintus įpareigojimus konkrečiame aplinkos oro tyrimo stočių paviljone, šalys pasirašo tarpinį prekių priėmimo perdavimo aktą. Tokie aktai turi būti pasirašyti kiekvienam  5.1 punkte nurodytam aplinkos oro tyrimo stočių paviljonui;

  - Sutarties šalims pasirašius tarpinius prekių priėmimo perdavimo aktus visiems  5.1 punkte nurodytiems aplinkos oro tyrimo stočių paviljonams, tiekėjas turi įvykdyti mokymus lietuvių kalba (jei mokymai vedami kita kalba, tiekėjas turi užtikrinti jų vertimą į lietuvių kalbą ir padengti visus tokių paslaugų kaštus) ne mažiau kaip 4 (keturiems) pirkėjo nurodytiems darbuotojams, kurių turi pakakti norint pradėti savarankiškai dirbti su įranga, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis įrangos funkcijomis, jos priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta su ja dirbti.  Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su pirkėju raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir laiką. Mokymai turi vykti pirkėjo patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, nebent tiekėjas pateiks argumentus ir pagrindimą, kad mokymai turi vykti kitoje vietoje. Mokymus turi pravesti kiekvienos 1.1 – 1.7 papunkčiuose nurodytos įrangos gamintojo ar gamintojo įgalioti atstovai, kurie yra apmokyti ir turintys raštiškus patvirtinimus, kad jiems suteikta teisė vesti mokymus darbui ir eksploatacijai su atitinkamo gamintojo įranga. Tinkamais patvirtinimais laikomi pažymėjimai, sertifikatai, įgaliojimai ar kitokie tai pagrindžiantys dokumentai, kuriuos  tiekėjas turi pateikti pirkėjui prieš mokymų pradžią;

  - tiekėjui įvykdžius mokymus, Sutarties šalys pasirašo galutinį prekių priėmimo perdavimo aktą dėl aplinkos oro tyrimo stotims Nr. 0012, 0021, 0022, 0023, 0031, 0033, 0042, 0043, 0051, 0052 ir 0053 perduotos įrangos.

- Sutarties įrangos užsakymo laikotarpiu pirkėjui užsakius likusią įrangą aplinkos oro tyrimo stočiai Nr. 0061, tiekėjas privalo:

  - pristatyti įrangą per 1.2 punkte nurodytus terminus, pilnai sukomplektuoti, sumontuoti ir instaliuoti naują įrangą, parengti ją darbui, prijungti prie stoties duomenų kaupiklio ir užtikrinti matavimo duomenų perdavimą į duomenų bazę, perduoti visus dokumentus, nurodytus Techninėje specifikacijoje (įskaitant ir darbo su įranga instrukcijas). Kartu turi pristatyti ir pirkėjui perduoti atitinkamos 1.1 ir 1.7 papunkčiuose nurodytos įrangos komplektuojančias dalis bei medžiagas;

  - įvykdyti mokymus lietuvių kalba (jei mokymai vedami kita kalba, tiekėjas turi užtikrinti jų vertimą į lietuvių kalbą ir padengti visus tokių paslaugų kaštus) ne mažiau kaip 4 (keturiems) pirkėjo nurodytiems darbuotojams, kurių turi pakakti norint pradėti savarankiškai dirbti su įranga, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis įrangos funkcijomis, jos priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta su ja dirbti.  Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su pirkėju raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir laiką. Mokymai turi vykti pirkėjo patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, nebent tiekėjas pateiks argumentus ir pagrindimą, kad mokymai turi vykti kitoje vietoje. Mokymus turi pravesti kiekvienos 1.1 ir 1.7 papunkčiuose nurodytos įrangos gamintojo ar gamintojo įgalioti atstovai, kurie yra apmokyti ir turintys raštiškus patvirtinimus, kad jiems suteikta teisė vesti mokymus darbui ir eksploatacijai su atitinkamo gamintojo įranga. Tinkamais patvirtinimais laikomi pažymėjimai, sertifikatai, įgaliojimai ar kitokie tai pagrindžiantys dokumentai, kuriuos  tiekėjas turi pateikti pirkėjui prieš mokymų pradžią;

  - tiekėjui atlikus išvardintus įpareigojimus, šalys pasirašo galutinį prekių priėmimo perdavimo aktą.

- Tiekėjai visai siūlomai įrangai turi suteikti ne trumpesnį nei 2 (dviejų) metų garantinį laikotarpį, terminą skaičiuojant nuo atitinkamo tarpinio prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos (aplinkos oro tyrimo stoties Nr. 0061 atveju - nuo galutinio prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). Tiekėjai gali suteikti ir papildomą garantinį laikotarpį siūlomai  įrangai, tai nurodydami savo pasiūlymuose pildant specialiųjų sąlygų 5_3 priedą „Pasiūlymų formos“. Už suteiktą papildomą garantinį laikotarpį bus atsižvelgiama vertinant tiekėjų pasiūlymus. Pasiūlymų vertinimo metodika nurodyta specialiųjų sąlygų 4_3 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

- Kartu su kiekviena 2 lentelės 1.1 – 1.9 papunkčiuose nurodyta įranga tiekėjas privalės skaitmeniniu pavidalu, USB laikmenoje, pateikti  dokumentaciją - eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių  kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjai kiekvienai 2 lentelės 1.1 – 1.9 papunkčiuose nurodytai įrangai privalo pateikti:

  - įrangos eksploatavimo ir priežiūros vadovą (angl. "user manual") lietuvių ir/arba anglų kalbomis;

  - dokumentus (specifikacijas ir/arba aprašus ir/arba brėžinius ir/arba schemas), šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_3 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nurodytus pateikti kaip privalomus kartu su pasiūlymu, kurie  turi paaiškinti ir/ar pagrįsti  bei patvirtinti siūlomos įrangos ir tiekėjų nurodytų reikšmių (parametrų, dydžių, funkcionalumų) atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

- Siūlomų įrangų atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams, prie kurių šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_3 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nenurodyta, jog tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodančius dokumentus, bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, t . y. Prekių perdavimo – priėmimo metu.

- Aplinkosauginiai kriterijai, keliami Techninėje specifikacijoje, nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):

11.1. Tvarkos aprašo 4.4.4.2 papunkčiu – dėl 2 lentelės 1.8 ir 1.9 punktuose nurodytų įrangų: prekei naudoti ir paslaugai teikti sunaudojama mažiau elektros energijos. Konkretūs reikalavimai suformuluoti 3 lentelės 8.16 ir 9.2 punktuose.

- Reikalavimai įrangai:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įranga, 2 kompl. |
|  | Įrangos komplektą turi sudaryti: - kietųjų dalelių ėminių ėmimo sistema, 1 vnt. (reikalavimai nurodyti 1.3 punkte); - kietųjų dalelių matavimo jutiklis, 1 vnt. (reikalavimai nurodyti 1.4 punkte); - kietųjų dalelių analizatorius (matavimo įrangos valdymo sistema), 1 vnt. (reikalavimai nurodyti 1.5 punkte); - matavimo įrangos veikimo kontrolei ir matavimų kokybės užtikrinimui (kalibravimui) būtinos priemonės, 1 kompl. (reikalavimai nurodyti 1.4.punkto 3 reikalavime. Pildant Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_3 priedą „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, būtina nurodyti komplektaciją ir pateikti įrodančius dokumentus); - 47 mm skersmens kvarcinio stiklo pluošto arba lygiaverčiai filtrai, 300 vnt. |
|  | Įranga turi būti sertifikuota pagal EN 16450-2017 „Aplinkos oras. Automatinės kietųjų dalelių (PM10; PM2,5) koncentracijos matavimo sistemos“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete. |
|  | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių ėminių ėmimo sistemai: - ėminių ėmimo linijos ilgis: ne mažesnis kaip 1,5 m; - integruota imamo oro ėminio drėgmės kompensavimo įranga, automatiškai valdoma priklausomai nuo imamo ėminio temperatūros ir drėgmės; - integruotas 47 mm skersmens arba lygiavertis plokštuminio filtro laikiklis filtrui, skirtam imti aplinkos oro ėminį cheminei kietųjų dalelių sudėčiai bei masei nustatyti; - ėminio linijos įėjimo galva Sigma-2 tipo (aprašas VDI 2119) arba lygiavertė. |
|  | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių matavimo jutikliui: - aerozolių spektrometras skirtas dalelių dydžiui nustatyti; - jutiklis yra atskirtas nuo kietųjų dalelių analizatoriaus ir su juo sujungiamas išorinėmis jungtimis; - jutiklis turi būti tikrinamas ir kalibruojamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius arba pagal gamintojo rekomendacijas, atsižvelgiant į eksploatacijos sąlygas. Tikrinimo metu turi būti atliekamas nulinio taško (zero check), oro ėminio ėmimo srauto greičio bei sistemos hermetiškumo patikrinimas. Kalibravimo metu turi būti atliekamas koregavimas bent viename matavimo diapazono taške. Tikrinimui ir kalibravimui atlikti reikiamos priemonės pateikiamos kartu su įranga; - dalelių frakcijų dydis ir masės koncentracija matuojama realiu laiku ir tuo pačiu metu. |
|  | Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių analizatoriui: - automatiškai realiame laike matuoja KD2,5 ir KD10 masės koncentracijas; - kietųjų dalelių KD2,5 ir KD10 masės koncentracijos sertifikuotas matavimo diapazonas, ne siauresnis kaip: KD10 0 – 100µg/m3 ir KD2,5 0 – 50µg/m3; - išplėstinė matavimo neapibrėžtis (expanded measurement uncertainty, WCM): ne didesnė kaip 11% KD2,5 ir ne didesnė kaip 8% KD10; - matuojamų dalelių dydžio minimalus diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0,2 µm iki 17 µm imtinai; - matuojamų dalelių paskirstymo pagal dydį kanalų skaičius: ne mažiau kaip 30; - išvestys, ne mažiau kaip: RS232 – 1 vnt., Ethernet – 1 vnt. ir USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo; - taikomi ryšio protokolai: Bayern-Hessen, ASCII, Modbus ir UDP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą; - naudotojo sąsaja: integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami realaus laiko matavimo rezultatai: KD2,5, KD10 ir bendros dalelių masės koncentracija; dalelių skaičius; imamo ėminio slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė. Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba; - pilnas matavimo duomenų (angl. „row data“) kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi arba lygiaverte. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 metų nepertraukiamų matavimų duomenis, atliekant matavimus kas 1 min.; - valdymas: nuotolinis valdymas ir kontrolė prisijungus prie matavimo įrangos internetu; - darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip +5 – +40°C; - analizatoriaus matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm); - analizatorius instaliuojamas oro taršos matavimo stoties 19” stelaže. |
|  | Matavimo įranga turi būti pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus. |
|  | Matavimo įrangos kontrolė: rodoma ekrane arba prisijungus nuotoliniu būdu faktinis pagrindinių matavimo įrangos sudedamųjų dalių (imamo oro ėminio srauto greičio, oro ėminio siurblio, ėminio drėgmės kompensavimo įrangos, aplinkos temperatūros, santykinės drėgmės ir slėgio jutiklių) veikimo būsena; faktinės išmatuotų būsenos rodiklių reikšmės; galimos rodiklių tolerancijos ribos, kurias viršijus, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą; ar lygiavertė informacija. Būsenos informacija išsaugoma kartu su kiekvienu duomenų įrašu. |
|  | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą. |
|  | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
|  | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. |
|  | Kietųjų dalelių matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0031 ir 0061 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). Stotyje Nr. 0061 tik jei šioje stotyje įranga bus užsakyta. |
| 2. | Sieros dioksido (SO2) dujų matavimo įranga, 7 kompl. |
|  | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14212:2024 „Oro kokybė. Standartinis sieros dioksido koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fluorescenciją” ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete. |
|  | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-10 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos. |
|  | Privalomi matavimo vienetai: µg/m3, ppb, mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus. |
|  | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,3 ppb. |
|  | Naudotojo sąsaja: integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami: realaus laiko matavimo rezultatai, data, laikas ir įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai). Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba. |
|  | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: oro ėminio slėgis, temperatūra ir srauto greitis, aplinkos slėgis, UV lempos intensyvumas. Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane. Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą. |
|  | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže. Matavimo įrangos matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm). |
|  | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertės. Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje. |
|  | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (UV lempos, skruberio, oro ėminio įėjimo filtro, oro ėminio siurblio) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo. |
|  | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai. |
|  | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama nesertifikuotu difuziniu SO2 dujų vamzdeliu, kaitinimo krosnele ir “nulinių” dujų sistema, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui. |
|  | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei. Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus. |
|  | Išvestys, ne mažiau kaip: RS 232 -1 vnt.; Ethernet - 2 vnt.; USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo. Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą. |
|  | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių. Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos. |
|  | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
|  | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. |
|  | Sieros dioksido matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0021, 0022, 0023, 0031, 0043, 0052 ir 0053 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže. |
|  | Sieros dioksido matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga turi būti pateiktas kalibravimo sertifikatas. |
| 3. | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) matavimo įranga, 11 kompl. |
|  | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14211:2024 „Aplinkos oras. Standartinis azoto dioksido ir azoto monoksido koncentracijos matavimo metodas taikant chemiliuminescenciją“ ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete. |
|  | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-10 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos. |
|  | Privalomi matavimo vienetai: µg/m3, ppb, mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus. |
|  | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,4 ppb. |
|  | Naudotojo sąsaja: integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami: realaus laiko matavimo rezultatai, data, laikas ir įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai). Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba. |
|  | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: oro ėminio slėgis, temperatūra ir srauto greitis, aplinkos slėgis, NOx konverterio temperatūra. Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane. Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą. |
|  | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže. Visos matavimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm). |
|  | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertė. Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje. |
|  | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (oro siurblio diafragmos, ozono skruberio, oro ėminio įėjimo filtro, katalizatoriaus) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo. |
|  | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai. |
|  | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama nesertifikuotu difuziniu NO2 dujų vamzdeliu, kaitinimo krosnele ir “nulinių” dujų sistema, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui. |
|  | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus. |
|  | Išvestys, ne mažiau kaip: RS 232 -1 vnt.; Ethernet - 2 vnt.; USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo. Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą. |
|  | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių. Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos. |
|  | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
|  | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. |
|  | Azoto oksidų matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0012, 0021, 0022, 0023, 0031, 0033, 0042, 0043, 0051, 0052 ir 0053 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže. |
|  | Azoto oksidų matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą. |
| 4. | Anglies monoksido (CO) matavimo įranga, 3 kompl. |
|  | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14626:2024 „Oro kokybė. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektrometriją” ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete. |
|  | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-50 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos. |
|  | Privalomi matavimo vienetai: mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus. |
|  | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,02 ppm. |
|  | Naudotojo sąsaja - integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami: realaus laiko matavimo rezultatai, data, laikas ir įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai). Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba. |
|  | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: oro ėminio slėgis ir srauto greitis, aplinkos slėgis, katalizatoriaus temperatūra. Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane. Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą. |
|  | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže. Visos matavimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm). |
|  | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertė. Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje. |
|  | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (oro siurblio diafragmos, skruberio, oro ėminio įėjimo filtro, katalizatoriaus) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo. |
|  | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai. |
|  | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama “nulinių” dujų sistema ir priedais CO dujų balionui, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui. CO dujų baliono (talpa 50 litrų, sriegio išmatavimai pagal DIN 477: W 1″) priedai: tinkamas reduktorius ir skaitmeninis manometras, kuris rodo esamą balione dujų slėgį. Manometras prijungimas prie stoties duomenų kaupiklio ir nuotoliniu būdu leidžia stebėti balione esančių dujų slėgį. Manometro matavimo duomenys siunčiami į duomenų bazę kartu su CO matavimo duomenimis. Tiekėjas privalo nurodyti manometro gamintoją ir modelį. CO dujų baliono tiekėjui patiekti nereikia. |
|  | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus. |
|  | Išvestys, ne mažiau kaip: RS 232 -1 vnt.; Ethernet - 2 vnt.; USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo. Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą. |
|  | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių. Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos. |
|  | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
|  | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. |
|  | CO matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0012, 0022 ir 0033 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže. |
|  | Anglies monoksido matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą. |
| 5. | Ozono (O3) matavimo įranga, 9 kompl. |
|  | Matavimo įranga turi būti sertifikuota pagal EN 14625:2024 „Oro kokybė. Standartinis ozono koncentracijos matavimo metodas, taikant ultravioletinę fotometriją” ir pagal EN 15267-2:2023 „Oro kokybė. Oro kokybės stebėsenos įrangos vertinimas. 2 dalis. Gamintojo kokybės vadybos sistemos pradinis vertinimas ir gamybos proceso priežiūra po sertifikavimo“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą sertifikatą matavimo įrangai. Sertifikavimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete. |
|  | Matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0-10 ppm, paskirstytas į diapazonus, kurie persijungia automatiškai priklausomai nuo matuojamos oro ėminio koncentracijos. |
|  | Privalomi matavimo vienetai: µg/m3, ppb, mg/m3 ir ppm. Vartotojas turi turėti galimybę pats pagal poreikį pasirinkti matavimo vienetus. |
|  | Apatinė aptikimo riba: ≤ 0,3 ppb, |
|  | Naudotojo sąsaja - integruotas LCD arba LED tipo arba lygiavertis spalvotas grafinis lietimui jautrus ekranas, kuriame pateikiami: realaus laiko matavimo rezultatai, data, laikas ir įrenginio veikimo būsena/diagnostika (klaidų ir aliarmų pranešimai). Informacija rodoma lietuvių ir/arba anglų kalba. |
|  | Kontroliuojami rodikliai, įtakojantys matuojamų dujų koncentracijos matavimo tikslumą: oro ėminio slėgis ir srauto greitis, aplinkos slėgis, UV spinduliuotės intensyvumas. Išmatuoti rodiklių duomenys rodomi ekrane. Rodikliams viršijus nustatytas rodiklių tolerancijos ribas, ekrane informuojama apie matavimo įrenginio veikimo sutrikimą. |
|  | Matavimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže. Visos matavimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U* (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm). |
|  | Tiriamo oro ėminio įėjimo filtras pagamintas iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) arba lygiavertė. Filtro keitimas turi būti atliekamas priekinėje įrenginio dalyje. |
|  | Matavimo įrangos kontrolė: skaičiuojamas ir rodomas ekrane faktinis keičiamų pagrindinių matavimo įrangos dalių (oro siurblio diafragmos, oro ėminio įėjimo filtro, UV šaltinio, vožtuvo) gamintojo rekomenduojamas darbo laikas (valandomis) ir likęs laikas (valandomis) iki jų keitimo. |
|  | Sertifikuotas matavimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai. |
|  | Matavimų kokybės tikrinimas: matavimo įranga komplektuojama su O3 dujų generatoriumi (UV ozonatorius) ir “nulinių” dujų sistema, kurie skirti kasdieniniam automatiniam „zero/span“ tikrinimui. |
|  | Matavimo įranga pilnai pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui ir kontrolei. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti matavimo įrangos valdymo komandų komunikacinius protokolus bei jų aprašymus. |
|  | Išvestys, ne mažiau kaip: RS 232 -1 vnt.; Ethernet - 2 vnt.; USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo. Taikomi ryšio protokolai: Modbus, RTU, TCP arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą. |
|  | Matavimo įrangos atmintinė: vidinė, kurios talpa ne mažiau kaip 360 dienų 1 val. matavimo verčių. Duomenys iš atmintinės nuskaitomi į USB laikmenas arba lygiavertes, nenaudojant kompiuterio ir papildomos programinės įrangos. |
|  | Matavimo įranga turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. |
|  | O3 matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0012, 0022, 0023, 0033, 0042, 0043, 0051, 0052 ir 0053 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže. |
|  | Matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
|  | Ozono matavimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą. |
| 6. | Ultrasmulkiųjų dalelių (UFP) matavimo įranga, 1 kompl. |
|  | Įrangos komplektą turi sudaryti: - ultrasmulkiųjų dalelių ėminių ėmimo sistema, 1 kompl. (reikalavimai nurodyti 6.3 punkte); - ultrasmulkiųjų dalelių skaičiaus koncentracijos matavimo įrenginys, 1 kompl. (reikalavimai nurodyti 6.4 punkte); - ultrasmulkiųjų dalelių pasiskirstymo pagal dydį matavimo įrenginys, 1 kompl. (reikalavimai nurodyti 6.5 punkte). Komplektuojama su visais jungiamaisiais kabeliais bei priedais įrangai prijungti prie aplinkos oro kokybės tyrimo stoties duomenų kaupiklio. |
|  | Įranga pilnai atitinka EN 16976:2024 „Aplinkos oras. Atmosferos aerozolio dalelių skaičiaus koncentracijos nustatymas“ ir CEN TS 17434:2020 „Aplinkos oras. Atmosferos aerozolio dalelių dydžio spektrų nustatymas naudojant judrumo dalelių dydžio spektrometrą (MPSS)“ arba lygiaverčių standartų reikalavimus bei yra testuota nominuotų institucijų (ACTRIS-ERIC ir/arba CAIS-ECAC ir/arba NIST ir/arba CEN arba lygiaverčių) ir pripažinta atitinkanti EN 16976:2024 ir CEN TS 17434:2020 reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įrangos gamintojo deklaraciją bei nominuotų institucijų (ACTRIS-ERIC, CAIS-ECAC, NIST, CEN ar kt.) dokumentų kopijas, patvirtinančias tiekėjo siūlomų gamintojų modelių atitiktį reikalavimams. |
|  | Minimalūs reikalavimai ultrasmulkiųjų dalelių ėminių ėmimo sistemai: - ėminio linijos įėjimo galva KD10 tipo su KD2,5 dalelių ciklonu arba lygiavertė; - pritaikyta ir pilnai sukomplektuota montuoti aplinkos oro kokybės tyrimo stotyje. Stoties stogo plokštės storis - 80 mm. Atstumas nuo stalo, ant kurio bus montuojami ultrasmulkiųjų dalelių koncentracijos ir dalelių pasiskirstymo pagal dydį matavimo įrenginiai, iki stogo – 130 cm. Minimalus ėminių ėmimo sistemos ilgis stoties išorėje, skaičiuojant nuo KD10 galvos jungties iki stogo – ne mažiau kaip 150 cm; - ėminių ėmimo sistemos 10 nm dalelių ėminių ėmimo nuostoliai turi būti ne didesni kaip 25 %. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti paskelbtus eksperimentinių bandymų rezultatus, kurie patvirtina ėminių ėmimo nuostolių atitikimą reikalavimui; - aplinkos oro ėminių ėmimo sistema turi užtikrinti patenkančio į ultrasmulkiųjų dalelių koncentracijos matavimo ir pasiskirstymo pagal dydį matavimo įrenginius ėminio santykinę drėgmę ne didesnę kaip 40% Rh bei pilnai atitikti ACTRIS rekomendacijas („ACTRIS recommendation for aerosol drying“ (https://actris-ecac.eu/aerosol-inlets-and-conditioning.html)). - aplinkos oro ėminio santykinė drėgmė (Rh) ir temperatūra (t) nepertraukiamai kontroliuojama jutikliu/ais. Matavimo tikslumas: ≤ ±3% Rh ir t ≤ ±2 °C; - vienas aplinkos oro ėminio oro vakuuminis siurblys, užtikrinantis reikiamą ėminio oro srauto greitį, ultrasmulkiųjų dalelių koncentracijos matavimo ir pasiskirstymo pagal dydį matavimo įrenginiams. - komplektuojama su skaitmeniniu autonominiu (prietaiso maitinimas baterijomis arba įkraunamais akumuliatoriais) oro srauto greičio matavimo prietaisu, kuris pritaikytas UFP matavimų kokybės kontrolei vykdyti. Prietaisas matuoja tūrinį oro srautą tikslumu ≤ ±2 %. Srauto matuoklio pateikiami ekrane duomenys yra su temperatūros kompensavimu ir aplinkos slėgio koregavimu, atnaujinami ne rečiau kaip kas 1 sekundę. Pateikiamas pirkėjui su kalibravimo sertifikatu. |
|  | Minimalūs reikalavimai ultrasmulkiųjų dalelių skaičiaus koncentracijos matavimo (angl. „Condensation Particle Counter“ (CPC)) įrenginiui: - įrenginio tipas: automatinis, pilno srauto, nuolatinio veikimo; - koncentracijos matavimo diapazonas ne siauresnis kaip: nuo 0 iki 100 000 dalelių/cm³ imtinai (be skiedimo); - koncentracijos matavimo tikslumas: ≤ ±5%; - darbinis skystis: n-butanolis (1-butanolis arba n-butilo alkoholis, cheminė formulė C4H10O), kurio švarumas ne mažesnis kaip 98.5%; - įrenginys pateikiamas pirkėjui su notifikuotos įstaigos (Pasaulinio aerozolių fizikos kalibravimo centro (WCCAP),arba Leibnico troposferos tyrimų instituto (TROPOS) arba lygiavertės) kalibravimo sertifikatu. Kalibravimo faktorius (k) turi būti ribose: 0,9 < k < 1,1; - vandens kondensato pašalinimas: jeigu sistemoje susidaro vandens kondensatas, jo pašalinamas turi būti automatinis; - nustatyti vartotojo įrenginio parametrai turi būti apsaugoti nuo praradimo nutrūkus įrenginio maitinimui. Matavimo įrenginys turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus; - matavimų kokybės užtikrinimas: komplektuojama su nulinio taško (Zero check), ėminio srauto greičio (flow check) ir sandarumo tikrinimo priedais; - komplektuojamas su nuolatinio veikimo n-butanolio garų, išmetamų iš ultrasmulkiųjų dalelių koncentracijos matavimo įrenginio, pašalinimo kataliziniu įrenginiu, turinčiu signalizaciją ir/arba indikaciją įvykus įrenginio veikimo sutrikimui. N-butanolio garų pašalinimo efektyvumas: ne mažesnis kaip 99,99%. Išleidimo dujų temperatūra: ne didesnė kaip 40 °C; - butanolio talpa: ne mažesnė kaip įrenginio 672 val. (4 savaites) nepertraukiamam veikimui užtikrinti; - valdymas: nuotolinis įrenginio valdymas ir priežiūra prisijungus prie matavimo įrangos internetu; automatinė naudojamo n-butanolio būsenos kontrolė: - nepakankamo kiekio (skysčio lygio), būtino įrenginio veikimui užtikrinti; - netinkamos kokybės (darbinis skystis yra pasenęs arba netinkamos sudėties). - įrenginio valdymas: su įrenginiu suderinamas išorinis arba integruotas kompiuteris, kuriame instaliuota įrenginio valdymo programa ir naudojant įrenginio ekraną; - pilnas matavimo duomenų (angl. „row data“) kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje, jungiamoje prie analizatoriaus USB jungtimi ar lygiaverte. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 metų nepertraukiamų matavimų duomenis, atliekant matavimus kas 1 min.; - išėjimo sąsajos, ne mažiau kaip: impulsų išvestis (angl. „pulse output“) – 1 vnt., Ethernet – 1 vnt. ir USB – 1 vnt. arba lygiaverčio tipo; - matavimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V; - veikimo temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip: +10 - 35 °C. |
|  | Minimalūs reikalavimai nepertraukiamo veikimo ultrasmulkiųjų dalelių pasiskirstymo pagal dydį (angl. „Mobility Particle Size Spectrometer (MPSS)) matavimo įrenginiui: - vieno skenavimo metu matuojamų dalelių diapazonas: ne siauresnis kaip 10 – 800 nm; - skenavimo raiška: ne mažiau kaip 64 kanalai per logaritminę dekadą (dekadą); - matavimo laikas: 1 min ir 10 min, pasirenkamas vartotojo; - dalelių dydžio matavimo tikslumas: ≤ 3% vieno dydžio esančio ribose nuo 100 nm iki 300 nm imtinai; - aerozolio bipolinis difuzinis įkroviklis: naudojant Ni-63, kurio jonizuojanti spinduliuotė ≤ 100 MBq; - darbinis skystis: n-butanolis (1-butanolis arba n-butilo alkoholis, cheminė formulė C4H10O), kurio švarumas ne mažesnis kaip 98.5%; - butanolio talpa: ne mažesnė kaip įrenginio 672 val. (4 savaites) nepertraukiamam veikimui užtikrinti; - automatinė n-butanolio būsenos kontrolė: - nepakankamo kiekio (skysčio lygio), būtino įrenginio veikimui užtikrinti; - netinkamos kokybės (darbinis skystis yra pasenęs arba netinkamos sudėties); - kompiuterinė programinė įranga skirta kaupti pilnus matavimo duomenis (angl. „row data“), saugoti bei pateikti lentelės ir grafiko formatais. Programinės įrangos atnaujinimai matavimo įrenginio garantiniu laikotarpiu turi būti pateikiami pirkėjui nemokamai; - valdymas: nuotolinis valdymas ir priežiūra prisijungus prie matavimo įrangos internetu; - išėjimo sąsajos, ne mažiau kaip: impulsų išvestis (angl. „pulse output“) – 1 vnt., Ethernet – 1 vnt. ir USB – 1 vnt., arba lygiaverčio tipo; - matavimo įrangos maitinimo diapazonas, ne siauresnis kaip: 220V -240 V; - darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip +10 – 35°C; - įrenginys pateikiamas pirkėjui su notifikuotos įstaigos (Pasaulinio aerozolių fizikos kalibravimo centro (WCCAP), arba Leibnico troposferos tyrimų instituto (TROPOS) arba lygiavertės) kalibravimo sertifikatu. Priimtini kriterijai atsižvelgiant į dalelių dydį: - ne daugiau kaip 50% esant dalelių dydžiui nuo 10 nm iki 20 nm; - ne daugiau kaip 10% esant dalelių dydžiui nuo 20 nm iki 200 nm; - ne daugiau kaip 20% esant dalelių dydžiui nuo 200 nm iki 800 nm; - nustatyti vartotojo įrenginio parametrai turi būti apsaugoti nuo praradimo dingus elektros tiekimui. Matavimo įrenginys turi automatiškai tęsti matavimus maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo; - komplektuojamas su nuolatinio veikimo n-butanolio garų, išsiskiriančių iš ultrasmulkiųjų dalelių koncentracijos matavimo įrenginio, pašalinimo kataliziniu įrenginiu, turinčiu signalizaciją ir/arba indikaciją įvykus įrenginio veikimo sutrikimui. N-butanolio garų pašalinimo efektyvumas: ne mažesnis kaip 99,99%. Išleidimo dujų temperatūra: ne didesnė kaip 40 °C. |
|  | UFP matavimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stoties Nr. 0051 paviljone (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). |
|  | Matavimų kokybės užtikrinimas: - Įranga turi būti kalibruojama. Kalibravimo poreikio dažnumą nurodo įrangos gamintojas. - Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu turi ne rečiau kaip 1 kartą per metus atlikti įrangos kalibravimą. Kalibravimo kaštai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |
|  | Kartu su įranga turi būti pateikti įrangos, nurodytos 6.4. ir 6.5. punktuose, kalibravimo sertifikatai. |
| 7. | Meteorologinių parametrų matavimo jutiklis, 12 kompl. |
|  | Kompaktiško oro jutiklio „viskas viename“ korpuso koncepcija, apjungianti 5 matuojamus parametrus (aplinkos temperatūra, santykinės drėgmė, aplinkos slėgis, vėjo kryptis ir greitis) viename korpuse. |
|  | Priverstinai (elektros ventiliatoriaus pagalba) ventiliuojama temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklių apsauga nuo tiesioginės saulės radiacijos. |
|  | Aplinkos temperatūros matavimo intervalas: ne siauresnis kaip -35 - +50 °C. Matavimo tikslumas: ≤ ±0,5 °C. |
|  | Santykinės drėgmės matavimo intervalas: ne siauresnis kaip 0 - 100 % RH. Matavimo tikslumas: ≤ ±2 % RH. |
|  | Aplinkos slėgio matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 300 - 1200 hPa. Matavimo tikslumas: ≤ ±0.5 hPa diapazone 0 - 40 °C. |
|  | Vėjo krypties matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 – 359,9°. Rezoliucija: ≤ 0,1°; Matavimo tikslumas (vidutinis kvadratinis nuokrypis (angl. RMSE)): ≤ 3° esant vėjo greičiui > 1,0 m/s. |
|  | Vėjo greičio matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 – 35 m/s; Rezoliucija: ≤ 0,1 m/s; Matavimo tikslumas: ≤ ±0.3 m/s. |
|  | Jutiklio sandarumo klasė: ne mažesnė kaip IP66 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. |
|  | Jutiklio darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip: -35 - +50 °C. |
|  | Jutiklis jungiamas su matavimo duomenų kaupikliu tik viena kabelio jungtimi. |
|  | Matavimo duomenų perdavimo sąsaja: RS485 arba lygiavertė. Duomenų perdavimo protokolai: UMB-Binary, UMB-ASCII, Modbus-RTU, Modbus-ASCII, XDR ir SDI-12 arba lygiaverčiai kiti protokolai, kurie gali užtikrinti duomenų perdavimą. |
|  | Papildomų jutiklių komplektas (skirtas oro taršos matavimo stočiai Nr. 0051), kurį sudaro: - kombinuotas vėjo krypties ir greičio jutiklis, 1 vnt.: vėjo krypties matavimo tikslumas ≤ ± 2°; rezoliucija: ≤ 0,1°; vėjo greičio matavimo tikslumas ≤ ± 0,1 m/s; matavimo diapazonas: ne siauresnis kaip 0 – 35 m/s; - kombinuotas oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis, 1 vnt.: oro temperatūros matavimo tikslumas ≤ Pt100 Class F 0.1 IEC 60751 arba lygiavertį standartą; darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip: -35 - +40 °C. santykinės drėgmės matavimo tikslumas ≤ ±1.0 %RH (40 - 95 %RH); matavimo intervalas ne siauresnis kaip 0 - 100 % RH; jutiklis sumontuotas priverstinai (elektros ventiliatoriaus pagalba) ventiliuojamoje apsaugoje nuo tiesioginės saulės radiacijos - atmosferos slėgio jutiklis, 1 vnt.: matavimo tikslumas ≤ ± 0,2 hPa; matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 300 - 1200 hPa. |
|  | Jutikliai, kurių techniniai reikalavimai nurodyti 7.1.- 7.10. punktuose, turi būti instaliuoti 8 m aukštyje nuo žemės paviršiaus ant oro taršos matavimo stočių Nr. 0012, 0021, 0022, 0023, 0031, 0033, 0042, 0043, 0051, 0052, 0053 ir 0061 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje) esančių metalinių bokštų bei prijungti prie atitinkamos stoties matavimo duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos. Stotyje Nr. 0061 tik jei šioje stotyje įranga bus užsakyta. Oro taršos matavimo stotyje Nr. 0051 turi būti sumontuotas papildomų jutiklių komplektas, kurių techniniai reikalavimai yra nurodyti 7.12. punkte. Kombinuotas vėjo krypties ir greičio jutiklis turi būti sumontuotas ir instaliuotas 27 m bokšto viršuje, o kombinuotas oro temperatūros ir santykinės drėgmės jutiklis bei atmosferos slėgio matavimo jutiklis turi būti sumontuoti ir instaliuoti 15 m nuo žemės paviršiaus ant 27 m bokšto. Sumontuoti jutikliai turi būti prijungti prie šios stoties matavimo duomenų surinkimo ir perdavimo įrangos. Visos tvirtinimo ir prijungimo prie duomenų kaupiklio medžiagos, jungiamieji kabeliai ir kiti montavimui bei instaliavimui reikalingi priedai turi būti įskaičiuoti į įrangos kainą ir pirkėjui papildomai nekainuoti. |
|  | Kartu su įranga būtina pateikti jutiklių gamintojo kalibravimo sertifikatai. |
| 8. | Matavimo stoties duomenų kaupiklis, 1 vnt. |  |
|  | Matavimo stočių duomenų kaupiklis skirtas kaupti, saugoti, atvaizduoti ir perduoti visus stoties įrangos matavimo duomenis į centrinę duomenų bazę 4G LTE GSM modemu arba maršrutizatoriumi. Siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 1 p ir 47 str. 9 d. 1 p . Reikalavimo atitikimas bus tikrinamas įrangos priėmimo metu. |  |
|  | Kaupiklio tipas: “viskas viename” (All-in-one, AOI), t.y. procesorius, monitorius ir kitos kopmpektuojančios yra viename korpuse. |  |
|  | Procesorius x64 architektūros arba lygiavertis. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM): ne mažiau kaip 8 GB DDR4 technologijos ar lygiavertės. Sparta ne mažesnė kaip 2400 MHz. |  |
|  | Kietasis diskas: SSD tipo arba lygiavertis, Reikalavimai: 1. ne mažesnė kaip 240 GB talpa; 2. ne mažesnis kaip 520 MB/s įrašymo ir 550 MB/s nuskaitymo greitis. |  |
|  | Tinklo prievadai: ne mažiau kaip 1 vnt. 10/100/1000/2500 Mbps. Ne mažiau kaip 1 vnt. 10/100/1000 Mbps. |  |
|  | Integruoti prievadai: ne mažiau kaip 6 vnt. USB (Type-A). Iš jų ne mažiau kaip 2 vnt. USB3.2; 1vnt. HDMI jungtis; 1vnt. VGA jungtis; 1vnt. DisplayPort jungtis; 1vnt. RS-232/422/485 jungtis; 1vnt RS-232 (DB9 male) jungtys arba lygiavertės. |  |
|  | Klaviatūra: Turi turėti ne mažiau kaip 104 klavišus, standartinio dydžio, QWERTY arba lygiaverčio išdėstymo, su skaitine klaviatūros dalimi, turi turėti lietuviškų raidžių klavišus arba lipdukus su lietuviškomis raidėmis, klavišams. |  |
|  | Pelė: lazerinė, dviejų klavišų, su ratuku, padėklas pelei. |  |
|  | Pagrindinė plokštė: TPM 2.0 turi turėti dviejų kanalų atminties (angl. dual channel DDR4) arba spartesnės palaikymą. Didžiausias palaikomas atminties kiekis ne mažesnis kaip 64 GB. Ne blogesnis negu kaip SATA III (6.0 GB/s) arba lygiavertis kontroleris. 1 vnt. 1 x PCIe x16. |  |
|  | Integruotas LCD arba lygiavertis liečiamas (angl. „touch screen“) ekranas: ne mažesnis kaip 15“. Palaikoma rezoliucija ne žemesnė kaip 1024x768. Skaistis ne mažesnis kaip 250 cd/m2. |  |
|  | Įrangos darbinis aplinkos temperatūros diapazonas: ne siauresniame intervale kaip nuo 0°C iki +50°C imtinai. |  |
|  | Operacinė sistema: Operacinė sistema Microsoft Windows Professional (x64) arba lygiavertė (Retail, naujausia Windows versija pristatymo metu)) arba lygiavertė. |  |
|  | Įrenginių tvarkyklių komplektas: visos aparatinės įrangos komplektui turi būti pateiktos duomenų kaupiklio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės Microsoft Windows 10 (x64) arba lygiavertei pateiktai operacinei sistemai. |  |
|  | Duomenų kaupiklyje instaliuota matavimo duomenų registravimo, kaupimo ir analizės programinė įranga: 1. Visi matavimo duomenys iš analizatorių ir kitų matavimo įrenginių siunčiami į matavimo stoties duomenų kaupiklį ir jame saugomi. Matavimų duomenys siunčiami su atributu, kai: - matavimo įrenginys generuoja klaidos pranešimą; - matavimo įrenginys pereina iš “matavimo” (angl. “measurement”) režimo į kitą režimą (pvz. „kontrolinėmis dujomis“ (angl. „span“), „kalibravimo“ (angl. „cal“) ir pan.); - išmatuota matavimo reikšmė skiriasi nuo anksčiau buvusios matavimo reikšmės daugiau nei x % (kur x yra pasirenkamas operatoriaus kiekvienam matavimo parametrui); - patalpos vidaus temperatūra viršija nustatytas ribas (ribos pasirenkamos operatoriaus); - išmatuotos neigiamos matavimų vertės viršija nustatytą matavimo įrenginio matavimo aptikimo ribą (angl. “detection limit”); - atsiradus dingusiai maitinimo įtampai, matavimo įrenginys indikuoja „įšilimas“ (angl. “warm up”) ar yra dar nepasiekęs darbinės temperatūros; - matavimų duomenys viršija priimtinas (numatytas) matavimų vertes. Vertės operatoriaus pasirenkamos kiekvienam matuojamam parametrui individualiai; - siurbiamo oro srauto greitis oro mėginio paėmimo kanale yra mažesnis nei nustatytas operatoriaus. - Programinės įrangos automatinis suderinimas prijungus pasirinktą matavimo įrenginį prie darbinės stoties ir pasirinkus matavimo įrenginio modelį iš programinės įrangos pateikiamo sąrašo. - Programinė įranga turi atpažinti prijungtą matavimo įrenginį, automatiškai nuskaityti matavimų rezultatus ir pagalbinius techninius parametrus bei šiuos duomenis saugoti darbinėje stotyje. - Nuotolinis matavimo įrenginio būsenos („matavimas“, „nulis“, „span“ ir pan.) valdymas, kuris yra numatytas ir aprašytas matavimo įrenginio gamintojo. - Prisijungus prie matavimo įrenginio nuotoliniu būdu, rodomi avariniai perspėjimai, faktoriai, naudojama sąsaja duomenims perduoti ar panašiai, jeigu šie parametrai yra numatyti matavimo įrenginio gamintojo įrenginio valdymo protokole. - Automatinis matavimo įrenginio atsako į nulines ir kontrolines dujas (angl. “zero/span”) tikrinimas vykdomas pagal EN 14625:2024, EN 14625:2024, EN 14212:2024, EN 14211:2024 ir EN 14662-3:2016 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos programinės įrangos aprašą arba vartotojo instrukciją. |  |
|  | Duomenų kaupiklis komplektuojamas su UPS įrenginiu, kuris privalo palaikyti kaupiklio ir GSM modemo veikimą ne trumpiau kaip 1 valandą po įtampos dingimo. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti gamintoją ir modelį |  |
|  | Duomenų kaupiklis privalo palaikyti energijos valdymo funkcijas, leidžiančias automatiškai sumažinti energijos suvartojimą neveikimo laikotarpiais, kai nevyksta aktyvus duomenų įrašymas ar apdorojimas. Energijos valdymas gali būti įgyvendinamas aparatinėmis ir (ar) programinėmis priemonėmis (pvz., procesoriaus dinaminis energijos valdymas, įrenginio ir ekrano miego režimai). Kartu su įranga tiekėjas turės pateikti internetines nuorodas, kur nurodyta informacija, kad procesorius, kompiuterio BIOS ir operacinė sistema turi energijos taupymo nustatymus/ veikimo rėžimus ir padarytas šios informacijos puslapių ekrano kopijas . |  |
|  | Matavimo stoties duomenų kaupiklis turi būti instaliuotas oro taršos matavimo stoties Nr. 0061 paviljone (vietovės koordinatės nurodytos 1 lentelėje), jei ši įranga bus užsakyta. Montavimas: stoties paviljono 19” stelaže. |  |
|  | Matavimo stoties duomenų perdavimo modemas, 12 vnt. |  |
|  | Ne mažesnio nei 4G LTE GSM tinklo modemas arba maršrutizatorius turi būti pramoninio tipo ir turi atitikti Lietuvos ryšio operatorių standartus (užtikrinti pilną veikimą naudojant Lietuvos GSM operatorių SIM korteles) bei turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 1 p ir 47 str. 9 d. 1 p . Reikalavimo atitikimas bus tikrinamas įrangos priėmimo metu. |  |
|  | Modemas privalo turėti integruotą energijos valdymo funkciją (pavyzdžiui: automatinį nenaudojamų prievadų maitinimo išjungimą, procesoriaus galios mažinimą neaktyviu periodu arba palaikyti Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) arba lygiavertį standartą). Kartu su įranga tiekėjas turės pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (duomenų lapus) arba laisvos formos gamintojo patvirtinimą, kuriame turi būti nurodytos įdiegtos energijos taupymo technologijos. |  |
|  | Tiekėjas privalo prijungti modemą prie stoties duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos. Stotys, kuriose turi būtų instaliuoti modemai: Nr. 0012, 0021, 0022, 0023, 0031, 0033, 0042, 0043, 0051, 0052, 0053 ir 0061 (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). Stotyje Nr. 0061 tik jei šioje stotyje įranga bus užsakyta. |  |

Įrenginio aukštis gali būti didesnis už nurodytą, jeigu kiti toje stotyje montuojami matavimo įrenginiai yra atitinkamai žemesni, nei yra nurodyta 3 lentelėje. Svarbu, kad nebūtų viršytas stotyje montuojamų įrenginių suminis aukštis, kuris nurodytas 4 lentelėje.

Pavyzdys: stotyje Nr. 0031 naujas kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įrenginio aukštis yra 6U, (techniniuose reikalavimuose nurodytas aukštis yra 5U). Tuomet vieno iš stotyje keičiamų matavimo įrenginių (Sieros dioksido (SO2) arba Azoto oksidų (NO/NO2/NOx)) aukštis turi būti ne didesnis kaip 4U, kad suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje neviršytų 4 lentelėje nurodyto dydžio 15U.

4 lentelė. Matavimo įranga, skirta instaliuoti stotyje esančiame 19” stelaže.

| Eil. Nr. | Stoties Nr. | Stoties vieta | Stotyje keičiama matavimo įranga ir jos aukštis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0012 | Panevėžys | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Anglies monoksido (CO) - 5U; Ozono (O3) - 5U. Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 15 U. |
|  | 0021 | Naujoji Akmenė | Sieros dioksido (SO2) - 5U; Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 10U. |
|  | 0022 | Šiauliai | Sieros dioksido (SO2) - 5U; Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Anglies monoksido (CO) - 5U; Ozono (O3) - 5U. Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 20 U. |
|  | 0023 | Mažeikiai | Sieros dioksido (SO2) - 5U; Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Ozono (O3) - 5U. Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 15U |
|  | 0031 | Klaipėda, centras | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) - 5U; Sieros dioksido (SO2) - 5U; Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 15U |
|  | 0033 | Klaipėda, Šilutės pl. | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Anglies monoksido (CO) - 5U; Ozono (O3) - 5U. Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 15U. |
|  | 0042 | Jonava | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Ozono (O3) - 5U. Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 10U. |
|  | 0043 | Kėdainiai | Sieros dioksido (SO2) - 5U; Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Ozono (O3) - 5U. Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 15U. |
|  | 0051 | Rūgšteliškis, Utenos r. | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Ozono (O3) - 5U. Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 10U |
|  | 0052 | Dubininkas, Varėnos r. | Sieros dioksido (SO2) - 5U; Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Ozono (O3) - 5U; Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 15U |
|  | 0053 | Plateliai, Plungės r | Sieros dioksido (SO2) - 5U; Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) - 5U; Ozono (O3) - 5U; Suminis maksimalus įrangos aukštis stotyje: 15U |

5 lentelė. Matavimo įrangos pasiskirstymas stotyse ir jų kiekiai

| Eil. Nr. | Įranga | Stoties vieta ir Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Panevėžys (0012) | Naujoji Akmenė (0021) | Šiauliai (0022) | Mažeikiai (0023) | Klaipėda, centras (0031) | Klaipėda, Šilutės pl. (0033) | Jonava (0042) | Kėdainiai (0043) | Rūgšteliškis, Utenos r. (0051) | Dubininkas, Varėnos r. (0052) | Plateliai, Plungės r. (0053) | Marijampolė (0061) |
| 1.1 | Kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo įranga | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Sieros dioksido (SO2) dujų matavimo įranga | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 1.3 | Azoto oksidų (NO/NO2/NOx) matavimo įranga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.4 | Anglies monoksido (CO) matavimo įranga | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Ozono (O3) matavimo įranga | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1.6 | Ultrasmulkiųjų dalelių (UFP) matavimo įranga | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.7 | Meteorologinių parametrų matavimo jutiklis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8 | Matavimo stoties duomenų kaupiklis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.9 | Matavimo stoties duomenų perdavimo modemas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |