Specialiųjų pirkimo sąlygų 2_4 priedas

„Techninė specifikacija_4POD“

ORO KOKYBĖS TYRIMO STOČIŲ ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendra informacija

Oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – pirkėjas).

Aplinkos oro kokybės vertinimas atliekamas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, padalintoje į Vilniaus bei Kauno miestų aglomeracijas ir zoną (Lietuvos Respublikos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų), patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 470/581 „Dėl zonų ir aglomeracijų sąrašų patvirtinimo“.

Aplinkos oro kokybės vertinimas atliekamas pagal gautus duomenis iš aplinkos oro tyrimo stočių, kurių sąrašas ir vieta nurodyta 1 lentelėje. Daugiau informacijos apie aplinkos oro tyrimo stotis yra pateikta svetainėje: https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/oras/oro-monitoringo-vietos/.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Stoties Nr. | Buvimo vieta | Geografinės koordinatės (LKS 94) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vilniaus miesto aglomeracija |  |  |  |
|  | 0001 | Vilnius, Senamiestis | 582873, 6060885; |
|  | 0002 | Vilnius, Lazdynai | 578074, 6061735; 577691, 6060501; |
|  | 0003 | Vilnius, Žirmūnai | 583080, 6065083; |
|  | 0004 | Vilnius, Savanorių pr. | 580566, 6060340; |
|  | 0099 | Vilnius, Visorių 30 | 580701, 6067706; |
| Kauno miesto aglomeracija |  |  |  |
|  | 0041 | Kaunas, Dainava | 499113, 6084336; |
|  | 0044 | Kaunas, Noreikiškės | 489472, 6083062; |
| Zona |  |  |  |
|  | 0043 | Kėdainiai | 497318, 6127174; |
|  | 0042 | Jonava | 518192, 6104082; |
|  | 0031 | Klaipėda, centras | 320353, 6178480; |
|  | 0033 | Klaipėda, Šilutės pl. | 322660, 6176420; |
|  | 0022 | Šiauliai | 456781, 6200613; |
|  | 0021 | Naujoji Akmenė | 430134, 6243457; |
|  | 0023 | Mažeikiai | 396752, 6243040; |
|  | 0012 | Panevėžys | 522972, 6176785; |
|  | 0051 | Rūgšteliškis, Utenos r. | 626734, 6149406; |
|  | 0052 | Dubininkas, Varėnos r. | 518820, 5995188; |
|  | 0053 | Plateliai, Plungės r. | 368221, 6210278; |
|  | 0061 | Marijampolė | 458226, 6046995. |

- Pirkimo objektas – Aplinkos oro kokybės tyrimo stočių įrangos pirkimas. Perkama įranga yra būtina užtikrinti Lietuvos oro kokybės tyrimo stočių matavimų kokybę ir galimybę rinkti, analizuoti ir perduoti duomenis tokiu būdu, kiekiu ir tikslumu, kaip reikalauja 2024 m. gruodžio 10 d. įsigaliojusi Europos parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/2881 „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“ (Direktyva - ES - 2024/2881 - EN - EUR-Lex), EMEP stebėsenos strategija 2020–2029 m. ECE/EB.AIR/144/Add.1 (https://unece.org/pep/decisions) ir 2024 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Valstybinė aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programa (527 Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo) bei jose pateikti tyrimo duomenų kokybės tikslai ir standartiniai metodai.

- Pirkimo objektas skaidomas į 5 (penkias) dalis:

I pirkimo dalis. Įranga Vilniaus miesto aglomeracijos stotims;

II pirkimo dalis. Įranga Kauno miesto aglomeracijos stotims;

III pirkimo dalis. Įranga zonos stotims;

IV pirkimo dalis. Ėminių ėmimo įranga oro kokybės tyrimų stotims;

V pirkimo dalis. Naujas oro kokybės matavimo stoties paviljonas.

- Tiekėjai pasiūlymus gali teikti dėl vienos, kelių arba visų pirkimo objekto dalių.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

IV  pirkimo dalis. Ėminių ėmimo įranga oro kokybės tyrimų stotims

Pirkimo objektas – laboratorinė įranga, skirta aplinkos oro kokybės monitoringui oro kokybės tyrimų stotims pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos oro taršos stebėseną. Laboratorinę įrangą (toliau – įranga, Prekės) sudaro:

  - Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5  ėminių ėmimo įranga, montuojama stoties viduje, 8 kompl.;

  - Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5  ėminių ėmimo įranga, montuojama stočių išorėje, 4 kompl.;

  - Automatinė lakių organinių junginių (LOJ) ėminių ėmimo įranga,  5 kompl.

- Visa 1.1 – 1.3 papunkčiuose nurodyta įranga (kiekvienas įrangos komplektas) turi būti pristatyta kartu su komplektuojančių dalių ir medžiagų rinkiniais, kurie pilnai atitinka įrangos gamintojo eksploatavimo ir priežiūros vadovuose (angl. "user manual") nurodytus pavadinimus ir kiekius, užtikrinančius nepertraukiamą įrangos veikimą (įranga dirbs nuolat, t. y. 24/7) privalomu 2 metų garantiniu laikotarpiu, kuris prasideda atitinkamos įrangos tarpinio prekių priėmimo perdavimo akto pasirašymo dieną.  Komplektuojančių dalių ir medžiagų pavadinimus, kiekius ir kainas tiekėjas privalo nurodyti užpildydamas specialiųjų pirkimo sąlygų 6_4priedą „4 POD įkainiai ir pasiūlymo kainos skaičiuoklė“. Tuo atveju, jei nurodytu 2 metų garantiniu laikotarpiu paaiškėja, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodė, o tuo pačiu su perkama įranga ir pristatė ne visą reikalingą komplektuojančių dalių ir medžiagų, kurios turės užtikrinti nepertraukiamą įrangos veikimą 2 metų garantiniu laikotarpiu, kiekį arba iš vis jų nenurodė ir nepristatė, tiekėjas privalės savo lėšomis ir jėgomis pristatyti pirkėjui trūkstamą kiekį tokių komplektuojančių dalių ir medžiagų. Pirkėjas dėl to negalės patirti jokių papildomų išlaidų. 2 lentelėje nurodytos į įrangų komplektą įeinančios komplektuojančių dalių ir medžiagų kainos neturi būti nurodomos atskirai. Jos turi būti įskaičiuotos į įrangų kainas.

- Visą pirkimo objekto dalyje perkamą įrangą (1.1 – 1.3 papunkčiuose nurodytą įrangą), įskaitant ir atitinkamos įrangos komplektuojančias dalis ir medžiagas, tiekėjas privalės pristatyti ir instaliuoti 2 ir 3 lentelėse nurodytose aplinkos oro tyrimo stočių paviljonuose (išmontuoti šiose stotyse esamą įrangą ir jos vietoje sumontuoti naują, viską prijungti prie stočių duomenų kaupiklių ir užtikrinti matavimo duomenų perdavimą į duomenų bazę). Išmontuotą įrangą tiekėjas turės pristatyti į Aplinkos apsaugos agentūrą A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, 25 kabinetą arba kitą vietą, suderintą su atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu. Matavimo stoties veikimas turi būti atstatytas  (visi išmontavimo ir sumontavimo darbai atlikti ir atkurtas duomenų pardavimas į duomenų bazę) ne ilgiau kaip per 24 val. nuo stoties išjungimo (duomenų perdavimo nutraukimo). Tiekėjas, pasirengęs pristatyti įrangą ir atlikti jos montavimo ir diegimo darbus, apie tai ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas privalo pranešti pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui ir suderinti su juo tikslią datą bei laiką kiekvienam oro tyrimo stočių paviljonui.

- Naujos įrangos pristatymo į nurodytas vietas, dabar stotyse esamos įrangos išmontavimo ir pristatymo į pirkėjo nurodytą vietą, naujos įrangos sumontavimo, prijungimo prie stoties duomenų kaupiklio ir matavimo duomenų perdavimo į duomenų bazę užtikrinimo, darbo su įranga apmokymo ir supažindinimo kaštus tiekėjas turi įskaičiuoti į siūlomos įrangos kainą. Pirkėjas atliekant išvardintus darbus papildomų išlaidų patirti negali.

- Įrangos pristatymo ir perdavimo tiekėjui terminas - 7 (septyni) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, tos dienos neskaičiuojant. Per šį terminą:

  - tiekėjas turi pristatyti įrangą, pilnai sukomplektuoti, išmontuoti stotyje esamą seną įrangą ir pristatyti į pirkėjo nurodytą vietą, jos vietoje sumontuoti ir instaliuoti naują įrangą, parengti ją darbui, prijungti prie stoties duomenų kaupiklio ir užtikrinti matavimo duomenų perdavimą į duomenų bazę, perduoti visus dokumentus, nurodytus Techninėje specifikacijoje (įskaitant ir darbo su įranga instrukcijas) visuose 2 ir 3 lentelėse nurodytose aplinkos oro tyrimo stočių paviljonuose. Kartu turi pristatyti ir pirkėjui perduoti atitinkamos 1.1 – 1.3 papunkčiuose nurodytos įrangos komplektuojančias dalis bei medžiagas;

  - tiekėjui atlikus išvardintus įpareigojimus konkrečiame aplinkos oro tyrimo stočių paviljone, šalys pasirašo tarpinį prekių priėmimo perdavimo aktą. Tokie aktai turi būti pasirašyti kiekvienam  2 ir 3 lentelėse nurodytam aplinkos oro tyrimo stočių paviljonui;

  - Sutarties šalims pasirašius tarpinius prekių priėmimo perdavimo aktus visiems  2 ir 3 lentelėse nurodytiems aplinkos oro tyrimo stočių paviljonams, tiekėjas turi įvykdyti mokymus lietuvių kalba (jei mokymai vedami kita kalba, tiekėjas turi užtikrinti jų vertimą į lietuvių kalbą ir padengti visus tokių paslaugų kaštus) ne mažiau kaip 4 (keturiems) pirkėjo nurodytiems darbuotojams, kurių turi pakakti norint pradėti savarankiškai dirbti su įranga, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis įrangos funkcijomis, jos priežiūra ir aptarnavimu, apmokyta su ja dirbti.  Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su pirkėju raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir laiką. Mokymai turi vykti pirkėjo patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, nebent tiekėjas pateiks argumentus ir pagrindimą, kad mokymai turi vykti kitoje vietoje. Mokymus turi pravesti kiekvienos 1.1 – 1.3 papunkčiuose nurodytos įrangos gamintojo ar gamintojo įgalioti atstovai, kurie yra apmokyti ir turintys raštiškus patvirtinimus, kad jiems suteikta teisė vesti mokymus darbui ir eksploatacijai su atitinkamo gamintojo įranga. Tinkamais patvirtinimais laikomi pažymėjimai, sertifikatai, įgaliojimai ar kitokie tai pagrindžiantys dokumentai, kuriuos  tiekėjas turi pateikti pirkėjui prieš mokymų pradžią;

  - tiekėjui įvykdžius mokymus, Sutarties šalys pasirašo galutinį prekių priėmimo perdavimo aktą.

- Tiekėjai visai siūlomai įrangai turi suteikti ne trumpesnį nei 2 (dviejų) metų garantinį laikotarpį, terminą skaičiuojant nuo atitinkamo tarpinio prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjai gali suteikti ir papildomą garantinį laikotarpį siūlomai  įrangai, tai nurodydami savo pasiūlymuose pildant specialiųjų sąlygų 5_4 priedą „Pasiūlymų formos“. Už suteiktą papildomą garantinį laikotarpį bus atsižvelgiama vertinant tiekėjų pasiūlymus. Pasiūlymų vertinimo metodika nurodyta specialiųjų sąlygų 4_4 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

- Kartu su kiekviena 1.1 – 1.3 papunkčiuose nurodyta įranga tiekėjas privalės skaitmeniniu pavidalu, USB laikmenoje, pateikti  dokumentaciją - eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių  kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjai kiekvienai 1.1 – 1.3 papunkčiuose nurodytai įrangai privalo pateikti:

  - įrangos eksploatavimo ir priežiūros vadovą (angl. "user manual") lietuvių ir/arba anglų kalbomis;

  - dokumentus (specifikacijas ir/arba aprašus ir/arba brėžinius ir/arba schemas), šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_4 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nurodytus pateikti kaip privalomus kartu su pasiūlymu, kurie  turi paaiškinti ir/ar pagrįsti  bei patvirtinti siūlomos įrangos ir tiekėjų nurodytų reikšmių (parametrų, dydžių, funkcionalumų) atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams.

- Siūlomų įrangų atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams, prie kurių šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_4 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nenurodyta, jog tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodančius dokumentus, bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, t . y. Prekių perdavimo – priėmimo metu.

- Reikalavimai įrangai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 ėminių ėmimo įranga, montuojama stoties viduje 8 kompl. |
| 1.1. | Įranga turi pilnai atitikti EN 12341:2023 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti” arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą įrangos tipo patvirtinimo protokolą. Tipo patvirtinimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete. |
| 1.2. | Įranga skirta automatiniam kietųjų dalelių KD10 ir KD2.5 ėminių ėmimui iš aplinkos oro vėlesnei filtrų gravimetrinei, sunkiųjų metalų, policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) ir cheminei analizei atlikti bei atitinkanti EN 15549:2008 „Oro kokybė - Standartinis benzo[a]pireno koncentracijos aplinkos ore matavimo metodas“ arba lygiaverčių standartų ėminių ėmimo dalį (komplektuojama su daugkartinio naudojimo ozono denuderiu (skruberiu)). |
| 1.3. | Montuojamos stoties viduje automatinės kietųjų dalelių ėminių ėmimo įrangos komplektą turi sudaryti: 1) universali ėminių ėmimo galva, atitinkanti EN 12341:2023 ar lygiaverčio standarto reikalavimus, su keičiamų reaktyvinių vamzdelių (angl. – jet tubes) KD10 ir KD2,5 ėminiams imti komplektu - 1 kompl.; 2) ne trumpesnis kaip 2,5 m nerūdijančio plieno (V2A – 1.4301/AISI 304 arba lygiaverčio), aliuminio lydinio arba anoduoto aliuminio ėminių ėmimo vamzdis su stogo skylės hermetizavimo priedais - 1 kompl.; 3) automatinis kietųjų dalelių ėminių ėmiklis skirtas montuoti stoties viduje, 19“ stelaže - 1 kompl.; 4) filtrų kasetės su 17 filtrų laikikliu – 3 kompl.; 5) filtrų transportavimo kasetė su lagaminu - 1 vnt.; 6) filtrai 47 mm skersmens, kvarcinio stiklo pluošto – 200 vnt.; 7) silikoninis aukšto vakuumo tepalas, skirtas ėminių ėmimo galvai, ne mažiau kaip 150 g – 1 vnt.; 8) tarpinių ir o-rings tepimui skirtas tepalas, ne mažiau kaip 10 g – 1 vnt. |
| 1.4. | Minimalūs techniniai reikalavimai automatiniam kietųjų dalelių ėminių ėmikliui: 1) kietųjų dalelių ėminių ėmimo įranga skirta darbui su 47 mm skersmens stiklo pluošto, kvarcinio stiklo pluošto, celiuliozės nitrato ir politetrafluoroeteno (PTFE) filtrais; 2) komplektacija atitinka LST EN 12341:2023 ar lygiaverčio standarto reikalavimus KD10 ir KD2,5 ėminiams imti; 3) ėminio ėmimo oro srauto greitis ne mažesnis nei: 2,3 m3/val.; 4) užtikrinamas ėminio ėmimo oro srauto greičio tikslumas: ≤ +/-2%; 5) oro ėminio temperatūros ir slėgio kompensavimas: automatinis; 6) ėminio ėmimo laikas: intervalas pasirenkamas vartotojo, ne siauresnis kaip nuo 1 val. iki 168 val. imtinai; 7) filtrų kasetės talpa: ne mažiau kaip 17 filtrų; 8) ėminio ėmimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 mėnesio paimtų vienos dienos ėminių duomenis. |
| 1.5. | Išvestys, ne mažiau kaip: RS 232 -1 vnt. ir/arba Ethernet - 1 vnt.; USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo. |
| 1.6. | Kiekvienas kietųjų dalelių ėminių ėmimo įrenginys komplektuojamas su ne mažiau kaip 3 USB arba lygiavertėmis laikmenomis ėminių ėmimo duomenims nuskaityti. |
| 1.7. | Ėminių ėmimo duomenys, kurie privalo būti matuojami ir perkeliami į USB arba lygiavertę laikmeną: - data ir laikas; - filtro numeris; - ėminio ėmimo laikas; - vidutinis srauto greitis ėminio ėmimo metu; - paimto ėminio oro tūris; - perskaičiuotas paimto ėminio oro tūris (esant 273 K ir 1013 mbar); - vidutinė temperatūra ėminio ėmimo metu; - vidutinė filtro temperatūra ėminio ėmimo metu; - aplinkos slėgis ėminio ėmimo metu; - vidutinis slėgio skirtumas (prieš ir po ėminio filtro); - temperatūra paimtų ėminių filtrų dėtuvėje. |
| 1.8. | Įranga turi būti pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui (programuoti ėminių ėmimą, atšaukti ėminių ėmimą, pradėti naują ėminių ėmimą.) ir stebėjimui. |
| 1.9. | Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 ėminių ėmimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą. |
| 1.10 | Kietųjų dalelių ėminių ėmimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
| 1.11. | Kietųjų dalelių ėminių ėmimo įranga turi automatiškai tęsti ėminių ėmimą maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. Kietųjų dalelių ėminių ėmimo įranga keičia filtrą pasibaigus iš anksto pasirinktam ėminių ėmimo laikui nepriklausomai nuo to, ar ėminių ėmimo metu nutrūko elektros tiekimas, ar ne. Nutrūkus elektros tiekimui, ėminių ėmimo laikas sutrumpėja elektros tiekimo nutraukimo trukme. |
| 1.12. | Montuojamai stoties viduje ėminių ėmikliai turi būti instaliuoti 19“ stelaže oro taršos matavimo stočių Nr. 0002, 0003, 0012, 0021, 0022, 0031, 0041 ir 0044 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). |
| 1.13. | Visam perkamam ėminių ėmimo įrangos, montuojamos stočių viduje, kiekiui (8 kompl.) turi būti pristatytas ėminių ėmimo kokybės bei priežiūros rinkinys, kurį sudaro: 1) ėminių ėmiklio temperatūros ir siurbiamo oro srauto greičio jutiklių veikimo tikrinimo ir kalibravimo įranga – 2 kompl.; 2) instrumentų komplektas skirtas kietųjų dalelių ėminių ėmiklio surinkimui/išrinkimui bei techninei priežiūrai atlikti -2 kompl. Šio rinkinio kaina neturi būti įskaičiuota į ėminių ėmiklio įrangos komplekto kainą. Šio rinkinio komplektų kainas tiekėjas turi atskirai nurodyti priede Specialiųjų pirkimo sąlygų 6_4 priede „Įkainiai ir pasiūlymo kainos skaičiuoklė“. Ėminių ėmimo kokybės bei priežiūros rinkinys turi būti pristatytas ir pirkėjui perduotas kartu su oro taršos matavimo stočiai Nr. 0002 skirta įranga. |
|  | Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 ėminių ėmimo įranga, montuojama stočių išorėje, 4 kompl. |
| 2.1. | Įranga turi pilnai atitikti EN 12341:2023 „Aplinkos oras. Standartinis gravimetrinis matavimo metodas tvyrančių kietųjų dalelių KD10 arba KD2,5 masės koncentracijai nustatyti” arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti galiojantį TUV ir/arba MCERCS ir/arba kitos Europos Sąjungos notifikuotos įstaigos išduotą įrangos tipo patvirtinimo protokolą. Tipo patvirtinimo duomenys turi būti viešai skelbiami ir internete. |
| 2.2. | Įranga skirta automatiniam kietųjų dalelių KD10 ir KD2.5 ėminių ėmimui iš aplinkos oro vėlesnei filtrų gravimetrinei, sunkiųjų metalų, policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) ir cheminei analizei atlikti bei atitinkanti EN 15549:2008 „Oro kokybė - Standartinis benzo[a]pireno koncentracijos aplinkos ore matavimo metodas“ arba lygiaverčių standartų ėminių ėmimo dalį (komplektuojama su daugkartinio naudojimo ozono denuderiu (skruberiu)). |
| 2.3. | Stoties išorėję montuojamos automatinės kietųjų dalelių ėminių ėmimo įrangos komplektą turi sudaryti: 1) universali ėminių ėmimo galva, atitinkanti EN 12341:2023 ar lygiaverčio standarto reikalavimus, su keičiamų reaktyvinių vamzdelių (angl. – jet tubes) KD10 ir KD2,5 ėminiams imti komplektu - 1 kompl.; 2) nerūdijančio plieno (V2A – 1.4301/AISI 304 arba lygiaverčio), aliuminio lydinio arba anoduoto aliuminio ėminių ėmimo vamzdis su montavimui skirtais priedais, skirtas ėmikliui imti KD10 ir KD2,5 ėminius lauko sąlygomis - 1 kompl.; 3) automatinis kietųjų dalelių ėminių ėmiklis sumontuotas ventiliuojamoje, rakinamoje raktu metalinėje spintoje, skirtas imti KD10 ir KD2,5 ėminius lauko sąlygomis - 1 kompl.; 4) filtrų kasetės su 17 filtrų laikiklių –3 kompl.; 5) filtrų transportavimo kasetė su lagaminu - 1 vnt.; 6) filtrai 47 mm skersmens, kvarcinio stiklo pluošto – 200 vnt.; 7) silikoninis aukšto vakuumo tepalas, skirtas ėminių ėmimo galvai, ne mažiau kaip 150 g – 1 vnt.; 8) tarpinių ir o-rings tepimui skirtas tepalas, ne mažiau kaip 10 g – 1 vnt.; 9) ratukai transportuoti (perkelti) automatinį kietųjų dalelių ėminių ėmiklį, skirtą imti KD10 ir KD2,5 ėminius lauko sąlygomis - 1 kompl.; 10) automatinio kietųjų dalelių ėminių ėmiklio, skirto imti KD10 ir KD2,5 ėminius lauko sąlygomis tvirtinimo prie betoninio pagrindo dalių komplektas - 1 kompl. |
| 2.4. | Minimalūs techniniai reikalavimai automatiniam kietųjų dalelių ėminių ėmikliui: 1) kietųjų dalelių ėminių ėmimo įranga skirta darbui su 47 mm skersmens stiklo pluošto, kvarcinio stiklo pluošto, celiuliozės nitrato ir politetrafluoroeteno (PTFE) filtrais; 2) komplektacija atitinka LST EN 12341:2023 ar lygiaverčio standarto reikalavimus KD10 ir KD2,5 ėminiams imti; 3) ėminio ėmimo oro srauto greitis ne mažesnis nei: 2,3 m3/val.; 4) užtikrinamas ėminio ėmimo oro srauto greičio tikslumas: ≤ +/-2%; 5) oro ėminio temperatūros ir slėgio kompensavimas: automatinis; 6) ėminio ėmimo laikas: intervalas pasirenkamas vartotojo, ne siauresnis kaip nuo 1 val. iki 168 val. imtinai; 7) filtrų kasetės talpa: ne mažiau kaip 17 filtrų; 8) ėminio ėmimo duomenų kaupimas ir saugojimas: vidinėje arba išorinėje atmintyje. Atminties dydis: ne mažesnis išsaugoti 1 mėnesio paimtų vienos dienos ėminių duomenis. |
| 2.5. | Išvestys, ne mažiau kaip: RS 232 -1 vnt. ir/arba Ethernet - 1 vnt.; USB - 1 vnt. arba lygiaverčio tipo. |
| 2.6. | Kiekvienas kietųjų dalelių ėminių ėmimo įrenginys komplektuojamas su ne mažiau kaip 3 USB arba lygiavertėmis laikmenomis ėminių ėmimo duomenims nuskaityti. |
| 2.7. | Ėminių ėmimo duomenys, kurie privalo būti matuojami ir perkeliami į USB arba lygiavertę laikmeną: - data ir laikas; - filtro numeris; - ėminio ėmimo laikas; - vidutinis srauto greitis ėminio ėmimo metu; - paimto ėminio oro tūris; - perskaičiuotas paimto ėminio oro tūris (esant 273 K ir 1013 mbar); - vidutinė temperatūra ėminio ėmimo metu; - vidutinė filtro temperatūra ėminio ėmimo metu; - aplinkos slėgis ėminio ėmimo metu; - vidutinis slėgio skirtumas (prieš ir po ėminio filtro); - temperatūra paimtų ėminių filtrų dėtuvėje. |
| 2.8. | Įranga turi būti pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui (programuoti ėminių ėmimą, atšaukti ėminių ėmimą, pradėti naują ėminių ėmimą.) ir stebėjimui. |
| 2.9. | Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 ėminių ėmimo įranga turi būti gamintojo sukalibruota. Kartu su įranga tiekėjas turi pateikti kalibravimo sertifikatą. |
| 2.10 | Ėminių ėmimo įrangos maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
| 2.11. | Kietųjų dalelių ėminių ėmimo įranga turi automatiškai tęsti ėminių ėmimą maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. Kietųjų dalelių ėminių ėmimo įranga keičia filtrą pasibaigus iš anksto pasirinktam ėminių ėmimo laikui nepriklausomai nuo to, ar ėminių ėmimo metu nutrūko elektros tiekimas, ar ne. Nutrūkus elektros tiekimui, ėminių ėmimo laikas sutrumpėja elektros tiekimo nutraukimo trukme. |
| 2.12. | Ėminių ėmikliai (skirti imti KD10 ir KD2,5 ėminius lauko sąlygomis) turi būti sumontuoti ir instaliuoti metalinėse spintose šalia oro taršos matavimo stočių Nr. 0052 (2 vnt.) ir 0053 (2 vnt.) (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). |
| 3. | Automatinė lakių organinių junginių (LOJ) ėminių ėmimo įranga, 5 kompl. |
| 3.1. | Lakių organinių junginių (LOJ) ėminių ėmimo įranga skirta LOJ kiekio koncentracijoms nustatyti aplinkos ore, pagal EN 14662-1:2023 „Oro kokybė. Standartinis benzeno koncentracijos matavimo metodas. 1 dalis. Siurbiamasis mėginių ėmimas, po kurio atliekama šiluminė desorbcija ir dujų chromatografija.“ standarto arba kitų lygiaverčių standartų reikalavimus ėminių ėmimui. |
| 3.2. | Įranga skirta imti aplinkos oro ėminius nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos ėminių ėmimo sorbciniais vamzdeliais, kurių matmenys yra: 1) išorinis diametras 6,4 mm (1/4“); 2) vidinis diametras 5 mm; 3) ilgis 90 mm ±2 mm. |
| 3.3. | Sorbciniai vamzdeliai užpildyti Carbopack X, Carbograph 5TD arba lygiaverčiu sorbentu. Kiekvienas ėminių ėmiklis komplektuojamas su ne mažiau kaip 10 vnt. sorbcinių vamzdelių. |
| 3.4. | Ėminių ėmiklis turi turėti ne mažiau kaip 7 ėminių ėmimo kanalus, prie kurių sorbciniai vamzdeliai prijungiami sandariomis jungtimis. Ėminio ėmimo metu kanalai atidaromi ir uždaromi pagal iš anksto naudotojo sudarytą programą. |
| 3.5. | Ėminio ėmimo metu oro srauto greitis turi būti kontroliuojamas visuose ėminių ėmimo kanaluose. |
| 3.6. | Per sorbcinį vamzdelį siurbiamo oro srauto greitis turi būti pasirenkamas vartotojo ir visą ėminio ėmimo laiką turi būti išlaikomas pastovus ir matuojamas. |
| 3.7. | Per sorbcinį vamzdelį siurbiamo oro srauto greitis reguliuojamas. Nustatymo diapazonas: ne siauresnis kaip 5 ml/min – 500 ml/min. |
| 3.8. | Masės srauto kontrolės įrenginiai turi būti kalibruoti siurbiamam oro srauto greičio, nurodyto 3.7 punkte, diapazonui. Kalibravimo neapibrėžtis ≤ +/-2%. Kartu su įranga būtina pateikti įrangos gamintojo kalibravimo sertifikatą. |
| 3.9. | Visi sorbciniai vamzdeliai prie oro ėminio ėmimo kolektoriaus (angl. „manifold“) turi būti jungiami viena ėminio ėmimo linija, pagaminta iš PTFE ar lygiavertės medžiagos. Ėminio ėmimo linija jungiama prie stotyje sumontuotos aplinkos oro ėminių ėmimo sistemos. |
| 3.10. | Ėminio ėmimo pradžios ir pabaigos laikas (diena, valanda, minutės) kiekvienam ėminio ėmimo kanalui bei kanalų įjungimo/išjungimo eiliškumas pasirenkamas vartotojo. Vartotojas gali pasirinkti įrenginio darbo pradžios laiko atidėjimą. |
| 3.11. | Visi ėminio ėmimo parametrai (ėminio ėmimo pradžios ir pabaigos laikas, imamo oro srauto greitis, ir kt.) turi būti: 1) įvedami naudojant įrenginyje integruotą klaviatūrą arba per įrenginio lietimui jautrų ekraną ir nuotoliniu būdu; 2) pastoviai matuojami; 3) išsaugojami įrenginio atmintyje; 4) rodomi įmontuotame įrenginio ekrane. |
| 3.12. | Įrenginio ekrane visada turi būti rodoma faktinė data ir laikas. |
| 3.13. | Duomenų nuskaitymo sąsajos: USB ir/arba Ethernet arba lygiavertės. |
| 3.14. | Įranga pritaikyta nuotoliniam darbo funkcijų valdymui (programuoti ėminių ėmimą, atšaukti ėminių ėmimą, pradėti naują ėminių ėmimą ir pan.) ir stebėjimui. |
| 3.15. | Ėminių ėmiklis privalo turėti oro srauto greičio kalibravimo funkciją. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti oro srauto greičio kalibravimo funkcijos aprašą arba kitus lygiaverčius įrodymus. |
| 3.16. | Ėminių ėmiklio siurblys turi būti be tepalų (angl. „oil-free“). Siurblio suminis darbo laikas ir/ar siurblio apkrovimas ėminio ėmimo metu yra matuojami ir rodomi įrenginio ekrane. |
| 3.17. | Nustatyti ėminių ėmimo parametrai turi būti išsaugojami įrenginio atmintyje dingus maitinimo įtampai. |
| 3.18. | Ėminių ėmiklis turi automatiškai tęsti ėminių ėmimą maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo. |
| 3.19. | Įrenginys turi savo identifikacinį numerį, pasirenkamą vartotojo. Vartotojo suteiktas identifikacinis numeris yra įrašomas ir saugojamas įrenginio atmintyje bei visada pateikiamas kartu su matavimo duomenimis. |
| 3.20. | Ėminių ėmimo maitinimo diapazonas ne siauresnis kaip: 220V -240 V. |
| 3.21. | Ėminių ėmimo įranga skirta instaliuoti 19” stelaže. Visos ėminių ėmimo įrangos dalys sumontuotos vienoje dėžėje, kurios matmenys turi būti ne didesni kaip 483 (plotis) x 600 (ilgis) x 5U (aukštis) mm. (U yra stelažo aukščio matas. Vienas stelažo vienetas (1U) yra aukštis 1,75“ arba 44,45 mm). |
| 3.22. | LOJ ėminių ėmimo įranga turi būti instaliuota oro taršos matavimo stočių Nr. 0031, 0041, 0042, 0043 ir 0099 paviljonuose (vietovių koordinatės nurodytos 1 lentelėje). |
| 3.23. | Ėminių ėmimo įrangos darbinis temperatūros diapazonas: ne siauresnis kaip nuo 0°C iki 40°C imtinai. |

3 lentelė. Įrangos pasiskirstymas stotyse ir jų kiekiai

| Eil. Nr. | Įranga | Stoties vieta ir Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vilnius, Lazdynai (0002) | Vilnius, Žirmūnai (0003) | Panevėžys (0012) | Naujoji Akmenė (0021) | Šiauliai (0022) | Klaipėda, centras (0031) | Kaunas, Dainava (0041) | Jonava (0042) | Kėdainiai (0043) | Kaunas, Noreikiš (0044) | Dubininkas, Varėnos r. (0052) | Plateliai, Plungės r. (0053) | Vilnius, Visorių 30 (0099) |
| 1.1 | Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 ėminių ėmimo įranga, montuojama stoties viduje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.2 | Automatinė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 ėminių ėmimo įranga, montuojama stočių išorėje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| 1.3 | Automatinė lakių organinių junginių (LOJ) ėminių ėmimo įranga | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |