## 5_paviljonas
Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_5 priedas
„Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams
ORO KOKYBĖS TYRIMO STOČIŲ ĮRANGOS PIRKIMAS
Naujas oro kokybės matavimo stoties paviljonas (5 pirkimo objekto dalis)
Siūlomų Prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams
Lentelėjė nurodyti visi Specialiųjų pirkimo sąlygų 2_5 priedo „Techninė specifikacija“reikalavimai. Jei nurodyti riekalavimai nesutaps su Techninėje specifikacijoje nurodytais reikalavimais, tiekėjai turi vadovautis Specialiųjų pirkimo sąlygų 2_5 priede „Techninė specifikacija“ nurodytais reikalavimais.
Tiekėjai privslo pildyti šią spalva pažymėtus langelius
Tiekėjai nepildo šia spalva pažymėtų langelių
Eil. Nr (pagal tech.sp.reikalavimų numeraciją) | Techniniai ir funkciniai reikalavimai | Reikalavimo įgyvendinimas Taip/Ne (Pildo tiekėjas, raudonai nuspalvintų langelių pildyti nereikia) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės, rodikliai, dydžiai, sprendimai, aprašymai, komplektacija ir kitokie paaiškinimai. Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi (Pildo tiekėjas, raudonai nuspalvintų langelių pildyti nereikia) | Pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu | Nuorodos į konkretų pasiūlymo puslapį ar kartu pateiktą dokumentą, kuriame pagrindžiama, įrodoma nurodytos reikšmės, parametrai, funkcijos ir t.t. (Pildo tiekėjas, raudonai nuspalvintų langelių pildyti nereikia)
Bendri reikalavimai
2. | Paviljonas turi būti pristatytas ir įrengtas Marijampolėje, geografinės koordinatės (LKS 94) 458226, 6046995. Tiekėjas, pasirengęs pristatyti paviljoną ir atlikti jo montavimo bei prijungimo darbus, apie tai ne vėliau nei prieš 5 darbo dienas privalo pranešti pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui ir suderinti su juo tikslią datą bei laiką. Tuo pačiu turi būti suderintas ir paviljono prijungimas prie elektros tinklo
3. | Paviljono pristatymo į nurodytą vietą, iškrovimo, pastatymo ir sumontavimo, prijungimo prie elektros tinklo kaštus tiekėjas turi įskaičiuoti į siūlomo paviljono kainą ir pasirūpinti reikiama technika bei kitomis priemonėmis nurodytų darbų atlikimui. Tiekėjui atliekant išvardintus darbus, pirkėjas papildomų išlaidų patirti negali. Orų stebėjimo stotelės prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklų, adresu Jono Dailidės g. 13a, Marijampolė, Marijampolės sav., techninis projektas pridedamas (Techninės specifikacijos 1 priedas)
4. | Paviljono perdavimo pirkėjui terminas - 5 (penki) mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, tos dienos neskaičiuojant
5. | Paviljonas laikomas pristatytu, sumontuotu ir perduotu pirkėjui, kai tiekėjas paviljoną pristato į pirkėjo nurodytą vietą, pastato, sumontuoja, sukomplektuoja, parengia eksploatavimui, perduoda visus dokumentus, nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje ir pirkimo sutarties šalys pasirašo perdavimo – priėmimo aktą
6. | Tiekėjai paviljonui ir jame sumontuotai vidaus temperatūros kontrolės sistemai turi suteikti ne trumpesnį nei 2 (dviejų) metų nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos garantinį laikotarpį. Tiekėjai gali suteikti ir papildomą garantinį laikotarpį, tai nurodydami savo pasiūlymuose pildant specialiųjų sąlygų 5_5 priedą „Pasiūlymų formos“. Už suteiktą papildomą garantinį laikotarpį bus atsižvelgiama vertinant tiekėjų pasiūlymus. Pasiūlymų vertinimo metodika nurodyta specialiųjų sąlygų 4_5 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“
8. | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti dokumentus (specifikacijas ir/arba aprašus ir/arba brėžinius ir/arba schemas), šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_5 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nurodytus pateikti kaip privalomus kartu su pasiūlymu, kurie turi paaiškinti ir/ar pagrįsti bei patvirtinti siūlomos Prekės ir tiekėjų nurodytų reikšmių (parametrų, dydžių, funkcionalumų) atitikimą Techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams
9. | Siūlomos Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams, prie kurių šioje Techninėje specifikacijoje ir/ar Specialiųjų pirkimo sąlygų 7_5 priede „Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams“ nenurodyta, jog tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti įrodančius dokumentus, bus tikrinama Sutarties vykdymo metu, t.y. Prekės perdavimo – priėmimo metu
| 1. Naujas oro kokybės matavimo stoties paviljonas, 1 kompl. | nurodyti siūlomos įrangos gamintoją ir modelį
1.1 | Išoriniai paviljono matmenys: ilgis x plotis x aukštis (be ėminių ėmimo zondų ir kitos įrangos, montuojamos ant stogo bei paviljono išorės): 2100 -2300 mm x 1500 - 1700 mm x 2300 - 2500 mm. |  |  | Taip
1.2 | Paviljono karkasas:
| metalinis arba lygiavertis, užtikrinantis šioje Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus paviljono konstrukcijai ir reikalaujamai garantijai |  |  | Taip
Paviljono kampuose sumontuotos reguliuojamos kojos, leidžiančios išlyginti paviljoną statant ant nelygaus paviršiaus
1.3 | 1.3.1. Paviljono grindys, sienos ir lubos turi būti “sumuštinio” tipo plokštė (metalas arba stiklo pluošto audinys ar lygiavertė medžiaga/šiluminė izoliacija/ metalas arba stiklo pluošto audinys ar lygiavertė medžiaga). |  |  | Taip
| 1.3.2. Šiluminė plokščių izoliacija turi būti ne mažesnė kaip 0.60 W/(m2 °C). Kartu su pasiūlymu pateikiami šių plokščių gamintojo patvirtinantys dokumentai. |  |  | Taip
| 1.3.3. Visas grindų paviršius turi būti išklotas neslidžia, smūgiams ir trinčiai atsparia danga, kurios kietumas nustatomas naudojant Shore durometro A skalę (ShA) yra ne mažesnis kai 65 +/- 5 ShA, storis ne mažesnis kaip 3 mm +/– 0,2 mm ir atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 5 MPa. Kartu su pasiūlymu pateikiami dangos gamintojo patvirtinantys dokumentai. |  |  | Taip
| 1.3.4. Grindys turi būti pakeltos nuo žemės paviršiaus ne mažiau kaip 5 cm, atstumą skaičiuojant nuo išorinės konstrukcijos (grindų) žemiausio taško, ir išlaikyti ne mažiau kaip 250 kg/m2 apkrovą. Grindų apkrovos techniniai rodikliai turi būti patvirtinti šių plokščių gamintojo dokumentais, kurie pateikiami kartu su pasiūlymu |  |  | Taip
1.3.5. Krituliams ir vaikščiojimui atsparus stogas.
| 1.3.6. Užlipimas ant stogo naudojant nuimamas kopėčias. Kopėčios sulankstomos arba teleskopinės, pateikiamos kartu su paviljonu ir įskaičiuotos į paviljono kainą. Maksimali statinė vertikali kopėčių apkrova: ne mažesnė kaip 150 kg. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo patvirtinantys dokumentai. |  |  | Taip
1.3.7. Termoizoliacinės medžiagos neturi išskirti šių cheminių medžiagų:
1.3.7.1. fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal aktualią ES reglamento dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų redakciją
1.3.7.2. pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411)
1.3.7.3. produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas
| Tiekėjas 1.3.7 papunktyje keliamus reikalavimus termoizoliacinėms medžiagoms patvirtinti turi kartu su pasiūlymu pateikdamas (bent vieną iš nurodytų): a) termoizoliacinių medžiagų gamintojo techninius dokumentus; b) termoizoliacinių medžiagų gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą; c) termoizoliacinių medžiagų saugos duomenų lapus; d) termoizoliacinių medžiagų gamintojo bandymų ataskaitas ir (ar) protokolus; e) termoizoliacinių medžiagų gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus); f) termoizoliacinių medžiagų aplinkosauginę produkto deklaraciją; g) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolus dėl termoizoliacinių medžiagų; h) arba kitus lygiaverčius įrodymus. |  |  | Taip
1.4 | Durys:
| Rakinamos įėjimo durys: paviljono šone arba gale. |  |  | Taip
| Durų angos plotis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm |  |  | Taip
| Durų išorė turi būti tokios pat struktūros kaip ir paviljono išorinės sienos |  |  | Taip
| Durys privalo turėti tarpines, apsaugančias nuo dulkių ir vandens patekimo į paviljono vidų bei fiksatorius, atidarytoms durims fiksuoti (neleisti užsidaryti) |  |  | Taip
Durys turi turėti užraktą, apsaugotą nuo dulkių ir drėgmės patekimo
Kartu su paviljonu pateikiamas ne mažiau kaip 5 raktų komplektas
1.5 | Sandarumas (bus tikrinama priimant paviljoną): Visi sujungimai esantys išorėje (oro ėminių ėmimo linija, elektros bei signaliniai kabeliai, ventiliacijos angos), taip pat durys, turi būti apsaugotos nuo drėgmės, lietaus, sniego, dulkių ir vabzdžių patekimo į paviljono vid.
1.6 | Pakėlimo kabliai (bus tikrinama priimant paviljoną): Paviljono viršuje sumontuos kilpos ar specialios skylės, skirtos saugiai kranu pakelti ir pastatyti paviljoną norimoje vietoje
1.7 | Oro ėminių ėmimo linijos įvadas (bus tikrinama priimant paviljoną):
| Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos |  |  | Taip
Tvirtinamas paviljono išorėje ant stogo virš esančios paviljono viduje oro ėminių ėmimo sistemos
Dujų ėminių ėmimo angos aukštis ne žemesnis kaip 1,5 m virš paviljono stogo
Ėminio ėmimo linijos įėjimas turi būti pilnai apsaugotas nuo vandens (taip pat liūčių), vabzdžių ir kritulių patekimo į vidų
Oro ėminių ėmimo linijos įvadas sujungiamas su oro ėminių ėmimo sistema išardoma jungtimi, kuri nuimama atliekant linijos vidaus valymo darbus
1.8 | Vidaus išplanavimas (bendras) (bus tikrinama priimant paviljoną):
| Paviljonas turi būti be langų |  |  | Taip
| Numatyta vieta įrangos techninio aptarnavimo, kalibravimo ir priežiūros darbams atlikti: paviljono viduje turi būti sumontuotas nedidelis stacionarus, atlenkiamas, ant sienos tvirtinamas arba iš 19“ stelažo ištraukiamas staliukas, kurio matmenys ne mažesni kaip 450 x 350 mm, atlaikantis ne mažesnę kaip 5 kg apkrovą |  |  | Taip
Matomoje ir laisvai prieinamoje vietoje turi būti pakabintas pirmos medicininės pagalbos rinkinys (vaistinėlė), kurios komplektacija atitinka nurodytą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2003 m. liepos 11 d. įsakyme Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos, teikiant pirmąją medicinos pagalbą, aprašo patvirtinimo“ (V-450 Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios ...) arba lygiavertė
| Paviljono viduje turi būti sumontuotas 19“ stelažas, kurio aukštis yra nuo grindų iki lubų, gylis ne mažesnis kaip 600 mm bei skirtas aplinkos oro taršos matavimo ir kitų stoties įrenginių instaliavimui. Stelažo montavimo vieta leidžia maksimaliai išnaudoti paviljono erdvę ir garantuoti priėjimą priekinės ir galinės dalies įrangos instaliavimo bei aptarnavimo darbams atlikti. Viena šoninė stelažo siena turi būti priglausta prie paviljono sienos |  |  | Taip
Visa paviljono viduje montuojama įranga turi būti pritvirtinta prie grindų, sienos ir/ar lubų.
| Kartu su pasiūlymu tiekėjai turi pateikti stoties paviljono vidaus išplanavimo brėžinius su juose nurodytais matmenimis |  |  | Taip
1.9 | Išorės sienų apdaila (bus tikrinama priimant paviljoną):
| Paviljono išorės sienos turi būti padengtos grafiti dažams atsparia danga ar lygiaverte medžiaga. Kartu su pasiūlymu pateikiami dažų gamintojo patvirtinantys dokumentai. |  |  | Taip
Paviljono išorės sienų spalva: šviesiai pilka arba sidabrinė (šešioliktainis spalvų kodas #RRGGBB: # D3D3D3 arba # C0C0C0).
Ant dviejų paviljono sienų turi būti užrašai „Aplinkos oro kokybės matavimo stotis“ ir Aplinkos apsaugos agentūros logotipai. Užrašų projektas turi būti suderintas su atsakingu už sutarties vykdymą pirkėjo atstovu
1.10 | Apsauga nuo elektros krūvio (bus tikrinama priimant paviljoną): Paviljonas turi įrengtą įžeminimo ir apsaugos nuo žaibo iškrovos sistemą. Metalinio stiebo (p. 1.16) įžeminimo kontūro (įžemintuvo) varža turi būti ne daugiau kaip 4 Ω.
1.11 | Elektros tiekimo sistema (bus tikrinama priimant paviljoną):
Paviljono viduje sumontuota Lietuvos normatyvinių dokumentų ar lygiaverčius reikalavimus pilnai atitinkanti sukomplektuota elektros vienos fazės tiekimo ir paskirstymo sistema, apsaugota nuo viršįtampių. Kartu su paviljonu pateikiami sumontuotos elektros tiekimo ir paskirstymo sistemos gamintojo/(-ų) patvirtinantys dokumentai.
Visos elektros tiekimo linijos turi būti apsaugotos atitinkamo galingumo automatiniais išjungikliais, sumontuotais viename skydelyje. Automatiniai išjungikliai turi būti sunumeruoti ir ant skydelio durelių turi būti nurodyta kokias grandines jie atjungia.
Paviljono viduje sumontuotas F tipo arba lygiavertis, 16 A, 250 V elektros lizdų (rozečių) su įžeminimu skaičius: ne mažiau kaip 8 lizdai tvirtinami ant 19” stelažo ir ne mažiau kaip 5 lizdai kitose paviljono vietose (ne mažiau kaip po 1 lizdą ant kiekvienos paviljono sienos).
Elektros paskirstymo skydelyje sumontuota elektros įvado įtampos ir srovės kontrolės relė, skirta ̨ momentiniam apkrovos atjungimui viršijus nustatytas įtampos ribas bei perkrovas,̨ turinti minimaliai šias funkcijas: viršutinės ir apatinės įtampos bei srovės ribos nustatymo, įjungimo laiko užlaikymo
Kartu su paviljonu tiekėjai turi pateikti jo elektros instaliacijos schema.
Elektros įvado laidas prie paviljono elektros sistemos įvado prijungiamas per specialiai įrengtą angą, esančią paviljono grindyse.
1.12 | Paviljono apšvietimas (bus tikrinama priimant paviljoną):
Paviljono vidus turi būti apšviečiamas šviesos diodų lempomis.
Šviesos intensyvumas ne mažesnis kaip 500 Lux.
1.13 | Paviljono vidaus temperatūros kontrolė (tiekėjas turi nurodyti temperatūros kontrolės įrenginio gamintoją ir modelį):
| Paviljone turi būti sumontuota pakankamo galingumo oro temperatūros kontrolės sistema, kuri automatiškai palaikytų 20°C ± 3°C oro temperatūrą paviljono viduje esant lauko oro temperatūrai diapazone -25 - +40 °C |  |  | Taip
| Oro temperatūros kontrolės sistema turi turėti Wi-Fi funkciją ir būti valdoma nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos, kur yra interneto ryšys per specialią mobiliąją programėlę ir/arba interneto platformą bei turi savidiagnostikos funkciją (įrenginys pats nustato galimus veikimo sutrikimus ir apie juos praneša per programėlę ir/arba klaidų kodais ekrane). |  |  | Taip
| Paviljono vidaus temperatūros nuolatinei kontrolei vykdyti šalia 19“ stelažo turi būti sumontuotas temperatūros jutiklis, kuris prijungiamas prie stoties duomenų kaupiklio ir/arba stoties darbo kontrolės sistemos |  |  | Taip
| Oro temperatūros kontrolės sistema turi automatiškai tęsti veikimą maitinimo įtampai atsiradus po jos dingimo („Auto restart“ funkcija). |  |  | Taip
| Oro temperatūros kontrolės sistemos energinio naudingumo/efektyvumo klasė (veikiant šildymo ir šaldymo rėžimu) ne žemesnė kaip A++ . |  |  | Taip
| Paviljono viduje veikiančios įrangos apsaugai nuo galimo perkaitimo, paviljono viduje šalia 19” stovo turi būti sumontuotas temperatūros jutiklis-komutatorius, kuris automatiškai išjungia matavimo įrangos maitinimo įtampą, esant didesnei temperatūrai, nei nustatytai. Temperatūros jutiklio-komutatoriaus įtampos išjungimo temperatūra yra nustatoma vartotojo diapazone, ne siauresniame kaip nuo +30 °C iki +60 °C imtinai |  |  | Taip
Šiame punkte nurodytos įrangos dokumentaciją tiekėjas privalo perduoti pirkėjui kartu su paviljonu
1.14 | Paviljono apsaugos sistema (bus tikrinama priimant paviljoną):
Paviljono viduje turi būti sumontuota elektroninė priešgaisrinė ir apsaugos signalizacija su garsine ir blyksinčios šviesos indikacija, sumontuota paviljono išorėje
Signalizacijos suveikimo signalas turi būti iš karto perduodamas į vartotojo nurodytus telefono numerius siunčiant SMS žinutę
Apsaugos sistema privalo turėti nepriklausomą rezervinį autonominį maitinimą, kuris ne mažiau kaip 24 val. užtikrintų sistemos veikimą dingus elektros tiekimui
Šiame punkte nurodytos įrangos dokumentaciją tiekėjas privalo perduoti pirkėjui kartu su paviljonu
Stotis turi būti komplektuojama su rankiniu milteliniu (MG tipo arba lygiaverčio) ugnies gesintuvu, tvirtinamu paviljono viduje. Gesinimo medžiagos kiekis: ne mažiau kaip 2 kg
1.15 | Oro ėminių ėmimo sistema, skirta matavimo įrenginių (dujų analizatorių) prijungimui (bus tikrinama priimant paviljoną):
Mėginių įleidimo anga turi būti sukonstruota taip, kad lietaus vanduo nepatektų į mėginių ėmimo liniją.
Turi atitikti standartuose EN 14211:2024 ir/arba EN 14212:2024 ir/arba EN 14625:2024 ir/arba EN 14626:2024 B priede “Sampling equipment“arba lygiaverčiuose standartuose nurodytus reikalavimus ėminių ėmimo sistemai
| Aktyviai ventiliuojamas ėminių ėmimo kolektorius turi būti pagamintas iš chemiškai inertiškos medžiagos (boro silikato stiklo ir/ar nerūdijančio plieno ir/ar lygiavertės medžiagos) |  |  | Taip
| Privalo turėti ne mažiau 8 (aštuonių) jungčių kolektorių, skirtą dujų analizatorių ir ėminių ėmimo įrangos prijungimui naudojant 6 mm (1/4“) skersmens vamzdelius, pagamintus iš fluoroplasto (kitaip dar žinomas šiais pavadinimais: politetrafluoretilenas, teflonas, ftoroplastas, PTFE) ar lygiavertės medžiagos |  |  | Taip
| Atstumas tarp gretimų jungčių turi būti ne mažesnis kaip 60 mm |  |  | Taip
| Kolektoriaus konstrukcija turi leisti atjungti/prijungti jį prie oro ėminių ėmimo linijos bei vykdyti periodiškus ėminių ėmimo sistemos valymo ir priežiūros darbus |  |  | Taip
| Ėminių ėmimo sistema turi būti komplektuojama su oro siurbliu arba orapūte, kuri užtikrina kolektoriuje pastovų siurbiamo aplinkos oro srautą ne mažesnį kaip 50 l/min ± 10% |  |  | Taip
| Srauto greitis turi būti nepertraukiamai matuojamas įmontuotu jutikliu. Matavimo duomenys rodomi ekrane bei turi jungtį siųsti duomenis į stoties duomenų kaupiklį |  |  | Taip
| Paviljono grindyse po 19“ stelažu arba šalia stelažo įrengta anga, skirta dujų analizatorių išmetamosioms dujoms pašalinti. Anga turi būti apsaugota nuo vabzdžių ar kitų gyvių patekimo iš išorės į paviljono vidų |  |  | Taip
Šiame punkte nurodytos įrangos dokumentaciją tiekėjas privalo perduoti pirkėjui kartu su paviljonu.
1.16 | Paviljonas komplektuojamas su metaliniu stiebu, skirtu meteorologinių jutiklių tvirtinimui (tiekėjas turi nurodyti stiebo gamintoją ir modelį): |  |  | Taip
Stiebas pritvirtintas prie išorinės paviljono sienos.
| Stiebo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 6 metrai. |  |  | Taip
| Stiebo konstrukcija – teleskopinė, su kiekvienos sekcijos užraktu, neleidžiančiu stiebui suktis apie savo ašį ir nusileisti. |  |  | Taip
| Jeigu stiebas pakeliamas pneumatiniu būdu, turi būti komplektuojamas su elektriniu kompresoriumi, tinkamu stiebui pakelti (įrodymai pateikiami jei stiebas keliamas pneumatiniu būdu). |  |  | Taip