## specifikacija
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Orientacinis kiekis
1 |  | Torakoabdominalinis aortos stengraftas | Rinkinys skirtas infrarenalinės, torakoabdominalinės, jukstarenalinės ir pararenalinės pilvinės aneurizmos gydymui. Stentgraftų sistema turi susidėti iš pagrindinės dalies su atšakomis ir distalinės bifurkacinės dalies. Turi būti galimybė prijungti papildomus prailginimus. Išorinis endoprotezo karkasas – savaime išsiskleidžiantis medicininio plieno arba lygiaverčio atskirų karkaso žiedų stentas. Vidinė danga – poliesteris arba lygiavertis.
1.1 | 33184100-4 | Torakoabdominalinio aortos stengrafto proksimalinė dalis | Turi turėti proksimaliniame gale aktyvios fiksacijos elementus - kabliukus, išeinančius iš dengtos proksimalinės dalies karkaso elementų, leidžiančių fiksuoti stentgraftą aortoje arba kitame stentgrafte. Cilindrinis stentgraftas su keturiomis atšakomis. Kiekviena atšakos galas turi būti du rengenokontrastiniai markeriais. Distalinė ir proksimalinė stengrafto dalys turi būti žymimos rengenokontrastiniai markeriais. Visi rengenokontrastiniai markeriai turi padėti poziciuonuoti stengraftą aortoje. Proksimalinis diametras turi būti 34-36mm (±2mm), distalinis - 18-22mm (±2mm), ilgis - 202 mm (±20mm). Įvedimo sistemą sudaro išorinis lankstus introdiuseris, atsparus lenkimams, išorėje dengtas hidrofiline danga, vidinė dalis padengta PTFE arba lygiaverte danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 22 F, vožtuvo ilgis turi būti ne ilgesnis nei 11 cm, introdiuserio ilgis 60 cm (±5cm). Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. | vnt. | 5
1.2 | 33184100-4 | Torakoabdominalinio aortos stengrafto distalinė bifurkacinė dalis | Distalinio bifurkacinio stengrafto proksimalinis diametras turi būti 22 - 24 mm (±2mm), distalinis diametras nuo 11 iki 12 mm, ilgis nuo grafto pradžios iki kontralateralinės kojos pabaigos turi būti nuo 81 iki 132 mm (±10mm). Lengvesniam pozicionavimui turi turėti ne mažiau keturių auksinių arba lygiaverčių rentgenokontrastinių markerių proksimalinėje dalyje bei bent vieną distalinėje dalyje stentgraftų persidengimo vietoje. Turi turėti vieną auksinį arba lygiavertį rengenokontrastinį markerį žymintį bifurkacijos pradžią. Kūno kontralateralinė atšaka turi turėti specialų « V » formos aukso arba lygiaverčio rentgenokontrastinį žymeklį. Įvedimo sistemą turi sudaryti išorinis lankstus introdiuseris, dengtas hidrofiline danga su vidiniu pozicionuojančiu komponentu, kuris privalo likti kaip atskiras introdiuseris aortos spindžio viduje po stentgrafto išskleidimo sekančioms manipuliacijoms. Turi būti suderinamas su 0,035 colio diametro viela-pravedėju. Įvedimo sistemos vožtuvo ilgis turi būti nuo 8 cm iki 10 cm, intodiuserio ilgis 40 cm (±5cm). Turi turėti galimybę prijungti endoprotezą prailginančius komponentus. | vnt. | 5
2 | 33141000-0 | Didelio stangrumo viela | Didelio kietumo "Extrastiff" viela skirta aortos stentgraftų implantacijoms. Ilgis turi būti įvairus 260 cm ir 300 cm (±5cm), diametras 0,035”. Lankstus vielos galiukas turi būti įvairių modifikacijų - tiesus, viengubos arba dvigubos kreivės. Lankstaus vielos galiuko ilgis 4 cm ir 7 cm. | vnt. | 100
3 | 33141000-0 | Kraujagyslinis ištraukėjas | Skirtas vielų ir kitų svetimkūnių ištraukimui iš kraujagyslių spindžio, stentgrafto implantavimo metu. Turi būti sudarytas iš 4 persidengiančių nitinolinių arba lygiaverčių kilpų, kilpos diametras ne mažiau nei 40 mm, kateterio diametras ne daugiau 8F, ilgis nuo 55 cm iki 100 cm (±5cm), suderinamas su 0,035" viela. | vnt. | 10
4. | 33184100-4 | Torakalinės aortos dalies stentgrafto distalinis nedengtas prailgintojas (disekacijoms) | Skirtas dengto stentgrafto pratęsimui arba krūtinės ir pilvo aortos disekuotos dalies stentavimui. Nedengtas savaime išsiplečiantis (angl. self-expandable) stentas. Turi būti įvairių ilgių, nuo 80 iki 185 mm (±2mm). Diametrai turi būti nuo 36 iki 46 mm (±2mm). Įvedimo sistemos diametras turi būti ne didesnis nei 16F. Įvedimo sistema turi užtikrinti tikslią lokalizaciją išskleidžiant stentgraftą nuosekliai nuo aortos iki klubinio galo distaline kryptimi. | vnt. | 20
5 | 33184100-4 | Kraujagyslių uždarymo sistema didelio diametro arterijoms | Kraujagyslių uždaroma su siūlo ir mazgo pagalba. Skirta 5 – 24 F diametro punkcijos vietai užsiūti. Sistemą sudaro polipropileno siūlas arba lygiavertis ir 2 adatos. Galimybė kateterizuoti kraujagyslę toje pačioje vietoje iš karto po sistemos panaudojimo. Manipuliacijų prietaisu metu, išlieka patekimo į kraujagyslę galimybė. | vnt. | 200
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.