TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ANESTEZIJOS APARATAS SU PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORAVIMO SISTEMA– 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anestezijos aparatas su paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema | Nurodyti modelį, gamintoją |  |
|  | Aparato ekrano įstrižainė | 10,5 ± 0,1 colio |  |
|  | Aparato ekrano tipas | LCD ekranas, bet ne prastesnis nei TFT (Thin – Film Transistor) |  |
|  | Srauto matavimo diapazonai: | - O2 ne prastesnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 10 litrų/min - N2 O ne prastesnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 10 litrų/min - Oras ne prastesnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 10 litrų/min |  |
|  | Ventiliacijos režimai: | - IPPV (Pertraukiamoji teigiamo slėgio ventiliacija) - SIPPV (Sinchrozinuota pertraukiamoji teigiamo slėgio ventiliacija0 - VCV (Tūriu kontroliuojama ventiliacija) - PCV (Slėgiu kontroliuojama ventiliacija) - IMV (Pertraukiamoji privalomoji ventiliacija) - SIMV (Sinchronizuota pertraukiamoji privalomoji ventiliacija) - MANUAL (Rankinis režimas) - Budėjimo režimas |  |
|  | Atsarginis maitinimo šaltinis | Užtikrina darbą bent 4 valandoms |  |
|  | Kvėpavimo tūrio reguliavimas | Ne blogesniame diapazone kaip nuo 20 ml iki 1500 ml |  |
|  | Kvėpavimo tūrio rodymas | Ne blogesniame diapazone kaip nuo 0 ml iki 2000 ml |  |
|  | Kvėpavimo dažnis | Ne blogesniame diapazone kaip nuo 1 iki 100 dūžių per minutę |  |
|  | Įkvėpimo/iškvėpimo santykis (I:E) | Ne blogesnėse ribose kaip 8:1 – 1:10 |  |
|  | PEEP diapazonas | Ne blogesnėse ribose kaip nuo 0 iki 20 cm H2 O (valdomas elektroniniu būdu) |  |
|  | Atodūsis | Ne blogesnėse ribose kaip 1 atodūsis kas 80-100 įkvėpimų |  |
|  | Įkvėpto deguonies koncentracijos monitoravimas | Ne blogiau kaip nuo 21 % iki 100 % |  |
|  | SIMV dažnis | Ne blogesnėse ribose kaip nuo 1 iki 20 dūžių/min |  |
|  | Įkvėpimo plokštuma (pauzė) | Ne blogesnėse ribose kaip nuo 0 iki 1 sekundės |  |
|  | Garintuvo koncentracijos diapazonas | Ne blogesnėse ribose kaip nuo 0% iki 5 % |  |
|  | Du garintuvai | - Enfluranas - Izofluranas arba sevofluranas |  |
|  | Anestezijos aparato dydis | Aukštis 1250 ±20 mm Plotis 940 ±10 mm Gylis 790 ±10 mm |  |
|  | Paciento monitorius | Nurodyti modelį, gamintoją |  |
|  | Monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažesnė 15 colių |  |
|  | Monitoriaus ekrano tipas | LCD ekranas, bet ne prastesnis nei TFT (Thin – Film Transistor) |  |
|  | Monitoriaus ekrano raiška | Ne prastesnė nei 1024 x 768 pikselių |  |
|  | Monitoriaus rodymai: | - EKG (Elektrokardiograma) - SpO2 (Pulksosimetrija) - NIBP (neinvazinis kraujospūdis) - RESP (Kvėpavimas) - TEMP (Temperatūra) - HR/PER (Širdies susitraukimų dažnis/Pulso dažnis) - ETCO2 (Iškvėpto anglies dvideginio koncentracija) |  |
|  | Integruotas spausdintuvas | Būtina |  |
|  | Monitorius turi atlikti ST segmento analizę realiuoju laiku | Būtina |  |
|  | Monitorius turi atlikti ARR analizę | Būtina |  |
|  | Monitorius privalo turėti integruotą įkraunamą ličio bateriją | Ne mažesnės talpos nei 4400 mAh |  |
|  | Medicininės paskirties prietaisas | Būtina, pateikti sertifikatą su pasiūlymu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
|  | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina pateikti, jei pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą privaloma. |  |