TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUS, 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis |  | Siūlomas Tiekėjo |
| 1. | Portatyvinis prietaisas | Turi būti portatyvinis (nešiojamas), su integruota rankena arba ergonomišku korpusu patogiam transportavimui, ir turėti įkraunamą Ličio jonų ar lygiavertę bateriją, leidžiančią dirbti be nuolatinio elektros tinklo maitinimo, ne trumpiau nei 3 val. Skirtas naudoti prie paciento lovos. |  |
| 2. | Priežiūros reikalavimai | Prietaiso veikimui nereikalingi nuolat keičiami elektrodai ar išoriniai skysčių tirpalai (išskyrus kokybės kontrolės tirpalus). Visi reagentai ir matavimo sensoriai turi būti integruoti vienkartinėje tyrimo kasetėje. |  |
| 3. | Mėginio tipai | Prietaisas turi būti suderinamas su arterinio, veninio ir/arba kapiliarinio kraujo ėminiais. |  |
| 4. | Kalibracija | Kiekvienas tyrimas turi būti automatiškai kalibruojamas gamykliniu būdu integruotomis priemonėmis (pvz., vidiniais kalibraciniais tirpalais, dujomis ar elektronika) prieš arba tyrimo metu. Turi būti užtikrintas automatinis mėginio paėmimas (aspiracija) į kasetę. |  |
| 5. | Reagentų galiojimo laikas ir laikymo sąlygos | Vienkartinių kasečių (reagentų) galiojimo laikas nuo pagaminimo datos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai. Reagentus turi būti galima laikyti kambario temperatūroje (nereikalaujant šaldytuvo), siekiant užtikrinti patogų naudojimą prie paciento lovos. |  |
| 6. | Tyrimo atlikimo laikas | Nuo mėginio įdėjimo iki rezultato pateikimo turi praeiti ne daugiau kaip 180 sekundžių (3 minutės). |  |
| 7. | Atmintis | Prietaiso atminties bloke turi būti saugoma ne mažiau kaip 500 tiriamųjų mėginių rezultatų su data, laiku ir paciento identifikacine informacija. |  |
| 8. | Mėginio tūris | Reikalingas mėginio tūris tyrimui atlikti turi būti ne didesnis kaip 150 ul (mikrolitrų). |  |
| 9. | Kokybės kontrolė | Turi būti numatyta galimybė atlikti ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolę (kontrolinius mėginius) arba naudoti vidinį (elektroninį ar cheminį) simuliatorių, atitinkantį tarptautinius standartus. |  |
| 10. | Naudotojo sąsaja | Analizatorius privalo turėti spalvotą, lietimui jautrų (angl. touchscreen) ekraną. |  |
| 11. | Duomenų įvedimas | Turi būti galimybė įvesti papildomą paciento informaciją (pvz., paciento ID, lytis, FIO2, kūno temperatūra) ir/arba kitus klinikinius duomenis, būtinus tiksliems skaičiavimams. |  |
| 12. | Ataskaitų teikimas | Turi būti galimybė nustatyti normines ribas ir spausdinti arba ekrane rodyti patologinius (kritinius) rezultatus su specialiu žymėjimu. |  |
| 13. | Matuojamieji parametrai | Prietaisas privalo tiesiogiai matuoti bent šiuos pagrindinius parametrus: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, tHb |  |
| 14. | Apskaičiuojamieji parametrai | Prietaisas privalo automatiškai apskaičiuoti bent šiuos parametrus: cH+, HCO₃-act, HCO₃-std, BE(ecf), BE(B), ctCO₂, sO₂(est), AnGap. Turi būti palaikoma automatinė arba rankinė rezultatų korekcija pagal paciento kūno temperatūrą. |  |
| 15. | Papildomų parametrų moduliai | Turi būti galimybė rinktis kasečių (arba lygiaverčių priemonių) modifikacijas, kurios papildomai leidžia matuoti metabolitus: Gliukozę (Glu) ir Laktatą (Lac). |  |
| 16. | Ryšiai ir tinklo integracija | Prietaisas privalo turėti fizines jungtis, tokias kaip bent vieną USB prievadą ir Ethernet (LAN) jungtį. Turi būti galimybė prietaisą integruoti į ligoninės informacinę sistemą (LIS/HIS) per standartizuotus protokolus (pvz., POCT1-A, ASTM ar HL7). |  |
| 17. | Priežiūros reikalavimai | Prietaiso veikimui nereikalingi nuolat keičiami elektrodai ar išoriniai skysčių tirpalai (išskyrus kokybės kontrolės tirpalus). Visi reagentai ir matavimo sensoriai turi būti integruoti vienkartinėje tyrimo kasetėje. |  |
| 18. | Garantija | Ne mažiau 12 mėn., Tiekėjas turi turėti remonto ir aptarnavimo centrus Lietuvoje. |  |
| 19. | Vartotojo vadovas | Pateikiama lietuvių kalba. |  |
| 20. | Komplektacija | Brūkšninių kodų skaitytuvas (išorinis arba integruotas) |  |
| 21. | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina pateikti, jei pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą privaloma. |  |