TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
12 KANALŲ  ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMA NUGAROS GYDYMUI– 1 vnt.

	Eil. 
Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1. 
	Elektroterapijos sistema nugaros gydymui
	Nurodyti modelį, gamintoją
	

	2. 
	Paskirtis
	Nugaros elektroterapijai atlikti
	

	3. 
	Sistemos komponentai
	Sistema susideda iš valdymo prietaiso ir stimuliacinio čiužinio, kuriame integruoti ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodai
	

	4. 
	Valdymo prietaiso ekranas
	Lietimui jautrus, ne mažesnės kaip 6'' įstrižainės 
	

	5. 
	Aparato kalbos pasirinkimas
	Lietuvių kalba būtina
	

	6. 
	Gydymo programos privalo būti suskirstytos į grupes:
	1. Nuskausminimo programos;
2. Raumenų terapijos programos;
3. Giluminio masažo programos;
4. Vartotojo sukurtos ir išsaugotos     individualios programos.
	

	7. 
	Nuskausminimo programose numatytos srovės:
	1. Aukšto dažnio TENS
2. Žemo dažnio TENS 
3. Kombinuota stimuliacija pagal HAN
	

	8. 
	Raumenų terapijai  numatytos programos:
	Hipertoninių raumenų skaidulų relaksacija;
Toninių (lėtųjų arba posturalinių skaidulų) raumenų stimuliacija;
Fazinių (greitųjų skaidulų) raumenų stimuliacija;
Kombinuota toninė ir fazinė stimuliacija;
	

	9. 
	Dinaminio giluminio nugaros masažo srovės
	Būtinos, imituojančios ne mažiau kaip du rankinio masažo būdus
	

	10. 
	Priemonės, padedančios parinkti elektroterapijos parametrus priklausomai nuo paciento sveikatos būklės
	Indikacijų meniu
	

	11. 
	Reikalavimai stimuliaciniam čiužiniui:
	Stimuliacinis čiužinys šildomas, temperatūra reguliuojama nuo ≤  20 °C iki ≥ 40 °C, temperatūros reguliavimo žingsnis ≤ 5 °C;
Stimuliacinis čiužinys privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną adaptuoti pagal paciento dydį;
Stimuliacinio čiužinio išoriniai matmenys ne mažesni kaip 750x400x55 mm.
	

	12. 
	Paciento duomenų įvedimas ir išsaugojimas 
	Sistemoje galima įvesti ir išsaugoti paciento duomenis
	

	13. 
	Procedūros laikmatis
	Sistema turi integruotą procedūros laikmatį
	

	14. 
	Priedas sistemos nuotoliniam valdymui
	Sistema pateikiama komplekte su nuotolinio valdymo pultu pacientui
	

	15. 
	Jungtys duomenų perdavimui ir išsaugojimui
	USB arba lygiavertė jungtis;
Jungtis atminties kortelei.
	

	16. 
	Elektrinis maitinimas 
	230-240V, 50-60 Hz el. tinklas
	

	17. 
	Personalo apmokymas
	Būtina
	

	18. 
	Medicininės paskirties prietaisas
	Būtina, pateikti sertifikatą su pasiūlymu 
	

	19. 
	Garantija 
	Ne mažiau 24 mėnesiai 
	

	20. 
	CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija
	Būtina pateikti, jei pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą privaloma.
	





