TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

12 KANALŲ  ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMA NUGAROS GYDYMUI– 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroterapijos sistema nugaros gydymui | Nurodyti modelį, gamintoją |  |
|  | Paskirtis | Nugaros elektroterapijai atlikti |  |
|  | Sistemos komponentai | Sistema susideda iš valdymo prietaiso ir stimuliacinio čiužinio, kuriame integruoti ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodai |  |
|  | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, ne mažesnės kaip 6'' įstrižainės |  |
|  | Aparato kalbos pasirinkimas | Lietuvių kalba būtina |  |
|  | Gydymo programos privalo būti suskirstytos į grupes: | - Nuskausminimo programos; - Raumenų terapijos programos; - Giluminio masažo programos; - Vartotojo sukurtos ir išsaugotos individualios programos. |  |
|  | Nuskausminimo programose numatytos srovės: | - Aukšto dažnio TENS - Žemo dažnio TENS - Kombinuota stimuliacija pagal HAN |  |
|  | Raumenų terapijai numatytos programos: | Hipertoninių raumenų skaidulų relaksacija; Toninių (lėtųjų arba posturalinių skaidulų) raumenų stimuliacija; Fazinių (greitųjų skaidulų) raumenų stimuliacija; Kombinuota toninė ir fazinė stimuliacija; |  |
|  | Dinaminio giluminio nugaros masažo srovės | Būtinos, imituojančios ne mažiau kaip du rankinio masažo būdus |  |
|  | Priemonės, padedančios parinkti elektroterapijos parametrus priklausomai nuo paciento sveikatos būklės | Indikacijų meniu |  |
|  | Reikalavimai stimuliaciniam čiužiniui: | Stimuliacinis čiužinys šildomas, temperatūra reguliuojama nuo ≤ 20 °C iki ≥ 40 °C, temperatūros reguliavimo žingsnis ≤ 5 °C; Stimuliacinis čiužinys privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną adaptuoti pagal paciento dydį; Stimuliacinio čiužinio išoriniai matmenys ne mažesni kaip 750x400x55 mm. |  |
|  | Paciento duomenų įvedimas ir išsaugojimas | Sistemoje galima įvesti ir išsaugoti paciento duomenis |  |
|  | Procedūros laikmatis | Sistema turi integruotą procedūros laikmatį |  |
|  | Priedas sistemos nuotoliniam valdymui | Sistema pateikiama komplekte su nuotolinio valdymo pultu pacientui |  |
|  | Jungtys duomenų perdavimui ir išsaugojimui | USB arba lygiavertė jungtis; Jungtis atminties kortelei. |  |
|  | Elektrinis maitinimas | 230-240V, 50-60 Hz el. tinklas |  |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |  |
|  | Medicininės paskirties prietaisas | Būtina, pateikti sertifikatą su pasiūlymu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
|  | CE sertifikatas ir/ar atitikties deklaracija | Būtina pateikti, jei pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą privaloma. |  |