| Eil. Nr. | Reikalavimai pirkimo objektui |
| --- | --- |
| - 1. | Sąvokos ir santrumpos Pirkėjas – Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras (toliau - NKC). Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas. Įranga - tai bet koks instrumentas, aparatas, prietaisas, medžiaga ar kitas daiktas, naudojamas atskirai arba derinyje, įskaitant ir jam taikyti reikalingą programinę įrangą, skirtas, kaip numatyta gamintojo. Pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. TS – ši techninė specifikacija. Medicinos priemonė – tai in vitro diagnostikos medicinos priemonė, kuri yra reagentas, iš reagento pagamintas produktas, kalibravimo medžiaga, kontrolinė medžiaga, rinkinys, instrumentas, aparatas, įranga, programinė įranga arba sistema, naudojami patys vieni arba kartu su kitomis priemonėmis, gamintojo numatyta naudoti iš žmogaus kūno paimtų mėginių, įskaitant donorų kraują ir audinius, in vitro tyrimui. In vitro medicinos priemonės priedas (toliau – priedas) – gaminys, kuris nors pats ir nėra in vitro diagnostikos priemonė, tačiau gamintojo yra numatytas naudoti kartu su viena ar keliomis konkrečiomis in vitro diagnostikos medicinos priemonėmis, kad būtų galima sudaryti konkrečią galimybę in vitro diagnostikos medicinos priemonę (-es) naudoti pagal jos (jų) numatytą (-as) paskirtį (-is) arba konkrečiai ir tiesiogiai padėti užtikrinti in vitro diagnostikos medicinos priemonės (-ių) medicininį funkcionalumą atsižvelgiant į jos (jų) numatytą paskirtį (-is). |
| - 2. | PIRKIMO OBJEKTAS: Vieno mėginio tyrimas t. y. vieno kraujo mėginio ištyrimui reikalingas Medicinos priemonių bei priedų rinkinys, skirtas hemoglobino koncentracijos nustatymui kapiliariniame kraujyje su Įrangos (30 vnt) įsigijimu panaudos būdu. |
|  | Planuojamas orientacinis tyrimų skaičius 36 mėn. – 280 000. |
| - 3. | Bendriniai reikalavimai |
| 4.1 | Medicinos priemonės ir Įranga privalo būti ženklinti CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą. |
| 4.2 | Medicinos priemonių ir Įrangos gamintojas turi būti sertifikuotas pagal tarptautinį standartą ISO 9001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą. |
| - 4 | Reikalavimai Medicinos priemonėms ir priedams |
| 5.1 | Medicinos priemonės ir priedai turi būti originalūs, tinkami darbui su siūloma Įrangai. Pateikti tai patvirtinantį dokumentą. |
| 5.2 | Medicinos priemonių ir priedų galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2/3 jų galiojimo laiko. |
| 5.3 | Medicinos priemonės ir priedai turi būti paruošti naudojimui. |
| 5.4 | Medicinos priemonės ir priedai turi būti tinkami saugoti kambario temperatūroje. |
| 5.5 | Medicinos priemonės (Vidaus kokybės kontrolės medžiaga) turi būti trijų lygių: aukšto, žemo, normalaus, t.y. privalo apimti visas kliniškai svarbias matavimo sritis (pamatinių biologinių verčių arba rekomenduojamų ribų intervalą (-us), taip pat kliniškai svarbių patologinių verčių intervalą (-us). Vidaus kokybės kontrolės medžiagos bus naudojamos tiek kartų, kiek rekomenduoja in vitro diagnostikos medicinos priemonės (Įrangos) gamintojas, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per dieną, kiekvieną kartą naudojant ne mažiau negu dviejų lygių kontrolines medžiagas iš trijų galimų. |
| 5.6 | Medicinos priemonės (Vidaus kokybės kontrolinės medžiagos) turi būti paruoštos naudojimui ir stabilios ne mažiau kaip 1 mėn. nuo pakuotės atidarymo momento, saugant +(2-8)°C arba kambario temperatūroje. |
| 5.7 | Tiekėjas pasiūlyme turi įrašyti visas tyrimų atlikimui reikalingas Medicinos priemones bei priedus ir orientacinį jų kiekį, reikalingą nurodytam tyrimų kiekiui ištirti. Tiekėjas turi įvertinti tai, kad Medicinos priemonės bei priedai bus naudojami atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo ir stabilumo terminus. Visos tyrimų atlikimui reikalingos sąnaudos, Įrangos panauda, kapiliarinio kraujo mėginio ištyrimui reikalingi Medicinos priemonių bei priedų rinkiniai (tame tarpe ir vidaus kokybės kontrolei atlikti) turi būti įskaičiuotos į tyrimo įkainį. Pirkėjas, gavęs netinkamus tyrimų rezultatus dėl Įrangos gedimo, neatitikimo, ar dėl kitų priežasčių nesusijusių su laboratorijos personalo darbu, nemokės už netinkamų mėginių rezultatus ir tyrimams panaudotas Medicinos priemones ir priedus, įskaitant tyrimus panaudotus priežiūrai bei vidinės kokybės kontrolei atlikti. |
| 5.8 | Tiekėjo pasiūlyme siūlomų Medicinos priemonių bei priedų turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui. Kitu atveju Tiekėjas trūkstamas Medicinos priemones ir priedus (tame tarpe ir vidaus kokybės kontrolės medžiagas) tiekia savo sąskaita (Perkančiajai organizacijai papildomai nemokant už juos). |
| 5.9 | Kiekviena pristatoma Medicinos priemonių bei priedų serija turi būti sertifikuota pagal kokybės kontrolės procedūrą. Kokybės sertifikatai išduodami kiekvienai prekių serijai. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |
| - 3. | Techniniai reikalavimai Įrangai teikiamai panaudos būdu |
| 6.1 | Įranga skirta automatizuotam hemoglobino koncentracijos nustatymui kapiliariniame kraujyje. Tiekėjas pagal panaudą sutarties galiojimo laikotarpiui perduoda 30 (trisdešimt) Įrangos vienetų. Tiekėjas kartu su Įranga pateikia visus priklausinius, kurie numatyti gamintojo instrukcijoje, kitame gamintojo nurodyme ar yra būtini tinkamam Įrangos veikimui ir / arba transportavimui. |
| 6.2 | Tiekėjo siūloma Įranga visą sutarties galiojimo laikotarpį turi būti techniškai tvarkinga, veikianti, atliekanti visas gamintojo dokumentuose ir Pirkimo sąlygose nurodytas funkcijas. Tiekėjas užtikrina techninį Įrangos aptarnavimą ir kokybės garantiją, įskaitant tam reikalingas detales, medžiagas, priedus, specialistus ir kt. ir Įrangos keitimą nauja (jei pristatyta neatitinka TS reikalavimų, įskaitant nurodytų šiame punkte) savo sąskaita visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pateikti Tiekėjo patvirtinimą ir įrodymus, patvirtinančius Tiekėjo teisę atlikti Įrangos techninį aptarnavimą, įskaitant garantinį aptarnavimą, techninį aptarnavimą, tokiais įrodymais gali būti gamintojo patvirtinimas ar sutartis su kitu atstovu, turinčiu tokią teisę, pateikiant tai patvirtinančius įrodymus (toks atstovas, jei jis vykdys techninę priežiūrą, turi būti nurodytas kaip subtiekėjas, jei bus remtasi ir jo kvalifikacija dėl atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimams, apie tai turi būti nurodyta pasiūlyme bei tokį ūkio subjektą privaloma nurodyti kaip ūkio subjektą, kurio kvalifikacija remiamasi dėl atitikimo Pirkimo sąlygų kvalifikacijos reikalavimams, daugiau paaiškinimų ir reikalavimų dėl subtiekėjų, ūkio subjektų pasitelkimo galima rasti LR viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimo sąlygose). Darbo dienomis galimų prietaiso defektų, gedimų, sutrikimų nustatymas pradedamas nedelsiant po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Gedimas pašalinimas per 12 val. nuo raštiško pranešimo gavimo arba sugedusi Įranga pakeičiama lygiaverčiu kokybišku prietaisu. |
| 6.3 | Tyrimo atlikimo laikas ≤ 60 sek. |
| 6.4 | Hemoglobino koncentracija matuojama gramais litre (g/L), matavimo ribos nuo 0 iki 256 g/L. |
| 6.5 | Mėginio tūris tyrimui ≤ 10 µL. |
| 6.6 | Prietaiso svoris ≤ 750 g kartu su akumuliatoriumi / baterijomis. Įranga pritaikyta transportavimui (turi būti transportavimo dėklas). |
| 6.7 | Įrangos darbinė temperatūra 15 – 30° C. |
| 6.8 | Įranga gali būti maitinama tiek pakartotinai įkraunama baterija, tiek per standartinį elektros lizdą, naudojant kintamos srovės adapterį. Ekrane stebimas baterijos įkrovimo / išsikrovimo lygis. |
| 6.9 | Kritinių hemoglobino reikšmių įspėjimas, blokavimo funkcija neatlikus vidinės kokybės kontrolės, integruota savitikros funkcija. |
| 6.10 | Rezultatų laikymo atmintyje pajėgumas ne mažiau 500 tyrimų rezultatų su data, ėminio ir darbuotojo identifikacija. |
| 6.11 | Įranga turi būti apsaugota nuo neteisėtos prieigos, duomenų klastojimo ar praradimo. Būtinas individualus kiekvieno vartotojo prisijungimas prie Įrangos. |
| 6.12 | Tyrimų ir kontrolinių tyrimų rezultatų pateikimas monitoriuje. |
| 6.13 | Gamintojas, gamintojo atstovas arba Tiekėjas nemokamai kvalifikuoja Įrangą (IQ – installation qualification, OQ – operation qualification, PQ – performance qualification) per 5 (penkias) darbo dienas nuo Įrangos pristatymo. Įrangos kvalifikavimui bei tyrimo metodo patikrinimui Tiekėjas nemokamai pateiks Medicinos priemones, priedus bei Pamatinę medžiagą, t.y. - nepriklausomų trečiųjų šalių pagaminta vidaus kokybės kontrolės medžiaga (trijų lygių). Gamintojas, gamintojo atstovas arba Tiekėjas prieš atliekant Įrangos kvalifikavimo darbus, turi: 1. pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. 2. Įrangos kvalifikavimo (PQ – performance qualification / patikrinimas) apimtis turi būti derinama su Pirkėju; Gamintojas, gamintojo atstovas arba Tiekėjas dalyvauja tyrimo metodo patikrinime perkančiosios organizacijos laboratorijoje kartu su organizacijos personalu. Ataskaitos tvirtinimui Pirkėjui pateikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Įrangos kvalifikavimo. Sutarties galiojimo laikotarpiu po Įrangos kritinio gedimo remonto turi būti nemokamai atliekamas rekvalifikavimas. |
| 6.14 | Darbuotojai turi būti apmokyti dirbti su Įranga ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo įrangos kvalifikavimo darbų. Apmokytiems darbuotojams turi būti išduoti tai patvirtinantys dokumentai. |
| - 4. | Kiti reikalavimai |
| 7.1 | Tyrimai perkami pagal Pirkėjo poreikį, užsakomi atskiromis dalimis. Pirkėjas, nustatęs, kad nebėra poreikio perkamiems tyrimams ar esant lėšų trūkumui, turi teisę pirkti mažesnį nei numatyta tyrimų kiekį. |
| 7.2 | Medicinos priemonės bei priedai (tyrimams atlikti) pristatomi ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo datos. Užsakymas pateikiamas elektroniniu paštu. |
| 7.3 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad visą sutarties galiojimo laikotarpį bus teikiamos nemokamos kvalifikuotų specialistų konsultacijos, pagalba visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių tyrimams atlikti ir Įrangos kokybišku darbu. |
| 7.4 | Pirkėjas atsiskaito pagal fiksuotus įkainius, į kuriuos Tiekėjas privalo įtraukti visas savo išlaidas, susijusias su Medicinos primonėmis ir priedais ir jų tiekimu, pasauga bei Įrangos, įskaitant jos programas ir visus priedus bei susijusias medžiagas / priemones / papildomą Įrangą, tiekimo, diegimo, atnaujinimo, aptarnavimo kaštus, taip pat išlaidas, susijusias su mokesčių mokėjimu bei kitų Tiekėjo kaip rinkos dalyvio, darbdavio atliekamus mokėjimus ir mokamus mokesčius. Pirkėjas nemokės papildomai už jokias Tiekėjo išlaidas, kurias patirs Tiekėjas dalyvaudamas Pirkime, ruošdamasis Sutarties vykdymui ar kurias patirs Sutarties vykdymo metu. |
| 7.5 | Sutarties galiojimo laikotarpis yra 38 mėnesiai: 36 mėnesiai Medicinos priemonių ir priedų (tyrimams atlikti) tiekimo laikotarpis, įskaitant Įrangos pristatymą ir paruošimą darbui; 2 mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp šalių. |
| 7.6 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų Medicinos priemonių bei priedų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų Medicinos priemonių bei priedų techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Po sutarties pasirašymo lietuvių kalba pateikiami: Medicinos priemonių bei priedų (kur tinka) naudojimo instrukcijos bei Panaudai teikiamos Įrangos naudotojo vadovas. |

Gamintojo patvirtinimas, reagentų rinkinio naudojimo instrukcija, gamintojo vartotojo instrukcija, sertifikatas. Tiekėjo vienašališka deklaracija nelaikoma tinkamu įrodymu.