Pirkimo sąlygų

1 priedas

I PIRKIMO DALIS

MOBILAUS DANTŲ RENTGENO APARATO KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOBILUS DANTŲ RENTGENO APARATAS SU SKAITMENINĖS RADIOVIZIOGRAFIJOS SISTEMA, 1 KOMPL. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nešiojamas (ne stumdomas) | Būtina | Nešiojamas (ne stumdomas): [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.2 | Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Būtina | Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.3 | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui | Panaudota anglies nano technologija arba lygiavertė technologija | Rentgeno vamzdis be alyvos aušinimui: [nurodyti taip/ne]; panaudota [nurodyti konkrečiai] technologija | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.4 | Baterija | Autonominė ir pakraunama | Baterija: Autonominė ir pakraunama: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.5 | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 65 kV | Vamzdžio įtampa: [nurodyti konkrečiai] kV | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.6 | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2.5 mA | Vamzdžio srovė: [nurodyti konkrečiai] mA | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.7 | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis | Ne daugiau nei 0,4 mm | Spinduliuotės šaltinio židinio taško dydis: [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.8 | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 2,5 kg | Rentgeno aparato svoris: [nurodyti konkrečiai] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.9 | Automatinis parametrų nustatymas | Pasirinkus dantų grupę | Automatinis parametrų nustatymas – pasirinkus dantų grupę: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.10 | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.11 | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne mažiau nei 60 mm apskritimas | Rentgeno spinduliuotės laukas: [nurodyti konkrečiai] mm apskritimas | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 1.12 | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,3 mm arba lygiavertė apsauga | Apsauginės apykaklės paciento skydliaukei apsaugoti švino ekvivalentas: [nurodyti konkrečiai] mm arba [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2. | Skaitmeninės radioviziografijos sistema |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 2.1. | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos komplektacija | 2.1.1. Jutiklis; 2.1.2. Laikiklio jutikliui komplektas; 2.1.3. Programinė įranga. | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos komplektacija: 2.1.1. Jutiklis: [nurodyti taip/ne]; 2.1.2. Laikiklio jutikliui komplektas: [nurodyti taip/ne]; 2.1.3. Programinė įranga: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.2 | Jutiklio technologija | CMOS kartu su optine plokšte arba lygiaverte skaitmenine technologija | Jutiklio technologija: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.3 | Jutiklio išoriniai matmenys | Ne daugiau nei 28 mm x 39 mm | Jutiklio išoriniai matmenys: [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.4 | Aktyvusis jutiklio plotas | Ne mažiau nei 600 mm2 | Aktyvusis jutiklio plotas: [nurodyti konkrečiai] mm2 | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.5 | Jutiklio taško (pikselio) dydis | Ne daugiau 20 µm | Jutiklio taško (pikselio) dydis: [nurodyti konkrečiai] µm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.6 | Reali jutiklio raiška (rezoliucija) | Ne mažiau 16 lp/mm | Reali jutiklio raiška (rezoliucija): [nurodyti konkrečiai] lp/mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.7 | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi arba lygiaverte sąsaja | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių | Jungimas į kompiuterį: [nurodyti konkrečiai]; tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.8 | Programinė įranga | Būtina | Programinė įranga: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.9 | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė | Būtina | Lietuvių kalbos pasirinkimo galimybė: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.10 | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 Pro | Būtina | Programos gebėjimas dirbti su Windows 11 Pro: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 2.11 | Valdymo ir apdorojimo programa | 2.11.1. Privalo išsaugoti pacientų sąrašą su jiems priskirtais tyrimų vaizdais; 2.11.2. Privalo siųsti vaizdus į PACS serverį (DICOM formatu); | Valdymo ir apdorojimo programa: 2.11.1. Privalo išsaugoti pacientų sąrašą su jiems priskirtais tyrimų vaizdais: [nurodyti taip/ne]; 2.11.2. Privalo siųsti vaizdus į PACS serverį (DICOM formatu): [nurodyti taip/ne]; | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 3. | Nešiojamasis kompiuteris |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |  |
| 3.1 | Procesorius | 3.1.1. Branduolių skaičius - ne mažiau 8; 3.1.2. Taktinis dažnis - ne mažesnis nei 2,5 GHz; 3.1.3. pagaminimo data – ne anksčiau nei 2024 m. | Procesorius: [nurodyti konkrečiai] 3.1.1. Branduolių skaičius: [nurodyti konkrečiai]; 3.1.2. Taktinis dažnis: [nurodyti konkrečiai] GHz; 3.1.3. Pagaminimo data: : [nurodyti konkrečiai]; | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 3.2 | Operacinė sistema | Ne senesnė versija kaip Windows 11 Pro | Operacinė sistema: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 3.3 | Duomenų saugojimas | Ne mažiau nei SSD 512 GB | Duomenų saugojimas: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 3.4 | Operatyvinė atmintis RAM | Ne mažiau nei 16 GB | Operatyvinė atmintis RAM: [nurodyti konkrečiai] GB | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 3.5 | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 14“ | Ekrano įstrižainė: [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 3.6 | Klaviatūra su atskirais skaičių klavišais | Būtina | Klaviatūra su atskirais skaičių klavišais: [nurodyti taip/ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 3.7 | Kompiuterio svoris | Ne daugiau nei 2,0 kg | Kompiuterio svoris: [nurodyti konkrečiai] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |  |
| 4. | Mobilaus dantų rentgeno aparato su skaitmeninės radioviziografijos sistema komplekto garantija: ne mažiau 24 mėn. | Būtina | Mobilaus dantų rentgeno aparato su skaitmeninės radioviziografijos sistema komplekto garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |  |

Pastaba. Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą (ar kitus lygiaverčius įrodymus), kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

________________________